| 包号 | 包名称 | 标的名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 高清宫腔镜系统等医疗设备 | 高清宫腔镜系统 | 2 |
|  |  | 经皮肾镜 | 2 |
|  |  | 膀胱镜 | 8 |
|  |  | 输尿管镜 | 8 |
|  |  | 宫腔检查镜 | 10 |
|  |  | 宫腔镜 | 10 |
|  |  | 电外科能量平台 | 1 |
| 27 | 连续性血液净化设备 | 连续性血液净化设备 | 14 |
| 28 | 胆道镜 | 胆道镜 | 2 |

- 第17包

- 设备一：高清宫腔镜系统

- 1.1图像处理主机与内窥镜摄像头

- 1.1.1具备4K图像处理性能，能够输出3840x2160或4096x2160 超高清像素影像；支持16:9或17:9图像比例，逐行扫描像素≥800万；

- 1.1.2具有光谱染色功能；

- 1.1.3采用触摸屏，屏幕尺寸≥7.5英寸，可在触摸屏上进行功能设置操作且具备常用参数显示等。

- 1.1.4自带内置4K刻录功能，USB3.0 接口支持U盘、移动硬盘存储设备即插即用，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间；可同时两个 USB 存储设备；当其中一个 USB 设备存满后会自动切换到另一个USB设备进行存储；

- 1.1.5内置刻录支持书签标记功能，可快速定位关键手术节点；

- 1.1.6具有≥4种录像格式选择，录像文件大小可选，其中最大录像码率≥120Mbps；

- 1.1.7录像文件支持exFAT FAT32 NTFS多种文件格式；

- 1.1.8具有U盘设置功能，支持格式化功能；

- 1.1.9具有细节增强、颜色增强、亮度均匀、HDR等多种智能图像算法，提供更佳的分辨力与色彩区分度；

- 1.1.10最低照度≤1.0Lux；

- ▲1.1.11具有画幅自适应调控功能开关，可根据临床需要，选择开启，开启后，腹腔镜图像能够自动全屏显示；

- 1.1.12具备≥3路能够同时输出的4K超高清信号，≥2路高清信号；

- 1.1.13具有去网格功能；

- 1.1.14防电击程度分类为防除颤 CF 级别I 类；

- 1.1.15内窥镜摄像头防电击程度分类防除颤 CF 级别I类；

- 1.1.16内窥镜摄像头重量≤200g，线缆长度≥450cm；

- ▲1.1.17内窥镜摄像头具有≥3个自定义摄像头按键，支持包括但不限于自动对焦、白平衡、拍照、4K录像等功能设置；

- ▲1.1.18内窥镜摄像头具有自动对焦功能，可短按摄像头快捷键实现一键对焦；

- 1.1.19内窥镜摄像头可耐受环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌方式；

- 1.1.20内窥镜摄像头进液防护等级≥IPX7。

- 1.2医用内窥镜冷光源

- 1.2.1防电击类型Ⅰ类，防电击程度CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要；

- 1.2.2白光冷光源的输出总光通量应≥2000lm；

- ▲1.2.3LED灯泡工作寿命≥60000小时；

- 1.2.4光输出最大中心照度≥3000000LUX；

- ▲1.2.5具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度；

- 1.2.6冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤55dB（A）；

- 1.2.7具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，主机会产生相关提示，光源不发光；

- 1.2.8光源可设置最大亮度限制，防止意外损伤；

- 1.2.9具有一键待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命。

- 1.2.10只有运行检测正常才能使用本设备。检测内容包括但不限于：光源温度、导光束在位、供电电源电压、光源功率；

- 1.2.11具有高温报警、灯泡寿命警示功能；

- 1.2.12配合医用内窥镜冷光源使用的导光束；

- 1.2.13采用触摸屏，屏幕尺寸≥7.8英寸，可在触摸屏上进行LED光源的参数调整。

- 1.3硬性光学（宫腔镜）内窥镜

- 1.3.1防电击程度CF型；进液防护程度≥IPX7。

- 1.3.2硬性光学内窥镜有效景深范围：≥1-100mm，单位相对畸变的控制量≥25% 。

- 1.3.3光学镜体直径≥2.9mm，30度视向角，≥80°视场角，工作长度≥300mm，镜体配有外径≥5mm的鞘套，含5Fr.器械通道，免扩宫操作。

- 1.3.4光学镜体≥直径4mm，30度视向角，≥65°视场角，工作长度≥300mm，镜体配有外径为≥6.0mm的鞘套，含5Fr.器械通道。

- 1.4内窥镜冲洗吸引系统

- ▲1.4.1设备类型：I类CF型，具有除颤放电防护能力，可应用于心脏手术；脚踏进液防护等级≥IPX8，主机进液防护等级≥IPX2，

- 1.4.2压力设置范围：≥0-200mmHg，调节步长：1-10mmHg ；当设置压力≥50mmHg 时，压力设置的允差≤±5% ；当设置压力≤50mmHg 时，压力设置的允差≤±2.5mmHg。

- 1.4.3冲洗流速范围：≥0-500mL/min，调节步长：≥10mL/min；吸引流速范围：≥0-200mL/min，调节步长：≥10mL/min。

- 1.4.4主机≥7英寸触摸屏设计，可显示预设值及相应的实时动态值（压力、流速等）。

- 1.4.5具有中文操作语言。

- 1.4.6一体化管路设计，整合硅胶管、压力膜、握持固定块于一体。

- 1.4.7具有手动校准功能，可手动设置人机高度差和镜鞘型号，消除液体通路上的压强差，精准控制宫内压。

- 1.4.8具有快速排气+自动校准二合一功能，可自动校准人机高度差和镜鞘压强差。

- 1.4.9可统计单次手术的工作时长、冲洗量或负欠量。

- ▲1.4.10具有上压力传感器，可检测液袋剩余液量，具有空瓶声光报警。

- 1.4.11主机背面具有USB通用串行总线接口，可连接外部称量系统，可实时记录废液量，并在主界面显示液体负欠量。

- 1.4.12具有触摸屏锁屏开关功能，开启锁屏功能后，若无操作，1分钟后自动锁定。

- 1.4.13具有医生配置功能、可一键进入，并设置个性化运行参数。

- 1.4.14配套专用台车带有一体式液袋挂架，方便设备移动与液袋放置。

- 1.4.15配备冲洗管路可重复灭菌使用≥50次。

- 1.5 4K医用监视器

- 1.5.1 4K医用监视器，尺寸≥32英寸；

- 1.5.2 支持4K 60Hz超高清显示；

- 1.5.3 具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示；

- 1.5.4 具有3G-SDI或DVI的全高清接口，可满足全高清图像显示；

- 1.5.5 最大背光亮度≥800cd/m2；

- 1.5.6 显示器对比度≥1400；

- 1.5.7 具有≥178°可视角度。

- 1.6医用台车：具有后盖门及线缆管理设计，可放置≥32英寸医用4K医用监视器。

- 1.7配置要求

- 1.7.1 图像处理主机与内窥镜摄像头：各2件；

- 1.7.2 医用内窥镜冷光源：2台；

- 1.7.2 导光束：4根；

- 1.7.3 ≥32英寸4K医用监视器：2台；

- 1.7.4 硬性光学（宫腔镜）内窥镜：1套，直径≥2.9mm光学镜体含鞘套，2个；

- 1.7.5 硬性光学（宫腔镜）内窥镜：1套，直径≥4mm光学镜体含鞘套，2个；

- 1.7.6 内窥镜冲洗吸引系统：2台；

- 1.7.7 医用台车：2台。

- 设备二：经皮肾镜

1.1肾镜

1.1.1外径20Fr；

▲1.1.2工作通道：3.5mm，还适用于较粗的碎石探头(如超声+气压弹道合体碎石探头)；

1.1.3 12度视角；平行目镜技术；

1.1.4工作长度≥220mm；

1.1.5可浸泡、熏蒸、可≥134℃高温高压消毒；

1.1.6钛合金材质外壳；

1.1.7蓝宝石镜面；

1.2套管	20.8Fr自动锁扣式镜鞘，工作长度205mm

1.3闭孔器：20.8Fr闭孔器（鞘芯）

1.4取石抓钳：3.5mm硬质鳄嘴取石钳355mm长

1.5转接头1个

1.6玉米垫片：一包5个

- 设备三：膀胱镜

1.1内窥镜1，12度，直径4mm，分辨率36lp/mm（L=11mm）

1.2内窥镜2，70度，直径4mm，分辨率36lp/mm（L=11mm）

1.3尿道膀胱镜鞘，工作长度：231mm，外径：7.4/5.8mm，内径6.9/5.3mm

1.4闭孔器，工作长度250mm，外径6.64/4.84mm

1.5插入转接器，带偏转器，2器械端口

- 设备四：输尿管镜

1.1输尿管镜 12度

1.1.1纤维输尿管肾镜两段设计，前端8.0Fr，后端9.8 Fr

1.1.2视角: 12 度

1.1.3可配合5Fr器械使用

1.1.4工作长度430mm

1.1.5特殊金属记忆，镜管自动复位

1.1.6防损伤插入前端

1.1.7高亮度，图像≥50000像素

1.1.8器械入口可配喇叭状工作通道口

1.1.9可配碎石杆辅助器

1.1.10器械通道具有反渗水功能

1.1.11可浸泡、熏蒸、可≥134℃高温高压消毒

1.1.12钛合金材质外壳

1.1.13蓝宝石镜面

1.1.14抓钳：鳄嘴抓钳，工作长度≥550mm,直径5Fr，硬性取石钳（分体钳）

1.1.15活检钳：活检钳（匙形），工作长度≥550mm,直径5Fr硬性活检钳（分体钳）

1.1.16抓钳：鳄嘴抓钳，工作长度≥550mm,直径5Fr硬性异物钳（分体钳）

1.2输尿管镜5度

1.2.1纤维输尿管肾镜两段设计，前端6.0Fr，后端7.5 Fr

1.2.2视角：5度

▲1.2.3可配合4Fr器械使用

1.2.4工作长度≥430mm

1.2.5特殊金属记忆，镜管自动复位

1.2.6防损伤插入前端

1.2.7高亮度，图像≥50000像素

1.2.8器械入口可配喇叭状工作通道口

1.2.9可配碎石杆辅助器

1.2.10器械通道具有反渗水功能；

1.2.11可浸泡、熏蒸、可≥1340℃高温高压消毒；

1.2.12钛合金材质外壳；

1.2.13蓝宝石镜面；

1.2.14抓钳：鼠齿抓钳，工作长度≥550mm,直径4Fr

1.2.15橡皮帽：封帽、橙色、一包十个

1.2.16薄膜阀：玉米垫片、黄色、一包十个

- 设备五：宫腔检查镜

- 1.1采用柱状透镜

- 1.2具有方向标，采用蓝宝石镜头；

- 1.3镜体为直管型，便于控制内窥镜的方向；

- 1.4配有进水和出水通道，可以持续循环灌流；

- 1.5患者可免扩宫；

- 1.6可承受低温等离子消毒灭菌；

- 1.7镜体外径：≤3mm；镜体长度：≥300mm；视向角：≥30°；视场角：≥55°；

- 1.8照明镜体光效≥0.3 ；综合镜体光效≥0.30；角分辨力：≥2.3C/（°）；有效光度率：≥1400（cd/m2/lm）；有效景深范围1-70mm；目镜罩外径：≥30mm；光缆接头外径：≥10mm；

- 1.9插入外鞘部分最大宽度：≥15Fr ；插入部分工作长：≥200mm；

- 1.10手术器械规格：

- 1.10.1活检钳：直径≥5Fr，长度：≥330mm；

- 1.10.2剪刀：直径≥5Fr，长度：≥330mm；

- 1.10.3抓钳：直径≥5Fr，长度：≥330mm。

- 1.11与医用电气设备互连使用的安全要求应全项符合GB9706.1、GB9706.19的要求。

- 1.12配置要求

- 1.12.1内窥镜（含内外鞘）：10套；

- 1.12.2活检钳：10把；

- 1.12.3剪刀：10把；

- 1.12.4抓钳：10把。

- 设备六：宫腔镜

- 1.1采用柱状透镜；

- 1.2具有方向标，蓝宝石镜头；

- 1.3采用耐高温高强度陶瓷；

- 1.4外鞘具备出水孔；

- 1.5具备主动式、被动式两种结构任选，操作器采用无电源方式，电极无需与操作器串联；

- 1.6采用不锈钢水阀；

- 1.7外鞘保持静止时操作器、内窥镜、内鞘和手术电极可360°旋转，可持续灌流；

- 1.8内窥镜可承受低温等离子消毒；

- 1.9双极电切镜：

- 1.9.1镜体外径：≤4mm ；镜体长度：≥300mm；视向角：≥30°；视场角：≥60°；

- 1.9.2角分辨力：≥2.97C/（°） ；有效景深范围：≥3-50mm；目镜罩外径：≥32mm；光缆接头外径：≥10mm；

- 1.9.3外鞘插入部外径：≤8.8mm ；工作长度：≥180mm；手术电极行程：≥25mm

- 1.10单极电切：

- 1.10.1姆指环可活动。

- 1.10.2镜体外径：≤Ø4mm ，镜体长度：≥300mm，视向角：≥12°，视场角：≥65°

- 1.10.3角分辨力：≥2.97C/（°），有效景深范围：≥3-50mm

- 1.10.4目镜罩外径：≥Ø32mm，光缆接头外径：≥10mm

- 1.10.5最大插入部外径：≤Ø9mm，工作长度：≥180mm

- 1.10.6手术电极行程：≥25mm，手术电极规格：≥Ø4mm

- 1.11与医用电气设备互连使用的安全要求应全项符合GB9706.1、GB9706.19的要求。

- 1.12配置：

- 1.12.1双极内窥镜（含内外鞘）：4套

- 1.12.2双极电切环：4个

- 1.12.3单极内窥镜（含内外鞘）：6套

- 1.12.4单极手术电极：48支。

- 设备七：电外科能量平台

1.1主机具有大血管闭合、双极水下电切和电凝、单极电切和电凝、双极电切和电凝等功能

1.2≥9寸彩色触摸屏显示和操控，图文对应，中文界面

1.3智能功率调节技术可根据组织变化和电切面积或速度变化快速调节输出功率至所需的最低水平

▲1.4具有≥4个输出瑞，两个单极输出和两个双极输出，具备输出口器械连接指示和启动指示，具有声光提示

1.5回路电极监控功能可以测量患者与高频手术器械之间的变化，如果需要通过声光信号提示操作人员

▲1.6婴儿安全手术模式，使用婴儿专用中性电极时自动限制输出模式和功率及负极板接触质量

1.7智能识别器械并设置功能和参数

1.8可存储≥300 组个性化设定的程序

1.9大血管闭合功率≥200W，智能调整功率输出，闭合完成提示

1.10单极电切：最大功率 400W，模式≥8 种，混切效果≥9 档

1.11单极凝血：具有柔和电凝、强力电凝、腔镜下电凝和喷凝电凝等≥10种模式；最大功率≥250W

1.12双极电切功率≥200W

1.13双极水下电切功率≥250W，切割效果≥3 种

1.14双极凝血：具有标准双极电凝、精确双极电凝、强力双极电凝、腔镜下双极电凝、自动双极功能等7种模式，最大功率120W

1.15配置要求：主机X1、双脚踏开关X1、单脚踏开关X1、回路板连接电缆X1、双极剪刀（含连线）X1、开放用闭合钳X1、腔镜用闭合钳X1、双极连接电缆X1、仪器推车X1

- 第27包

1.1功能要求

1.1.1单纯血浆置换疗法

1.1.2双重滤过血浆置换疗法

1.1.3血液灌流

1.1.4血浆吸附

1.1.5血液滤过疗法

1.1.6血浆透析滤过疗法

▲1.1.7单纯血浆置换联合血浆吸附

▲1.1.8蛋白吸附再循环疗法

▲1.1.9血浆滤过吸附

1.1.10缓慢连续性超滤

1.1.11连续性静脉—静脉血液滤过

1.1.12连续性静脉—静脉血液透析

1.1.13连续性静脉—静脉血液透析滤过

1.2结构功能

1.2.1≥4个流量泵，≥3电子秤，全自动平衡透析液及置换液出入量

1.2.2独立肝素泵，自动注射抗凝剂

▲1.2.3血液和透析液/置换液同时加温装置，温度可调

1.2.4真彩色液晶触摸屏，全中文操作界面

▲1.3一次性消耗材料：开放

1.4安全性要求

1.4.1超声气泡监测：

1.4.2漏血和停电监测：

1.4.3至少包含：动脉压、静脉压、滤器前压、膜外压、二次膜压、跨膜压监测和报警功能

1.4.4≥3个称重计、泵速自动反馈调节系统

1.4.5肝素微量注射泵配备零容量报警

1.4.6血液加温系统，配备温度报警

1.5技术参数

▲1.5.1血泵、废液泵（滤过液）、置换液泵、透析液泵流量范围：（φ6mm泵管）：10-250mL/min；误差≤±10mL

1.5.2动脉压、静脉压、滤器前压、膜外压、二次膜压指示范围：±40kPa，精度≤±1.3kPa。跨膜压指示范围：±40kPa，精度≤±1.3kPa。

1.5.3微量泵推进速率：系统微量泵推进速率范围0-20mL/h，误差≤±0.2mL/h，快进速率≥50mL/h。

1.5.4称重计的正常测量范围：0-12kg，误差范围≤±5.0g

1.5.5脱水误差

1.5.5.1脱水总量在0-3000mL/h的超滤率范围内，脱水误差≤±50mL/h。

1.5.5.2设备运行的实际脱水量的累计误差≤±200mL。

1.5.5.3当脱水量偏离设定值±100mL时，系统应发出声光报警，各流量泵停止运转以阻止脱水量继续偏离设定值。

1.5.6设备液体平衡误差

1.5.6.1设备液体平衡误差≤±50mL/h。

1.5.6.2设备液体平衡的累积误差≤±100mL。

1.5.6.3 置换液袋/透析液袋抽空、废液袋满会进入换液状态，同时发出声光报警。

1.5.7静脉压、动脉压、膜外压、二次膜压、滤器前压监控系统：具有可调的高低限报警，报警值误差不超过设置值的±1.3kPa（±10mmHg）。

跨膜压监控系统：具有可调的高低限报警，报警值误差不超过设置值的±2.7kPa。超出报警值会触发声光报警，同时所有流量泵停止运转。

1.5.8温度控制

1.5.8.1 加热器温度控制为38℃±1℃，加热器温度大于40℃时系统应发出声光报警。

1.5.8.2 置换液温度与泵速的关系应在说明书中规定，置换液的实测温度与说明书中规定值的误差≤±1℃。

1.5.9气泡监测：具有血液管道气泡监护系统，检测灵敏度为0.2mL以上的单独气泡（血流量在200mL/min时）。当出现气泡时，应发出声光报警，切断血泵电源，并阻断血液管道。

1.5.10称重报警：称重计系统在负载超过12kg时应能发出超重提示，称重计显示并有光色和声音报警。

1.5.11微量泵报警：系统的微量泵推进到终点（即注射完毕）时，应自动停止并发出声光报警，在离开终点位置时报警消除。当肝素的推注受到阻塞时，设备应发出声光报警。

1.5.12漏血监测：具有漏血监控系统，最大报警限值≤0.35mL/min，在最大规定废液流量下漏血量大于最大报警限值(血液的HCT为32%)时，系统应发出声光报警，同时停止血泵，并阻断静脉血液管道。

1.5.13置换液袋/透析液袋抽空、废液袋满时会进入换液状态，同时发出声光报警。

1.5.14断电报警：系统应设有断电声光报警功能。

1.5.15工作环境条件：温度范围10-30℃；相对湿度≤70%。

1.5.16电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz。

1.5.17整机功耗：≤500VA

- 第28包

- 1.1高清白光系统

- 1.1.1摄像系统主机：

1.1.1.1 全数字化影像系统：影像采集、处理、传输、显示、储存均为全数字信号；

1.1.1.2 分辨率：≥1920x1080；

- 1.1.1.3图像色彩接近人眼可识别的色彩空间；

- 1.1.1.4视频输出接口：HDMI、DVI、SDI、BNC、AUO、USB；

- 1.1.1.5电子变焦功能，可对图像进行放大；

- 1.1.1.6主机具有自动或者手动白平衡功能；

- ▲1.1.1.7烟雾去除：利用图像信号技术，可降低图像中的烟雾信号干扰；

- ▲1.1.1.8血管增强：通过对特定颜色信号进行处理，突出血管的形态；

- ▲1.1.1.9宽动态功能：可通过抑制过度曝光并强化暗处信号，使图像亮度均一。

1.1.1.10暗处修正：根据临床手术的观察要求，对暗处区域进行信号强化；

1.1.1.11曝光修正：配合临床手术的观察需求，抑制过度曝光；

1.1.1.12 主机自带USB接口，可直接连接U盘，实时记录手术视频及图像，视频录制同时可进行拍照及图片储存，无需暂停，可内置硬盘,可以直接实现录音录像存储功能，远程教学培训等，主机后期可以连接电子输尿管镜、胆道镜、荧光内窥镜等。

- 1.1.1.13 自动增益：可通过信号处理调整图像亮度。

- 1.1.1.14 图像强调功能：可通过信号处理对图像的轮廓和结构进行增强调节、图像冻结、存储、拍照及存储、回放、录像回放等。

1.1.2摄像头

- 1.1.2.1与摄像系统主机连接，实现分辨率≥1920x1080像素（宽高比16:9）

- 1.1.2.2通过高清CMOS图像传感器；

- 1.1.2.3标准接口，可选择与f=18mm、f=21mm、f=25mm、f=14-32mm等专用光学镜头连接；

- ▲1.1.2.4具有电子放大功能，并可通过摄像头上的按钮实时调节图像大小；

- 1.1.2.5可根据术者要求自定义摄像头按钮功能，各种手术模式切换；

- 1.1.2.6低阻尼调焦环设计，术中可实现单手轻松调节；

- 1.1.2.7摄像头重量光学镜头轻便、便于长时间扶镜，降低手部疲劳；

- 1.1.2.8兼容性：可兼容10mm、5.5mm、4mm等不同规格的光学硬镜；

- 1.1.2.9在术中能快速安装及锁定光学硬镜；

- 1.1.2.10整体防水结构设计，可进行环氧乙烷气体消毒灭菌或戊二醛浸泡消毒；

- 1.1.2.11 完全屏蔽电磁干扰，避免术中图像受到干扰。

1.1.3医用内窥镜LED冷光源

- 1.1.3.1超高亮度LED冷光源；

- 1.1.3.2色温约为6000K；

- 1.1.3.3使用时间≥30000小时；

- 1.1.3.4显色指数≥90；

- 1.1.3.5可手动进行光源亮度调节，≥10档可调亮度级别；

- 1.1.3.6冷白色温；

- 1.1.3.7导光束通用接口，可连接同品牌导光束并兼容其他品牌导光束；

- 1.1.3.8功耗≤100W。

1.1.4液晶医用监视器

1.1.4.1 背光：LED

1.1.4.2 尺寸：≥23英寸

1.1.4.3 分辨率:≥3840x2160(HD2160P)

1.1.4.4 点距:≤0.270(H)x0.270(V)um

1.1.4.5 响应时间(typ):≤5ms

1.1.4.6 最大亮度:≥400cd/m2

1.1.4.7 对比度(typ):1000:1

1.1.4.8 色彩深度(LUT):68.7 Billion Colors(12bit)

1.1.4.9 可视角度：≥175°

1.1.4.10 视频输入:DVI-I、VGA、CVBS、S-VIDEO、YPbPr、RGBS

1.1.4.11视频输出:DVI-I、CVBS、S-VIDEO、YPbPr、RGBS

1.1.4.12 电源:输入AC100-240V,50Hz，输出DC5V，≥1A

1.1.4.13 功率:≤70W。

1.1.5台车

1.1.5.1 高强度金属结合高性能塑料防撞角及立柱，可将所有连接线置于台车内部

1.1.5.2 整车承重；≥80kg

1.1.5.3 可自锁静音车轮；

1.1.5.4 监视器固定架可承重≥15Kg，可完成左右90°上下30°摆动；

1.1.5.5 摄像头固定装置，可放置及保护摄像头；

1.1.5.6 五层设备托板.

1.2胆道镜

1.2.1胆道镜1

1.2.1.1 视场角：90°直视

▲1.2.1.2 分辨率：≥3.7lp/mm

1.2.1.3 照度：≥3000lx

▲1.2.1.4 先端部外径：≤2.6mm

1.2.1.5 插入部外径：≤3.0mm

1.2.1.6 钳道孔径：≥1.2mm

1.2.1.7 景深范围：3-50mm

1.2.1.8 像纤：无连续黑点

1.2.1.9 目镜：40倍率放大

1.2.1.10 接口：可兼容所有品牌的摄像系统

1.2.1.11 工作长度：≥380mm

1.2.1.12 弯曲角度：上≥160°、下≥140°,

1.2.1.13 防进液等级：IPX7或更高（全防水）

1.2.1.14防电击类型：BF 型

1.2.2胆道镜2

1.2.2.1 视场角：120°直视

1.2.2.2 分辨率：5.90lp/mm

1.2.2.3 照度：≥57000lx

▲1.2.2.4 先端部外径≤4.8mm

1.2.2.5插入部外径：≤4.9mm

1.2.2.6钳道孔径：≥2.2mm

1.2.2.7 景深范围：3-50mm

1.2.2.8 像纤：无连续黑点

1.2.2.9 目镜：≥40倍率

1.2.2.10 接口：可兼容所有品牌的摄像系统

1.2.2.11 工作长度：≥380mm

1.2.2.12 弯曲角度：上≥160°、下≥130°

1.2.2.13 防进液等级：IPX7或更高（全防水）

1.2.2.14 吸引量：≥320mL/min

1.2.2.15防电击类型：BF 型

- 1.3配置要求

- 1.3.1高清摄像机：2套，1080P

- 1.3.2内窥镜接口：2只，4K卡口镜片

- 1.3.3内窥镜图像处理系统软件V1.0：2套

- 1.3.4监视器：2台，医用4K

- 1.3.5监视器嵌入式系统软件：2套

- 1.3.6推车：2台，层式

- 1.3.7冷光源：2台，LED

- 1.3.8导光束：2根

- 1.3.9 LED医用内窥镜冷光源嵌入式系统软件：2套

- 1.3.10纤维胆道镜1: 1套

- 1.3.11纤维胆道镜2：1套。