- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 电冰箱 | 1 | 0.23 | 0.23 | 否 | 1-18医用冷藏箱（三） |
| 1-2 | 除湿机（一） | 1 | 0.25 | 0.25 | 否 |  |
| 1-3 | 除湿机（库房用大功率）（二） | 5 | 0.35 | 1.75 | 否 |  |
| 1-4 | 红黑电源隔离插座 | 1 | 0.03 | 0.03 | 否 |  |
| 1-5 | 信号屏蔽器 | 1 | 0.58 | 0.58 | 否 |  |
| 1-6 | 2-48度恒温箱 | 72 | 0.9 | 64.8 | 否 |  |
| 1-7 | -5～-30℃超低温冷冻储存箱 | 46 | 1.35 | 62.1 | 否 |  |
| 1-8 | LED显示屏幕（一） | 30 | 0.6 | 18 | 否 |  |
| 1-9 | LED显示屏幕（二） | 1 | 35.2314 | 35.2314 | 否 |  |
| 1-10 | LED显示屏幕（三） | 1 | 12.4986 | 12.4986 | 否 |  |
| 1-11 | 微波炉 | 1 | 0.5 | 0.5 | 否 |  |
| 1-12 | 电动搬运车 | 4 | 0.8 | 3.2 | 否 |  |
| 1-13 | 双锁医用冷藏箱 | 1 | 0.8 | 0.8 | 否 |  |
| 1-14 | 空气净化器 | 11 | 0.3 | 3.3 | 否 |  |
| 1-15 | 全自动洗衣机 | 2 | 0.3899 | 0.7798 | 否 |  |
| 1-16 | 医用冷藏箱（一） | 4 | 3.5 | 14 | 否 |  |
| 1-17 | 医用冷藏箱（二） | 7 | 3.5 | 24.5 | 否 |  |
| 1-18 | 医用冷藏箱（三） | 26 | 4 | 104 | 否 |  |
| 1-19 | 药品阴凉柜（一） | 2 | 1.92 | 3.84 | 否 |  |
| 1-20 | 药品阴凉柜（二） | 2 | 1.2 | 2.4 | 否 |  |
| 1-21 | 拖鞋清洗消毒机 | 2 | 2 | 4 | 否 |  |
| 1-22 | 对开门冰箱 | 14 | 0.9 | 12.6 | 否 |  |
| 1-23 | 超低温冰箱（一） | 1 | 8.5 | 8.5 | 否 |  |
| 1-24 | 超低温冰箱（二） | 4 | 1.9 | 7.6 | 否 |  |
| 1-25 | 超低温冰箱（三） | 4 | 3.5 | 14 | 否 |  |
| 1-26 | 超低温冰箱（四） | 7 | 7.8 | 54.6 | 否 |  |
| 1-27 | 电冰箱 | 4 | 0.35 | 1.4 | 否 |  |
| 1-28 | 冰箱温度监控系统 | 57 | 0.33 | 18.81 | 否 |  |
| 1-29 | 触控一体机 | 1 | 5 | 5 | 否 |  |
| 1-30 | 吸尘器 | 1 | 0.2 | 0.2 | 否 |  |
| 1-31 | 制冰机 | 3 | 0.14 | 0.42 | 否 |  |
| 1-32 | IC读卡器(含IC卡) | 6 | 0.08 | 0.48 | 否 |  |
| 1-33 | IC读写卡器 | 2 | 0.02 | 0.04 | 否 |  |
| 1-34 | 智慧大屏 | 2 | 0.5 | 1 | 否 |  |
| 1-35 | 自助报到机 | 1 | 2 | 2 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-电气设备

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：交货期限：合同签订后20日内；安装时间：交货后15日内安装完毕。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后, 签订合同支付总采购合同款的50%。待完全交付验收后支付至采购合同总金额的95%。质保期执行一年后无质量问题且财政资金到位后支付剩余5%。实际支付以财政资金到账为准。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格，甲方有权延期支付费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：1年，具体详见三、技术要求。

5. 保险（如适用）：详见合同条款

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-电气设备，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按《医疗器械监督管理条例》办理医疗器械生产许可证或者办理备案。供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章），供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

### 第1包

#### 1-1 电冰箱

- 一、数量：1台

- 二、技术参数

1、冷藏室容积：≥140L；冻室容积：≥135L；变温室容积：≥30L

2、外形尺寸(长×宽×高)：≤650×700×1800mm

3、箱门结构：两门

4、内胆材质：PS/ABS,面板材质：钢化玻璃；

5、能效等级：1级

6、变频压缩机；

7、制冷方式：风冷

8、控温

8.1、方式：电子控温

8.2、冷藏室;1-9℃、冷冻室控温范围:负23-负15度；

9、综合耗电量:≤0.65 kWh/24h

10、噪声≤40dB(A）

#### 1-2 除湿机（一）

- 一、数量：1台

- 二、技术参数：

1、日除湿量≥135升/天

2、排水方式：软管外接排水；

3、适用面积：≥120㎡；

4、尺寸：≤500×450×1050；

5、峰值功率≥1500W；

6、净重：≤55kg；

#### 1-3 除湿机（库房用大功率）（二）

- 一、数量：5台

- 二、技术参数：

1、具备水满停机保护、定时功能；

2、微电脑式；

3、净重：≥15kg

4、日除湿量：≥30升/天

5、排水方式：水管水箱两用排水

6、额定功率：≤450W

7、水箱容量：≥4L;

8、适用面积：≥50㎡;

9、产品尺寸≤450×250×550mm

#### 1-4 红黑电源隔离插座

- 一、数量：1台

- 二、技术参数：

1、电源插孔：新国标多功能插孔≥ 6位 ；

2、隔离度：≥50dB(150KHz-30 MHz)；

3、泄露电流值： ≤3mA ；

4、电源：AC 220V±10%， 50Hz±2% ；

5、最大功率：≥2500W ，线缆长度：≥1.5m ，直径≥1. 0mm ；

#### 1-5 信号屏蔽器

- 数量：1台

- 技术参数：

1、手机信号屏蔽器 ，可屏蔽联通、电信、移动的2G、3G、4G、5G，蔽器 wi-Fi、蓝牙； 

2、效果：半径1-15米（100-200平方米）

3、产品尺寸：≤500×350×80MM，内置专业定向天线；

4、产品重量：≤5kg

#### 1-6 2-48℃恒温箱

- 数量：72台

- 二、技术参数：

▲1、有效容积：≥150L

2、额定功率:≤100W

3、无氟环保制冷剂

▲4、温控范围：2-48℃需提供第三方检测机构所出具的检测校准证书复印件并加盖厂家公章，触屏式可调可控，可以锁定

▲5、根据现场实际环境要求箱体外尺寸：长≤600mm，宽≤600mm，高≤880mm

6、箱体尺内径尺寸：长≥500mm，宽≥400mm，高≥650mm

7、内胆材质：PP材料；外壳材质：A3钢板喷塑

8、门：使用三层高强度中空全景玻璃，中间层为真空处理

9、具有防爆功能

- 电源：AC 220V±10% 50Hz±2%

11、设备采用底置式压缩机，防止噪音过大；

▲12、生产商具备ISO14001、ISO9001认证并提供证书复印件及制造商针对该项目加盖公章的售后服务承诺函；

#### 1-7 -5～-30℃超低温冷冻储存箱

- 数量：46台

二、技术参数：

1、规格：有效容积≤100L，单门，立式。

2、外部尺寸（宽×深×高）：≤700×700×900mm。

3、箱体内部尺寸（宽×深×高）：≥500×450×500mm。

4、箱体材料：钢板，表面耐腐蚀；

5、内胆材料：喷涂铝板；

▲6、精确控温：微电脑温度控制系统，箱内温度设置范围：-5℃～-30℃，显示精度≤1℃。

7、制冷系统：

7.1、环保制冷剂；

7.2、制冷方式：直冷

8、门把手：隐藏式门把手，不占用多余空间。

9、抽屉：≥3个ABS抽屉；

10、发泡层厚度：≥100mm

11、具有高低温报警、传感器故障报警、开门报警等声光报警功能。

12、具备开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠。

13、温度测试孔：≥1个测试孔；

14、电源：AC 220V±10%，50Hz±10%，功率：≤200W。

15、制造商需通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001、ISO27001、ISO20000等资质认证；

三、售后服务：质保期≥3年并具有制造商针对该项目加盖公章的售后服务承诺函；

#### 1-8 LED显示屏幕（一）

- 数量：30块

二、技术参数：

1.尺寸：≥1850mm×500mm

2、显示颜色：红色

3、单元尺寸：≥300mm*×150mm

4、单元板像素：64×32，像素密度≥44:000点

5、含屏体控制系统、边框结构、四周包边

#### 1-9 LED显示屏幕（二）

- 数量：1套

二、技术参数：

1.像素点间距：≤1.25mm

▲2.全彩色LED显示屏，尺寸≥7650mm×2050mm；

3.像素密度：≥640000点/平米；

4.水平、垂直平整度≤0.1mm；

5.亮度均匀性≥98.5%；

6.视角水平≥170°垂直≥160°；

7.刷新频率≥3800Hz；

8.白平衡亮度≥800cd/㎡；

9.LED各色光波长误差：±1.5nm之内，亮度误差：±5%之内；

10.表面磨砂不反光处理；

11.亮度与可视角度：中央法线上亮度≥100cd/m2；白场时，水平视角 80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10%；

12.校正功能：支持单点校正，一键调节亮、暗线功能；

13.图像调节功能：亮度支持0-100可调，支持对图像的对比度、色调、色饱和度等一键修正，具备视频频降噪、动态补偿、色坐标彩变换处理等图像处理功能;

14.具备智能（黑屏）节电功能；

15.具有断电不丢失数据功能，可连续工作时间≥7*24小时，支持连续不间断显示；

16. LED显示屏正常工作时具备消除鬼影、毛毛虫等功能；

17.抗干扰等级需达ClassB级，抗紫外线UV、盐雾、着火、高温、高湿、低温；

18.抗震烈度符合 GB/T17742-2008 中国地震烈度8级测试；

19.烟气毒性测试符合 BS476-7 表面燃烧测试1级；BS6853烟气毒性测试的毒性指数R值≤1；

▲20.确保产品生产和销售所涉及的有害物质过程控制管理，LED显示屏生产厂家需具有符合IECQ-QC080000：2017标准的有害物质过程控制管理体系认证证书提供复印件加盖公章；

21.生产厂家需具有ISO27001信息安全管理证书、ISO20000信息技术服务管理证书，认证范围需涵盖LED显示屏产品技术开发涉及的信息安全管理、运维服务等管理活动，提供复印件加盖公章；

#### 1-10 LED显示屏幕（三）

- 数量：1套

- 技术参数：

1.像素点间距：≤1.25mm

▲2.全彩色LED显示屏，尺寸：≥3200mm×1760mm；

3.像素密度：≥640000点/平米；

4.水平、垂直平整度≤0.1mm；

5.亮度均匀性≥98.5%；

6.视角水平≥170°垂直≥160°；

7.刷新频率≥3800Hz；

8.白平衡亮度≥800cd/㎡；

9.LED各色光波长误差：±1.5nm之内，亮度误差：±5%之内；

10.表面磨砂不反光处理；

11.防护等级符合IP5X要求；

12.亮度与可视角度：中央法线上亮度≥100cd/m2；白场时，水平视角 80°时，亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10%；

13.校正功能:支持单点校正，一键调节亮、暗线功能；

14.图像调节功能:亮度支持0-100可调，支持对图像的对比度、色调、色饱和度等一键修正，具体视频降噪、动态补偿、色坐标彩变换处理等图像处理功能;

15.具备智能（黑屏）节电功能，；

16.具有断电不丢失数据功能，可连续工作时间≥7*24小时，支持连续不间断显示；

17. LED显示屏正常工作时具备消除鬼影、毛毛虫等功能；

18.产品抗干扰等级需达ClassB级，抗紫外线UV、盐雾、着火、高温、高湿、低温、振动；

19.抗震烈度符合 GB/T17742-2008 中国地震烈度8级测试；

#### 1-11 微波炉

- 数量：1台

- 技术参数：

1、容量:≥23L

2、内胆材质：不锈钢；采用双磁控管加热。

3、微波功率:≥1800W

4、产品净重:≥14KG

5、产品尺寸:长≤6000mm；宽≤450mm；高≤380mm

6、电源：AC 220V±10%,50Hz

#### 1-12 电动搬运车

- 数量：4辆

- 技术参数：

1、驱动方式：电动；

2、操作方式：步行；

3、额定载货能力：≥1500kg；

4、自重:≤120kg；

5、货叉最低高度；≤80mm；

6、货叉长度：≥1100mm；

7、转弯半径：≤1350mm；

8、锂电池，容量≥30AH；

9、行走电机功率：≥0.75KW；起升电机功率：≥0.5KW；

10、脚轮数量:≥5；

11、最高行驶速度:≥4Km/h；

12、行走方式:电动托盘搬运车

#### 1-13 双锁医用冷藏箱

- 数量：1台

- 技术参数：

1、规格：有效容积≥120L，立式单门

2、门：

2.1、门体：PVC材质门框，隐藏式门把手；

2.2、双层钢化玻璃门，带电加热功能，防止凝露；

2,3、安全锁：门体暗锁设计；

3、控制系统：

▲3.1、微电脑板控制，数字显示箱内温度，温度设置范围： 2-8℃。调节步长≤0.1℃，显示精度≤0.1℃；

3.2、具备高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警功能，报警方式：声光报警；

3.3、配有电池，断电后支持声光报警＞24小时；

▲3.4、数据导出：具备USB数据导出接口，插入U盘即可自动导出前一个月温度数据；

3.5、具备配置RS485端口；

4、制冷系统：

4.1、制冷方式：风冷，具备自动除霜功能；

4.2、感温探头≥2路；

4.3、温度均匀性、波动性≤2℃。

4.4、降温速度：箱内温度降至4℃时所需时间≤90min。

4.5、冷凝水自动蒸发，无需人工倒水

5、噪音：≤45db（A）。

6、内部照明：LED；

7、配置2个钢丝搁架+1个钢丝吊

8、内胆材质：喷涂铝板；

9、具备箱内温度测试孔；

10、电源：AC 220V±10%,50Hz±%，功率≤200W；

11、产品具有医疗器械注册证。

12、制造商资质：制造商需通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001等资质认证并提供证书复印件

三、质保期：≥5年；

#### 1-14 空气净化器

- 数量：11台

- 技术参数：

1、可除甲醛，除PM2.5；

2、空气质量可实时反馈；

3、可手机APP远程控制，可同时显示室内外空气数值；

4、适用面积：≥35㎡；

5、运行模式:自动模式、睡眠模式、标准模式、强力模式

6、风速：≥3档可调；

7、颗粒物CADR:≥500m3/h；

8、气态污染物CADR:≥200m3/h；

9、噪音:≤65dB；

10、外形尺寸:≤650×450×300mm；

11、重量:≤10kg

12、电源：AC 220V±10%,50Hz±%，功率≤100W；

#### 1-15 全自动洗衣机

- 数量：2台

- 技术参数：

1、洗涤容量：≥10kg；

2、烘干功率：≥1500W；

3、洗涤功率：≥150W；

4、脱水转速：≥1400rpm，

5、烘干容量：≥7kg，；

6、内筒材质：不锈钢；

7、标准程序耗电量：≤0.8kW·h，

8、产品尺寸：深≤600mm；宽≤680mm；高≤950mm

9、重量：≤80kg；

#### 1-16 医用冷藏箱：（一）

- 数量：4台

- 技术参数：

▲1、立式对开门设计，箱内有效容积≥650L

2、控制系统：

2.1、微电脑控制；

2.2、箱内温度控制：2℃～8℃可调，显示精度≤0.1℃

2.3、传感器≥5路，可数字显示箱内温度，可显示箱内上部、下部温度以及平均温度；

2.4、具备超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警功能，带远程报警接口；

2.5、具备可充电电池，容量≥4AH，断电后可声光报警持续≥24h;

2.6、双感温包设计，模拟存储物品的表面温度，而非感温探头处空气温度；

▲2.7、主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行；

3、制冷系统：

3.1、制冷方式：风冷；

3.2、冷凝水自动蒸发功能，无需人工倒水；

3.3、具备箱内温度测试孔；

4、门：

4.1、双层玻璃门体，采用电极式电加热设计，满足32℃，85%湿度无凝露。

4.2、门体可实现90°自动关门；

4.3、门体带锁设计

5、带有4个可移动脚轮和2个可锁定的平衡底脚；

6、LED冷光源设计；

7、内胆采用钢板喷涂；

8、产品具有医疗器械注册证;

9、制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证；

三、售后服务：质保期≥5年

#### 1-17 医用冷藏箱（二）

- 数量：7台

- 技术参数：

▲1、有效容积≥1030L.

2、控制系统：

2.1、箱内温度设置：2-8℃范围内；

2.2、数码管温度显示，显示精度0.1℃；

2.3、传感温度≥7路，至少包括上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿传感器；

2.4、配远程报警接口，可连接报警器到其他房间实现报警功能

2.5、具备WIFI物联模块，可通过手机APP程序远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况；

2.6、具备RS485接口,实现多台设备组网，随时监控冷藏箱运行状态；

2.7、配USB接口，可记录十年的温度数据；

3、制冷系统：

▲3.1、变频压缩机制冷，风冷设计；

3.2、温度均匀度：±1.5℃以内；

3.3、具备低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警功能，报警方式：声光报警；

3.4、具备后备电池，断电后可报警并继续显示箱内温度24小时；

4、箱体

4.1、箱内温度测试孔≥2个；

4.2、搁架≥12层，可调节高度；

4.3、照明灯≥4个，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制

4.4、箱内下部标配2个药筐；

4.5、双锁结构；

4.6、四个万向脚轮，配备两个固定底角

5、门：

5.1、三层钢化玻璃， 32℃、85%湿度下无凝露；

5.2、玻璃门电加热，受箱内温度和环境湿度双重自主控制，智感除露

5.3、全角度自关门设计

6、配备价目条；

7、日能耗≤2.4kwh。

三、售后服务：质保期≥5年并具有制造商针对该项目加盖公章的售后服务承诺函；

#### 1-18 医用冷藏箱：（三）

- 数量：26台

- 技术参数：

1、箱体

▲1.1、有效容积≥1010L

1.2、立式，双门结构

1.3、外部尺寸：高度≤2000mm，宽度≤1250mm，深度≤900；

1.4、外箱采用喷涂钢板，内胆采用喷涂铝板。

1.5、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

1.6、照明装置： LED冷光源；

1.7、配置≥12个带标签卡搁架

1.8、4个万向脚轮，其中2个自带刹车锁止功能；

1.9、具备箱内温度测试孔；

2、门：

▲2.1、电加热玻璃门，具有多种门体加热模式，需产品说明书说明并加盖厂家公章；

2.2、具备自动关门功能；

▲2.3、铝合金门把手；

2.4、门体带锁设计

3、控制系统：

3.1、微电脑温度控制系统；

▲3.2、传感器≥7路，至少包括上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器；

3.3、温度设置范围：2-8℃；

3.4、温度显示：数码显示，显示精度≤0.1℃；

3.5、报警功能：具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等功能，报警方式：声、光报警，具备远程报警接口。

3.6、具备可充电电池，可提供≥48小时显示及报警，并为温度记录打印机、USB端口供电。

3.7、具备USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据格式：PDF。U盘持续连接可自动存储温度数据；

3.8、具备485接口

3.9、当控制/报警传感器发生故障时，压缩机规律智能开停；

4、制冷系统：

4.1、制冷方式：风冷，具备自然化霜功能。

4.2、环保制冷剂；

4.3、箱内温度波动范围：±3℃以内；

4.4、冷凝水汇集后自动蒸发；

5、产品具有医疗器械注册证且产品型号登记备案。

6、产品具有节能认证证书、环保认证证书。

7、制造商需通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001、ISO27001、ISO20000等资质认证并提供证书复印件；

三、售后服务：质保期≥5年并具有制造商针对该项目加盖公章的售后服务承诺函；

#### 1-19 药品阴凉柜（一）

- 数量：2台

- 技术参数：

1、柜体

▲1.1、有效容积≥1010L，立式，双门结构。

1.2、外部尺寸：高度≤2000mm，宽度≤1200mm，深度≤900mm；

1.3、箱体材料：外箱采用PCM彩板，内胆采用喷涂铝板。

1.4、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

1.5、照明装置：配置LED冷光源；

1.6、配置≥12个带标签卡搁架；

1.7、4个万向脚轮，其中2个自带刹车锁止功能；

1.8、箱内温度测试孔：≥1个；

1.9、门体带锁；

2、控制系统：

2.1、微电脑温度控制系统，智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；

2.2、温度设置范围： 8-20℃；

2.3、箱内湿度设置范围：35-75%RH；

▲2.4、温、湿度显示：数码显示，温度显示精度≤0.1℃，湿度显示精度≤1%RH；

2.5、除霜方式：手动和自动，可一键切换；

2.6、报警功能：具有高温、低温、传感器故警、开门报警功能；

2.7、配备标配USB接口，可主动记录压缩机、风机、箱内灯开关历史数据；

3、制冷系统：

3.1、制冷方式：风冷，具备自然化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持：8-20℃范围内；

3.2、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

4、制造商需通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001等资质认证并提供证书复印件；

三、售后服务：质保期≥5年并具有制造商针对该项目加盖公章的售后服务承诺函；

#### 1-20 药品阴凉柜（二）

- 数量：2台

- 技术参数：

1、柜体：

1.1、有效容积：≥300 L，立式，单门；

1.2、内部尺寸（宽×深×高）：≥500×450×1350mm

1.3、外部尺寸（宽×深×高）：≤650×600×1950mm；

1.4、箱体材料：外壳采用PCM彩板，防腐磷化喷涂工艺；内壁：HIPS塑料；

1,5、内置LED冷光源；

1.6、钢丝浸塑搁架≥5层，配标签卡；

2、门体结构：

2.1、双层保温玻璃门；

▲2.2、具备电加热功能，80%湿度环境下无凝露；

2.3、门体配锁；

2.4、具备箱内温度测试孔；

3、控温系统：

3.1、微电脑温度控制系统；

3.2、温度设定范围：8-20℃范围

3.3、箱内湿度设定范围：35-75%RH；

▲3.4、除霜方式：自动除霜；

3.5、报警功能：具有高温、低温、高湿度、低湿度、传感器故障报警功能，报警方式：声光报警

3.6、具备USB接口，可主动记录压缩机、风机、箱内灯开关历史数据；

4、制冷系统：

4.1、制冷方式：风冷

4.2、环保制冷剂；

4.3、冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水。

5、具备一键除霜功能，可切换手动和自动两种模式，有效解决箱内结霜问题。

6、制造商需通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001等资质认证并提供证书复印件；

三、售后服务：质保期≥5年；

#### 1-21拖鞋清洗消毒机

- 数量：2台

- 技术参数：

1、洗涤容量：≥10KG，洗鞋容量：≥8双；

2、外形尺寸：≤650×560×900mm；

3、洗鞋方式：洗鞋刷及对流冲洗；

4、消毒方式：84泡腾片、温热煮洗；

5、电源：AC 220V±10%，功率≤1100W；

#### 1-22 对开门电冰箱

- 数量：14台

- 技术参数：

1、箱体：

1.1、结构：对开门

▲1.2、冷藏室容积：≥290 L；冷冻室容积：≥320 L

1.3、面板材质：钢化玻璃；

1.4、内胆材质：PS/ABS（补充）；

2、控制系统：

2.1、微处理器控制:

2.2、冷藏室温度设置范围：1-9℃；（已补充）

2.3、冷冻室温度设置范围：负23-负15度；（已补充）

2.4、具备童锁功能；

2.5、具备WiFi功能；

3、制冷系统：

3.1、变频压缩机制冷，制冷方式：风冷；

3.2、冷冻能力：≥10 kg/12h；

4、外形尺寸(宽×高×深)≤950×1900×750mm；

5、噪声：≤40 dB(A)

6、能效等级：1级，综合耗电量：≤1（kW·h/24h）；

7、电源：AC 220V±10%,50 Hz±2%

#### 1-23 超低温冰箱（一）

- 数量：1台

- 技术参数：

1、控制系统：

1.1、微电脑控制；

1.2、液晶触摸显示屏≥10英寸，可显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线。温度显示精度≤0.1℃；

▲1.3、箱内温度设置范围： -40℃ ～-86℃可调，冰箱内有效容积≥828L，整机装栽量（2mL冻存管容量）：≥60000个样本

1.4、具备wifi网络连接功能；

1.5、具备高、低温报警、传感器报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警功能；报警方式：声、光闪报警；

1.6、具备开机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、显示面板密码保护、断电记忆数据功能；

1.7、具备锂电池，冰箱断电后，支持温度显示及冰箱报警功能运行；

1.8、具备内置5V冷链供电系统；

1.9、电脑版配置大容量存储空间，实时可保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式：excel和PDF可选，实现数据的可追溯性；（已补充）

1.10、配置RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；

1.11、具有事件记录功能，可记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑；

1.12、具备物联网功能，可在手机app上实时的查看箱内温度、设定温度、高低温报警温度、各种报警记录、以及开关门等事件记录。

1.13、配备单机版样本库管理软件，可实现冰箱空间管理；

2、制冷系统：

▲2.1、采用双独立变频压缩机制冷系统，一套制冷系统故障后，另一套可独立维持-80℃，提供CNAS资格的第三方机构检测报告；

2.2、制冷方式：风冷，可根据传感器温度自动控制风机启停，智能变速运行；

2.3、温度均匀性：箱内最高温度与最低温度的差≤6℃，提供具备CNAS资格的第三方机构报告；

▲2.4、25℃环温降温至-81℃，所需时间≤6小时，提供具备CNAS、ILAC资格的第三方机构报告；

3、箱体

3.1、内胆：电锌板喷粉；

3.2、温度测试孔≥3个；

3.3、隔热材料：航空真空隔热材料+PU整体发泡，隔热材料厚度≥25mm；

3.4、空载断电、从-80℃保温至-50℃，≥310min，提供具备CNAS资格的第三方机构报告；

3.5、内外门全开门1分钟降至-75℃，耗时≤50min，提供具备CNAS资格的第三方机构报告；

4、门：

4.1、内门4个，带密封条；

4.2、外门≥3层密封；

4.3、具有自动可加热平衡孔模块，可短时间内连续开门；

5、外部尺寸（宽×深×高）：≤1150×1000×2000mm

6、内部尺寸（宽×深×高）：≥850×700×1300mm

7、耗电量：≤8Kw.h/24h；提供具备CNAS资格的第三方机构报告；

8、具有医疗器械注册证；

三、售后服务：质保期≥5年并具有制造商针对该项目加盖公章的售后服务承诺函；

#### 1-24 超低温冰箱（二）

- 数量：4台

- 技术参数：

1、箱体

▲1.1、单门，立式，有效容积≥250L，温度设置范围：-20℃～-40℃；

1.2、箱体材质： PCM彩钢板，表面耐腐蚀；

1.3、内胆材质：喷涂铝板，抗腐蚀；

1.4、抽屉：≥7个ABS抽屉；

1.5、发泡层厚度：≥100mm；

1.6、温度测试孔：≥1个；

2、控制系统

2.1、微电脑温度控制系统，温度设置范围：-20℃～-40℃

2.2、温度显示精度≤1℃；

2.3、具有高低温报警、传感器故障报警、开门报警功能，报警方式：声光报警；

2.4、具备开机延时和停机间隔保护功能；

3、制冷系统：

3.1、制冷方式：风冷；

3.2、环保制冷剂；

4、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率,≤300W。

5、所投产品具有医疗器械注册证。

6、制造商需通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001、ISO27001、ISO20000等资质认证并提供证书复印件；

三、售后服务：质保期≥5年；

#### 1-25 超低温冰箱（三）

- 数量：4台

- 技术参数：

1、箱体：

▲1.1、有效容积≥450L，双门，立式，温度设置范围：-20℃～-40℃；

1.2、具备万向脚轮；

1.3、箱体材料： PCM钢板，表面耐腐蚀；

1.4、内胆材料：喷涂铝板；

1.5、上下两室，每室配置≥6个ABS抽屉；

1.6、保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层；

1.7、箱体上下室测试孔各≥1个；

2、控制系统

2.1、微电脑温度控制系统，上室、下室可独立控温；

2.2、上下室温度可同时显示，显示精度≤0.1℃；

2.3、具有高低温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警等报警功能，报警方式：声光报警；

2.4、具备开机延时和停机间隔保护功能；

2.5、具备USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据；

3、制冷系统：

▲3.1、双压缩机制冷系统；制冷方式：风冷；

3.2、无氟环保制冷剂；

3.3、箱内温度均匀性≤2℃；

4、所投产品具有医疗器械注册证。

5、制造商需通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001、ISO27001、ISO20000等资质认证并提供证书复印件；

三、售后服务：质保期≥5年并具有制造商针对该项目加盖公章的售后服务承诺函；

#### 1-26 超低温冰箱（四）

- 数量：7台

- 技术参数：

1、控制系统

1.1、微电脑控制，可数字显示环温及输入电压；

1.2、箱内温度设置范围： -40℃~-86℃；

1.3、可实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存；

1.4、具有高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警功能；报警方式：声光报警；

1.5、具备开机延时保护功能；

1.6、具备时间设定、显示面板密码锁功能、断电记忆功能；

▲1.7、具有内置5V冷链供电系统

1.8、具备USB模块，可导出全部数据；；

1.9、配备网络接口，可联接冷链安全监控系统，全程监控并记录设备运行状态，并短信报警；

2、制冷系统：

▲2.1、HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；

2.2、双压缩机制冷；

2.3、温度均匀性≤5℃，提供第三方均匀性检测报告；

3、箱体：

▲3.1、有效容积≥600L，整机装栽量（2ml冻存管容量）≥40000份样本，温度设置范围： -40℃~-86℃；

3.2、隔热材料：真空隔热材料VIP+加厚PU整体发泡；

3.3、内胆材质：内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快

3.4、温度测试孔≥2个；

3.5、外部尺寸（宽×深×高）：≤1050×900×2000mm；

3.6、内部尺寸（宽×深×高）：750×600×1300mm；

4、门：

4.1、一体式手把门锁设计，可同时使用暗锁及双挂锁，可单手实现开关门；

4.2、独立发泡内门≥4 个并带密封条；

4.3、外门≥3层密封；

4.4、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；

5、所投产品具有医疗器械注册证；

三、售后服务：质保期≥5年

#### 1-27 电冰箱

- 数量4台

- 技术参数

- 1、冷藏室容积：≥160L；冻室容积：≥100L；变温室容积：≥40L

- 2、外形尺寸(深×宽×高)：≤680×650×1800mm

- 3、箱门结构：三门

- 4、面板材质：彩晶；

- 5、能效等级：1级

- 6、变频压缩机；

- 7、制冷方式：风冷

- 8、控温

- 8.1、方式：电脑控温

- 9、综合耗电量:≤0.73kWh/24h

- 10、噪声≤40dB(A）

#### 1-28 冰箱温度监控系统

- 数量：57套

- 技术参数：

▲1、数字温湿度探头≥2路

2、测量范围：

2.1、温度 ：-40℃～+90℃；

2.2、湿度： 0%RH～99%RH；

3、测量精度

3.1、测温： ±0.5℃以内；

3.2、测湿精度 ±5%RH以内；

4、分辨率：

4.1、温度：≤0.1℃；

4.2、湿度：≤1%RH

5、具备USB接口，可将设备与电脑连接直接读取存储在设备内的数据；

6、GPS定位扫描≥6次/min，可绘制行驶轨迹；具备LBS基站辅助定位功能；

▲7、设备预置5年流量费用；

8、固件维护可实现在线升级

#### 1-29 触控一体机

- 数量：1台

- 技术参数：

1. 显示屏

1.1、液晶触摸显示屏显示屏≥85英寸，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160；

1.2、色域覆盖率（NTSC））≥90%，灰度等级≥256级

1.3、具备≥30点触控功能；

1.4、触摸分辨率≥32000×32000；

1.5、触摸响应时间≤4ms；

1.6、书写触控延迟≤25ms

1.7、最小识别物≤3mm，有效识别高度≤3.5mm。（提供国家级检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）

2、CPU：I5或以上性能；

3、内存≥8G

4、固态硬盘≥256G

5、具备录屏功能

6、输入接口：HDMI≥2路、RS232≥1路 USB≥3路、音频≥1路

7、外接电脑设备可连接至一体机，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制一体机拍摄教室画面。

8、摄像头

8.1、一体机内置摄像头，可拍摄≥1500万像素数的照片，支持输出4K；

8.2、摄像头视场角≥135°

8.3、可用于拍照、二维码识别、远程巡课，并且可通过摄像头进行人数统计、随机抽选等功能；

8.4、摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。

9、整机支持一体机色彩空间可选，包含标准模式和sRGB/DCI-P3/Display-P3/Adobe RGB/BT.2020模式，在sRGB和DCI-P3模式下色准△E≤1.5。（提供国家级检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）

10、一体机具备护眼模式，任意通道、任意画面、任意软件所有显示内容下可实时调整画面纹理；纸质纹理支持牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；

11、透明度可调节；

12、色温可调节；

13、一体机内置2.2声道扬声器， 高音扬声器≥10W；

14、一体机教学桌面可快速查看设备盘符，支持本地磁盘和外接U盘、移动硬盘，点击即可打开该磁盘查看磁盘文件，可显示存储空间状态；

▲15、无需外接无线网卡，具备Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能；Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6；Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。（提供国家级检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）

16、一体机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触一体机上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置；支持不≥4台手机、平板同时连接并显示。

▲17、整机采用低蓝光背光技术，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）≤45%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。（提供国家级检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）

#### 1-30 吸尘器

一、数量：1台；

二、技术参数：

1、容量：≥70L

2、风量：≥350m3/h

3、真空吸力：≥200mbar

4、吸尘软管：≥2.5m

5、吸入口径：≥40mm

6、噪音：≤85dB

7、外形尺寸：≤600×200×950mm

8、电源：AC 220V±10%，功率≤3500W

#### 1-31 制冰机

一、数量：3台

二、技术参数：

1、功率：≥240W；

2、净重：≤18kg；

3、制冰量：≥65kg/24h；

4、外形尺寸（长×宽×高）：≤400mm×350mm×650mm；

#### 1-32 IC读卡器(含IC卡)

一、数量：6套

二、技术参数

1、外形尺寸：≤110×80mm

2、接口：USB

3、提示方式：双色 LED、蜂鸣器

4、支持卡片：14443A

5、支持系统：windows、mOC1os、android

6、读卡距离：2-5cm

7、频率：13.56M

8、每套含IC卡10张

#### 1-33 IC读写卡器

一、数量：2台

二、技术参数

1、接口：USB

2、射频标准：IS014443A

3、支持卡片：Wifars, classic 、Mifareprex、FM1208 、F08

4、工作频率：13.56MHz

5、感应距离：≥50mm；

6、兼容系统：Windows2000/NT/XP/Vista/7/8/10、Windows Web、LinuxAndroid

7、显示：双色 LED

8、具备蜂呜器

9、外形尺寸：≤70mm×110mm×20mm

10、重量：≤60g；

11、工作环境温度：20℃-85℃；

#### 1-34 智慧大屏

一、数量：2台

二、技术参数

1、屏幕尺寸：≥65英寸电视

2、含底座尺寸（宽×厚×高）≤1500×950×300mm；

3、CPU：≥2核；

4、内存：≥8GB；

5、具备无线连接方式；

6、HDMI高清数字接口≥2路、USB接口≥2路、RJ45网络接口≥1路，带HDMI线，施工时需要调试图像和声音

7、待机功率：≤0.5W；

8、背光源：LED背光；

9、分辨率：≥3840×2160；

10、刷屏率：≥60Hz；

#### 1-35 自助报到机

一、数量：1台

二、技术参数

1、主板：CPU≥4核，主频≥ 1.8GHz；

2、 RAM ≥2GB ， ROM≥16GB

3、支持本地网络定时开关机，

4、具备110/100M 自适应 RJ45 以太网口、WIFI-2.4G；

5、具备双声道音频输出功能

6、 HDMI 高清接口≥1 个 ，RS232 串口≥2 个， USB≥ 4 个

7、操作系统 ：Android 7.1/9.01 套

8、显示屏

8.1、液晶触摸显示屏≥18英寸； 16：9

8.2、亮度：≥400 cd/m2；

8.3、分辨率≥1920×1080 @ 60Hz；

8.4、响应时间：≤30ms；

9、打印机

9.1、行式热敏打印机，免驱动；

9.2、打印速度：最高≥ 80mm/s；

9.3、单向摩擦进纸；

9.4、纸卷宽度：≥80mm；

9.5、寿命：5000 万次无偏差，；

10、多媒体语音系统：

10.1、双声道，支持硬件及软件调节；

10.2、频率范围： 70Hz-10KHz /

10,3、输出功率：≥ 3W；

10.4、信噪比≥ 80dB

11、外形尺寸（宽×高×厚） ：≤ 400mm× 810mm×90mm ；

12、防水防尘防爆；

- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 隔帘 | 2189 | 0.1900 | 415.9100 | 否 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-隔帘

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：交货期限：合同签订后20日内；安装时间：交货后10日内安装完毕。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后, 签订合同支付总采购合同款的50%。待完全交付验收后支付至采购合同总金额的95%。质保期执行一年后无质量问题且财政资金到位后支付剩余5%。实际支付以财政资金到账为准。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格，甲方有权延期支付费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：5年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-隔帘，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

### 第2包

#### 2-1 隔帘

一、数量：2189套。

注：轨道尺寸:“U”轨，L=6.9米；隔帘尺寸：宽度6.9米，高度2.8米，隔帘单套数量按2倍褶皱计算。

二、主要用途：用于各住院病房、门(急)诊诊室、超声检查室、换药室、治疗室等检查室。

三、技术参数：

注：未能表述的质量要求按国家有关技术规范执行。如现行标准有变化，以现行最新标准为准。

1、轨道：

▲1.1、材质：铝合金静音轨道，电泳处理，面无污渍，划花，脱漆，起泡现象

1.2、截面尺寸≥19mm×15mm；壁厚≥1.2mm；

1.3、拉伸强度≥20MPa；

1.4、弯曲弹性模量≥2000MPa；

1.5、硬度≥80MPa。

2、吊轮：

2.1、静音减震吊轮；

2.2、每米≥10个；

3、隔帘：

▲3.1、面料成分：100%多元脂编品，防火等级B1；

3.2、重量：≥650g/m (GB/T 4669-2008)

3.3、规格：隔帘上端1/3处网状，清洗后网状不会断裂脱落；颜色、样式及花形最终根据采购方要求提供和制作

3.4、PH值：5.0-8.0之间；(GB/T18401-2010)

▲3.5、甲醛含量：0 g/kg ， 符合GB/T2912.1-2009

3.6、异味 符合GB18401-2010

▲3.7、防霉：抗菌率(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌≥99.5%;(GB/T 20944.3-2008) （GB/T 24346-2009培养皿法;）

3.8、耐酸色牢度：4级或优于，符合GB/T5715-2013《纺织品 色牢度试验 耐酸斑色牢度》；

3.9、耐碱斑色牢度：4级或优于，符合GB/T5715-2013《纺织品 色牢度试验 耐酸斑色牢度》；

3.10、耐干热色牢度：4级或优于，符合GB/T5718-1997《纺织品色牢度试验耐干热色牢度》

3.11、耐热压色牢度：4级或优于，符合GB/T6152-1997《纺织品色牢度试验 耐热压色牢度》；

3.12、水洗尺寸变化率≤2%(GB/T17591-2006)；

3.13、顶破强力≥1500N(GB/T19976-2005)；

3.14、可分解致癌芳香胺染料：0 (GB/T17592-2011)；

3.15、抗紫外线性能（UPF）≥40且T(UVA)≤5% （GB/T 18830-2009）；

3.16、 织物密度符合GB/T 4668-1995方法C-镜数法；

3.17、可萃取重金属含量符合GB/T17593.2-2007规定；

3.18、无禁用致敏性染料；

3.19、耐磨次数≥10000次；

3.20、沾水性≤3.5，符合GB/T4745-2012规定；

3.21、易去污性符合FZ/T 01118-2012测试方法要求；

3.22、起球(级)符合GB/T 4802.1-2008测试方法要求；

▲3.23、遮光率≥80%，透光性符合FC/T 62025-2015测试方法；

3.24、 悬垂性符合GB/T 23329-2009测试方法要求

▲3.25、透气性(mm/s)符合GB/T 5453-1997测试方法；

3.26、医用隔帘裁剪制作工艺：

3.26.1、医用隔帘裁高：机器裁剪，一刀成型；

3.26.2、打折处理：采用机械臂处理工艺，每个褶皱的宽度误差：±2mm以内；

3.26.3、帘身做定型工艺，针码每寸≥10针，帘身侧边上下一律4cm±2mm；

- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 不锈钢档案柜 | 6 | 0.6500 | 3.9000 | 否 | 3-3转运床 |
| 3-2 | 治疗车 | 48 | 0.2000 | 9.6000 | 否 |  |
| 3-3 | 转运床 | 30 | 0.8950 | 26.8500 | 否 |  |
| 3-4 | 定制三层输液车 | 56 | 0.2400 | 13.4400 | 否 |  |
| 3-5 | 污物车框 | 30 | 0.2900 | 8.7000 | 否 |  |
| 3-6 | 操作台 | 26 | 1.2000 | 31.2000 | 否 |  |
| 3-7 | 不锈钢敷料架 | 21 | 0.9500 | 19.9500 | 否 |  |
| 3-8 | 定制不锈钢双位污物车 | 14 | 0.2800 | 3.9200 | 否 |  |
| 3-9 | 转运辅料车 | 8 | 0.6750 | 5.4000 | 否 |  |
| 3-10 | 治疗车 | 6 | 0.2000 | 1.2000 | 否 |  |
| 3-11 | 带轮诊床 | 6 | 0.1800 | 1.0800 | 否 |  |
| 3-12 | 操作台 | 6.66 | 0.4500 | 2.9970 | 否 |  |
| 3-13 | 病人转运床 | 2 | 0.6500 | 1.3000 | 否 |  |
| 3-14 | 治疗台 | 1.3 | 0.4500 | 0.5850 | 否 |  |
| 3-15 | 无菌操作台 | 2.2 | 0.4500 | 0.9900 | 否 |  |
| 3-16 | 不锈钢器械车 | 8 | 0.4000 | 3.2000 | 否 |  |
| 3-17 | 不锈钢双层药车调配车 | 23 | 0.4000 | 9.2000 | 否 |  |
| 3-18 | 实验操作台 | 8 | 0.4500 | 3.6000 | 否 |  |
| 3-19 | 接患者对接车（含吊杆） | 20 | 1.9500 | 39.0000 | 否 |  |
| 3-20 | 无菌器械车（台）小 | 100 | 0.4000 | 40.0000 | 否 |  |
| 3-21 | 手术间治疗车 | 60 | 0.4000 | 24.0000 | 否 |  |
| 3-22 | 手术区污染敷料筐 | 70 | 0.2000 | 14.0000 | 否 |  |
| 3-23 | 输液杆 | 140 | 0.0637 | 8.9180 | 否 |  |
| 3-24 | 病理柜（智能） | 6 | 1.0000 | 6.0000 | 否 |  |
| 3-25 | 手术区域手刷盒 | 180 | 0.2000 | 36.0000 | 否 |  |
| 3-26 | 双层不锈钢操作台 | 2 | 1.2800 | 2.5600 | 否 |  |
| 3-27 | 治疗台（中） | 17 | 0.9600 | 16.3200 | 否 |  |
| 3-28 | 治疗台（小） | 6 | 0.7200 | 4.3200 | 否 |  |
| 3-29 | 取药车 | 1 | 0.4200 | 0.4200 | 否 |  |
| 3-30 | 取药车（大） | 1 | 0.4500 | 0.4500 | 否 |  |
| 3-31 | 6格抽屉柜（宽） | 30 | 0.5400 | 16.2000 | 否 |  |
| 3-32 | 6格抽屉柜（窄） | 30 | 0.3850 | 11.5500 | 否 |  |
| 3-33 | 仪器车 | 10 | 0.3200 | 3.2000 | 否 |  |
| 3-34 | 操作台车 | 8 | 0.4000 | 3.2000 | 否 |  |
| 3-35 | 转运平车 | 9 | 0.6500 | 5.8500 | 否 |  |
| 3-36 | 过床易 | 9 | 0.3000 | 2.7000 | 否 |  |
| 3-37 | 医用推车 | 3 | 0.3600 | 1.0800 | 否 |  |
| 3-38 | 实验台 | 80 | 0.3200 | 25.6000 | 否 |  |
| 3-39 | 实验台 | 2 | 0.5400 | 1.0800 | 否 |  |
| 3-40 | 常温试剂架 | 2 | 0.5000 | 1.0000 | 否 |  |
| 3-41 | 实验台中央架子 | 12 | 0.1200 | 1.4400 | 否 |  |
| 3-42 | 调剂台 | 1 | 0.6500 | 0.6500 | 否 |  |
| 3-43 | 对接车 | 10 | 1.6800 | 16.8000 | 否 |  |
| 3-44 | 送物车 | 6 | 0.5000 | 3.0000 | 否 |  |
| 3-45 | 污衣物车 | 6 | 0.2000 | 1.2000 | 否 |  |
| 3-46 | 抢救车 | 10 | 0.9500 | 9.5000 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-医疗设备设施

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：交货期限：合同签订后50日内；安装时间：交货后10日内安装完毕。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后, 签订合同支付总采购合同款的50%。待完全交付验收后支付至采购合同总金额的95%。质保期执行一年后无质量问题且财政资金到位后支付剩余5%。实际支付以财政资金到账为准。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格，甲方有权延期支付费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：3年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-医疗设备设施，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按《医疗器械监督管理条例》办理医疗器械生产许可证或者办理备案。供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章），供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

### 第3包

#### 3-1 不锈钢档案柜

一、数量：6个

二、技术参数

1、规格尺寸：长900±10mm ，宽 400±10mm ，高 1850±10mm；

▲2、整体采用304不锈钢材质；板厚≥1.0mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3、玻璃对开门；

4、柜门内设≥4层可调隔板，隔板承重≥25kg；

#### 3-2 治疗车

一、数量：48辆

二、技术参数

1、规格尺寸：长1200±10mm ，宽600±10mm ，高860±10mm；

▲2、主体采用304不锈钢材质；板厚≥1.0mm；管壁厚≥1.2mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3、车体双层设计，每层设有三面围栏，每层设有加强结构；

4、车下配四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥ 100mm，带制动装置；

#### 3-3 转运床

一、数量：30套

二、技术参数

1、尺寸：长度1930mm±10mm，宽度645mm±10mm；

2、背部升降；

2.1、静音气弹簧控制；

2.2、调节角度：0-70 °；

3、床面升降：

3.1、手摇式升降；

3.2、调节范围：510mm-850mm；

▲4、床板：PP树脂材料；

5、护栏：

▲5.1、用PP树脂材料，防霉菌；

5.2、护栏高度≥280mm，

5.3、护栏可竖立、平置、下降，可以水平固定，具有双安全锁可进行锁定；

▲6、脚轮直径≥150mm，具备中控刹车系统，车体两侧设有脚踏操作杆；

▲7、具备独立的中心第五轮系统，直径≥125mm，具备直行导向功能；

8、床体具备一体式ABS材质托盘，可放置氧气瓶；

9、具备升降式输液架，不用时收于床面下；

10、床垫：厚度≥50mm,PU防水外罩，内置高密度海绵；

11、安全工作载荷： ≥220Kg；

12、提供第三方检测机构出具的所投产品的成品检测报告；

#### 3-4 定制三层输液车

一、数量：56辆

二、技术参数

1、规格尺寸：长600±10mm ，宽470±10mm ，高800±10mm；

▲2、主体采用304不锈钢材质；板厚≥1.0mm；管壁厚≥1.2mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3、车体三层设计，每层设有三面围栏，每层设有加强结构；

4、上层下设一抽屉；

5、车下配四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥ 100mm，带制动装置；

#### 3-5 污物车框

一、数量：30辆

二、技术参数

1、规格尺寸：直径440±10mm ，高830±10mm ；

2、主体采用304不锈钢材质；管壁厚≥1.2mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3、底部带不锈钢横梁，防止垃圾袋泄露；

4、车下配四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥100mm，两只带制动装置；

#### 3-6 操作台

一、数量：26组

二、技术参数

1、规格尺寸：长1000±50mm ，宽650±100mm ，高1800±100mm；

▲2、主体采用304不锈钢材质；板厚≥1.0mm；管壁厚≥1.2mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3、台面下配大芯板，板厚≥18mm；

4、底柜采用四抽柜、一抽单开门柜、一抽对开门柜，水池位、污物位、办公位等自由组合而成；

5、上部采用金属结构支撑（配层板）或金属结构支撑（配层板）与钢制门或玻璃门对开柜、单开柜组合而成。

#### 3-7 不锈钢敷料架

一、数量：21个

二、技术参数

1、规格尺寸：长1200±10mm ，宽550±10mm ，2000±10mm；

2、主体采用304不锈钢材质；板厚≥1.0mm；管壁厚≥1.2mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3、车体四层板式设计，每层设有加强结构；

4.车下配四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置；

#### 3-8 定制不锈钢双位污物车

一、数量：14辆

二、技术参数

1、规格尺寸：长730±10mm ，宽500±10mm ，900±10mm；

2、主体采用304不锈钢材质；板厚≥1.0mm，管壁厚≥1.2mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3、双位，上翻压边式设计；配双色防水污物袋；

4.车下配四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥ 100mm，带制动装置、防撞轮装置；

#### 3-9 转运辅料车

一、数量：8辆

二、技术参数

1、规格尺寸：长1000±50mm ，宽600±50mm ，高1800±50mm；

2、主体采用304不锈钢材质，管壁厚≥1.2mm（提供第三方检测机构出具的检测报告）；

3、架体为三面设计，内设二层隔板；

4、隔板单层承重≥50kg；

5、车下配四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥ 125mm，带制动装置，车体配有防撞装置；

#### 3-10 治疗车

一、数量：6辆

二、技术参数

1、规格尺寸：长650±10mm ，宽 475±10mm ，高 900±10mm；

2、台面

2.1、采用ABS工程塑料，与不锈钢板面或软玻璃结合；

2.2、设有三面围栏；

3、车体

3.1、立柱采用铝合金专业型材（提供第三方检测机构出具的铝合金成份检测报告）；

3.2、侧板、背板采用铝塑板拼装。

3.3、车体配有一层抽屉，采用静音滑轨、ABS扣手或不锈钢拉手，抽屉内配防滑垫、分隔片

3.4、侧面配有书写平台，

4、车下配四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置；

5、配四只防撞装置；

6、提供第三方检测机构出具的所投产品的成品检测报告；

四、主要配置（单套）

1、车体：1辆

2、圆形旋转污物桶：2个

3、钢制挂筐：1个

4、方形污物桶：2个

5、锐器盒支架：1个

#### 3-11 带轮诊床

一、数量：6张

二、技术参数

1、外形尺寸：1880×600×660，可上下浮动50mm；

▲2、主体框架：采用304#不锈钢材，管壁厚度≥1.2mm（提供第三方检测机构出具的检测报告）,焊接工艺；

3、安全承重≥240kg；

4、床面：

4.1、海绵+PU革；

4.2、海绵（提供第三方检测机构出具的检测报告）：

4.2.1、密度≥35kg/m³；

4.2.2、压陷性能：≤25%@110N；65%/25%压陷比≥1.8；

4.2.3、75%压缩永久变形≤4%；

4.2.4、回弹率≥35%；

4.3、PU革：（提供第三方检测机构出具的检测报告）

4.3.1、摩擦色牢度：干擦（500次）≥4级；湿擦（250次）≥4级；碱性汗液（80次）≥4级；

4.3.2、pH值：≥3.2；

4.3.3、游离甲醛≤75mg/kg；

4.3.4、禁用偶氮染料：≤30mg/kg；

4.3.5、挥发性有机物(VOC)：≤150mg/kg；

4.3.6、可萃取的重金属：铅(Pb）≤90mg/kg；镉（Cd）≤75mg/kg；

5、内缩式床腿设计；

6、床下需配四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置。

#### 3-12 操作台

一、数量：6.66延米

二、技术参数

1、尺寸：6660×650/350×860/2000mm，可上下浮动50mm；

2、主体框架：采用冷轧钢材；静电喷涂处理；冷轧钢板喷涂后对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率均≥99%（提供第三方检测机构出具的检测报告）。

3、台面：采用微晶石；

4、底柜采用四抽柜、一抽单开门柜、一抽对开门柜，水池位、污物位、办公位等组合而成；

5、吊柜采用钢结构支撑，支撑中部配层板；上部由钢制门或玻璃门对开柜、单开柜组合而成；

6、底柜内配有一层可调节屉板；吊柜内配有两层可调屉板；

7、五金件；铝合金拉手，抽屉滑轨采用静音滑轨；

8、台子底部配有不锈钢裙边；

9、颜色可选配；

10、提供检测机构出具的成品检测报告；

#### 3-13 病人转运床

一、数量：2套

二、技术参数

1、规格尺寸：长，1950±10mm；宽，650±10mm；

2、调节功能：

2.1、床体具有背板升降、整体升降功能；

2.2、背板可升降角度；0-55°；

2.3、整体升降范围：650-800mm；

3、原材料及制作工艺：

3.1、主体框架采用冷轧钢材，焊接工艺，表面经过喷涂处理；

3.2、床面、护栏均采用 ABS 材质，一次注塑成型，内添加抗菌树脂；

3.3、车体两侧ABS 护栏为气动助力，设有控制手柄，可实现单独上升和下降；

3.4、床面升降采用丝杠转动驱动；

3.5、摇把：镀锌材质，可折叠；

3.6、后背板需配有气压棒、控制手柄，手柄无极调整背板角度；

▲4、脚轮直径≥150mm，脚踏式中控制动系统；配有导向轮，脚踏控制升降；

5、车底中间部位设有导向轮，采用脚踏控制升降；

6、配件：

6.1、配备钢制氧气瓶支架；

6.2、配有纯棉防水床垫；

6.3、配有一只不锈钢输液杆，挂钩可折叠；

6.4、底部配四只用静音脚轮；

7、提供第三方检测机构出具的所投产品的成品检测报告。

#### 3-14 治疗台

一、数量：1.3延米

二、技术参数

1、尺寸：1300×650/350×860/2000mm，可上下浮动50mm；

2、主体框架：采用冷轧钢材，静电喷涂处理，喷涂后对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率均≥99%（提供第三方检测机构出具的检测报告）；

3、台面：采用微晶石；

4、底柜：采用四抽柜、一抽单开门柜、一抽对开门柜，水池位、污物位、办公位等组合而成；

5、吊柜：采用钢结构支撑，支撑中部配层板；上部由钢制门或玻璃门对开柜、单开柜组合而成。

6、底柜内配有一层可调节屉板；吊柜内配有两层可调屉板；

7、五金件：铝合金拉手，抽屉滑轨采用静音滑轨；

8、台子底部配有不锈钢裙边；

9、颜色可选配

10、提供第三方检测机构出具的成品检测报告

#### 3-15 无菌操作台

一、数量：2.2延米

二、技术参数

1、规格尺寸：长1100±10mm ，宽500±10mm ，高700±10mm；

2、基材：采用E0级生态板，板材经防虫、仿腐等化学处理；

3、饰面：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，贴面厚度≥1.0mm； 4、封边：采用≥2mmPVC封边，用热熔胶经≥200℃高温压制而成；

4、具备五金配件；

#### 3-16 不锈钢器械车

一、数量：8辆

二、技术参数

1、规格尺寸：长950±10mm ，宽500±10mm ，高820±10mm；

2、主体采用304不锈钢材质；板厚≥1.0mm；管壁厚≥1.2mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3、车体双层设计，每层设有三面围栏，每层设有加强结构；

4、车下配四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥ 100mm，带制动装置；

#### 3-17 不锈钢双层药车调配车

一、数量：23辆

二、技术参数

1、规格尺寸：长950±10mm ，宽500±10mm ，高820±10mm；

2、主体采用304不锈钢材质；板厚≥1.0mm；管壁厚≥1.2mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3、车体双层设计，每层设有三面围栏，每层设有加强结构；

4、车下配四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥ 100mm，带制动装置；

#### 3-18 实验操作台

一、数量：8组

二、技术参数

1、尺寸：长1000mm±50mm、宽 750mm±10mm、高 2000mm±50mm

2、整体钢制，带吊柜

3、台面：

3.1、采用厚度≥12.5mmm实芯耐蚀理化板，边缘加厚至≥25.5mm；

3.2、台面理化性能：在室温24h测试条件下对覆盖及不覆盖玻板进行测试，测试项目包括氢氟酸40%、盐酸37%、硝酸65%、甲酸88%、乙酸99%、氢氧化钠40%、氨水28%，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”，提供第三方检测报告；

3.3、提供理化板台面型式检验报告；经GB18580-2017标准检测，甲醛 释放量（气候箱法）检测结果≤0.07；吸水率符合GB/T17657-2013标准,吸水率检测结果≤0.3；燃烧性能符合 GB8624-2012标准中B1级建筑材料要求；

3.4、理化板台面经GB/T17657-2013标准检测，抗拉强度≥97Mpa，弯曲强度≥149Mpa。耐香烟灼烧≥5级，耐光色牢度≥5级，防静电性能≤1.1x109 Ω，提供第三方检测报告；

3.5、抗菌性能测试：肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值≥5.7，金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥5.4，大肠杆菌抗菌活性值≥6.0，粪链球菌抗菌活性值≥2.6，肠沙门氏菌肠亚种抗菌活性值≥4.1，提供第三方检测报告；

3.6、理化板台面14天TVOC总挥发性有机化合物释放量≤0.068mg/m³，苯，甲苯，二甲苯未检出；

4、吊柜：

4.1、采用钢架支撑落地结构；

4.2、门板、背板、侧板均采用≥1.2mm冷轧钢板，柜体表面环氧树酯粉末静电喷涂，涂层平整光滑；

4.3、钢板内部加钢衬；

4.4、门板填充聚氨酯；

4.5、具备尼龙门碰；

4.6、配一块可调节搁板；

5、实验台柜体：

5.1、底柜：

5.1.1、采用厚度≥1.0mm冷轧钢板，柜体表面经环氧树酯粉末静电喷涂，涂层平整光滑；

5.1.2、钢板内部加钢衬；

5.1.3、门板为双层结构，里外均需喷涂，内部填充填充聚氨酯，内侧设有防撞橡胶垫；

5.1.4、内部配一块可调节搁板。搁板上下调节间距每格应≤20mm；

5.2、抽屉：

5.2.1、抽屉深度≥450mm，高度≥100mm；

5.2.2、抽屉面板为双层结构，内部填充消音材料；

5.2.3、抽屉能抽出≥330mm；

5.2.4、抽屉可拆卸设计；

5.3、背板：底柜后方具备可拆装的活动背板；

6、实验台五金配件：

▲6.1、滑轨：采用三节静音轨或两节高承载滑轨，表面经环氧树酯粉末静电喷涂，当抽屉关到末端时有自闭功能，抽屉耐久测试：≥80000次无变形损坏（提供第三方检测报告）；

6.2、门铰链：不锈钢门铰链或者隐藏式门铰链，门铰链长度≥70mm，耐久测试：≥80000次无变形损坏（提供第三方检测报告）；

6.3、把手：不锈钢拉手，长度≥120mm；

6.4、地脚：底柜带四个可调镀锌钢或不锈钢支撑脚，带橡胶包覆，可调节水平及高度，最大调节行程≥30mm；

6.5、门扣组：尼龙门碰；

6.6、搁板支撑扣：不锈钢材质；

7、实验台、柜体等实验家具颜色由采购人选定；

#### 3-19 接患者对接车（含吊杆）

一、数量：20件

二、技术参数

1、规格尺寸：长，3650±10mm；宽，650±10mm；

2、调节功能：

▲2.1、床体具有背板升降、整体升降功能；

2.2、背板可升降角度；0-55°；

2.3、整体升降范围：650-800mm；

3、原材料及制作工艺：

3.1、主体框架：采用冷轧钢材，焊接工艺，表面经过喷涂处理；

3.2、转运床面、护栏：均采用 ABS 材质，一次注塑成型，内添加抗菌树脂；

3.3、车体两侧的 ABS 护栏为气动助力，设有控制手柄，可实现单独上升和下降；

3.4、床面升降采用丝杠转动驱动；

3.5、摇把：镀锌材质，可折叠式；

3.6、后背板配有气压棒、控制手柄，手柄可无极调整背板角度；

3.7、床架上配滑轨，滑轨采用铝合金型材；转运床面下配滑轮，可在滑轨上滑动；

▲4、脚轮直径≥150mm，脚踏式中控制动系统；配有导向轮，脚踏控制升降；

5、配件：

5.1、配置纯棉防水床垫；

5.2、配置一只不锈钢输液杆，挂钩可折叠；

6、提供检测机构出具的成品检测报告。

#### 3-20 无菌器械车（台）小

一、数量：100辆

二、技术参数

1、规格尺寸：长600±10mm ，宽470±10mm ，高950±10mm；

2、主体：采用304不锈钢材质；板厚≥1.0mm；管壁厚≥1.2mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3、 车体两层设计，每层设有三面围栏，每层设有加强结构；

4、上层下设有一抽屉；

5、车下配四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置；

#### 3-21 手术间治疗车

一、数量：60辆

二、技术参数

1、规格尺寸：长770±10mm ，宽470±10mm ，高950±10mm；

2、主体采用304不锈钢材质；板厚≥1.0mm；管壁厚≥1.2mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3、车体双层设计，每层设有三面围栏，每层设有加强结构；

4、车下配四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥ 100mm，带制动装置；

#### 3-22 手术区污染敷料筐

一、数量：70件

二、技术参数

1、规格：φ650±10mm、高880mm±10mm；

2、主体采用304不锈钢材质；管壁厚≥1.2mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3、四周安装多只立柱，配防水污物袋；

4. 整体下部配四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥ 80mm，带制动装置；

#### 3-23 输液杆

一、数量：140件

二、技术参数

1、规格尺寸：φ520mm±10mm；

2、主体框架采用304#不锈钢材；

3、中部配有托盘；

4、输液架底部五角配重式设计，有防倒功能；

5、输液支架高度可调，调节范围：1250mm -1850mm；

6、双挂钩式设计；

7、输液架立杆内覆尼龙套，上下两个部分抽拉时安静无噪音，管内设有弹簧；

8、底部配医用静音防缠绕脚轮，具备脚踏式制动系统；

#### 3-24 病理柜（智能）

一、数量：6件

二、技术参数

1、规格尺寸：长800±10mm ，宽550±10mm ，高1200±10mm；

2、主体采用304不锈钢材质；板厚≥1.0mm；管壁厚≥1.2mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

- 双层台面，上台面配三面围栏，下台面配三面围板；

- 第一层台面下配一层抽屉一个对开门，对开门采用密码锁；

车下配四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置；

#### 3-25 手术区域手刷盒

一、数量：180件

二、技术参数

1、规格尺寸：长80±10mm、宽130±10mm、高500±10mm

▲2、主体采用304不锈钢材质；

- 配刷手刷；

#### 3-26 双层不锈钢操作台

一、数量：2个

二、技术参数

1、规格尺寸：长2000±50mm，宽1100±50mm，高800±50mm；

2、主体采用304不锈钢材质；板厚≥1.0mm；方管壁厚≥1.2mm（提供第三方检测机构出具的检测报告）；

3、台面下配大芯板，板厚≥15mm；

4、两层台面设计，每层设有加强结构；

5、四腿间设有加强筋；

#### 3-27 治疗台（中）

一、数量：17组

二、技术参数

1、规格尺寸：长1200±10mm ，宽600±10mm ，高900±10mm；

2、主体采用304不锈钢材质；板厚≥1.0mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3、台面下配大芯板，板厚≥15mm；

4、双列抽屉，每列各三层；

5、配静音滑轨；

#### 3-28 治疗台（小）

一、数量：6组

二、技术参数

1、规格尺寸：长1000±10mm ，宽600±10mm ，高900±10mm；

2、主体采用304不锈钢材质；板厚≥1.0mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3、台面下配大芯板，板厚≥15mm；

4、双列抽屉，每列各三层；

5、配三节静音滑轨；

#### 3-29 取药车

一、数量：1个

二、技术参数

1、规格尺寸：长1000±10mm ，宽500±10mm ，高970±10mm；

2、主体采用304不锈钢材质；板厚≥1.0mm；管壁厚≥1.2mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3、车体三层设计，每层设有三面围栏，每层设有加强结构；

4、上层下设有一抽屉；

5、车下配四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥ 100mm，带制动装置；

#### 3-30 取药车（大）

一、数量：1个

二、技术参数

1、规格尺寸：长1000±10mm ，宽550±10mm ，高970±10mm；

2、主体采用304不锈钢材质；板厚≥1.0mm；管壁厚≥1.2mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3、车体三层设计，每层设有三面围栏，每层设有加强结构；

4、上层下设有一抽屉；

5、车下配四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置；

#### 3-31 6格抽屉柜（宽）

一、数量：30组

二、技术参数

1、规格尺寸：长1100±10mm ，宽500±10mm ，高900±10mm；

2、主体采用304不锈钢材质；板厚≥1.0mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3、台面下配大芯板，板厚≥15mm；

4、双列抽屉，每列各三层；

5、配静音滑轨；

#### 3-32 6格抽屉柜（窄）

一、数量：30组

二、技术参数

1、规格尺寸：长600±10mm ，宽600±10mm ，高900±10mm；

2、主体采用304不锈钢材质；板厚≥1.0mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3、台面下配大芯板，板厚≥15mm；

4、双列抽屉，每列各三层；

5、配静音滑轨；

#### 3-33 仪器车

一、数量：10辆

二、技术参数

1、规格尺寸：长600±10mm ，宽470±10mm ，高820±10mm；

▲2、主体采用304不锈钢材质；板厚≥1.0mm；管壁厚≥1.2mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3、车体三层设计，每层设有围栏，每层设有加强结构；

4、中层下设有一抽屉；

5、车下配四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥ 100mm，带制动装置；

#### 3-34 操作台车

一、数量：8组

二、技术参数

1、规格尺寸：长600±10mm ，宽470±10mm ，高950±10mm；

2、主体采用304不锈钢材质；板厚≥1.0mm；管壁厚≥1.2mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3、车体三层设计，每层设有三面围栏，每层设有加强结构；

4、上层下设有一抽屉；

5、车下配四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥ 100mm，带制动装置；

#### 3-35 转运平车

一、数量：9辆

二、技术参数

1、规格尺寸：长，1950±10mm；宽，650±10mm；

2、调节功能：

▲2.1、床体具有背板升降、整体升降功能；

2.2、背板可升降角度；0-55°；

2.3、整体升降范围：650-800mm；

3、原材料及制作工艺：

3.1、主体框架需采用冷轧钢材，焊接工艺，表面经过喷涂处理；

3.2、床面、护栏均采用 ABS 材质，一次注塑成型，内添加抗菌树脂；

3.3、车体两侧的 ABS 护栏为气动助力，设有控制手柄，可实现单独上升和下降；

3.4、床面升降采用丝杠转动驱动；

3.5、摇把：镀锌材质，可折叠式；

3.6、后背板配有气压棒、控制手柄，手柄可无极调整背板角度；

▲4、脚轮直径≥150mm，脚踏式中控制动系统；配有导向轮，脚踏控制升降；

5、配件：

5.1、配有钢制氧气瓶支架；

5.2、配有纯棉防水床垫；

5.3、配有一只不锈钢输液杆，挂钩可折叠；

5.4 底部配四只用静音脚轮；

6、提供第三方检测机构出具的所投产品的成品检测报告。

#### 3-36 过床易

一、数量：9个

二、技术参数

1、规格尺寸：长，1700±100mm；宽，500±100mm，厚度20±10mm

2、产品由滑动布套与垫板组成；

3、可折叠
4、可透X光，放射科检查时不必拿出。

#### 3-37 医用推车

一、数量：3辆

二、技术参数

1、规格尺寸：长700±10mm ，宽500±10mm ，高1000±10mm；

2、主体采用304不锈钢材质；板厚≥1.0mm；管壁厚≥1.2mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3、车体双层设计，每层设有三面围栏，每层设有加强结构；

4、车下配四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥ 100mm，带制动装置；

#### 3-38 实验台

一、数量：80延米

二、技术参数

1、规格：L×750×850mm,宽度及高度可上下浮动50mm

2、整体钢制，台面为实心锂化板（厚度≥12.5mmm，边缘加厚至≥25.5mm；）

3、底柜：

3.1、采用厚度≥1.0mm冷轧钢板，柜体表面经环氧树酯粉末静电喷涂，涂层平整光滑；

3.2、钢板内部加钢衬；

3.3、门板为双层结构，里外均需喷涂，内部填充填充聚氨酯，内侧设有防撞橡胶垫；

3.4、内部配一块可调节搁板。搁板上下调节间距每格≤20mm；

4、抽屉：

4.1、抽屉深度≥450mm，高度≥100mm；

4.2、抽屉面板为双层结构，内部填充消音材料；

4.3、抽屉能抽出≥300mm；

4.4、抽屉可拆卸设计；

5、背板：底柜后方具备可拆装的活动背板；

#### 3-39 实验台

一、数量：2延米，规格：L×750×850mm

二、技术参数

1、台面：

1.1、采用厚度≥12mmm实芯耐蚀理化板，边缘加厚至≥25mm；

1.2、台面理化性能：在室温24h测试条件下对覆盖及不覆盖玻板进行测试，测试项目包括氢氟酸40%、盐酸37%、硝酸65%、甲酸88%、乙酸99%、氢氧化钠40%、氨水28%，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”，提供第三方检测报告；

1.3、提供理化板台面型式检验报告；经GB18580-2017标准检测，甲醛 释放量（气候箱法）检测结果≤0.07；吸水率符合GB/T17657-2013标准,吸水率检测结果≤0.3；燃烧性能符合 GB8624-2012标准中B1级建筑材料要求；

1.4、理化板台面经GB/T17657-2013标准检测，抗拉强度≥97Mpa，弯曲强度≥149Mpa，耐香烟灼烧≥5级，耐光色牢度≥5级，防静电性能≤1.1x109 Ω，提供第三方检测报告；

1.5、抗菌性能测试：肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值≥5.7，金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥5.4，大肠杆菌抗菌活性值≥6.0，粪链球菌抗菌活性值≥2.6，肠沙门氏菌肠亚种抗菌活性值≥4.1，提供第三方检测报告；

1.6、理化板台面14天TVOC总挥发性有机化合物释放量≤0.068mg/m³，苯，甲苯，二甲苯未检出；

1.7、台面材料厂家具备ISO4001、ISO9001认证；

2、实验台柜体：

2.1、底柜：

2.1.1、采用厚度≥1.0mm冷轧钢板，柜体表面经环氧树酯粉末静电喷涂，涂层平整光滑；

2.1.2、钢板内部加钢衬；

2.1.3、门板为双层结构，里外均需喷涂，内部填充填充聚氨酯，内侧设有防撞橡胶垫；

2.1.4、内部配一块可调节搁板。搁板上下调节间距每格≤20mm；

2.2、抽屉：

2.2.1、抽屉深度≥450mm，高度≥100mm；

2.2.2、抽屉面板为双层结构，内部填充消音材料；

2.2.3、抽屉能抽出≥300mm；

2.2.4、抽屉可拆卸设计；

2.3、背板：底柜后方具备可拆装的活动背板；

3、实验台五金配件：

▲3.1、滑轨：采用三节静音轨或两节高承载滑轨，表面经环氧树酯粉末静电喷涂，当抽屉关到末端时有自闭功能，抽屉耐久测试：≥80000次无变形损坏（提供第三方检测报告）；

3.2、门铰链：不锈钢门铰链或者隐藏式门铰链，门铰链长度≥70mm，耐久测试：≥80000次无变形损坏（提供第三方检测报告）；

3.3、把手：不锈钢拉手，长度≥120mm；

3.4、地脚：底柜带四个可调镀锌钢或不锈钢支撑脚，带橡胶包覆，可调节水平及高度，最大调节行程≥30mm；

3.5、门扣组：采用尼龙门碰；

3.6、搁板支撑扣：采用不锈钢材质；

#### 3-40 常温试剂架

一、数量：2个，3000*500*1500 mm

二、技术参数

1、单层、双层可任选，单层规格：250×750mm（深×高），双层规格： 400×1000mm（深×高），可上下浮动10mm；

2、采用落地式安装式设计；

3、钢化玻璃搁板，厚度≥10mm；

4、玻璃搁板外沿设有玻璃钢护栏。

5、试剂架立柱具整排挂孔可供活动搁板悬挂用，搁板上下调节间距≤30mm；

6、2层试剂架高低可调；

7、试剂架立柱内侧应配置插座安装孔，1米范围内≥4个插座（220V、10A五孔插座）；

8、立柱内夹层可供插座配线隐藏铺设；

#### 3-41实验台中央架子

一、数量：12延米

二、技术参数

1、单层、双层可任选，单层规格：250×750mm（深×高），双层规格： 400×1000mm（深×高），可上下浮动10mm；

2、采用落地式安装式设计；

3、钢化玻璃搁板，厚度≥10mm；

4、玻璃搁板外沿设有玻璃钢护栏。

5、试剂架立柱具整排挂孔可供活动搁板悬挂用，搁板上下调节间距≤30mm；

6、2层试剂架高低可调；

7、试剂架立柱内侧应配置插座安装孔，1米范围内≥4个插座（220V、10A五孔插座）；

8、立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设；

#### 3-42调剂台

一、数量：1个

二、技术参数

1、尺寸：1000*800*2000mm，可上下浮动50mm

台面：采用厚度≥12.5mmm实芯耐蚀理化板，边缘加厚至≥25.5mm；

2、吊柜：

2.1、采用钢架支撑落地结构；

2.2、门板、背板、侧板均采用≥1.2mm冷轧钢板，柜体表面静电喷涂，涂层平整光滑；

2.3、钢板内部加钢衬；

2.4、门板填充聚氨酯；

2.5、具备尼龙门碰；

2.6、配一块可调节搁板；

2.7、颜色由采购人选定；

3、台柜体：

3.1、底柜：

3.1.1、采用厚度≥1.0mm冷轧钢板，柜体表面静电喷涂，涂层平整光滑；

3.1.2、钢板内部加钢衬；

3.1.3、门板为双层结构，里外均需喷涂；

3.1.4、内部配一块可调节搁板。

3.2、抽屉：抽屉可拆卸设计；

3.3、背板：底柜后方具备可拆装的活动背板；

4、五金配件：

4.1、滑轨：静音轨，表面静电喷涂；

4.2、门铰链：金属门铰链或者隐藏式门铰链；

4.3、把手：不锈钢拉手；

4.4、底部配有不锈钢裙边；

#### 3-43对接车

一、数量：10套

二、技术参数

1、规格尺寸：长，3650±10mm；宽，650±10mm；

2、调节功能：

2.1、床体具有背板升降、整体升降功能；

2.2、背板可升降角度；0-55°；

2.3、整体升降范围：650-800mm；

3、原材料及制作工艺：

3.1、主体框架需采用冷轧钢材，焊接工艺，表面喷涂处理；

3.2、转运床面、护栏：均采用 ABS 材质，一次注塑成型，内添加抗菌树脂；

3.3、车体两侧的 ABS 护栏为气动助力，设有控制手柄，可实现单独上升和下降；

3.4、床面升降采用丝杠转动驱动；

3.5、摇把：镀锌材质，可折叠式；

3.6、后背板配有气压棒、控制手柄，手柄可无极调整背板角度；

3.7、床架上配滑轨，滑轨采用铝合金型材；转运床面下配滑轮，可在滑轨上滑动；

▲4、脚轮直径≥150mm，脚踏式中控制动系统；配有导向轮，脚踏控制升降；

5、配件：

5.1、配置纯棉防水床垫；

5.2、配置一只不锈钢输液杆，挂钩可折叠；

6、提供检测机构出具的成品检测报告。

#### 3-44送物车

一、数量：6辆

二、技术参数

1、规格尺寸：长650±10mm ，宽450±10mm ，高930±10mm；

2、主体采用304不锈钢材质；板厚≥1.0mm；管壁厚≥1.2mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3、车体双层设计，每层设有三面围栏，每层设有加强结构；

4、车下配四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥ 100mm，带制动装置；

#### 3-45污衣物车

一、数量：6辆

二、技术参数

1、规格尺寸：长800±10mm ，宽500±10mm ，900±10mm；

2、主体采用304不锈钢材质；管壁厚≥1.2mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3、底部带不锈钢横梁，四周安装多只立柱，配防水污物袋；

4、脚轮：静音防缠绕脚轮，直径≥100mm，带制动装置；

#### 3-46抢救车

一、数量：10辆

二、技术参数

1、规格尺寸：长650±10mm ，宽 475±10mm ，高1010±10mm；

2、台面

2.1、采用ABS工程塑料，与不锈钢板面或软玻璃结合；

2.2、设有三面围栏；

3、车体：

3.1、立柱采用铝合金型材；

3.2、侧板、背板采用铝塑板拼装。

3.3、车体配有五层抽屉，抽屉采用静音滑轨、ABS扣手或不锈钢拉手，抽屉内配防滑垫；上三个抽屉内配分隔片；

3.4、侧面配有书写平台；

3.5、车体配有中控锁；

4、脚轮：静音防缠绕脚轮，脚轮直径≥100mm，带制动装置；

5、车配四只防撞装置；

6、提供第三方检测机构出具的所投产品的成品检测报告；

三、主要配置：

1、车体：1辆；

2、不锈钢输液架：1个；

3、氧气瓶支架：1个；

4、5孔插线板：1个；

5、心肺复苏板：1个；

6、仪器托架：1个；

7、污物桶：2个；

8、钢制挂筐：1个；

9、锐器盒支架：1个；

10、一次性锁：15个；

- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 软水设备 | 1 | 16.95 | 16.95 | 否 | 4-1软水设备 |
| 4-2 | 无油涡旋空气压缩机 | 2 | 4 | 8 | 否 |  |
| 4-3 | 台钻 | 1 | 0.24 | 0.24 | 否 |  |
| 4-4 | 冲击钻 | 1 | 0.24 | 0.24 | 否 |  |
| 4-5 | 鼓风机 | 1 | 0.1 | 0.1 | 否 |  |
| 4-6 | 医用液氮罐 | 1 | 0.5 | 0.5 | 否 |  |
| 4-7 | 医用液氮罐 | 1 | 0.625 | 0.625 | 否 |  |
| 4-8 | 危化品柜 | 8 | 1.05 | 8.4 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-后勤管理专用设备

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：交货期限：合同签订后20日内；安装时间：交货后7日内安装完毕。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后, 签订合同支付总采购合同款的50%。待完全交付验收后支付至采购合同总金额的95%。质保期执行一年后无质量问题且财政资金到位后支付剩余5%。实际支付以财政资金到账为准。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格，甲方有权延期支付费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：3年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-后勤管理专用设备，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

### 第4包

#### 4-1 软水设备

一、数量：1套

二、技术参数

1、源水→软化水处理设备→蓄水箱

2、进水压力： 0.2-0.6MPa

3、使用温度： 0---50℃

4、处理水量：≥30m3/h；

5、出水水质：符合工艺用水要求≤0.03mmol/L；

6、树脂填充量：≥:1000L；

7、周期制水量：根据水源水硬度而定；

8、再生浓度： 26% Nacl；

9、交换罐尺寸：≥ 1200×2200 mm

10、设备荷重： ≥1.5吨/罐

11、Nacl计量箱尺寸：≥ 1200×1700

12、再生耗量： ≤250公斤/次/罐（26%浓盐水）

13、运行流速： ≥20米/小时

14、运行方式：单罐系统、流量控制运行终点

15、再生方式：顺流动态再生

16、电源： AC220V/50HZ，功率：30W

三、系统设备配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树脂罐 | 1个 | 含上下布水器 |
| 2 | 控制器 | 1台 |  |
| 3 | 盐水计量箱 | 1个 | PE |
| 4 | 树脂 | 1000L |  |
| 5 | 盐阀 | 1套 | Upvc |
| 6 | 盐管 | 1根 | PE |

四、不锈钢水箱制造工艺及步骤：

1、焊条采用不锈钢焊条，ER308L，全部采用钨极氩气保护焊接工艺;

2、焊接前应按GB/T985-1998的规定打坡口，焊缝外形成尺寸应符合JB/T794-1999的规定，并且要保证无虚焊、无夹渣;

3、表面光滑、无裂纹、焊缝无气泡，内衬结构排列要匀称，无毛刺。

4、水箱安装结束，内外进行清理、去污。制作安装完毕后，作满水试验。

#### 4-2 无油涡旋空气压缩机

一、数量：2台

二、技术参数

1、功率≤20KW

2、空气压缩量≥2立方米/分钟

#### 4-3 台钻

一、数量：1套

二、技术参数

1、最大钻孔直径≥12.7mm

2、转速：480-4100

3、功率≥370W

4、机头手轮升降

#### 4-4 冲击钻

一、数量：1套

二、技术参数

具备被电锤、电钻、电镐三功能；

#### 4-5 鼓风机

一、数量：1台

二、技术参数

1、无刷电机：

2、交直流两用。AC 220V±10%；电池≥4000毫安时

#### 4-6 医用液氮罐

一、数量：1个

二、技术参数

1、运输、储存两用；

2、容量：≥15L；

3、瓶口直径：≥50mm；

#### 4-7 医用液氮罐

一、数量：1个

二、技术参数

1、运输、储存两用；

2、容量：≥50L；

3、瓶口直径：≥120mm；

#### 4-8 危化品柜

一、数量：1个

二、技术参数

1、不锈钢防爆型

2、内尺寸≥1500mm×780mm×1400mm；

3、容积≥400L；

- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 不锈钢单通道工作柜 | 3 | 0.4050 | 1.2150 | 否 | 5-5 不锈钢单通道工作柜 |
| 5-2 | 不锈钢单通道工作柜 | 2 | 0.2480 | 0.4960 | 否 |  |
| 5-3 | 不锈钢单通道工作柜 | 15 | 0.6095 | 9.14250 | 否 |  |
| 5-4 | 不锈钢单通道工作柜 | 1 | 0.4050 | 0.4050 | 否 |  |
| 5-5 | 不锈钢单通道工作柜 | 15 | 0.9275 | 13.9125 | 否 |  |
| 5-6 | 不锈钢单通道工作柜 | 1 | 0.4050 | 0.4050 | 否 |  |
| 5-7 | 不锈钢单通道工作柜 | 1 | 0.9275 | 0.9275 | 否 |  |
| 5-8 | 不锈钢单通道工作柜 | 1 | 0.4050 | 0.4050 | 否 |  |
| 5-9 | 不锈钢掩门柜 | 2 | 0.2480 | 0.4960 | 否 |  |
| 5-10 | 不锈钢单通道工作柜 | 9 | 0.9275 | 8.3475 | 否 |  |
| 5-11 | 不锈钢单通道工作柜 | 2 | 0.4050 | 0.8100 | 否 |  |
| 5-12 | 不锈钢单通道工作柜 | 1 | 0.9275 | 0.9275 | 否 |  |
| 5-13 | 不锈钢单通道工作柜 | 1 | 0.4050 | 0.4050 | 否 |  |
| 5-14 | 不锈钢单通道工作柜 | 1 | 0.4050 | 0.4050 | 否 |  |
| 5-15 | 商用微波炉 | 2 | 0.5300 | 1.0600 | 否 |  |
| 5-16 | 不锈钢订制收餐窗口连玻璃隔断 | 8 | 1.0070 | 8.0560 | 否 |  |
| 5-17 | 不锈钢订制收餐窗口连玻璃隔断 | 2 | 0.9275 | 1.8550 | 否 |  |
| 5-18 | 厨余垃圾桶-圆形 | 30 | 0.00848 | 0.2544 | 否 |  |
| 5-19 | 不锈钢订制可调节四层货架 | 15 | 0.3000 | 4.5000 | 否 |  |
| 5-20 | 不锈钢订制二层餐车 | 20 | 0.6200 | 12.4000 | 否 |  |
| 5-21 | 不锈钢订制排油烟罩连接风管及风量调节阀 | 74 | 0.2950 | 21.8300 | 否 |  |
| 5-22 | 不锈钢插盘车 | 10 | 0.3300 | 3.3000 | 否 |  |
| 5-23 | 不锈钢订制蒸屉 | 226 | 0.1650 | 37.2900 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-食堂专用设备

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：交货期限：合同签订后30日内；安装时间：交货后15日内安装完毕。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后, 签订合同支付总采购合同款的50%。待完全交付验收后支付至采购合同总金额的95%。质保期执行一年后无质量问题且财政资金到位后支付剩余5%。实际支付以财政资金到账为准。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格，甲方有权延期支付费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：3年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-食堂专用设备，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

### 第5包

#### 5-1 不锈钢单通道工作柜

一、数量：3台

二、技术参数：

1、规格：1500×350×800mm,可上下浮动5%；

2、全部采用304不锈钢板；
3、台面

3.1、不锈钢板厚度≥1.5mm；

3.2、台面内衬弹性发泡聚胺脂；
4、底板：不锈钢板厚度≥1.2mm，不锈钢角铁加固（防锈处理）；
5、柜身：不锈钢板厚度≥1.2mm；
6、加强撑：不锈钢板厚度≥1.2mm；
7、柜内活动板：不锈钢板厚度≥1.2mm；
8、平移门：采用≥1.0mm厚不锈钢双层复合吊装式滑轨门，不用工具即可拆卸；
9、不锈钢管腿直径≥50mm，具备调节脚；

#### 5-2 不锈钢单通道工作柜

一、数量：2台；

二、技术参数：

1、规格：750×350×800mm，可上下浮动5%；

2、全部采用304不锈钢板；
3、台面：

3.1、采用厚度≥1.5mm不锈钢板；

3.2、台面内衬弹性发泡聚胺脂；
4、底板：不锈钢板厚度≥1.2mm，不锈钢角铁加固（防锈处理）；

5、柜身：≥1.2mm厚不锈钢板；
6、加强撑：≥1.2mm厚不锈钢；
7、柜内活动板：≥1.2mm厚不锈钢板；
8、平移门：采用≥1.0mm厚不锈钢双层复合吊装式滑轨门，不用工具即可拆卸；

9、不锈钢管腿直径≥50mm，具备调节脚；

#### 5-3 不锈钢单通道工作柜

一、数量：15台

二、技术参数：

1、规格：1800×350×800mm，可上下浮动5%；

2、全部采用304不锈钢板；
3、台面：

3.1、采用厚度≥1.5mm不锈钢板；

3.2、台面内衬弹性发泡聚胺脂；
4、底板：不锈钢板厚度≥1.2mm，不锈钢角铁加固（防锈处理）；

5、柜身：≥1.2mm厚不锈钢板；
6、加强撑：≥1.2mm厚不锈钢；
7、柜内活动板：≥1.2mm厚不锈钢板；
8、平移门：采用≥1.0mm厚不锈钢双层复合吊装式滑轨门，不用工具即可拆卸；

9、不锈钢管腿直径≥50mm，具备调节脚；

#### 5-4 不锈钢单通道工作柜

一、数量：1台

二、技术参数：

1、规格：950×350×800mm，可上下浮动5%；

2、全部采用304不锈钢板；
3、台面：

3.1、采用厚度≥1.5mm不锈钢板；

3.2、台面内衬弹性发泡聚胺脂；

4、底板：不锈钢板厚度≥1.2mm，不锈钢角铁加固（防锈处理）；

5、柜身：≥1.2mm厚不锈钢板；
6、加强撑：≥1.2mm厚不锈钢；
7、柜内活动板：≥1.2mm厚不锈钢板；
8、平移门：采用≥1.0mm厚不锈钢双层复合吊装式滑轨门，不用工具即可拆卸；

9、不锈钢管腿直径≥50mm，具备调节脚；

#### 5-5 不锈钢单通道工作柜

一、数量：15台

1、规格：1800×600×800mm，可上下浮动5%；

2、全部采用304不锈钢板；
3、3、台面：

3.1、采用厚度≥1.5mm不锈钢板；

3.2、台面内衬弹性发泡聚胺脂；

4、底板：不锈钢板厚度≥1.2mm，不锈钢角铁加固（防锈处理）；

5、柜身：≥1.2mm厚不锈钢板；

6、加强撑：≥1.2mm厚不锈钢；
7、柜内活动板：≥1.2mm厚不锈钢板；
8、平移门：采用≥1.0mm厚不锈钢双层复合吊装式滑轨门，不用工具即可拆卸；

9、不锈钢管腿直径≥50mm，具备调节脚；

#### 5-6 不锈钢单通道工作柜

一、数量：1台；

二、技术参数：

1、规格：1150×600×800mm，可上下浮动5%；

2、全部采用304#不锈钢板；
3、台面：

3.1、采用厚度≥1.5mm不锈钢板；

3.2、台面内衬弹性发泡聚胺脂；

4、底板：不锈钢板厚度≥1.2mm，不锈钢角铁加固（防锈处理）；

5、柜身：≥1.2mm厚不锈钢板；

6、加强撑：≥1.2mm厚不锈钢；
7、柜内活动板：≥1.2mm厚不锈钢板；
8、平移门：采用≥1.0mm厚不锈钢双层复合吊装式滑轨门，不用工具即可拆卸；

9、不锈钢管腿直径≥50mm，具备调节脚；

#### 5-7 不锈钢单通道工作柜

一、数量：1台

二、技术参数：

1、规格：1700×600×800mm，可上下浮动5%；

2、全部采用304#不锈钢板；
3、台面：

3.1、采用厚度≥1.5mm不锈钢板；

3.2、台面内衬弹性发泡聚胺脂；

4、底板：不锈钢板厚度≥1.2mm，不锈钢角铁加固（防锈处理）；

5、柜身：≥1.2mm厚不锈钢板；

6、加强撑：≥1.2mm厚不锈钢；
7、柜内活动板：≥1.2mm厚不锈钢板；
8、平移门：采用≥1.0mm厚不锈钢双层复合吊装式滑轨门，不用工具即可拆卸；

9、不锈钢管腿直径≥50mm，具备调节脚；

#### 5-8 不锈钢单通道工作柜

一、数量：1台

二、技术参数：

1、规格：1400×600×800mm，可上下浮动5%；

2、全部采用304#不锈钢板；
3、台面：

3.1、采用厚度≥1.5mm不锈钢板；

3.2、台面内衬弹性发泡聚胺脂；

4、底板：不锈钢板厚度≥1.2mm，不锈钢角铁加固（防锈处理）；

5、柜身：≥1.2mm厚不锈钢板；

6、加强撑：≥1.2mm厚不锈钢；
7、柜内活动板：≥1.2mm厚不锈钢板；
8、平移门：采用≥1.0mm厚不锈钢双层复合吊装式滑轨门，不用工具即可拆卸；

9、不锈钢管腿直径≥50mm，具备调节脚；

#### 5-9 不锈钢掩门柜

一、数量：2台；

二、技术参数：

1、规格：850×800×800mm，可上下浮动5%；

2、全部采用304#不锈钢板；
3、台面：

3.1、采用厚度≥1.5mm不锈钢板；

3.2、台面内衬弹性发泡聚胺脂；

4、底板：不锈钢板厚度≥1.2mm，不锈钢角铁加固（防锈处理）；

5、柜身：≥1.2mm厚不锈钢板；

6、加强撑：≥1.2mm厚不锈钢；

7、柜内活动板：≥1.2mm厚不锈钢板；
8、掩门：采用≥1.0mm厚不锈钢板，不锈钢通天合叶，配胶拉手

#### 5-10 不锈钢单通道工作柜

一、数量：9台；

二、技术参数：

1、规格：1800×600×800mm，可上下浮动5%；

2、全部采用304不锈钢板；
3、台面：

3.1、采用厚度≥1.5mm不锈钢板；

3.2、台面内衬弹性发泡聚胺脂；

4、底板：不锈钢板厚度≥1.2mm，不锈钢角铁加固（防锈处理）；

5、柜身：≥1.2mm厚不锈钢板；

6、加强撑：≥1.2mm厚不锈钢；

7、柜内活动板：≥1.2mm厚不锈钢板；
8、平移门：采用≥1.0mm厚不锈钢双层复合吊装式滑轨门，不用工具即可拆卸；

9、不锈钢管腿直径≥50mm，具备调节脚；

#### 5-11 不锈钢单通道工作柜

一、数量：2台；

二、技术参数：

1、规格：1540×600×800mm，可上下浮动5%；

2、全部采用304不锈钢板；
3、台面：

3.1、采用厚度≥1.5mm不锈钢板；

3.2、台面内衬弹性发泡聚胺脂；

4、底板：不锈钢板厚度≥1.2mm，不锈钢角铁加固（防锈处理）；

5、柜身：≥1.2mm厚不锈钢板；

6、加强撑：≥1.2mm厚不锈钢；

7、柜内活动板：≥1.2mm厚不锈钢板；
8、平移门：采用≥1.0mm厚不锈钢双层复合吊装式滑轨门，不用工具即可拆卸；

9、不锈钢管腿直径≥50mm，具备调节脚；

#### 5-12 不锈钢单通道工作柜

一、数量：1台；

二、技术参数：

1、规格：1650×600×800mm，可上下浮动5%；

2、全部采用304不锈钢板；
3、台面：

3.1、采用厚度≥1.5mm不锈钢板；

3.2、台面内衬弹性发泡聚胺脂；

4、底板：不锈钢板厚度≥1.2mm，不锈钢角铁加固（防锈处理）；

5、柜身：≥1.2mm厚不锈钢板；

6、加强撑：≥1.2mm厚不锈钢；

7、柜内活动板：≥1.2mm厚不锈钢板；

8、平移门：采用≥1.0mm厚不锈钢双层复合吊装式滑轨门，不用工具即可拆卸；

9、不锈钢管腿直径≥50mm，具备调节脚；

#### 5-13 不锈钢单通道工作柜

一、数量：1台；

二、技术参数：

1、规格：1400×600×800mm，可上下浮动5%；

2、全部采用304#不锈钢板；
3、台面：

3.1、采用厚度≥1.5mm不锈钢板；

3.2、台面内衬弹性发泡聚胺脂；

4、底板：不锈钢板厚度≥1.2mm，不锈钢角铁加固（防锈处理）；

5、柜身：≥1.2mm厚不锈钢板；

6、加强撑：≥1.2mm厚不锈钢；

7、柜内活动板：≥1.2mm厚不锈钢板；

8、平移门：采用≥1.0mm厚不锈钢双层复合吊装式滑轨门，不用工具即可拆卸；

9、不锈钢管腿直径≥50mm，具备调节脚；

#### 5-13 不锈钢单通道工作柜

一、数量：1台；

二、技术参数：

1、规格：1400×600×800mm，可上下浮动5%；

2、全部采用304#不锈钢板；
3、台面：

3.1、采用厚度≥1.5mm不锈钢板；

3.2、台面内衬弹性发泡聚胺脂；

4、底板：不锈钢板厚度≥1.2mm，不锈钢角铁加固（防锈处理）；

5、柜身：≥1.2mm厚不锈钢板；

6、加强撑：≥1.2mm厚不锈钢；

7、柜内活动板：≥1.2mm厚不锈钢板；

8、平移门：采用≥1.0mm厚不锈钢双层复合吊装式滑轨门，不用工具即可拆卸；

9、不锈钢管腿直径≥50mm，具备调节脚；

#### 5-14 不锈钢单通道工作柜

一、数量：1台；

二、技术参数：

1、规格：1150×600×800mm，可上下浮动5%；

2、全部采用304#不锈钢板；
3、台面：

3.1、采用厚度≥1.5mm不锈钢板；

3.2、台面内衬弹性发泡聚胺脂；

4、底板：不锈钢板厚度≥1.2mm，不锈钢角铁加固（防锈处理）；

5、柜身：≥1.2mm厚不锈钢板；

6、加强撑：≥1.2mm厚不锈钢；

7、柜内活动板：≥1.2mm厚不锈钢板；

8、平移门：采用≥1.0mm厚不锈钢双层复合吊装式滑轨门，不用工具即可拆卸；

9、不锈钢管腿直径≥50mm，具备调节脚；

#### 5-15 商用微波炉

一、数量：2台

二、技术参数

1、内部容积：≥17L；

2、烹调记忆：≥30个；

3、份数：1-3可选；

4、时间追加：20s±10%；

5、火力：≥15档可选 ；

6、阶段烹调：≥5段；

7、磁控管：≥2 个
8、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤2kW；

#### 5-16 不锈钢订制收餐窗口连玻璃隔断

一、数量：8组

二、技术参数：

1、外形尺寸：1500×800mm, 可上下浮动5%；

2、框架全部采用304不锈钢板；
3、面板：采用≥1.2mm厚不锈钢板；
4、玻璃：厚度≥5mm钢化玻璃。

#### 5-17 不锈钢订制收餐窗口连玻璃隔断

一、数量：2组；

二、技术参数：

1、规格：1200×800mm, , 可上下浮动5%；

2、框架全部采用304不锈钢板；
3、面板：采用≥1.2mm厚不锈钢板；
4、玻璃：厚度≥5mm钢化玻璃。

#### 5-18 厨余垃圾桶

一、数量：30套

二、技术参数：

1、圆形, 直径≥450mm,高度≥550mm

2、容积：≥76L;

3、桶材质：线性低密度聚乙烯；

4、盖、储物桶活动轮材质：高密度聚乙烯；

5、通风管道≥4个

#### 5-19 不锈钢订制可调节四层货架

一、数量：15个；

二、技术参数

1、规格：1220×610×1800mm, 可上下浮动5%；

2、材质：不锈钢；

3、每层承重≥250kg；
4、隔板能够≤100mm的增减量进行上下调节，无需拆卸架体；
5、立柱与横梁承重部位均以铜芯制造，表面为不锈钢，

#### 5-20 不锈钢订制二层餐车

一、数量：20辆；

二、技术参数：

1、规格：1400×600×800mm，可上下浮动5%；

2、全部采用304#不锈钢板；
3、层板：采用≥1.2mm厚不锈钢板；
4、支柱：采用≥20×20×1.2mm方管制作；
5、配4个≥5英寸万向轮，其中两个带刹车。

#### 5-21 不锈钢订制排油烟罩连接风管及风量调节阀

一、数量：74组；

二、技术参数：

1、风罩规格：≥450×350×70mm

2、风罩材质：304不锈钢板

3、烟罩与风管连接的风喉、弯头采用≥1.0mm厚304不锈钢板；
4、法兰采用3#镀锌角钢；
5、风管保温：采用≥30mm厚玻璃棉保温；
6、风量调节阀：采用≥1.0mm厚304#不锈钢板。

#### 5-22 不锈钢插盘车

一、数量：10辆；

二、技术参数：

1、规格：650×500×1800mm，可上下浮动5%；

2、全部采用304#不锈钢；
3、盘托：采用≥1.5mm厚不锈钢板；
4、车架：采用≥30×30×1.2mm厚不锈钢管制作；
5、具备4个万向脚轮；
6、可放置16个1/1份数盆；

#### 5-23 不锈钢订制蒸屉

一、数量：226套（有孔226个，无孔226个）

二、技术参数

1、规格：600×400×48mm，可上下浮动5%

2、采用≥1.2mm 304#不锈钢板；

- 采购需求

- 采购标的

- 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | 分屏器 | 13 | 0.1 | 1.3 | 否 | 6-70升降型智能控制生物安全取材工作站、 6-71福尔马林灌装及转存系统 |
| 6-2 | 双向麦克风 | 1 | 0.3 | 0.3 | 否 |  |
| 6-3 | 摄像头及存储 | 2 | 4.3 | 8.6 | 否 |  |
| 6-4 | 音响设备 | 2 | 0.4 | 0.8 | 否 |  |
| 6-5 | 音响设备 | 1 | 0.6 | 0.6 | 否 |  |
| 6-6 | 音响设备 | 1 | 0.6 | 0.6 | 否 |  |
| 6-7 | 主持话筒 | 2 | 0.4 | 0.8 | 否 |  |
| 6-8 | 桌面话筒 | 1 | 0.3 | 0.3 | 否 |  |
| 6-9 | 桌面话筒 | 10 | 0.13 | 1.3 | 否 |  |
| 6-10 | 照相和录像设备 | 1 | 8.2 | 8.2 | 否 |  |
| 6-11 | 置物架 | 10 | 0.12 | 1.2 | 否 |  |
| 6-12 | 诊断台 | 8 | 0.15 | 1.2 | 否 |  |
| 6-13 | 多人共览显微镜台面 | 2 | 0.5 | 1 | 否 |  |
| 6-14 | L型诊断台（带置物架，抽屉、电脑主机上挂，后带箱体） | 20 | 0.37 | 7.4 | 否 |  |
| 6-15 | 边台电脑桌（带置物架，抽屉等） | 10 | 0.13 | 1.3 | 否 |  |
| 6-16 | 大体标本拍摄台+摄像头 | 2 | 16 | 32 | 否 |  |
| 6-17 | 大体标本拍摄台+摄像头 | 2 | 16 | 32 | 否 |  |
| 6-18 | 大体标本拍摄台+摄像头 | 1 | 16 | 16 | 否 |  |
| 6-19 | 大体标本拍摄台+摄像头 | 1 | 16 | 16 | 否 |  |
| 6-20 | 大体标本解剖操作台 | 1 | 19.75 | 19.75 | 否 |  |
| 6-21 | 不锈钢操作台 | 1 | 0.7 | 0.7 | 否 |  |
| 6-22 | 不锈钢操作台 | 2 | 1.5 | 3 | 否 |  |
| 6-23 | 不锈钢标本存储柜 | 11 | 0.55 | 6.05 | 否 |  |
| 6-24 | 全不锈钢智能控制脱水机排毒柜 | 1 | 7.75 | 7.75 | 否 |  |
| 6-25 | 全不锈钢智能控制脱水机排毒柜 | 2 | 8.75 | 17.5 | 否 |  |
| 6-26 | 全不锈钢智能控制包埋机排毒柜 | 4 | 7.75 | 31 | 否 |  |
| 6-27 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 1 | 1.21 | 1.21 | 否 |  |
| 6-28 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 1 | 1.3 | 1.3 | 否 |  |
| 6-29 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 1 | 1.87 | 1.87 | 否 |  |
| 6-30 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 1 | 2.95 | 2.95 | 否 |  |
| 6-31 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 1 | 3.5 | 3.5 | 否 |  |
| 6-32 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 1 | 2.2 | 2.2 | 否 |  |
| 6-33 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 6 | 3.25 | 19.5 | 否 |  |
| 6-34 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 1 | 1.7 | 1.7 | 否 |  |
| 6-35 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 4 | 1.57 | 6.28 | 否 |  |
| 6-36 | 全不锈钢病理专业防震切片操作台 | 8 | 1.1 | 8.8 | 否 |  |
| 6-37 | 全不锈钢病理专业操作台 | 1 | 0.69 | 0.69 | 否 |  |
| 6-38 | 全不锈钢病理专业操作台 | 1 | 0.92 | 0.92 | 否 |  |
| 6-39 | 全不锈钢病理专业操作台 | 1 | 0.91 | 0.91 | 否 |  |
| 6-40 | 全不锈钢病理专业操作台 | 1 | 0.68 | 0.68 | 否 |  |
| 6-41 | 全不锈钢病理专业操作台 | 1 | 0.99 | 0.99 | 否 |  |
| 6-42 | 全不锈钢病理专业操作台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 否 |  |
| 6-43 | 全不锈钢病理专业操作台 | 1 | 0.63 | 0.63 | 否 |  |
| 6-44 | 全不锈钢病理专业操作台 | 1 | 1.08 | 1.08 | 否 |  |
| 6-45 | 全不锈钢病理专业操作台 | 2 | 0.9 | 1.8 | 否 |  |
| 6-46 | 全不锈钢记录描写台 | 1 | 0.87 | 0.87 | 否 |  |
| 6-47 | 全不锈钢记录描写台 | 2 | 0.95 | 1.9 | 否 |  |
| 6-48 | 全不锈钢记录描写台 | 1 | 0.97 | 0.97 | 否 |  |
| 6-49 | 全不锈钢记录描写台 | 2 | 0.99 | 1.98 | 否 |  |
| 6-50 | 全不锈钢智能控制手工染色排毒柜 | 1 | 6.75 | 6.75 | 否 |  |
| 6-51 | 全不锈钢智能控制手工染色排毒柜 | 1 | 6.75 | 6.75 | 否 |  |
| 6-52 | 全不锈钢智能控制液基薄层制片排毒柜 | 2 | 8.5 | 17 | 否 |  |
| 6-53 | 全不锈钢智能控制封片排毒柜 | 1 | 7.5 | 7.5 | 否 |  |
| 6-54 | 全不锈钢智能控制染色机排毒柜 | 2 | 7.75 | 15.5 | 否 |  |
| 6-55 | 全不锈钢智能控制大型染色封片一体机排毒柜 | 3 | 13.75 | 41.25 | 否 |  |
| 6-56 | 全不锈钢智能控制大型染色封片一体机排毒柜 | 1 | 13.75 | 13.75 | 否 |  |
| 6-57 | 全不锈钢智能控制免疫组化仪排毒柜 | 1 | 8.5 | 8.5 | 否 |  |
| 6-58 | 全不锈钢智能控制快速染色排毒柜 | 2 | 7.75 | 15.5 | 否 |  |
| 6-59 | 全不锈钢智能控制排毒柜 | 1 | 6.75 | 6.75 | 否 |  |
| 6-60 | 全不锈钢控制台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 否 |  |
| 6-61 | 全不锈钢病理专业操作台+摄像头+水槽 | 1 | 2.75 | 2.75 | 否 |  |
| 6-62 | 全不锈钢病理专业操作台+摄像头+水槽 | 1 | 2.26 | 2.26 | 否 |  |
| 6-63 | 全不锈钢病理专业操作台+摄像头+水槽 | 1 | 2.08 | 2.08 | 否 |  |
| 6-64 | 全不锈钢专业操作台加水槽 | 1 | 4.62 | 4.62 | 否 |  |
| 6-65 | 全不锈钢专业操作台加水槽 | 1 | 2.31 | 2.31 | 否 |  |
| 6-66 | 智能控制安全型标本排毒柜 | 16 | 7.75 | 124 | 否 |  |
| 6-67 | 全不锈钢器械柜 | 2 | 0.4 | 0.8 | 否 |  |
| 6-68 | 升降型智能控制生物安全解剖工作站 | 2 | 79.75 | 159.5 | 否 |  |
| 6-69 | 升降型智能控制生物安全解剖工作站辅台 | 1 | 19.75 | 19.75 | 否 |  |
| 6-70 | 升降型智能控制生物安全取材工作站 | 8 | 33.75 | 270 | 否 |  |
| 6-71 | 福尔马林灌装及转存系统 | 8 | 7.75 | 62 | 否 |  |
| 6-72 | 全不锈钢智能控制标本固定装置排毒柜 | 1 | 7.75 | 7.75 | 否 |  |
| 6-73 | 升降型全不锈钢标本固定装置 | 1 | 19.75 | 19.75 | 否 |  |
| 6-74 | 洗眼器 | 13 | 0.035 | 0.455 | 否 |  |
| 6-75 | 紧急冲淋洗眼器 | 10 | 0.37 | 3.7 | 否 |  |
| 6-76 | 数字自动化病理（切片蜡块）管理系统 | 56 | 1.775 | 99.4 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-病理科专用设备

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：交货期限：合同签订后35日内；安装时间：交货后 15日内安装完毕。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后, 签订合同支付总采购合同款的50%。待完全交付验收后支付至采购合同总金额的95%。质保期执行一年后无质量问题且财政资金到位后支付剩余5%。实际支付以财政资金到账为准。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格，甲方有权延期支付费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：3年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-病理科专用设备，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

### 第6包

#### 6-1  分屏器

一、数量：13台

二、技术参数

1.满足8K60 / HDMI 2.1 / 音频解嵌剥离光纤音频和模拟音频的需求；

2.视频缩放：可同时输出8K信号≥4画面；

3.符合HDMI 2.1和HDCP 2.3协议；

4.视频带宽：FR≥48GbpsL、TMDS≥18Gbps，视频分辨率≥8K@60Hz；

5.HDMI2.1协议：VRR、ALLM、 QMS、QFT、SBTM、HDR、 HDR10、 HDR10+、 Dolby Vision, HLG直通 HDMI audio formats: LPCM 7.1CH、Dolby TrueHD、 Atmos；

7.DTS-HD Master Audio直通；

8.所有输出支持自动缩放和转换智能EDID管理。

#### 6-2  双向麦克风

一、数量：1个

二、技术参数

1．输入功率：主机≤3W，分机≤3W；

2．失真度：≤3%；

3．频率：100Hz~15KHz；信噪比：≥ 100dB；

4．插座：监听和内话筒：标准3.5mm双声道；

5．主机和分机接口：USB接口；

6．灵敏度：主机，-54±1dB；分机，-53.5±1dB；

7．主机话筒长度：≥390mm；

8．主机和分机线长：≥2.5m；

9．工作条件：

9.1、AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤15W；

9.2、环境温度：0-40°C，相对湿度：40%-90%。

#### 6-3  摄像头及存储

一、数量：2套

二、技术参数

摄像头：

1、半球摄像机：

1.1、单套配备9个≥400万半球型网络摄像机

1.2、传感器尺寸≥1/1.8英寸，像素≥400万；

1.3、具备智能抓拍功能；

2、具备智能资源模式切换功能，模式包括全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件。

3、补光

3.1、补光灯类型: 红外，850nm±5nm ；

3.2、补光距离: 3-12mm；（核实单位）

4、普通监控：≥30 m，人脸抓拍/识别：≥3 m ；

5、最大图像矩阵: ≥2688 × 1520（±5mm）（核实） ；

6、支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），具备断网本地存储及断网续传 NAS（支持NFS、SMB、CIFS）功能

7、视频输出: 1 Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) ；

8、防护: IP67。

存储：

1、存储容量：≥10T；

2、接入能力：≥16路H.264、H.265格式高清码流接入；

3、显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出。

#### 6-4  音响设备

一、数量：2台

二、技术参数

1.音响额定功率：≥200W；

2.节目功率：≥400W；

3.峰值功率：≥800W ；

4.阻抗：4Ω；

5.频率范围：55Hz-20KHz(±3dB)；

6.灵敏度：≥90dB；

7.最大声压级：≥115dB；

8.水平覆盖：≥100°；

9.垂直覆盖：≥100°；

10.高音配置：1”×1；

11.低音配置：4.5”×2；

12.箱体材料：铝合金；

13.输入接口（Neutrik NL4)：1；

14.吊挂方式：壁挂吊架；

15.尺寸（ 宽x深x高）：≤150×200×500mm；

16.重 量：≤5.5kg。

#### 6-5  音响设备

一、数量：1台

二、技术参数

1.功放：1U设计，具备自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；

2.输出 (4Ω、1kHz)：≥4x400W；

3.输出 (8Ω、1kHz)：≥4x250W；

4.桥接 (8Ω、1kHz)：≥2x800W；

5.频率响应：20Hz~20kHz （±3dB）；

6.总失真：≤0.05%；

7.输入灵敏度：+4dB × (1.23V)

8.输入阻抗：10kΩ；

9.信噪比：≥80dB；

10.电源：AC 220-240V、50Hz±1 Hz；

11.尺寸：≤500×5×400mm；

12.净重：≤5.50kg。

#### 6-6  音响设备

一、数量：1台

二、技术参数

1.调音台线路： 单声道≥8路、立体声≥4路；

2.幻象电源供电；

3.金属机身设计。

#### 6-7  主持话筒

一、数量：2个

二、技术参数

1.调制：宽带FM，最大带宽≥24MHz，频率库≥8个，每一个具有≥10个默认的预置频率 RF；

2、输出功率：动圈/ 拾音模式，≥10 mW：

3、心形指向性话筒：

3.1、输入灵敏度：≥1.5 mV / Pa；

3.2、线路/话筒电平：≥20分贝；

3.3、可切换信噪比：≥ 103 dBA

3.4、总谐波失真：≤ 0.9%；

4.工作时间：≥10h； （AA电池）

5.输出电压：6.3 mm 大三芯插座(非平衡式)， +6 dBu、 XLR卡侬插座(平衡式)，+12 dBu；

6.外壳： ABS材料外壳；

7.静噪调节范围： 3dμV-28 dBμV ，同步：2.4GHz，低功率OQPSK（仅在同步时激活）；

8.分集原理：通过内置天线实现天线切换式分集接收，音频频率响应接收机：50到16000Hz（-3分贝） SKM 825: 80-14,000 Hz SKM 835: 80-16,000 Hz；

9.话筒重量：≤250g；

10.工作环境温度：0°C - 40°C。

#### 6-8  桌面话筒

一、数量：1个

二、技术参数

1.SN信噪比：≥75db；

2.频率响应：20Hz-20KHz；

3.重量：≤5kg；

4、尺寸：≤500×350×100mm；

5.电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤150W。

#### 6-9  桌面话筒

一、数量：10个

二、技术参数

1.桌面话筒：方管式；

2.灵敏度：≤-45dB；

3.信噪比：≥65 dB；

4.频率响应：100Hz-10kHz

5.净量：≤1kg；

6.尺寸（不含咪杆）：≤160×110×60mm。

#### 6-10  照相和录像设备

一、数量：1套

二、技术参数

1、相机

1.1、成像像素：≥2500万

1.2、传感器尺寸：≥36mm×24mm

1.3、最大光学变焦：≥4倍；变焦范围：25mm-105mm；

1.4、最大电子变焦：≥10倍；

1.5、镜头直径：≥65mm

1.6、成像主机显示屏：彩色液晶显示器≥7英寸；

1.7、拍摄范围：≥2000mm×1300mm

2、工作站：

2.1、CPU：i7或以上性能

2.2、内存≥16G，硬盘≥512G；

2.3、彩色液晶显示器≥16英寸（补充）

3、固定装置

3.1、设备高度调节方式：电动调节

3.2、设备高度调节范围：1200mm-2000mm

3.3、万向支臂：可180°旋转，横向调节范围：不少于±600mm，上下调节行程：≥300mm

4、软件功能

4.1、工作站软件及脚踏板可控制变焦、拍照；

4.2、图像全景深自动叠加：自动拍摄多张不同焦点的照片，并进行叠加处理，实现全景深合成；

4.3、单张拍照成像与图像自动叠加模式下，支持实时取景显示，可对图像进行实时标注和测量，实现文字输入、自动定标、自动测量面积、周长、长度；两种成像模式下都支持图像存储。

4.4、可实时对ESD标本病变位置、面积范围进行标注。

#### 6-11  置物架

一、数量：10套

二、技术参数

1.全钢结构：采用≥1.0mm厚冷轧钢板；

2.配备钢制活动层板5个；

3.尺寸：900×500×1800mm。

#### 6-12  诊断台

一、数量：8组

二、技术参数

1.台面：采用≥25mm厚E1级双饰面三聚氰胺刨花板，板材四周（包括隐藏断面）均采用≥2mm厚PVC高温热压封边，使用环保热熔胶，机械倒角。

2.柜体：

2.1采用≥18mm厚E1级双饰面三聚氰胺刨花板，板材四周（包括隐藏断面）均采用≥2mm厚PVC高温热压封边，使用环保热熔胶、机械倒角

2.2、上部为抽屉，下部为柜门，门内层板可自由调解高度，背板可拆卸，带置物架。

3.五金件：

3.1三节静音承重滑轨，承重≥30kg；

3.2铰链≥110°；

3.3金属调节脚，高度调节范围：30-40mm；

4.电源插座：AC 220V 10A多功能电源插座，安装立柱两侧，6个；

5.尺寸：1800×1800×750mm（±10mm）。

#### 6-13  多人共览显微镜台面

一、数量：2组

二、技术参数

1.台面：采用≥25mm厚E1级双饰面三聚氰胺刨花板，板材四周（包括隐藏断面）均采用≥2mm厚PVC高温热压封边，使用环保热熔胶，机械倒角；

2.钢架：

2.1采用≥30×50×2mm钢管满缝焊接成型，连接件连接，钢架表面经打磨、酸洗、碱洗、磷化、吹扫等处理后采用环氧树脂粉末静电喷涂处理；

2.2承重≥350kg/m2。

3.尺寸：1800×1600×800mm （±10mm）。

#### 6-14  L型诊断台（带置物架，抽屉、电脑主机上挂，后带箱体）

一、数量：20组

二、技术参数

1.台面：采用≥25mm厚E1级双饰面三聚氰胺刨花板，板材四周（包括隐藏断面）均采用≥2mm厚PVC高温热压封边，使用环保热熔胶、机械倒角。

2.柜体：

2.1采用≥18mm厚E1级双饰面三聚氰胺刨花板，板材四周（包括隐藏断面）均采用≥2mm厚PVC高温热压封边，使用环保热熔胶、机械倒角；

2.2上部为抽屉，下部为柜门，门内层板可自由调解高度，背板可拆卸；

2.3带置物架。

3.五金件：

3.1三节静音承重滑轨，承重≥30kg

3.2铰链≥110°；

3.3金属调节脚，高度调节范围：30-40mm；

4.电源插座：AC 220V 10A多功能电源插座，安装立柱两侧，6个；

5.尺寸：1800×1800×750mm（±10mm）。

#### 6-15  边台电脑桌（带置物架，抽屉等）

一、数量：10张

二、技术参数

1.台面：采用≥25mm厚E1级双饰面三聚氰胺刨花板，板材四周（包括隐藏断面）均采用≥2mm厚PVC高温热压封边，使用环保热熔胶、机械倒角；

2.柜体：

2.1采用≥18mm厚E1级双饰面三聚氰胺刨花板，板材四周（包括隐藏断面）均采用≥2mm厚PVC高温热压封边，使用环保热熔胶、机械倒角；

2.2上部为抽屉，带置物架；,

3.五金件：

3.1三节静音承重滑轨，承重≥30kg

3.2铰链≥110°；

3.3金属调节脚，高度调节范围：30-40mm；

4.电源插座：AC 220V 10A多功能电源插座，安装立柱两侧，6个；

5.尺寸：1800×650×750mm（±10mm）。

#### 6-16  大体标本拍摄台+摄像头

一、数量：2台

二、技术参数

1、相机

1.1、成像像素：≥2600万；

1.2、传感器尺寸：≥36mm×24mm；

1.3、最高分辨率：≥6200×4100；

1.4、最大光学变焦：≥4倍；

1.5、最大电子标胶：≥10倍；

1.6、镜头直径：≥65mm；

1.7、主机显示屏：液晶触摸显示屏≥ 7英寸，可手势控制放大、缩小、对焦、拍照（核实）；

2、工作站：（如配，核实补充；不配，则删除）

2.1、CPU：i7或以上性能

2.2、内存≥16G，硬盘≥512G；

2.3、彩色液晶显示器≥16英寸

3、软件：

3.1、工作站软件控制放大、缩小、对焦、拍照；

3.2、可实时显示取景图像；

3.3、可实时标注、文字输入，包括直线标注、箭头标注、曲线标注、画圆标注；

3.4、可实时进行测量，可自动测量面积、长度；

3.5、可实时对ESD标本形态大小、尺寸、面积进行实际测量；

3.6、可实时对ESD标本病变位置、面积范围进行标注；

3.7、可实时对标本进行全景深叠加拍照，实现全景深合成；

3.8、具备图像旋转功能；

3.9、主机可与工作站直接连接，软件控制光圈、拍照速度、白平衡、感光度等；

3.10、可与医院HIS、PACS等系统无缝连接。

4、支架：

4.1、具备移动手柄，可调节上下、左右位置，可180°旋转

4.2、支架调节范围：X、Y、Z轴≥600mm

5、工作台面：

5.1、POM底板：≥380mm×500mm，1块；

5.2、白色带标尺切割板：≥380mm×500mm，1块；

5.3、蓝色带标尺切割板：≥380mm×500mm，1块。

#### 6-17  大体标本拍摄台+摄像头

一、数量：2台

二、技术参数

1、取材台

1.1、长度：700mm±5%；宽度：660mm±5%；操作面板高度：850mm±5%；

1.2、取材台材质： 304不锈钢；

1.3、标本放置处配备LED照明灯和紫外线消毒灯；

1.4、移动式不锈钢机柜，可接上下水；

2、相机：

2.1、成像像素：≥2600万

2.2、传感器尺寸：≥36mm×24mm

2.3、最高分辨率：≥6200×4100

2.4、主机显示屏：OLED 7英寸高清显示屏

2.5、最大光学变焦：≥4倍；最大电子变焦≥10倍

2.6、镜头直径：≥65mm

2.7、具备移动手柄，可上下、左右调节，上下调节行程≥600mm，可180°旋转；

3、工作站：

3.1、CPU：i7或以上性能

3.2、内存≥16G，硬盘≥512G；

3.3、彩色液晶触摸显示器≥15英寸；

4、软件功能：

4.1、可工作站控制、手势控制变焦、拍照

4.2、可实时取景显示，自动对焦；

4.3、可进行实时标注、文字输入，包括直线标注、箭头标注、曲线标注、画圆标注；

4.4、可实时自动测量面积、长度；

4.5、可实时对ESD标本形态大小、尺寸、面积进行实际测量；

4.6、可实时对ESD标本病变位置、面积范围进行标注；

4.7、可实时对标本进行全景深叠加拍照，实现全景深合成；

4.8、具备图像旋转功能；

4.9、主机可与工作站直接连接，软件控制光圈、拍照速度、白平衡、感光度及拍摄；

4.10、可与医院HIS、PACS等系统无缝连接。

5、工作台面

5.1、台面尺寸：≥560mm×630mm；

5.2、POM底板：≥480mm×580mm 1块；

5.3、白色带标尺切割板：1块；

5.4、蓝色带标尺切割板：1块

6、支架调节范围：机壳上有上下左右移动手柄，可180度旋转，上下调节600mm。

#### 6-18  大体标本拍摄台+摄像头

一、数量：1台

二、技术参数

1、相机：

1.1、成像像素：≥3200万

1.2、传感器尺寸：≥22.3mm×14.8mm

1.3、镜头：微距，最近拍摄距离≤60mm，光学变焦≥2倍；数字变焦≥20倍

1.4、彩色液晶显示器≥13英寸，分辨率：≥4K；

1.5、具备录像功能；

1.6、拍摄标本最大尺寸：≥80mm×120mm；

1.7、尺寸：≤400mm×300mm×700mm；

1.8、Z轴有效行程：≥300mm

2、补光系统：

2.1、微距补光灯：白色LED无极调光

2.2、左右补光灯：白色LED无极调光，角度可调

2.3、底板灯：尺寸150mm×100mm，白色LED无极调光

3、工作站：（如配，核实补充；不配，则删除）

3.1、CPU：i7或以上性能

3.2、内存≥12G，硬盘≥512G；

3.3、彩色液晶显示器≥13英寸

4、软件功能：

4.1、主机可与工作站直接连接，软件控制光圈、拍照速度、白平衡、感光度及拍摄；可实时取景显示，自动对焦；

4.2、图像全景深自动叠加：自动拍摄多张不同焦点的图像，并进行叠加处理，扩展图片的景深，可实现全景深合成；

4.3、可对成像照片快速进行实时标注和测量，支持文字输入、自动定标、自动测量长度、面积、周长，多重标注；
4.4、图像可存储到自定义文件目录下。

4.5、可实时对ESD标本病变位置、面积范围进行标注。

#### 6-19  大体标本拍摄台+摄像头

一、数量：1台

二、技术参数

1、相机

1.1、成像像素：≥4500万

1.2、分辨率：≥8100×5400

1.3、传感器尺寸：≥36mm×24mm

1.4、镜头：微距镜头，最近拍摄距离≤50mm，光学变焦≥2倍；（核实）

1.5、最大可拍摄标本尺寸：≥710mm×470mm

1.6、具备录像功能；

1.7、Z轴：电动升降，有效行程≥1000mm；

2、补光系统：

2.1、微距补光灯：白色LED，无极调光：

2.2、左右补光灯：白色LED，无极调光，位置、角度可调；

3、工作站：

3.1、CPU：i7或以上性能

3.2、内存≥16G，硬盘≥512G；

3.3、彩色液晶显示器≥24英寸，分辨率≥4K;

4、软件功能：

4.1、主机可与工作站直接连接，软件控制光圈、拍照速度、白平衡、感光度及拍摄；可实时取景显示，自动对焦；

4.2、图像全景深自动叠加：自动拍摄多张不同焦点的图像，并进行叠加处理，扩展图片的景深，可实现全景深合成；

4.3、可对成像照片快速进行实时标注和测量，支持文字输入、自动定标、自动测量长度、面积、周长，多重标注；
4.4、图像可存储到自定义文件目录下。

4.5、可实时对ESD标本病变位置、面积范围进行标注。

#### 6-20  大体标本解剖操作台

一、数量： 1台

二、技术参数

1、控制系统：

1.1、具有智能解剖台控制系统软件，需提供投标人的国家级计算机软件著作权证书。

1.2、液晶触摸显屏≥10英寸，防尘防水等级：IP65；

1.3、具备一站式管理和监测，支持远程控制；

1.4、可调节风量、风速、风压等运行参数

1.5、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

1.6、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询、数据储存等功能；

2、病理解剖废气处理装置：

2.1、水气分离负压排气设计，解剖操作过程中废气处理与废水排放互不干扰；

2.2、配备解剖标本废气专用导流装置及台面抽排导流装置，气流屏障须可完全包裹人体标本；

3、材质及制造工艺：

3.1、316L不锈钢制作，标本冲洗池及台面需采用整张厚度≥2mm316L不锈钢一体式模压拉伸成型，结构框架及柜体钢板厚度≥1.5mm。

3.2、整体台面除排气孔及排水孔外不得设置其它任何管孔，不得有拼接和焊缝，

4、配备厚度≥2.0mm316L不锈钢人体标本网孔格栅式台板；

5、具备解剖工作站内腔自动化清洗及自动化消毒装置；

6、配备双重用电安全防护装置、骨组织粉碎装置、中控台激光雕刻毫米级刻度尺、可调式人体标本取材专用砧板及多种（人体标本冲洗、移动冲洗和侧面调压喷洒）台面冲洗装置；

7、尺寸及数量：1500×750×800mm+1000×750×800mm（±10mm）.

8、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-21  不锈钢操作台

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、防震防颤式台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯,成型后台面整体厚度≥60mm（提供台面结构及成型后实物照片）

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体

4.1、材料：304不锈钢，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理。

4.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间。

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口：除尘毛刷式或自弹式两种可选，

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；。

7、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨，304不锈钢材质，面板表面彩色涂装工艺处理；

8、边角处理：安全型圆弧角处理。

9、背板： 304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。

12、尺寸及数量：1200×750×850mm（±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-22  不锈钢操作台

一、数量：2件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、防震防颤式台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯,成型后台面整体厚度≥60mm（提供台面结构及成型后实物照片）

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体

4.1、材料：304不锈钢，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理，；

4.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间。

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口：除尘毛刷式或自弹式两种可选，

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；。

7、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨，304不锈钢材质，面板表面彩色涂装工艺处理；

8、边角处理：安全型圆弧角处理。

9、背板： 304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。

12、尺寸及数量：2700×600×800mm（±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-23  不锈钢标本存储柜

一、数量：11件

二、技术参数

1、结构：采用钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm。

2、柜体：

2.1、材料采用304不锈钢钢板，表面采用不锈钢彩色涂装工艺＋不锈钢亮面处理工艺处理；

2.2、可调抽拉式网孔隔板设计；

3、具备排风装置；

4、尺寸及数量：900mm×450mm×1800mm（±10mm）；

#### 6-24  全不锈钢智能控制脱水机排毒柜

一、数量：1件

二、技术参数

1、控制系统：

1.1、微电脑智能控制系统；可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级：IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气智能排风装置：

2.1、顶部废气处理装置，废气处理量≥1800m3/h；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

3、材质及制造工艺：

3.1、整机全不锈钢材质，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm

▲3.2、柜体两侧具备透明边窗，提供带有品牌标识的两侧透明边窗的实的照片。

3.3、视窗可左右移门；

4、地脚：304不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

5、配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

7、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

8、全不锈钢静压装置：

8.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

8.2、可无缝对接通排风系统，提供其与排毒柜接驳的实物照片。

9、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，需提供投标人的由第三方检测机构出具的全不锈钢智能控制病理排毒柜带有CMA及CNAS章的检测报告。

10、尺寸及数量：1800×1100×2400mm（±10mm）；

11、 投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-25  全不锈钢智能控制脱水机排毒柜

一、数量：2件

二、技术参数

1、控制系统：

1.1、微电脑智能控制系统；可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级：IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气智能排风装置：

2.1、顶部废气处理装置，废气处理量≥1800m3/h；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

3、材质及制造工艺：

3.1、整机全304不锈钢材质，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm

3.2、柜体两侧具备透明边窗，提供带有品牌标识的两侧透明边窗的实的照片。

3.3、视窗可左右移门；

4、地脚：304不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

5、配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

7、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

8、全不锈钢静压装置：

8.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

8.2、可无缝对接通排风系统，提供其与排毒柜接驳的实物照片。

▲9、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，需提供投标人的由第三方检测机构出具的“全不锈钢智能控制病理排毒柜”带有CMA及CNAS章的检测报告。

10、尺寸及数量：2000×1100×2400mm（±10mm）；

11、 投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-26  全不锈钢智能控制包埋机排毒柜

一、数量：4件

二、技术参数

1、控制系统：

1.1、微电脑智能控制系统；可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级：IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气智能排风装置：

2.1、顶部废气处理装置，废气处理量≥1800m3/h；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

3、材质及制造工艺：

3.1、整机采用不锈钢材质，台面：316L不锈钢厚≥2mm，框架、柜体：304不锈钢厚≥1.5mm；

▲3.2、台面与支腿U型结构一体成型，成型后台面厚度≥85mm，需提供带有品牌标识的实物照片；

3.3、柜体两侧透明边窗（需提供带有品牌标识的实物照片）；

3.4、操作视窗：

3.4.1、电动及手动两种开启模式，承载力≥3.5KN；

3.4.2、具有电子刹车制动系统及人体感应安全锁定装置；

3.5、地脚：304不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

4、配备LED照明灯、紫外线消毒灯；

5、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口；

6、全不锈钢静压装置：

6.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

6.2、可无缝对接通排风系统；

7、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，需提供投标人的由第三方检测机构出具的全不锈钢智能控制病理排毒柜带有CMA及CNAS章的检测报告。

8、尺寸及数量： 1800mm×1000mm×2400mm（±10mm）；

9、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-27  全不锈钢病理专业操作台+水槽

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、防震防颤式台面：

2.1、采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

2.3、具备台面一体式专用实验水槽，采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝；

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体：

4.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、全不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理；

9.背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：1200×750×850mm（±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-28  全不锈钢病理专业操作台+水槽

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、防震防颤式台面：

2.1、采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

2.3、具备台面一体式专用实验水槽，采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝；

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体：

4.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、全不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理；

9.背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：1360×750×850mm（±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-29  全不锈钢病理专业操作台+水槽

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、防震防颤式台面：

2.1、采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

2.3、具备台面一体式专用实验水槽，采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝；

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体：

4.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、全不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理；

9.背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：2390×750×850mm （±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-30  全不锈钢病理专业操作台+水槽

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、防震防颤式台面：

2.1、采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

2.3、具备台面一体式专用实验水槽，采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝；

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体：

4.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、全不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理；

9.背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：4360×750×850mm（±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-31  全不锈钢病理专业操作台+水槽

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、防震防颤式台面：

2.1、采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

2.3、具备台面一体式专用实验水槽，采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝；

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体：

4.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、全不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理；

9.背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：5360×750×850mm（±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-32  全不锈钢病理专业操作台+水槽

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、防震防颤式台面：

2.1、采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

2.3、具备台面一体式专用实验水槽，采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝；

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体：

4.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、全不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理；

9.背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：3000×750×850mm（±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-33  全不锈钢病理专业操作台+水槽

一、数量：6件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、防震防颤式台面：

2.1、采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

2.3、具备台面一体式专用实验水槽，采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝；

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体：

4.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、全不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理；

9.背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：4910×750×850mm（±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-34  全不锈钢病理专业操作台+水槽

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、防震防颤式台面：

2.1、采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

2.3、具备台面一体式专用实验水槽，采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝；

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体：

4.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、全不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理；

9.背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：2080×750×850mm（±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-35  全不锈钢病理专业操作台+水槽

一、数量：4件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、防震防颤式台面：

2.1、采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

2.3、具备台面一体式专用实验水槽，采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝；

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体：

4.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、全不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理；

9.背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：1840×800×850mm（±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-36  全不锈钢病理专业防震切片操作台

一、数量：8件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板；

4、柜体

4.1、材料：304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理；

8、边角处理：安全型圆弧角处理。

9、背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：2000×750×850mm（±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-37  全不锈钢病理专业操作台

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体

4.1、材料：304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，局内满足坐姿操作要求的容腿空间。

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选，需提供满足要求直观清晰的实物照片。

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：采用三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理。

9、背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

▲11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：1000×1000×850mm；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-38  全不锈钢病理专业操作台

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体

4.1、材料：304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，局内满足坐姿操作要求的容腿空间。

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选，需提供满足要求直观清晰的实物照片。

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：采用三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理。

9、背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、电源：桌面配有弹起式电源接口；

12、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

13、尺寸：1660×750×850mm （±10mm）；

14、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-39  全不锈钢病理专业操作台

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

▲2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体

4.1、材料：304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，局内满足坐姿操作要求的容腿空间。

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选，需提供满足要求直观清晰的实物照片。

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：采用三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理。

9、背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：1660×750×850mm （±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-40  全不锈钢病理专业操作台

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体

4.1、材料：304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，局内满足坐姿操作要求的容腿空间。

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选，需提供满足要求直观清晰的实物照片。

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：采用三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理。

9、背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：1230×750×850mm （±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-41  全不锈钢病理专业操作台

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体

4.1、材料：304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，局内满足坐姿操作要求的容腿空间。

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选，需提供满足要求直观清晰的实物照片。

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：采用三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理。

9、背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：1800×750×850mm （±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-42 全不锈钢病理专业操作台

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体

4.1、材料：304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，局内满足坐姿操作要求的容腿空间。

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选，需提供满足要求直观清晰的实物照片。

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：采用三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理。

9、背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：2500×800×770mm （±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-43  全不锈钢病理专业操作台

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体

4.1、材料：304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，局内满足坐姿操作要求的容腿空间。

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选，需提供满足要求直观清晰的实物照片。

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：采用三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理。

9、背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：1130×750×850mm （±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-44  全不锈钢病理专业操作台

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体

4.1、材料：304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，局内满足坐姿操作要求的容腿空间。

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选，需提供满足要求直观清晰的实物照片。

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：采用三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理。

9、背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：1960×750×850mm （±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-45  全不锈钢病理专业操作台

一、数量：2件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体

4.1、材料：304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，局内满足坐姿操作要求的容腿空间。

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选，需提供满足要求直观清晰的实物照片。

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：采用三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理。

9、背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：1620×600×850mm（±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-46  全不锈钢记录描写台

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、标本取材记录打号等多种工况操作需求。

2、台面：采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、抽屉：采用304不锈钢，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理，三级伸缩钢珠式静音导轨。

5、主机挂件：采用万向悬挂装置，并能随意更换悬挂位置；

6、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，网线及电源线隐蔽式通道设计，台面接口除尘毛刷式或自弹式可选；

7、边角处理：安全型圆弧角处理。

8、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

9、尺寸：1200×800×770mm（±10mm） ；

10、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-47  全不锈钢记录描写台

一、数量：2件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、标本取材记录打号等多种工况操作需求。

2、台面：采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、抽屉：采用304不锈钢，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理，三级伸缩钢珠式静音导轨。

5、主机挂件：采用万向悬挂装置，并能随意更换悬挂位置；

6、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，网线及电源线隐蔽式通道设计，台面接口除尘毛刷式或自弹式可选；

7、边角处理：安全型圆弧角处理。

8、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

9、尺寸：1400×800×770mm （±10mm）；

10、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-48  全不锈钢记录描写台

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、标本取材记录打号等多种工况操作需求。

2、台面：采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、抽屉：采用304不锈钢，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理，三级伸缩钢珠式静音导轨。

5、主机挂件：采用万向悬挂装置，并能随意更换悬挂位置；

6、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，网线及电源线隐蔽式通道设计，台面接口除尘毛刷式或自弹式可选；

7、边角处理：安全型圆弧角处理。

8、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

9、尺寸：1700×800×770mm （±10mm）；

- 投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-49  全不锈钢记录描写台

一、数量：2件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、标本取材记录打号等多种工况操作需求。

2、台面：采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、抽屉：采用304不锈钢，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理，三级伸缩钢珠式静音导轨。

5、主机挂件：采用万向悬挂装置，并能随意更换悬挂位置；

6、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，网线及电源线隐蔽式通道设计，台面接口除尘毛刷式或自弹式可选；

7、边角处理：安全型圆弧角处理。

8、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

9、尺寸：1800×800×770mm （±10mm）；

10、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-50  全不锈钢智能控制手工染色排毒柜

一、数量：1台

二、技术参数

1、控制系统：

1.1、微电脑智能控制系统，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级≥IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气处理装置：

2.1、顶部废气处理装置，废气处理量≥1500m3/h；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

3、整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚304不锈钢,台面与支腿U型结构一体成型，成型后台面厚度≥85mm，需提产品实物照片；

4、具备与台面一体成型水池，采用厚度≥2mm的316L不锈钢板一体冲压成型，无拼接、无焊缝。

5、操作视窗：

5.1、电动及手动两种开启模式，承载力≥3.5KN；

▲5.2、具有病理实验室通风柜视窗电动升降及电子刹车控制软件，需提供投标人的国家级计算机软件著作权证书。

6、地脚：304不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

7、配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

8、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

9、不锈钢静压装置：

9.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

9.2、可无缝对接通排风系统，需提供其与排毒柜接驳的实物照片。

10、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，需提供投标人的由第三方检测机构出具的全不锈钢智能控制病理排毒柜带有CMA及CNAS章的检测报告。

11、尺寸：1500mm×850mm×2400mm（±10mm）；

12、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-51  全不锈钢智能控制手工染色排毒柜

一、数量：1台

二、技术参数

1、控制系统：

1.1、微电脑智能控制系统，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级≥IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气处理装置：

2.1、顶部废气处理装置，废气处理量≥1500m3/h，；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

3、整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚304不锈钢,台面与支腿U型结构一体成型，成型后台面厚度≥85mm，需提产品实物照片；

4、具备与台面一体成型水池，采用厚度≥2mm的316L不锈钢板一体冲压成型，无拼接、无焊缝。

5、操作视窗：

5.1、电动及手动两种开启模式，承载力≥3.5KN；

5.2、具有病理实验室通风柜视窗电动升降及电子刹车控制软件，需提供投标人的相应国家级软件著作权证书。

6、地脚：304不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

7、配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

8、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

9、不锈钢静压装置：

9.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

9.2、可无缝对接通排风系统，需提供其与排毒柜接驳的实物照片。

10、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，需提供投标人的由第三方检测机构出具的全不锈钢智能控制病理排毒柜带有CMA及CNAS章的检测报告。

11、尺寸：1500mm×900mm×2400mm（±10mm）；

12、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-52  全不锈钢智能控制液基薄层制片排毒柜

一、数量：2件

二、技术参数

1、控制系统：

1.1、微电脑智能控制系统，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级≥IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气智能排风装置：

2.1、顶部废气处理装置，废气处理量≥1800m3/h，；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

3、整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚304不锈钢,台面与支腿U型结构一体成型，成型后台面厚度≥85mm；

4、操作视窗：

4.1、电动及手动两种开启模式，承载力≥3.5KN；

4.2、具有电子刹车制动系统及人体感应安全锁定装置

▲5、具备符合液基薄层细胞染色机要求的主机位、液体泵位、液体导流装置；操作区域内配有可万向旋转的显示屏支架，操作区域下方配有的可伸缩仪器键盘装置，提供满足要求直观清晰的实物照片；

6、地脚：304不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

7、配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

8、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口；

9.全不锈钢静压装置：

9.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

9.2、可无缝对接通排风系统，需提供其与排毒柜接驳的实物照片。

10、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，需提供投标人的由第三方检测机构出具的全不锈钢智能控制病理排毒柜带有CMA及CNAS章的检测报告。

11、尺寸： 1800×1100×2400mm（±10mm）；

12、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-53  全不锈钢智能控制封片排毒柜

一、数量：1件

二、技术参数

1、 控制系统

1.1、微电脑智能控制系统，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级≥IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气智能排风装置：

2.1、顶部废气处理装置，废气处理量≥1500m3/h，；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

3、整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚304不锈钢,台面与支腿U型结构一体成型，成型后台面厚度≥85mm，柜体两侧透明边窗；。

4、操作视窗：

4.1、电动及手动开启模式，承载力≥3.5KN；

4.2、具有电子刹车制动系统及人体感应安全锁定装置；

5、地脚：304不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

6、配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

7、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

8、全不锈钢静压装置
8.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

8.2、可无缝对接通排风系统，提供其与排毒柜接驳的实物照片；

9、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，需提供投标人的由第三方检测机构出具的全不锈钢智能控制病理排毒柜带有CMA及CNAS章的检测报告。

10、尺寸： 1200mm×1100mm×2400mm（±10mm）；

11、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求；

#### 6-54  全不锈钢智能控制染色机排毒柜

一、数量：2件

二、技术参数

1、 控制系统

1.1、微电脑智能控制系统，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级≥IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气智能排风装置：

2.1、顶部废气处理装置，废气处理量≥1800m3/h，；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

3、整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚304不锈钢,台面与支腿U型结构一体成型，成型后台面厚度≥85mm；

4、具备与台面一体成型水池，采用厚度≥2mm的316L不锈钢板一体冲压成型，无拼接、无焊缝；。

5、操作视窗：

5.1、电动及手动开启模式，承载力≥3.5KN；

5.2、具有电子刹车制动系统及人体感应安全锁定装置；

6、地脚：304不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

7、配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

8、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

9.全不锈钢静压装置：

9.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接。

9.2、可无缝对接通排风系统，需提供其与排毒柜接驳的实物照片。

10、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，需提供投标人的由第三方检测机构出具的全不锈钢智能控制病理排毒柜带有CMA及CNAS章的检测报告。

11、尺寸： 1800mm×900mm×2400mm（±10mm）；

12、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-55  全不锈钢智能控制大型染色封片一体机排毒柜

一、数量：3件

二、技术参数

1、 控制系统

1.1、微电脑智能控制系统，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级≥IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气智能排风装置：

2.1、顶部废气处理装置，废气处理量≥2200m3/h，；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

3、整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚304不锈钢,台面与支腿U型结构一体成型，成型后台面厚度≥85mm，柜体两侧透明边窗；

4、操作视窗：

4.1、具备电动及手动开启模式，承载力≥3.5KN；

4.2、具有电子刹车制动系统及人体感应安全锁定装置；

5、配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

6、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

7、全不锈钢静压装置：

7.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

7.2、可无缝对接通排风系统，提供其与排毒柜接驳的实物照片；

8、地脚：304不锈钢防震调节脚。单只承载力≥0.5T；

9、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，提供投标人的由第三方检测机构出具的全不锈钢智能控制病理排毒柜带有CMA及CNAS章的检测报告；

10、染色封片一体机操作台：

10.1、内置全不锈钢可移动染色封片一体机防震操作台；

10.2、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型；

10.3、框架厚度≥1.5mm，内外双层护板及加强筋；

10.4、抽屉及柜体采用整体不锈钢彩色涂装工艺及亮膜工艺处理；

10.5、地脚：不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

10.6、外形尺寸：≥2400×750×850（mm）；

11、尺寸：2700mm×1150mm×2400mm（±10mm）；

12、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-56  全不锈钢智能控制大型染色封片一体机排毒柜

一、数量：1件

二、技术参数

1、 控制系统

1.1、微电脑智能控制系统，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级≥IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气智能排风装置：

2.1、顶部废气处理装置，废气处理量≥2200m3/h；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

3、整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚304不锈钢,台面与支腿U型结构一体成型，成型后台面厚度≥85mm，柜体两侧透明边窗；

4、操作视窗：

4.1、具备电动及手动开启模式，承载力≥3.5KN；

4.2、具有电子刹车制动系统及人体感应安全锁定装置；

5、配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

6、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

7、全不锈钢静压装置：

7.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

7.2、可无缝对接通排风系统，提供其与排毒柜接驳的实物照片；

8、地脚：304不锈钢防震调节脚。单只承载力≥0.5T；

9、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，提供投标人的由第三方检测机构出具的全不锈钢智能控制病理排毒柜带有CMA及CNAS章的检测报告；

10、染色封片一体机操作台：

10.1、内置全不锈钢可移动染色封片一体机防震操作台；

10.2、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型；

10.3、框架厚度≥1.5mm，内外双层护板及加强筋；

10.4、抽屉及柜体采用整体不锈钢彩色涂装工艺及亮膜工艺处理；

10.5、地脚：不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

10.6、外形尺寸：≥2000×750×850（mm）；

11、尺寸：2400mm×1150mm×2400mm（±10mm）；

12、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-57  全不锈钢智能控制免疫组化仪排毒柜

一、数量：1件

二、技术参数

1、 控制系统

1.1、微电脑智能控制系统，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级≥IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气智能排风装置：

2.1、顶部废气处理装置，废气处理量≥1500m3/h，；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

3、整机不锈钢材质，台面≥2mm厚316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚304不锈钢,台面与支腿U型结构一体成型，成型后台面厚度≥85mm，柜体两侧透明边窗；

4、操作视窗：

4.1、具备电动及手动开启模式，承载力≥3.5kN；

4.2、具有电子刹车制动系统及人体感应安全锁定装置；

5、地脚：304不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

6、配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

7、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口；

8、全不锈钢静压装置：

8.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

8.2、可无缝对接通排风系统，提供其与排毒柜接驳的实物照片。

9、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，提供投标人的由第三方检测机构出具的全不锈钢智能控制病理排毒柜带有CMA及CNAS章的检测报告；

10、尺寸： 1700mm×1000mm×2400mm（±10mm）；

11、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-58  全不锈钢智能控制快速染色排毒柜

一、数量：2件

二、技术参数

1、 控制系统

1.1、微电脑智能控制系统，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级≥IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气智能排风装置：

2.1、顶部废气处理装置，废气处理量≥1800m3/h；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

3、整机不锈钢材质，台面≥2mm厚316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚304不锈钢,台面与支腿U型结构一体成型，成型后台面厚度≥85mm；

4、与台面一体成型水池采用厚度≥2mm的316L不锈钢板一体冲压成型，无拼接、无焊缝；

5、操作视窗：

5.1、具备电动及手动开启模式，承载力≥3.5kN；

5.2、具有电子刹车制动系统及人体感应安全锁定装置；

6、地脚：304不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

7、配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

8、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线、路由及专用接口。

9、全不锈钢静压装置：

9.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

9.2、可无缝对接通排风系统，提供其与排毒柜接驳的实物照片。

10、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，提供投标人的由第三方检测机构出具的全不锈钢智能控制病理排毒柜带有CMA及CNAS章的检测报告；

11、尺寸： 1800mm×900mm×2400mm（±10mm）；

12、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-59  全不锈钢智能控制排毒柜

一、数量：1件

二、技术参数

1、 控制系统

1.1、微电脑智能控制系统，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级≥IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气智能排风装置：

2.1、顶部废气处理装置，废气处理量≥1500m3/h，；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

▲2.3、需具有病理实验室通风防护系统--排毒柜、技术室、总控室三方三地连锁控制软件，需提供投标人的国家级计算机软件著作权证书。

3、整机不锈钢材质，台面≥2mm厚316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚304不锈钢,台面与支腿U型结构一体成型，成型后台面厚度≥85mm，柜体两侧透明边窗；

4、操作视窗：

4.1、具备电动及手动开启模式，承载力≥3.5kN；

4.2、具有电子刹车制动系统及人体感应安全锁定装置；

5、地脚：304不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

6、配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

7、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

8、全不锈钢静压装置：

8.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

8.2、可无缝对接通排风系统，提供其与排毒柜接驳的实物照片。

▲9、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，提供投标人的由第三方检测机构出具的“全不锈钢智能控制病理排毒柜”带有CMA及CNAS章的检测报告。

10、尺寸： 1500mm×900mm×2400mm（±10mm）；

11、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-60  全不锈钢控制台

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求；

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、成型后台面厚度≥60mm；

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板；

4、柜体：

4.1、材质：304不锈钢，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间。

6、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

7、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

8、抽屉：需采用三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

9、边角处理：安全型圆弧角处理。

10、背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

11、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

12、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

13、尺寸： 1000mm×800mm×770mm（±10mm）；

14、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-61  全不锈钢病理专业操作台+摄像头+水槽

一、数量：1件

二、技术参数

（一）全不锈钢病理专业操作台：

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求；

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、成型后台面厚度≥60mm；

3、台面一体式专用实验水槽：采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝。

4、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板；

5、柜体

5.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

5.2、柜体结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

6、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

7、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

8、抽屉：采用三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理；

9、边角处理：安全型圆弧角处理。

10、背板：304不锈钢可拆卸式背板。

12、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

13、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（提供投标人的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

14、尺寸：5000mm×900mm×850mm（±10mm）；

15、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

（二）、摄像头：

1、像素≥800万；

2、内存卡≥256G；

3、可采用手机或者电脑客户端观看。

#### 6-62  全不锈钢病理专业操作台+摄像头+水槽

一、数量：1件

二、技术参数

（一）全不锈钢病理专业操作台：

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求；

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、成型后台面厚度≥60mm；

3、台面一体式专用实验水槽：采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝。

4、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板；

5、柜体

5.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

5.2、柜体结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

6、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

7、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

8、抽屉：采用三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理；

9、边角处理：安全型圆弧角处理。

10、背板：304不锈钢可拆卸式背板。

12、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

13、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（提供投标人的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

14、尺寸：3110mm×750mm×850mm（±10mm）；

15、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

（二）、摄像头：

1、像素≥800万；

2、内存卡≥256G；

3、可采用手机或者电脑客户端观看。

#### 6-63  全不锈钢病理专业操作台+摄像头+水槽

一、数量：1件

二、技术参数

（一）全不锈钢病理专业操作台：

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求；

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、成型后台面厚度≥60mm；

3、台面一体式专用实验水槽：采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝。

4、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板；

5、柜体

5.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

5.2、柜体结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

6、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

7、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

8、抽屉：采用三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理；

9、边角处理：安全型圆弧角处理。

10、背板：304不锈钢可拆卸式背板。

12、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

13、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（提供投标人的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

14、尺寸：2780mm×750mm×850mm（±10mm）；

15、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

（二）、摄像头：

1、像素≥800万；

2、内存卡≥256G；

3、可采用手机或者电脑客户端观看。

#### 6-64  全不锈钢专业操作台加水槽

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、成型后台面厚度≥60mm；

3、台面一体式专用实验水槽：采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝；

4、结构框架：全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板；

5、柜体

5.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

5.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

6、布线：全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口：除尘毛刷式或自弹式两种可选；

7、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

8、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

9、边角处理：安全型圆弧角处理。

10、背板： 304不锈钢可拆卸式背板。

11、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

12、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

13、尺寸：7400×750×850mm（±10mm）；

14、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-65  全不锈钢专业操作台加水槽

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、成型后台面厚度≥60mm；

3、台面一体式专用实验水槽：采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝；

4、结构框架：全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板；

5、柜体

5.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

5.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

6、布线：全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口：除尘毛刷式或自弹式两种可选；

7、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

8、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

9、边角处理：安全型圆弧角处理。

10、背板： 304不锈钢可拆卸式背板。

11、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

12、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

13、尺寸：3200×750×850mm（±10mm）；

14、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-66  智能控制安全型标本排毒柜

一、数量：16件

二、技术参数

1、控制系统：

1.1、可与病理实验室分室监测控制管理系统及病理实验室监测控制管理系统总控站三方互联，实现三方多地互联互锁的监测和操控管理；

1.2、工作状态及值班状态可切换；

1.3、与病理通风防护系统无缝对接且可并入操控管理；

2、整机须可纳入解剖病理质控系统管理；

3、材料及制造工艺：整体材质316L#不锈钢，结构框架及柜体钢板厚度≥1.5mm；

4、结构功能：

4.1、立体柜式结构，可调式分体内腔≥6节，适合多种组织标本分类存放；

4.2、各分体内腔具备标本废气排放通路

5、病理标本废气处理系统：

5.1、整体内腔负压抽吸废气处理设计，配备标本排毒柜专用组织标本及固定液废气导流装置和防飘逸式废气汇聚装置；

5.2、最大废气处理量≥500m3/h；

5.3、设备内腔废气无外溢；满足解剖实验室生物安全需要；

6.不锈钢静压装置：

6.1、整体采用316L不锈钢材质，钢板厚度≥1.0mm，内含通风导流装置，无软接

6.2、可无缝对接实验室通风防护系统，投标人须提供满足要求的不锈钢静压装置与标本排毒柜接驳的实物照片；

7、配置漏斗形标本固定液内腔泄排装置，适合设备内腔直接射流清洗；

8、柜门配备免维护铰链、扣装部件及弹性可调节密闭装置；

▲9、标本排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，需提供投标人的由第三方检测机构出具的“智能控制安全型标本排毒柜”带有CMA及CNAS章的检测报告。

10、尺寸：800mm×600mm×2050mm （±10mm）；

11、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-67  全不锈钢器械柜

一、数量：2件

二、技术参数

1、柜体：整体采用≥1.0mm厚304不锈钢钢板，内置可调托板。

2、双开门设计，门板内外均为不锈钢板；

3、尺寸：900mm×400mm×1800mm（±10mm）；

#### 6-68  升降型智能控制生物安全解剖工作站

一、数量：2件

二、技术参数

1、高度可电动调节，升降行程≥350mm；

2、控制系统：

▲2.1、具有智能解剖台控制系统软件，需提供投标人的国家级计算机软件著作权证书。

3.微电脑智能控制系统，可控制风量、风速、风压运行参数；

2.2、液晶触摸显示屏≥10英寸，防尘防水等级：IP65

2.3、具备多种工况下一站式管理和监测功能，可远程控制；

2.4、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询、数据储存等功能；

3、病理解剖废气处理装置：

3.1、水气分离负压排气设计，解剖操作过程中废气处理与废水排放互不干扰；

3.2、具备解剖标本废气导流装置及台面抽排导流装置，气流屏障可完全包裹人体标本；

3.3、最大废气处理量≥4500m3/h；

3.4、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

4、整机316L不锈钢材质，台面由厚度≥2mm钢板一体冲压成型，无焊缝，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm，除排水孔外无其它任何管孔，所有边角倒圆弧角处理；

5、具有台面一体成型解剖清洗池，无焊缝无焊点，微斜面设计， 配备360°旋转冲洗装置、移动式冲洗和侧面喷洒冲洗装置

6、配备厚度≥2.0mm316L不锈钢人体标本网孔格栅式台板；

7、解剖工作站内腔具备自动化清洗及自动化消毒装置。

8、配备双重用电安全防护装置、骨组织粉碎装置、中控台激光雕刻毫米级刻度尺、可调式人体标本取材专用砧板及多种（人体标本冲洗、移动冲洗和侧面调压喷洒）台面冲洗装置；

9、静压装置：

9.1、整体全不锈钢材质，钢板厚度≥1.0mm，内含通风导流装置，无软接

9.2、可无缝对接病理实验室通风防护系统，地埋式暗装铺设或贴地铺装。

▲10、防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，提供投标人的由第三方检测机构出具的“智能控制升降型全不锈钢生物安全解剖台”带有CMA及CNAS章的检测报告。

11、尺寸：2650mm×800mm×850mm（±10mm）；

12、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-69  升降型智能控制生物安全解剖工作站辅台

一、数量：1件

二、技术参数

1、高度可电动调节，升降行程≥350mm；

2、控制系统：

2.1、微电脑智能控制系统，可控制风量、风速、风压运行参数；

2.2、液晶触摸显示屏≥10英寸，防尘防水等级：IP65

2.3、具备多种工况下一站式管理和监测功能，可远程控制；

2.4、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询、数据储存等功能；

3、病理解剖废气处理装置：

3.1、水气分离负压排气设计，解剖操作过程中废气处理与废水排放互不干扰；

3.2、具备解剖标本废气导流装置及台面抽排导流装置，气流屏障可完全包裹人体标本；3.3、最大废气处理量≥4500m3/h；

3.4、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

4、整机316L不锈钢材质，台面由厚度≥2mm钢板一体冲压成型，无接缝，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm，除排水孔外无其它任何管孔，所有边角倒圆弧角处理。

5、配备厚度≥2.0mm316L不锈钢人体标本网孔格栅式台板；

6、具备解剖工作站内腔自动化清洗及自动化消毒装置。

7、配备双重用电安全防护装置、骨组织粉碎装置、中控台激光雕刻毫米级刻度尺、可调式人体标本取材专用砧板及多种（人体标本冲洗、移动冲洗和侧面调压喷洒）台面冲洗装置；

8、静压装置：

8.1、整体采用全不锈钢材质，钢板厚度≥1.0mm，内含通风导流装置，无软接；

8.2、可无缝对接病理实验室通风防护系统，地埋式暗装铺设或贴地铺装。

9、尺寸：1200mm×800mm×850mm（±10mm）；

10、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-70  升降型智能控制生物安全取材工作站

一、数量：8件

二、技术参数

▲1、高度可电动调节，升降行程≥350mm，具有智能生物安全取材工作站脚控、触控、遥控三种升降方式控制软件，需提供投标人的国家级计算机软件著作权证书。

2、控制系统：

2.1、微电脑智能控制系统，可控制风量、风速、风压运行参数；

2.2、液晶触摸显示屏≥10英寸，防尘防水等级：IP65

2.3、具备多种工况下一站式管理和监测功能，可远程控制；

2.4、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询、数据储存等功能；

3、病理废气智能排风装置：

3.1、上送下排背吸式负压排气；

3.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

4、自动风幕隔离与消毒系统：

4.1、工作模式：风幕隔离模式、消毒模式

4.2、风幕隔离模式：风幕风速≥2档可调；

▲4.3、消毒装置与送风幕一体式安装，可180°自动运行翻转，灭菌时间可程序设定（需提供送风幕与紫外灯自动翻转过程的实物照片)。

▲4.4、具有智能取材工作站自动风幕隔离与消毒控制软件，需提供投标人的国家级计算机软件著作权证书。

5、整机316L不锈钢材质，台面、台顶由厚度≥2mm钢板一体冲压成型，无接缝，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm，台面两侧具有可抽拉透视隔离装置，除排水孔外无其它任何管孔，所有边角倒圆弧角处理。

6、配置LED照明灯，照度≥300LUX，色温：4000K±200K；

7、配置标本成像加强光源。

8、具有与台面一体成型加工工艺水池，无缝无焊点，整体向排水池方向微坡度设计，水池给排水装置可360°旋转，具有移动式冲洗和侧面喷洒冲洗装置；

10、具有中控台激光雕刻毫米级刻度尺、可升降取材专用砧板。

11、具有双重用电安全防护装置。

12、取材工作站静压装置；

12.2、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

12.3、可无缝对接通排风系统，提供其与取材工作站接驳的实物照片。

▲13、取材工作站防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，提供投标人的由第三方检测机构出具的“升降型智能控制生物安全取材工作站”带有CMA及CNAS章的检测报告。

14、尺寸：1500mm×850mm×2050mm（±10mm）；

15、投标书中提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-71  福尔马林灌装及转存系统

一、数量：8件

二、技术参数

▲1、与升降型智能控制生物安全取材工作站集成安装，整体耐腐蚀材料，提供其与取材工作站集成安装的实拍照片。

2、控制系统

2.1、具有微电脑智能控制系统；

2.2、灌装与加液两种操作模式可切换；

2.3、灌注流量：0-9000mL/min，无极可调；

▲2.4.灌速无极可调，需提供灌速可调节操作界面的实拍照片。

▲2.5.具有甲醛液位表，0~20升液位指针表实时显示液位存储状况，具有液位加满自动停止及提示，具有甲醛储存箱缺液提示及报警装置，需提供甲醛液位表实时显示界面的实拍照片。

- 操作控制：微电脑、脚踏开关。

#### 6-72  全不锈钢智能控制标本固定装置排毒柜

一、数量：1件

二、技术参数

1、 控制系统

1.1、微电脑智能控制系统，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级≥IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气智能排风装置：

2.1、顶部排风，废气处理量≥1500m3/h，；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

3、材质及制造工艺：整机304不锈钢材质，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm，柜体两侧透明边窗；

4、操作视窗：左右移门；

5、地脚：304不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

6、配备LED照明灯、紫外线消毒灯；

7、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

8、排毒柜专用全不锈钢静压装置：

8.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

8.2、可无缝对接通排风系统，提供其与排毒柜接驳的实物照片；

9、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，提供投标人的由第三方检测机构出具的全不锈钢智能控制病理排毒柜带有CMA及CNAS章的检测报告。

10、尺寸：1500mm×1200mm×2400mm（±10mm）；

11、投标书中提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求；

#### 6-73  升降型全不锈钢标本固定装置

一、数量：1件

二、技术参数

1、电动升降范围≥350mm，壁挂式手持控制器；

2、整机需采用厚度≥2mm 316L不锈钢，台面不锈钢钢板一体成型防水沿设计，不得拼接和焊接。

▲3、固定缸(需提供符合要求的实物照片）：

3.1、固定缸内具有可自由调节组合标本固定板，无毒、无味、材质符合生物安全要求，可用于不同大小标本的固定与存放

3.2、配有固定缸密封盖

3.3、底部安装有废液回收及冲洗专用接口；

3.4、固定液回收导流装置具备独立的开关阀门，排流口终端配置总阀门，可分体操作和集中排放，排流口终端安装伸缩弹性导流软管；

▲4. 具有标本固定装置智能控制系统软件，需提供投标人的国家级计算机软件著作权证书。

5、尺寸：1000mm×600mm×（750-1150）mm（±10mm）；

6、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 6-74  洗眼器

一、数量：13件

二、技术参数

1、桌上型；

2、主体：铜质，高亮度环氧树脂涂层，

3、软性橡胶喷淋头：出水经缓压处理呈泡沫状水柱；

4、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；

5、水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成；

6、控水阀止逆阀可自动关闭；

7、供水软管：软性PVC管外覆不锈钢网，最大耐水压≥7bar，长度≥1.5m。

#### 6-75  紧急冲淋洗眼器

一、数量：10件

二、技术参数

1、立式结构，全304不锈钢材质，外部涂层为环氧树脂涂层

2、上部为冲淋器，具备304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆和不锈钢冲淋头；

3、下部设有洗眼器，具备304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关和不锈钢洗眼盘；

4、洗眼喷头：高密度PP，内置不锈钢过滤网。

#### 6-76  数字自动化病理（切片蜡块）管理系统

一、数量：56件

二、技术参数

1、数字自动化（蜡块/切片）资料管理系统：

1.1、电脑智能控制系统提供病理（切片/蜡块/报告单）资料一站式管理方案，至少包含病理资料归档、存取借阅及归还管理、系统各级参数的设定及设备多种状态操控，支持远程操控和管理。

▲1.2、具有切片管理系统软件，需提供投标人的国家级计算机软件著作权证书。

▲1.3、具有蜡块管理系统软件，需提供投标人的国家级计算机软件著作权证书。

1.4、具有病理资料电子数据库，自动记载操作记录

1.5、可分配多级管理操作权限, 可设密码

1.6、可对设备端架体移动进行操控，亦可对病理档案信息进行查询，并具有语音提示。

1.7、具备自动及人工两种操控方式，可自由切换。

1.8、架体通道内配备人体感应安全锁定装置，当操作人员进入设备架体通道内时，架体移动功能（含自动和人工移动）将暂时关闭，并语音提示

2、整套系统可自动监测室内温度及湿度；

3、运行速度≥0.08m/s；

4、可打开多个通道，一键式完成操作。通道打开时，系统照明灯自动打开，通道关闭时，系统照明灯自动关闭。

5、具备架体防挤压安全装置，架体移动时推停力度≤20kg且不可受负载影响；

6、配备行程定距自动保护装置。

7、机电安全系统：系统采用安全电压驱动方式；

8、材质、结构：

8.1、移动架体具备力底盘、传动装置和设备框架；

8.2、移动架体轨道采用≥25×25mm实芯钢，防锈处理；

8.3、底盘采用一级冷钢，钢板厚度≥3mm

8.4、立柱钢板厚度≥1.5mm。

9、病理保存系统：

9.1、病理切片、蜡块保存装置规格完全相同，可实现自由组合和互换；

9.2、材质：冷轧钢，厚度≥1.0mm，无缝焊接工艺；

9.3、病理蜡块保存装置：

9.3.1、规格：402×480×1600mm（±10mm）/组，分上下两节，双抽屉设计，需提供产品实物照片（照片中须有尺寸参考）。

9.3.2、蜡块柜内屉采用ABS模压铸造一次成型，内外屉可分别取出，钢珠式静音导轨；

9.3.3、柜体无折弯无焊缝，双重的防脱落保护装置。

9.4、病理切片保存装置：

9.4.1、规格：402×480×1600mm（±10mm）/组，分上下两节，需提供产品实物照片（照片中须有尺寸参考）。

9.4.2、切片柜抽屉：滑道采用ABS成型滑道，柜体无折弯无焊缝，且每层柜体均有加强筋；

9.4.3、抽屉具有防脱落保护装置；

10、尺寸：500mm×450mm×2200mm。

- 采购需求

- 采购标的

- 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-1 | 回收机器人系统 | 1套 | 197 | 197 | 否 | 7-1回收机器人系统 |
| 7-2 | 发放机器人系统 | 1套 | 133 | 133 | 否 |  |
| 7-3 | 去污区中转机器人系统 | 1套 | 206.8 | 206.8 | 否 |  |
| 7-4 | 检查包装区中转机器人系统 | 1套 | 291.6 | 291.6 | 否 |  |
| 7-5 | 智能传输分配系统 | 1套 | 223.4 | 223.4 | 否 |  |
| 7-6 | 器械包分发平台系统 | 1套 | 48 | 48 | 否 |  |
| 7-7 | 蒸汽冷却传输系统 | 1套 | 60 | 60 | 否 |  |
| 7-8 | 智能存储系统 | 1套 | 222.6 | 222.6 | 否 |  |
| 7-9 | 蛋白质荧光检测仪 | 1台 | 46 | 46 | 否 |  |
| 7-10 | 电子BD检测系统 | 1套 | 40 | 40 | 否 |  |
| 7-11 | 温压仪 | 1台 | 35 | 35 | 否 |  |
| 7-12 | 硬式内镜光学性能检测仪 | 1台 | 38 | 38 | 否 |  |
| 7-13 | 蒸汽质量检测套件 | 1台 | 20 | 20 | 否 |  |
| 7-14 | 面向临床的下收系统 | 10套 | 2.5 | 25 | 否 |  |
| 7-15 | 面向手术室的下送系统 | 10套 | 4.5 | 45 | 否 |  |
| 7-16 | 定制无菌物品存放标准化方案 | 3套 | 25 | 75 | 否 |  |
| 7-17 | 绝缘检测仪 | 1台 | 7 | 7 | 否 |  |
| 7-18 | 污物接收工作台 | 4件 | 0.86 | 3.44 | 否 |  |
| 7-19 | 翻转台 | 1件 | 0.5 | 0.5 | 否 |  |
| 7-20 | 湿物分类工作台 | 2件 | 0.87 | 1.74 | 否 |  |
| 7-21 | 污染区专用电脑工作站 | 11件 | 1.55 | 17.05 | 否 |  |
| 7-22 | 物品传递柜 | 4件 | 2.88 | 11.52 | 否 |  |
| 7-23 | 定制手工清洗工作站 | 12件 | 8.8 | 105.6 | 否 |  |
| 7-24 | 蒸汽清洗手工清洗工作站 | 5件 | 9.3 | 46.5 | 否 |  |
| 7-25 | 观察窗工作台 | 8件 | 1.98 | 15.84 | 否 |  |
| 7-26 | 防护洗眼器 | 4个 | 0.5 | 2 | 否 |  |
| 7-27 | 物品存放架 | 8件 | 0.3 | 2.4 | 否 |  |
| 7-28 | 电动升降式器械打包工作站 | 10件 | 11 | 110 | 否 |  |
| 7-29 | 敷料打包工作站 | 3件 | 2.2 | 6.6 | 否 |  |
| 7-30 | 多功能纸塑检查包装工作站 | 3件 | 6.5 | 19.5 | 否 |  |
| 7-31 | 精细化物品存放柜 | 7件 | 3.3 | 23.1 | 否 |  |
| 7-32 | 顶柜式器械存放柜 | 1件 | 2.8 | 2.8 | 否 |  |
| 7-33 | 质检工作圆凳 | 40把 | 0.16 | 6.4 | 否 |  |
| 7-34 | 耗材组合存放架 | 16件 | 1.8 | 28.8 | 否 |  |
| 7-35 | 篮筐存放架 | 12件 | 0.77 | 9.24 | 否 |  |
| 7-36 | 缓冲间洗手设施 | 5件 | 1.1 | 5.5 | 否 |  |
| 7-37 | 清洗篮筐转运车 | 4辆 | 1.48 | 5.92 | 否 |  |
| 7-38 | 平台推车 | 10辆 | 0.89 | 8.9 | 否 |  |
| 7-39 | 清洁包布车 | 6辆 | 0.66 | 3.96 | 否 |  |
| 7-40 | 电动式无菌物品下送车 | 4辆 | 5.9 | 23.6 | 否 |  |
| 7-41 | 无菌物品室内转运车 | 10辆 | 0.98 | 9.8 | 否 |  |
| 7-42 | BUS篮筐推车 | 10辆 | 0.98 | 9.8 | 否 |  |
| 7-43 | 器械篮筐 | 300个 | 0.045 | 13.5 | 否 |  |
| 7-44 | 器械篮筐 | 200个 | 0.045 | 9 | 否 |  |
| 7-45 | 灭菌网篮 | 300个 | 0.1 | 30 | 否 |  |
| 7-46 | 灭菌网篮 | 200个 | 0.1 | 20 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-消毒供应中心专用设备

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：交货期限：合同签订后50日内；安装时间：交货后 7日内安装完毕。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后, 签订合同支付总采购合同款的50%。待完全交付验收后支付至采购合同总金额的95%。质保期执行一年后无质量问题且财政资金到位后支付剩余5%。实际支付以财政资金到账为准。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格，甲方有权延期支付费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：3年，具体详见三、技术要求。

5. 保险（如适用）：详见合同条款

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-消毒供应中心专用设备，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

### 第7包

#### 7-1 回收机器人系统

一、主要功能：

1、回收机器人系统用于“回收”流程，实现消毒供应中心与临床科室之间污染物品的自动回收和中转。

2、回收机器人系统的配置符合消毒供应中心污染物品运输的要求，具有密闭的车体结构，能够进行有效清洁与消毒。

▲3、回收机器人可以装载多种形式的物品，包括硬质容器、灭菌篮筐、器械托盘。

二、技术参数

1、硬件部分：

1.1、机器人：

1.1.1、尺寸（长×宽×高）：1000×800 ×1300mm（可上下浮动5%）

▲1.1.2、载重：≥300kg

1.1.3、最高移动速度：≥1.4m/s

#1.1.4、额定续航：≥12h

1.1.5、旋转直径：≤1050mm

1.1.6、最小通行宽度：≤850mm

#1.1.7、导航方式：激光

#1.1.8、导航位置精度：±5mm以内

1.2、充电桩：

1.2.1、尺寸（长×宽×高） ≤ 500×450×300mm

1.2.2、充电头伸出高度：20-30 mm

1.2.3、电源：AC 220V±10% 50Hz±2%；

1.2.4、运行噪声：≤50dB

2、软件部分：

2.1机器人运行平台

2.1.1、可查看机器人基本信息及库位信息和任务完成状态，并可以在线查看日志信息；

▲2.1.2、可实现对机器人的运行控制，并执行业务系统发布的任务；

2.1.3、在多台机器人运行及多项任务发布时，可实现机器人的交通控制、行驶路径规划和优化；

2.2、与业务系统联动要求（包括接口模块要求）：

2.2.1、支持各类接口标准协议（包括HTTP、 Web-Service、 MQ）与客户业务系统的接口对接，包括业务系统下发业务任务、查询机器人和任务状态；

2.2.2、任务下发：可接受业务系统下达的任务请求

2.2.3、任务取消可：接受业务系统去取消的任务请求

▲2.2.4、任务状态上报：任务状态发生变化时，将任务状态变更信息回传给业务系统（任务的完成、取消、失败等）

2.2.5、异常上报：可将工作位异常信息和机器人异常信息上报（设备异常、容器不存在等）

2.2.6、机器人信息查询：可按机器人编号数组查询当前系统中对应机器人的相关信息，至少包括基础信息、当前位置、当前状态、当前任务、当前任务目标位置等。

2.3、数字镜像：

2.3.1、综合情况监测：基于GIS、室内定位、BIM、物联网等技术，整合消毒供应中心现有数据资源，实时显示科室设备、环境、能源、人员等要素的运行情况。实现人、设备、物的统一管理，一屏掌握消毒供应中心综合运行情况。

2.3.2、设备监控：通过传感器实时感知和采集数据，对固定设备、可移动机器人、监测仪器等设施的位置、类型、状态和指标进行监管。显示回收目的科室信息、回收单号、回收物品信息与数量；回收机器人当前运行状态；未来排期回收单数量和物品信息。

2.3.3、可以支持各类接口标准协议（如：HTTP, Web-Service, MQ）对接各类业务系统和设备；

2.3.4、地图可自定义覆盖物，支持楼层和图层级别搜索查询，可缩放事件，可更换主题（包含地面、元素、文字、图标等样式），支持地图背景色设置和元素动画效果。

2.3.5、根据医院消毒供应中心规划图、CAD图纸等1:1构建三维场景底座，还原室内设备，展示科室、设备、医护人员基本信息，并提供检索查询功能。

2.3.6、支持跨Web、Android、iOS多平台的应用。

2.4、单机控制软件：可显示当前机器人运行状态、搬运任务详情，可控制箱门打开，确认完成取件动作，具备箱门未关闭和操作待确认等语音提示功能；

▲3、联动装置：机器人需要与运输路线中的电梯、科室门联动，实现自动运行，无需人力干预协助。

三、主要配置：

1、机器人：2台；

2、自动充电桩：1个；

3、机器人运行平台软件：1套；

4、与业务系统联动软件：1套（包含接口模块5个）；

5、数字镜像系统 软件：1套；

6、联动装置：1套；

#### 7-2 发放机器人系统

一、主要功能：

1、发放机器人系统用于“发放”流程，实现消毒供应中心与临床科室之间无菌物品的自动发放和中转；

2、发放机器人系统的配置符合消毒供应中心无菌物品运输的要求，具有密闭的车体结构，能够进行有效清洁与消毒；

▲3、发放机器人可以装载多种形式的物品，包括硬质容器、灭菌篮筐、器械托盘。

二、技术参数：

1.1、机器人：

1.1.1、尺寸（长×宽×高）：1000×800 ×1300mm（可上下浮动5%）

▲1.1.2、载重：≥300kg

1.1.3、最高移动速度：≥1.4m/s

#1.1.4、额定续航：≥12h

1.1.5、旋转直径：≤1050mm

1.1.6、最小通行宽度：≤850mm

#1.1.7、导航方式：激光

#1.1.8、导航位置精度：±5mm以内

1.2、充电桩：

1.2.1、尺寸（长×宽×高） ≤ 500×450×300mm

1.2.2、充电头伸出高度：20-30 mm

1.2.3、电源：AC 220V±10% 50Hz±2%；

1.2.4、运行噪声：≤50dB

2、软件部分：

2.1、机器人运行平台

2.1.1、可查看机器人基本信息及库位信息和任务完成状态，并可以在线查看日志信息；

▲2.1.2、可实现对机器人的运行控制，并执行业务系统发布的任务；

2.1.3、在多台机器人运行及多项任务发布时，可实现机器人的交通控制、行驶路径规划和优化。

2.2、与业务系统联动要求（包括接口模块）：

▲2.2.1、支持各类接口标准协议（包括HTTP、 Web-Service、 MQ）与客户业务系统的接口对接，包括业务系统下发业务任务、查询机器人和任务状态。

2.2.2、任务下发：可接受业务系统下达的任务请求

2.2.3、任务取消可：接受业务系统去取消的任务请求

2.2.4、任务状态上报：任务状态发生变化时，将任务状态变更信息回传给业务系统（任务的完成、取消、失败等）

2.2.5、异常上报：可将工作位异常信息和机器人异常信息上报（设备异常、容器不存在等）

2.2.6、机器人信息查询：可按机器人编号数组查询当前系统中对应机器人的相关信息，至少包括基础信息、当前位置、当前状态、当前任务、当前任务目标位置等。

2.3、数字镜像：

2.3.1、综合情况监测：基于GIS、室内定位、BIM、物联网等技术，整合消毒供应中心现有数据资源，实时显示科室设备、环境、能源、人员等要素的运行情况。实现人、设备、物的统一管理，一屏掌握消毒供应中心综合运行情况。

2.3.2、设备监控：通过传感器实时感知和采集数据，对固定设备、可移动机器人、监测仪器等设施的位置、类型、状态和指标进行监管。显示回收目的科室信息、回收单号、回收物品信息与数量；回收机器人当前运行状态；未来排期回收单数量和物品信息。

2.3.3、可以支持各类接口标准协议（如：HTTP, Web-Service, MQ）对接各类业务系统和设备；

2.3.4、地图可自定义覆盖物，支持楼层和图层级别搜索查询，可缩放事件，可更换主题（包含地面、元素、文字、图标等样式），支持地图背景色设置和元素动画效果。

2.3.5、根据医院消毒供应中心规划图、CAD图纸等1:1构建三维场景底座，还原室内设备，展示科室、设备、医护人员基本信息，并提供检索查询功能。

2.3.6、支持跨Web、Android、iOS多平台的应用。

2.4、单机控制软件：可显示当前机器人运行状态、搬运任务详情，可控制箱门打开，确认完成取件动作，具备箱门未关闭和操作待确认等语音提示功能；

▲3、联动装置：机器人需要与运输路线中的电梯、科室门联动，实现自动运行，无需人力干预协助。

三、主要配置：

1、机器人：2台；

2、自动充电桩：1个；

3、机器人运行平台软件：1套；

4、与业务系统联动软件：1套（包含接口模块5个）；

5、数字镜像系统 软件：1套；

6、联动装置：1套；

#### 7-3 去污区中转机器人系统

一、主要功能：

1、去污区中转机器人系统用于消毒供应中心去污区内部的中转流程，以及去污区与手术污物回收的中转流程，实现去污区内部有与手术室之间的器械、器具和物品的转运需求。

2、去污区中转机器人配置符合消毒供应中心污染物品运输的要求。对于去污区内部的运输，车体为开放式上装结构，可与相关自动装置对接；对于手术室与去污区之间的运输，车体具有可密闭的结构；车体皆可进行清洁与消毒；

▲3、去污区中转机器人可以装载多种形式的物品，包括硬质容器、灭菌篮筐、器械托盘；去污区内部的中转机器人可以实现与相关自动装置的自动接驳，包括自动装载和自动卸载；

二、技术参数：

1.1、去污区内部中转机器人：

1.1.1、尺寸（长×宽×高）：800×560×700mm（可上下浮动5%）

1.1.2、载重：≥300kg

1.1.3、最高移动速度：≥1.4m/s

#1.1.4、额定续航：≥12h

1.1.5、旋转直径：≤850mm

1.1.6、最小通行宽度：≤700mm

#1.1.7、导航方式：激光

#1.1.8、导航位置精度：±5mm以内

1.2、去污区与手术室的中转机器人：

1.2.1、尺寸（长×宽×高）：800×700×700mm（可上下浮动5%）

1.2.2、载重：≥300kg

1.2.3、最高移动速度：≥1.4m/s

#1.2.4、额定续航：≥12h

1.2.5、旋转直径：≤1050mm

1.2.6、最小通行宽度：≤850mm

#1.2.7、导航方式：激光

#1.2.8、导航位置精度：±5mm以内

1.3、充电桩：

1.3.1、尺寸（长×宽×高） ≤ 500×450×300mm

1.3.2、充电头伸出高度：20-30 mm

1.3.3、电源：AC 220V±10% 50Hz±2%；

1.3.4、运行噪声：≤50dB

2、软件部分：

2.1、机器人运行平台

2.1.1、可查看机器人基本信息及库位信息和任务完成状态，并可以在线查看日志信息；

▲2.1.2、可实现对机器人的运行控制，并执行业务系统发布的任务；

2.1.3、在多台机器人运行及多项任务发布时，可实现机器人的交通控制、行驶路径规划和优化。

2.2、与业务系统联动要求（包括接口模块）：

▲2.2.1、支持各类接口标准协议（包括HTTP、 Web-Service、 MQ）与客户业务系统的接口对接，包括业务系统下发业务任务、查询机器人和任务状态。

2.2.2、任务下发：可接受业务系统下达的任务请求

2.2.3、任务取消可：接受业务系统去取消的任务请求

2.2.4、任务状态上报：任务状态发生变化时，将任务状态变更信息回传给业务系统（任务的完成、取消、失败等）

2.2.5、异常上报：可将工作位异常信息和机器人异常信息上报（设备异常、容器不存在等）

2.2.6、机器人信息查询：可按机器人编号数组查询当前系统中对应机器人的相关信息，至少包括基础信息、当前位置、当前状态、当前任务、当前任务目标位置等。

2.3、数字镜像：

2.3.1、综合情况监测：基于GIS、室内定位、BIM、物联网等技术，整合消毒供应中心现有数据资源，实时显示科室设备、环境、能源、人员等要素的运行情况。实现人、设备、物的统一管理，一屏掌握消毒供应中心综合运行情况。

2.3.2、设备监控：通过传感器实时感知和采集数据，对固定设备、可移动机器人、监测仪器等设施的位置、类型、状态和指标进行监管。显示回收目的科室信息、回收单号、回收物品信息与数量；转运机器人当前运行状态；转运机器人移动目的地

2.3.3、可以支持各类接口标准协议（如：HTTP, Web-Service, MQ）对接各类业务系统和设备；

2.3.4、地图可自定义覆盖物，支持楼层和图层级别搜索查询，可缩放事件，可更换主题（包含地面、元素、文字、图标等样式），支持地图背景色设置和元素动画效果。

2.3.5、根据医院消毒供应中心规划图、CAD图纸等1:1构建三维场景底座，还原室内设备，展示科室、设备、医护人员基本信息，并提供检索查询功能。

2.3.6、支持跨Web、Android、iOS多平台的应用。

▲3、联动装置：机器人需要与运输路线中的电梯、科室门联动，实现自动运行，无需人力干预协助。

三、主要配置：

1、去污区内部中转机器人：2台；

2、去污区与手术室的中转机器人：2台

3、自动充电桩：2个；

4、机器人运行平台软件：1套；

5、与业务系统联动软件：1套（包含接口模块5个）；

6、数字镜像系统 软件：1套；

7、联动装置：1套；

#### 7-4 检查包装区中转机器人系统

一、主要功能

1、检查包装区中转机器人系统用于消毒供应中心检查包装区内部物品的自动中转流程，满足器械，器具和物品的转运需求；

2、打包机系统：

▲2.1、打包机系统为框架式半封闭结构，以器械托盘为载体以无纺布为包装材料的实现自动化打包。自动化打包，包括待包装托盘自动输送、无纺布自动上料、机械手自动多层打包、胶带自动封包、标签智能粘贴、包盘自动卸载、机器人自动转运；

▲2.2、打包机系统可根据托盘尺寸，自动选配适合规格的医用无纺布；并进行无纺布自动抓取和平铺操作；

▲2.3、可对器械托盘进行双层双次包装；

2.4、能够根据器械托盘信息，打印包外标签相关数据，并自动粘贴标签到器械托盘指定位置；

2.5、当标签数量存量低于安全值时能够预警提醒。

2.6、对于打包后的器械托盘，能够自动粘贴封包胶带；

3、检查包装区中转机器人配置符合检查包装区的洁净物品运输的要求，车体为开放式上装结构，可与相关自动装置对接。车体皆可进行清洁与消毒；

▲4、检查包装区中转机器人可以装载多种形式的物品，包括硬质容器、灭菌篮筐、器械托盘。可以实现与相关自动装置的自动接驳，包括自动装载和自动卸载。

二、技术参数：

1、硬件部分：

1.1、包装区中转机器人：

1.1.1、尺寸（长×宽×高）：800×560×700mm（可上下浮动5%）

1.1.2、载重：≥300kg

1.1.3、最高移动速度：≥1.4m/s

#1.1.4、额定续航：≥12h

1.1.5、旋转直径：≤850mm

1.1.6、最小通行宽度：≤700mm

#1.1.7、导航方式：激光

#1.1.8、导航位置精度：±5mm以内

1.2、打包机器人规格参数：

▲1.2.1、尺寸（长×宽×高）：4100×2110×1530mm，可上下浮动5%

#1.2.2、打包机系统兼容最大器械托盘≥480×250×100mm的、可预存≥三3种尺寸的无纺布，最大无纺布尺寸≥1200×1200mm；

1.3、充电桩：

1.3.1、尺寸（长×宽×高） ≤ 500×450×300mm

1.3.2、充电头伸出高度：20-30 mm

1.3.3、电源：AC 220V±10% 50Hz±2%；

1.3.4、运行噪声：≤50dB

2、软件部分：

2.1、机器人运行平台

2.1.1、可查看机器人基本信息及库位信息和任务完成状态，并可以在线查看日志信息；

▲2.1.2、可实现对机器人的运行控制，并执行业务系统发布的任务；

2.1.3、在多台机器人运行及多项任务发布时，可实现机器人的交通控制、行驶路径规划和优化。

2.2、与业务系统联动要求（包括接口模块）：

▲2.2.1、支持各类接口标准协议（包括HTTP、 Web-Service、 MQ）与客户业务系统的接口对接，包括业务系统下发业务任务、查询机器人和任务状态。

2.2.2、任务下发：可接受业务系统下达的任务请求

2.2.3、任务取消可：接受业务系统去取消的任务请求

2.2.4、任务状态上报：任务状态发生变化时，将任务状态变更信息回传给业务系统（任务的完成、取消、失败等）

2.2.5、异常上报：可将工作位异常信息和机器人异常信息上报（设备异常、容器不存在等）

2.2.6、机器人信息查询：可按机器人编号数组查询当前系统中对应机器人的相关信息，至少包括基础信息、当前位置、当前状态、当前任务、当前任务目标位置等。

2.2.7、放运达请求：业务系统向机器人请求放容器

2.2.8、完成运达通知：向业务系统通知机器人放置容器完成

2.2.9、待运送通知：容器到达传送带口，通知业务系统过来取容器

2.2.10、完成取件通知：完成取容器操作，通知机器人

2.3、数字镜像：

2.3.1、综合情况监测：基于GIS、室内定位、BIM、物联网等技术，整合消毒供应中心现有数据资源，实时显示科室设备、环境、能源、人员等要素的运行情况。实现人、设备、物的统一管理，一屏掌握消毒供应中心综合运行情况。

2.3.2、设备监控：通过传感器实时感知和采集数据，对固定设备、可移动机器人、监测仪器等设施的位置、类型、状态和指标进行监管。显示回收目的科室信息、回收单号、回收物品信息与数量；转运机器人当前运行状态；转运机器人移动目的地；

2.3.3、可以支持各类接口标准协议（如：HTTP, Web-Service, MQ）对接各类业务系统和设备；

2.3.4、地图可自定义覆盖物，支持楼层和图层级别搜索查询，可缩放事件，可更换主题（包含地面、元素、文字、图标等样式），支持地图背景色设置和元素动画效果。

2.3.5、根据医院消毒供应中心规划图、CAD图纸等1:1构建三维场景底座，还原室内设备，展示科室、设备、医护人员基本信息，并提供检索查询功能。

2.3.6、支持跨Web、Android、iOS多平台的应用。

▲3、联动装置：机器人需要与运输路线中的电梯、科室门联动，实现自动运行，无需人力干预协助。

三、主要配置：

1、包装区中转机器人：1台；

2、打包机器人：1台

3、自动充电桩：1个；

4、机器人运行平台软件：1套；

5、与业务系统联动软件：1套（包含接口模块5个）；

6、数字镜像系统 软件：1套；

7、联动装置：1套；

#### 7-5 智能传输分配系统

一、主要功能：

▲1、智能传输分配系统用于“检查包装”流程，实现消毒供应中心检查包装物品的自动传输、分配、包装，符合消毒供应中心洁净物品的分配、运输和包装的要求；

▲2、智能传输分配系统由传输分配模块、可升降转向传送模块、接收台模块及控制软件组成可实现器械托盘批量传输，传输速度和方向可调，并且与常规检查包装台相匹配，既满足工作的独立性又能满足任务的协作性；

3、传输带可以拆卸，可进行热力消毒和化学消毒；

4、开放式设计，满足地面清洁要求。

5、可以装载多种形式的物品，包括硬质容器、器械托盘。

二、技术参数：

1、硬件部分：

1.1、传输分配模块：

1.1.1、单个模块尺寸（长×宽×高）：3500×700×650 mm，可上下浮动5%；

1.1.2、主体材质：铝型材

1.1.3、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%

1.1.4、噪音：≤50dB

1.2、可升降转向传送模块：

1.2.1、单个模块尺寸（长×宽×高）：600x700x800-1200 mm

1.2.2、传送带宽度：400mm

1.2.3、主体材质：铝合金型材

1.2.4、载重：≥50kg

1.3、接收台模块：

1.3.1、单个模块尺寸（长×宽×高）：700x700x800-1200 mm

1.3.2、传送带宽度：400mm

1.3.3、外壳材质：高密度抗菌聚合物

1.3.4、上升动力来源：压缩空气

2、软件部分：

2.1、与业务系统联动（包括接口模块）：

2.1.1、记录已进入智能传输分配系统的篮筐类型信息、物品信息，支持状态更新，支持查询；

2.1.2、根据物品基本信息、篮筐类型信息、检查包装工位配置信息，传输物品到指定检查包装工位；

2.1.3、支持队列传输机制，根据检查包装工位的状态信息、业务系统算法优化任务分配；

▲2.1.4、可识别和判断物品状态、篮筐类型信息，呼叫检查包装区中转机器人，转运物品至灭菌器或智能打包机器人系统；

2.1.5、支持各类接口标准协议（至少包括HTTP、Web-Service、MQ），可以与客户业务系统的接口对接，内容包括业务系统如何下发业务任务、如何查询机器人和任务状态。

2.1.6、可将机器人异常信息上报；

2.1.7、业务系统可向机器人请求放容器；

2.1.8、可通过业务系统通知机器人放置容器完成；

2.1.9、通知输送线让容器定向流动等,支持指定特定的某些工作位；

2.1.10、容器到达传送带口，可通知业务系统过来取容器

2.1.11、完成取容器操作，通知机器人；

2.1.12、机器人可与业务系统握手进行信息确认。

2.1.13、任务状态发生变化时，将任务状态变更信息回传给业务系统（任务的完成、失败等）

2.2、数字镜像：

2.2.1、综合情况监测：基于GIS、室内定位、BIM、物联网等技术，整合消毒供应中心现有数据资源，实时显示科室设备、环境、能源、人员等要素的运行情况。实现人、设备、物的统一管理，一屏掌握消毒供应中心综合运行情况。

2.2.2、设备监控：通过传感器实时感知和采集数据，对固定设备、可移动机器人、监测仪器等设施的位置、类型、状态和指标进行监管。显示回收目的科室信息、回收单号、回收物品信息与数量；转运机器人当前运行状态；转运机器人移动目的地；

2.2.3、可以支持各类接口标准协议（如：HTTP, Web-Service, MQ）对接各类业务系统和设备；

2.2.4、地图可自定义覆盖物，支持楼层和图层级别搜索查询，可缩放事件，可更换主题（包含地面、元素、文字、图标等样式），支持地图背景色设置和元素动画效果。

2.2.5、根据医院消毒供应中心规划图、CAD图纸等1:1构建三维场景底座，还原室内设备，展示科室、设备、医护人员基本信息，并提供检索查询功能。

2.2.6、支持跨Web、Android、iOS多平台的应用。

2.3、单机控制软件：可显示当前机器人运行状态、运行任务详情。

三、主要配置（1套）：

1、传输分配模块：6组；

2、可升降转向传送模块：11组；

3、接收台模块：11组；

4、与业务系统联动软件：1套(包含接口模块8个)；

5、数字镜像系统软件：1套。；

#### 7-6 器械包分发平台系统

一、主要功能：

1、器械包盘组合分发平台可实现了消毒供应中心清洁后的器械托盘的重新组合再分配，由对接台、传输带、工作站及控制软件组成；

▲2、通过与追溯系统的数据联动，可以对清洗后的器械托盘进行识别、配合人员进行托盘的重新归类，并将归类后的器械托盘进行自动转运；

▲3、可与转运机器人联动运行，无需人力运载及干预协助。

4、器械包盘组合分发平台可以装载多种形式的物品，至少包括各种规格的器械篮筐、托盘、硬质容器等。

二、技术参数：

1、硬件部分：

1.1、对接台：

1.1.1、单个模块尺寸（长×宽×高）：2000×700×1600 mm；

1.1.2、主体材质：铝合金型材

1.1.3、载重：≥100Kg

1.2、传输带：

1.2.1、传输带宽度：400mm

1.2.2、主体材质：铝合金型材

1.2.3、动力能源：电源220V 50Hz

1.3、工作站：；

1.3.1、单个模块尺寸（长×宽×高）：2000×1400×1600 mm；

1.1.2、主体材质：铝合金型材

1.3.3、外壳材质：高密度抗菌聚合物

2、软件部分：

2.1、与业务系统联动（包括接口模块）：

▲2.1.1、记录已进入物品分发平台系统的包装篮筐(人工包装筐和机器包装筐)类型信息、物品信息，支持状态更新，支持查询；

▲2.1.2、按包装篮筐(人工包装筐和机器包装筐)类型，将相关篮筐信息、物品信息，通知检查包装区中转机器人系统进行转运；

2.1.3、支持各类接口标准协议（至少包括HTTP、Web-Service、MQ），可与客户业务系统的接口对接，内容包括业务系统如何下发业务任务、如何查询机器人和任务状态。

2.1.4、可将机器人异常信息上报（设备异常等）；

2.1.5、业务系统可向机器人请求放容器；

2.1.6、可通过业务系统通知机器人放置容器完成；

2.1.7、可通知输送线让容器流动；

2.1.8、容器到达传送带口，通知业务系统过来取容器；

2.1.9、完成取容器操作，通知机器人；

2.2、数字镜像：

2.2.1、综合情况监测：基于GIS、室内定位、BIM、物联网等技术，整合消毒供应中心现有数据资源，实时显示科室设备、环境、能源、人员等要素的运行情况。实现人、设备、物的统一管理，一屏掌握消毒供应中心综合运行情况。

2.2.2、设备监控：通过传感器实时感知和采集数据，对固定设备、可移动机器人、监测仪器等设施的位置、类型、状态和指标进行监管。显示回收目的科室信息、回收单号、回收物品信息与数量；转运机器人当前运行状态；转运机器人移动目的地；

2.2.3、可以支持各类接口标准协议（如：HTTP, Web-Service, MQ）对接各类业务系统和设备；

2.2.4、地图可自定义覆盖物，支持楼层和图层级别搜索查询，可缩放事件，可更换主题（包含地面、元素、文字、图标等样式），支持地图背景色设置和元素动画效果。

2.2.5、根据医院消毒供应中心规划图、CAD图纸等1:1构建三维场景底座，还原室内设备，展示科室、设备、医护人员基本信息，并提供检索查询功能。

2.2.6、支持跨Web、Android、iOS多平台的应用。

三、主要配置：

1、对接台：1个

2、传输带：1套

3、工作站：3台

4、与业务系统联动软件：1套(包含接口模块6个)

5、数字镜像系统软件：1套

#### 7-7 蒸汽冷却传输系统

一、主要功能：

1、蒸汽冷却传输系统用于“无菌物品冷却”流程，符合消毒供应中心蒸汽灭菌物品冷却的要求，实现消毒供应中心无菌物品的冷却；

2、可并监测物品的表面温度，智能管理冷却时间；

3、物品可通过传输装置实现自动装载和卸载；

4、可以装载多种形式的物品，至少包括硬质容器、灭菌篮筐；

二、技术参数：

1、硬件部分：

1.1、尺寸（长×宽×高）：4000×800×2200 mm，可上下浮动5%

1.2、主体材质：不锈钢

▲1.3、容量：≥24STU（标准灭菌单元）

1.4、冷却方式：强力通风降温系统

1.5、降温速率：≤5分钟

1.6、效率提升：80％-90％

2、软件部分：

2.1、与业务系统联动（包括接口模块）：

▲2.1.1、可记录已进入蒸汽冷却传输系统的物品信息、灭菌锅次信息，支持状态更新，支持查询，

2.1.2、具备物品称重功能，可记录称重数据，

2.1.3、物品称重记录可与物品基础数据重量对比，当重量差额超过偏差值，实现异常报警，系统自动更新物品状态；

▲2.1.4、可识别和判断物品状态、呼叫检查包装区中转机器人，转运物品至无菌物品仓库或智能传输分配系统

2.1.5、支持各类接口标准协议（至少包括HTTP、 Web-Service、 MQ），可与客户业务系统的接口对接，内容包括业务系统如何下发业务任务、如何查询机器人和任务状态；

2.1.6、可将机器人异常信息上报（设备异常等）

2.1.7、业务系统可向机器人请求放容器

2.1.8、可向业务系统通知机器人放置容器完成

2.1.9、可通知输送线让容器流动；

2.1.10、容器到达传送带口，通知业务系统过来取容器

2.1.11、完全完成取容器操作后，通知机器人

2.1.12、物品信息上报：可将任务中物品的信息（重量）等变更信息回传给业务系统物品信息校验结果反馈：接受业务系统校验结果，并作出报警等提示；

2.2、数字镜像：

2.2.1、综合情况监测：基于GIS、室内定位、BIM、物联网等技术，整合消毒供应中心现有数据资源，实时显示科室设备、环境、能源、人员等要素的运行情况。实现人、设备、物的统一管理，一屏掌握消毒供应中心综合运行情况。

2.2.2、设备监控：通过传感器实时感知和采集数据，对固定设备、可移动机器人、监测仪器等设施的位置、类型、状态和指标进行监管。显示回收目的科室信息、回收单号、回收物品信息与数量；转运机器人当前运行状态；转运机器人移动目的地；

2.2.3、可以支持各类接口标准协议（如：HTTP, Web-Service, MQ）对接各类业务系统和设备；

2.2.4、地图可自定义覆盖物，支持楼层和图层级别搜索查询，可缩放事件，可更换主题（包含地面、元素、文字、图标等样式），支持地图背景色设置和元素动画效果；

2.2.5、根据医院消毒供应中心规划图、CAD图纸等1:1构建三维场景底座，还原室内设备，展示科室、设备、医护人员基本信息，并提供检索查询功能；

2.2.6、支持跨Web、Android、iOS多平台的应用；

三、主要配置：

1、冷却系统：1组（包括转载台、冷却间、卸载台）；

2、业务系统联动软件：1套（包含接口模块8个）；

3、数字镜像软件：1套；

#### 7-8 智能存储系统

一、主要功能：

1、智能存储系统用于“无菌存储”流程，符合消毒供应中心无菌物品的存放、管理要求，实现消毒供应中心无菌物品的自动存储和管理。

2、通过配套软件操作系统和机器人，将无菌篮筐、无菌包自动上架，可实时定位、智能拣选和精准取货，并可以将这些无菌物品的存储流程和历史记录进行关联；

3、可以装载多种形式的物品，包括硬质容器和灭菌篮筐，能够提供独立的存放空间，对于篮筐及篮框内的物品可进行分类存储和管理；

二、技术参数：

1、硬件部分：

1.1、机器人：

1.1.1 尺寸（长×宽×高）：1650×900×2600mm，可上下浮动5%；

▲1.1.2、载重：≥300kg；

1.1.3 、最高移动速度：≥1.5m/s；

1.1.4、导航方式：激光、二维码；

1.1.5、 旋转直径：≤1650mm；

1.1.6、 最小通行宽度：≤1000mm；

1.1.7、具备充电电池，额定续航时间：≥6.5h；

1.2、充电桩：

1.2.1 、尺寸（长×宽×高）：≤500×350×400mm；

1.2.2、 最大输出功率：≥1500W；

1.2.3、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%；

1.3、智能存放层架规格参数

1.3.1 、主体材质：304不锈钢

1.3.2 、单列储存架，尺寸（长×宽×高）：1560×600×2350，可上下浮动5%；

1.3.3 、单列储存架可储存≥15标准篮筐；

1.3.4、储存架各个储位具体条码定位功能；

1.4 、对接台：

1.4.1、主体材质：304不锈钢

1.4.2、尺寸（长×宽×高）：555×600×1050，可上下浮动5%；

2、软件部分：

2.1 、机器人运行平台：

2.1.1、可实现对机器人的运行控制，并执行业务系统发布的任务；

▲2.1.2、在多台机器人运行及多项任务发布时，可对机器人实行交通控制、行驶路径规划和优化；

2.2、与业务系统联动（包括接口模块）：

2.2.1、可无缝对接消毒供应中心追溯系统；

2.2.2、储位管理：可设置储位类型、位置、容量、承载重量、承载托盘尺寸、储位状态、所属仓库等，支持使用二维码；

2.2.3、系统可发布出库任务并根据先进先出原则定位待出库储位，机器人自动完成无菌包下架转运；

2.2.4、系统可发布移库任务，并分配给机器人自动完成无菌包库内转移；

2.2.5、支持各类接口标准协议（至少包括HTTP、Web-Service、MQ），可与客户业务系统的接口对接，内容包括业务系统如何下发业务任务、如何查询机器人和任务状态。

2.2.6、可接受业务系统下达的任务请求

2.2.6、可接受业务系统去取消的任务请求

2.2.7、任务状态发生变化时，可将任务状态变更信息回传给业务系统（任务的完成、取消、失败等）；

2.2.8、可将工作位异常信息和机器人异常信息上报；

2.2.9、可按机器人编号查询当前系统中对应机器人的相关信息，包括基础信息、当前位置、当前状态、当前任务、当前任务目标位置等

2.2.10、可通过工作位编码、容器编码或工作位类型编码查询工作位的详细数据信息，包括工作位位置信息、是否被占用等。

2.2.11、业务系统可向机器人请求放容器

2.2.12、可通过业务系统通知机器人放置容器完成；

2.2.13、容器到达传送带口，可通知业务系统取容器；

2.2.14、完成取容器操作可通知机器人

2.2、数字镜像：

2.2.1、综合情况监测：基于GIS、室内定位、BIM、物联网等技术，整合消毒供应中心现有数据资源，实时显示科室设备、环境、能源、人员等要素的运行情况。实现人、设备、物的统一管理，一屏掌握消毒供应中心综合运行情况。

2.2.2、设备监控：通过传感器实时感知和采集数据，对固定设备、可移动机器人、监测仪器等设施的位置、类型、状态和指标进行监管。显示回收目的科室信息、回收单号、回收物品信息与数量；转运机器人当前运行状态；转运机器人移动目的地；

2.2.3、可以支持各类接口标准协议（如：HTTP, Web-Service, MQ）对接各类业务系统和设备；

2.2.4、地图可自定义覆盖物，支持楼层和图层级别搜索查询，可缩放事件，可更换主题（包含地面、元素、文字、图标等样式），支持地图背景色设置和元素动画效果；

2.2.5、根据医院消毒供应中心规划图、CAD图纸等1:1构建三维场景底座，还原室内设备，展示科室、设备、医护人员基本信息，并提供检索查询功能；

2.2.6、支持跨Web、Android、iOS多平台的应用；

三、主要配置：

1、仓储机器人：2台；

2、自动充电桩：1个；

3、智能存放层架：14组；

4、对接台：4组；

5、库存管理系统：1套；

6、机器人运行平台软件：1套；

7、业务系统联动软件：1套(包含接口模块10个)；

8、数字镜像系统软件：1套；

#### 7-9 蛋白质荧光检测仪

一、主要用途：通过向待测器械喷洒高敏感显影剂，测量残留的蛋白质发出的荧光；

二、技术参数：

▲1、测量方法：荧光法蛋白质定量分析

2、采用原位检测法，检测时直接显示整个器械上蛋白质残留的位置和含量；

▲3、检测灵敏度	最低可检测≤ 0.05μg 的残留蛋白质；

▲4、检测时间：≤5 min

5、工作站：

5.1、CPU：赛扬或以上性能；

5.2、内存≥4G；硬盘≥128G；

5.3、彩色液晶触摸显示屏；

5.4、配套专用软件1套；

6、结果显示：可数字量化显示检测的蛋白质残留，可用 3D 图形显示器械上蛋白质残留的位置和蛋白质数量，明确标出难以清洗的部位；

7、具备扫描仪，可以扫码输入显影剂信息和被测器械信息；

8、具备结果存储功能，检测结果可生成报告，可针对清洗优化记录导出趋势图便；

三、主要配置：

1、蛋白质检测仪主机 1 套；

2、检测加长盒 ：1 套；

3、扫码枪：1 个；

4、试剂 ：1 瓶：

5、显影纸 ：50张；

#### 7-10 电子BD检测系统

一、主要用途：用于预真空压力蒸汽灭菌器（脉动真空灭菌器）BD程序检测

二、技术参数：

1、温度测量范围：0 ℃～ 150℃；

2、压力测量范围：1mbar-4,000mbar；

#3、温度检测精度：±0.5 ℃以内；

4、压力检测精度：±15 mbar以内；

5、温度分辨率：≤0.025 ℃；

6、压力分辨率：≤1mbar；

7、采样频率：1Hz；

8、防护等级：IP 68

9、电池寿命≥ 2 年；

10、可自动生成分析报告。

11、可自动识别灭菌过程的各个周期。

12、配套专用软件1套

13、可通过专用软件进行数据检索；

#### 7-11 温压仪

一、技术参数：

1、温度检测范围： 0-150℃；

2、温度分辨率：≤0.05℃；

3、温度精度：±0.4°C以内；

4、压力检测范围：1-4bar

5、压力分辨率：≤1mbar

6、压力校准精度：±0.1bar以内；

7、存储数据：≥10000条

8、数据接口：USB

9、电池寿命：≥1 年

10、防水：IP68

11、配套专用软件1套

#### 7-12 硬式内镜光学性能检测仪

一、主要用途：用于检测硬式内镜的导光性能、成像性能和镜体完好性；

二、技术参数：

1、导光性能检测：

1.1、可通过光输出百分比测试光通量、可见光的色谱均匀性；

▲ 1.2、可检测内镜品牌：≥5种常见品牌的硬式内镜、电子硬式内镜

1.3、可检测器械部件：内镜、一体式内镜、导光束；

1.4、结果显示：以图谱加数值的形式显示，可以储存、生成报告和打印。

2、成像性能和镜体完好性检测：

2.1、可检测镜体透镜、目镜、物镜、棱镜存在的污损、破裂、水汽、表面污物、镜头和管壁粘合力下降；

2.2、可检测内镜范围：所有符合DIN标准的硬式内窥镜的镜体（目镜）

2.3、可检测内窥镜直径范围：无限制

2.4、可检测内窥镜插入长度：无限制

3、具备检测存档追溯报告系统，检测过程中的内镜问题，可实时拍照、录像并生成检测报告

4、配套专用软件1套

#### 1-13 蒸汽质量检测套件

一、技术参数：

▲1、非冷凝气体含量测试

1.1、测试样品：0-15mL非冷凝气体每100mL蒸汽冷凝物

1.2、结果以百分数表示

2、干度值测试，范围0～100%

3、超热值测试范围≥50℃

4、蒸汽供应管 ≥8Bar

5、电子天平量程： 0-3000g

6、电子天平精度： ≤1g

7、供应管承压值：≥12Bar

#### 7-14 面向临床的下收系统

一、技术参数：

1、结构：可拆卸框架+篮筐+导轨+万向轮

2、外形尺寸：610×510×1735mm，可上下浮动5%

3、重量：≤35kg

4、框架：

4.1、航空铝合金龙骨，表面氧化铝处理，

4.2、每个架子最大承重≥650kg；

4.3、货架上层篮筐可倾斜角度放置；

4.4、铝合金框架上具备把手；

5、篮筐：

5.1、材质：聚丙烯PC；

5.2、最高耐温≥120℃，最低耐温≤-80℃；

5.3、篮筐可在医用清洗机中清洗；

5.4、每个网篮最大承重≥50kg；

5.5、篮筐具备防脱落设计，在网篮抽出时可卡住；

6、结构连接件、固定卡扣导轨配件均为聚丙烯PA(尼龙)材料，可拆装；

7、不同规格篮筐及框架及结构件使用通用型链接结构，不同尺寸篮筐都适配；

二、主要配置（单套）：

1、可拆卸框架：1个；

2、篮筐：8个；

三、质保期：网篮、导轨≥1年，框架≥3年；

#### 7-15 面向手术室的下送系统

一、技术参数：

1、结构：可拆卸框架+篮筐+导轨+万向轮；

2、外形尺寸：610×980×1735mm，可上下浮动5%；

3、重量：≤65kg

4、框架：

4.1、航空铝合金龙骨，表面氧化铝处理，

4.2、每个架子最大承重≥650kg；

4.3、货架上层篮筐可倾斜角度放置；

4.4、铝合金框架上具备把手；

5、篮筐：

5.1、材质：聚丙烯PC；

5.2、最高耐温≥120℃，最低耐温≤-80℃；

5.3、篮筐可在医用清洗机中清洗；

5.4、每个网篮最大承重≥50kg；

5.5、篮筐具备防脱落设计，在网篮抽出时可卡住；

6、结构连接件、固定卡扣导轨配件均为聚丙烯PA(尼龙)材料，可拆装；

7、不同规格篮筐及框架及结构件使用通用型链接结构，不同尺寸篮筐都适配；

二、主要配置（单套）：

1、可拆卸框架：1个；

2、篮筐：8个；（补充）

三、质保期：网篮、导轨≥1年，框架≥3年；

#### 7-16 定制无菌物品存放标准化方案

一、技术参数：

1、外形尺寸（L×D×H）：6100mm×1400mm×2050mm，，可上下浮动5%；

2、结构固定列和移动列，框架+标准装载单元+托架导轨+不锈钢脚杯（固定列）/ 万向轮（移动列），移动列可在天轨范围内移动，

3、标准装载单元：

3.1、304模块化篮筐、不锈钢网托、不锈钢网篮可选；配置医用级材料防滑垫

3,2、篮筐具备防脱落设计，在网篮抽出时可卡住；

4、框架：

4.1、全航空铝立柱框架，铝材厚度≥2.4mm，表面电泳涂装处理

4.2、货架上层篮筐可倾斜角度放置；

5、结构连接件，固定卡扣均为聚丙烯PA(尼龙)材料，可拆装，结构孔有专用孔塞；

6、不同规格篮筐及框架及结构件使用通用型链接结构，不同尺寸篮筐都适配；

7、托架导轨：三段式或一体式；

二、主要配置（单套）：

1、固定框架：1套；

2、移动框架：1套；

3、篮筐：105个；

4、不锈钢网托：105个；

5、托架导轨：1套

三、质保期：≥3年

#### 7-17 绝缘检测仪

一、技术参数：

1、输出电压：0-5kV；

2、输出电流：≤0.1mA；

3、输出电压精度：±1%以内；

4、配备蓝牙打印机；

#### 7-18 污物接收工作台

一、技术参数：

1、规格尺寸：1200×650×850mm，可上下浮动5%；

2、材质：304不锈钢板及不锈钢管；

3、板厚≥1.0mm，钢管厚度≥1.0mm，所有板材表面经过拉丝美化处理；

4、底部框架：≥35×35mm钢管；底部安装可调地脚，厚度≥1.2mm；                                                                                                               5、配置推手

6、整体焊接后打磨抛光处理；

#### 7-19 翻转台

一、技术参数：

1、规格尺寸：800×650×830mm，可上下浮动5%；

2、材质：304不锈钢板及不锈钢管

3、板厚≥1.0mm，钢管厚度≥1.0mm，所有板材表面经过拉丝美化处理；

4、柜体，

4.1、嵌入式设计，不锈钢台面翻转，向外开门；

4.2、具备液压杆；

4.3、内有LED照明灯，感应开启；

#### 7-20 湿物分类工作台

一、技术参数：

1、规格尺寸：1800×800×850mm，可上下浮动5%；

2、材质： 304不锈钢板及不锈钢管；

3、板厚≥1.0mm，钢管厚度≥1.2mm，所有板材表面经过拉丝美化处理；

4、台面底部加装加强筋；

5、脚管：≥35×35×1.0mm，带可调脚；                                                                                   6、双面使用，单面横向一排四抽，共八个抽屉；

7、铝合金拉手，抽屉滑道：滚珠静音承重式滑道；

8、产品表面经焊接、打磨抛光处理；

#### 7-21 污染区专用电脑工作站

一、技术参数：

1、规格尺寸：1200×600×850mm，可上下浮动5%；

2、材质：304不锈钢板及不锈钢管；

3、板厚≥1.0mm，钢管厚度≥1.2mm，所有板材表面经过拉丝美化处理；

4、台面底部加装加强筋；                                                                                                                                          5、左侧下柜带3个并列抽屉，右侧带一抽屉，下柜体放置电脑；

6、抽屉配备铝合金暗拉手、锁、滚珠式静音承重导轨；                                                                                  7、产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手；

#### 7-22 物品传递柜

一、技术参数：

1、规格尺寸：1000×600×800/2200mm，可上下浮动5%；

2、整体材质：304不锈钢板及不锈钢管；

3、侧框面板、顶板、底板、腔体封板板厚≥1.0mm，钢管厚度≥1.2mm，所有板材表面经过拉丝美化处理；

4、窗玻璃: 透明有机玻璃≥ 6.0mm；

5、通道尺寸: ≥ 800×500×650mm

6、电动升降门设计，带防夹手功能，也可手动开门；

7、具备内置对讲装置；

8、内置杀菌紫外线灯；

9、下部柜体单面对开门设计；

10、电源: AC 200-240V，50Hz±1Hz，功率≤50W

#### 7-23 定制手工清洗工作站

一、技术参数：

1、尺寸1800×750×850/2050（mm），可上下浮动5%；

2、结构：双槽体、加背板、下部为柜式；

3、材质：槽体316不锈钢模压一体成型，其余304不锈钢；

4、槽体厚度≥1.5mm，柜门厚度≥1.2mm，其余厚度≥1.0mm，

5、配备铜芯水龙头，具备可调雾状水功能，有污物过滤网

6、槽体有减音防震装置，槽体底部需防存水设计，清洗污水自动流淌

7、柜门为双面复合；

#### 7-24 蒸汽清洗手工清洗工作站

一、技术参数：

1、规格尺寸：1800×650×850/2030，可上下浮动5%；

2、结构：蒸汽清洗机+蒸汽吸收装置+蒸汽机移动滑板+升降防护罩+电控排水+蒸汽清洗网板+不锈钢抽拉式双温水龙头+沥水平台+组合柜背；

3、配有AC 220V电源电源插座；

4、顶部具备LED灯。

5、初洗槽/酶洗槽：

5.1、尺寸：600×500×300mm，可上下浮动5%；

5.2、连接面板整体机械拉伸成型：

5.3、具备漏杯及隔臭装置，内置耐酸碱电控排水阀；

5.4、酶洗槽：不锈钢双温水龙头；

6、设备主材质： 304拉丝不锈钢板

7、升降防护罩：

7.1、高透明度亚克力板≥8mm，两侧把手；

7.2、整体无级升降；

8、台面

8.1、面板厚度：≥1.2mm；

8.2、台面四周采用滚筋结构，中间低四周高；

8.3、高度：≥850mm；

9、门

9.1、门板厚度：≥1.0mm

9.2、门铰链：阻尼铰链

10、水槽厚度：≥1.2mm

11、柜体：采用分段组合式柜体，柜体底部设有升降地脚；

12、蒸汽吸收装置：

12.1、风机：离心风机，风机风量≥700m3/h

12.2、具备蒸汽冷凝过滤装置，可实现蒸汽的冷凝，冷凝水自动排放到收集盒内；

12.3、排风机功率：≥200W

#### 7-25 观察窗工作台

一、技术参数：

1、规格尺寸：1500×600×900mm，可上下浮动5%；

2、整体材质：304不锈钢板及不锈钢管，；

3、板厚≥1.0mm，钢管厚度≥1.2mm，所有板材表面经过拉丝美化处理

4、台面底部加装加强筋；

5、台面配有检查灯盒，内嵌LED灯管光源装置；

6、台下两边各带2个抽屉，共4个抽屉，滚珠式静音承重导轨、铝合金暗拉手；

7、表面满焊打磨拉边处理；

8、打包台双面使用；，

9、框架：≥35×35mm钢管，采用加固承重焊接工艺，加装M12不锈钢可调脚；

#### 7-26 防护洗眼器

一、技术参数：

1、材质：304不锈钢材质

2、进水口球阀控制；

3、洗眼喷头：

3.1、不锈钢材质模铸一体成型制作；

3.2、内装起泡器，具有过滤泡棉及防尘功能；

3.3、具备防尘盖，使用时可随时被水冲开；

#### 7-27 物品存放架

一、技术参数：

1、规格尺寸：1200×450×1800mm，可上下浮动5%；

2、整体材质：304优质不锈钢板及不锈钢管；

3、板厚≥1.0mm，钢管厚度≥1.2mm，所有板材表面经过拉丝美化处理；

4、底部加装加强筋；

5、 固定层板式结构，上下共4层；层板单层加加强筋，整体采用承重加固满焊焊接工艺，

6、框架立柱：≥38*38钢管，表面满焊打磨拉边，加装M10可调脚；                                                                                               7、产品表面经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手；

#### 7-28 电动升降式器械打包工作站

一、技术参数：

1、规格尺寸：2000×1100×850/1450mm，可上下浮动5%；

2、主体结构：不锈钢台面及柜体，双面使用；

3、台面：

3.1、电动升降式，双面升降控制；

3.2、高度调节范围：650-950mm；

3.3、不锈钢本色，表面静电喷涂工艺，附着力：不低于2级；

3.4、硬度≥H级。

4、主体材质：304不锈钢板及不锈钢管，板厚≥1.0mm，钢管厚度≥1.2mm，所有板材表面经过拉丝美化处理

5、底部加装加强筋；

6、抽屉：

6.1、每组四抽，无框设计；

6.2、抽屉内配抽屉垫和积木式任意分隔装置

6.3、静音导轨，使用寿命≥80000次循环，具有止动防滑功能；

7、产品安装就位后无锐角。

二、主要配置：

1、不锈钢喷涂组合柜：4组；

2、不锈钢斜口储物篮筐：6个；

3、透明翻转物品管理盒（四位）：6个；

4、双向电源插座及网络端子、顶部LED照明灯、放大镜灯个1个

#### 7-29 敷料打包工作站

一、技术参数：

1、规格尺寸：2000×1100×850mm，可上下浮动5%；

2、主体结构：不锈钢台面及抽屉柜体，双面使用，每面带两个抽屉，合计4个抽屉。

3、主体材质： 304不锈钢，板材厚度≥1.2mm。

4、静音导轨：使用寿命≥80000次循环，具有止动防滑功能

5、表面处理：

5.1、产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手强；

5.2、硬度≥H级。

5.3、附着力：应不低于2级。

6、产品安装就位后无锐角。

二、主要配置：

1、柜体：抽屉组合柜2组；

2、双向电源插座2个、顶部LED照明灯：2个。

#### 7-30 多功能纸塑检查包装工作站

一、技术参数：

1、规格尺寸：2000×700×2000 mm，可上下浮动5%；

2、主体结构：

2.1、不锈钢台面及柜体，双面使用；

2.2、每面带两个抽屉，共4个抽屉；

2.3、上部双层设计，可存放纸袋及裁切机

2.3、储物柜门：4个

3、主体材质：SUS304不锈钢，板材厚度≥1.2mm。

4、台面： 304不锈钢拉丝钢板内加高密度板材，底部加固承重设计；

5、静音导轨：滚珠式静音承重导轨，使用寿命≥80000次循环，具有止动防滑功能；

6、门铰链：阻尼铰链；

7、表面处理：

7.1、产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手；

7.2、硬度≥H级；

7.3、附着力：应不低于2级；

8、产品安装就位后无锐角；

二、主要配置：

1、柜体：1组。

2、双向电源插座：2个。

#### 7-31 精细化物品存放柜

一、技术参数：

1、规格尺寸：900×450×1850mm，可上下浮动5%；

2、整体材质：

2.1、304不锈钢板及不锈钢管；

2.2、板厚≥1.0mm，钢管厚度≥1.2mm，所有板材表面经过拉丝美化处理；

3、柜体：

3.1、上下柜均为双门对开、2层活动层板、双层门板；

3.2、层板单层加加强筋；

3.4、上柜门嵌5mm透明钢化白玻；

3.5、下柜门全不锈钢密封；

3.6、不锈钢C型拉手；

3.7、门铰链采用带缓冲阻尼铰链；

3.8、底部加强筋承重工艺制作；

3.9底部加装高度可调地脚，

4、产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺；

#### 7-32 顶柜式器械存放柜

一、技术参数：

1、规格尺寸：1200×500×2600 mm，可上下浮动5%；

2、整体材质：

2.1、304不锈钢板及不锈钢管；

2.2、板厚≥1.0mm，钢管厚度≥1.2mm，所有板材表面经过拉丝美化处理；

柜体底部加装加强筋承重工艺制作；

3、柜体：

3.1、顶柜对开门设计，内置一层板；

3.2、上下柜四门对开，中间带两个抽屉，上、下柜均具备2层活动层板

3.3、层板单层加加强筋；

3.4、上柜门嵌5mm透明钢化白玻，顶柜及下柜门全不锈钢密封，双层门板；

3.5、不锈钢C型拉手，门铰链采用带缓冲阻尼铰链                                                                               4、产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手；

#### 7-33 质检工作圆凳

一、技术参数：

1、座面为黑色聚氨酯材质磨具一次成型，直径：350mm±5%；

2、脚架：304不锈钢管，直径≥19mm；

3、气动升降；

5、具备圆形脚踏五脚架；

6、配可调塑料脚垫或万向轮；

#### 7-34 耗材组合存放架

一、技术参数：

1、规格尺寸：900×450×1850mm，可上下浮动5%；

2、整体材质：

2.1、采用304不锈钢板及不锈钢管；

2.2、板厚≥1.0mm，钢管厚度≥1.2mm，所有板材表面经过拉丝美化处理；

3、柜体，

3.1、整柜双门对开门设计，内置四层活动层板，层板单层加加强筋；

3.2、柜门嵌5mm透明钢化白玻；

3.3、不锈钢C型拉手，带缓冲门铰；

3.4、台面底部加装加强筋；

3.5、底部加装高度可调地脚，

4、产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手；

#### 7-35 篮筐存放架

一、技术参数：

1、规格尺寸：1250×470×1830mm，可上下浮动5%；

2、整体材质： 304不锈钢；主体采用≥35×3mm钢管；

3、具备L型层托架；

4、层数：7层，双列设计可存放≥14只标准篮筐；

5、挡板结构设计；

6、底部加装高度可调地脚。

#### 7-36 缓冲间洗手设施

一、技术参数：

1、规格尺寸：600×550×800/1050mm，可上下浮动5%；

2、柜体：

2.1、采用304不锈钢，板材厚度≥1.2mm；水槽≥1.2mm；

2.2、柜体无背板、无底板；

2.3、双层门板，带缓冲门铰；

3、感应水龙头，交直流通用；

4、配下水器、进出水管；

5、产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手；

#### 7-37 清洗篮筐转运车

一、用于无菌物品的运输、发放

二、技术参数：

1、规格尺寸：330×550×1450 mm，可上下浮动5%；

2、主体材质：304不锈钢板材；框架：直径≥25mm，厚度≥1.2mm圆管

3、立柱带L型层托架，底下不锈钢平板；

4、对角挂锁式门；

5、挡板结构设计；

6、层数：≥5层，每层可容：≥5只标准篮筐；

7、脚轮；

7.1、直径≥100mm防缠绕静音万向轮，四角配圆形防撞角；

7.2、2个脚轮带刹车；

#### 7-38 平台推车

一、技术参数：

1、规格尺寸：1080×550×850 mm，可上下浮动5%；

2、整体材质：

2.1、304不锈钢板及不锈钢管；

2.2、板厚≥1.0mm，钢管厚度≥1.2mm，板材表面经过拉丝美化处理

3、立柱采用直径≥25mm钢管；

4、双层设计，上下两层带四面不锈钢围栏；                                                                                                                          5、台面底部加装加强筋；

6、具备推手；                                                                                                                                       7、脚轮：

7.1、直径≥100mm防缠绕静音万向轮；

7.2、2个脚轮带刹车；

8、产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手；

#### 7-39 清洁包布车

一、主要用途：用于存放、晾干或运输不同布料/包装纸；

二、技术参数：

1、规格尺寸：1300×550×900 mm，可上下浮动5%；

2、主体框架：直径≥25mm不锈钢圆管，厚度≥1.2mm；

3、不锈钢平板或格栅层架；

4、共4列，每列带弹簧压条；

5、脚轮：

5.1、直径≥100mm防缠绕静音万向轮；

5.2、2个脚轮带刹车；

#### 7-40 电动式无菌物品下送车

一、技术参数：

1、尺寸：≥1170×680×1300mm；

2、单侧双开门，门可打开角度≥270°；

3、材质： 304不锈钢

4、门板材厚度≥1.2mm，顶部/底部板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm；

5、内部放置双层搁板

6、万向轮： TPR静音轮≥6英寸和10英寸充气轮胎；

7、电磁刹车装置，具备一键急刹制动功能；

8、承重≥200kg

9、调速范围：1.5km/s-6km/s，无极调速；

10、电池

10.1、免维护铅酸电池供电，每次充电时长≤10h

10.2、一次充电可续航时间：≥2h，平路、200KG 无极调速。

10.3、使用年限≥5年。

#### 7-41无菌物品室内转运车

一、技术参数：

1、规格尺寸：1100×550×1250 mm，可上下浮动5%；

2、整体材质：304#不锈钢板，板厚≥1.2mm，表面作拉丝亚光处理；

3、车体：

3.1、单侧双开门设计；

3.2、两层隔板，层板可拆卸并可任意调节间距；

3.3、门打开角度≥270°

3.4、两侧具备扶手。

3.5、底部加装加强筋；

3.6、防尘密封式，整体焊接成形；

4、脚轮：2个定向轮+2个万向轮，带刹车制动装置；

5、箱底离地高度≥150mm；

#### 7-42 篮筐推车

一、技术参数：

1、规格：600×445×1400 mm，可上下浮动5%；

2、材质：304不锈钢，厚度≥1.2mm；

3、主体框架选用直径≥25mm圆管；

4、四层结构三面围栏；

5、底部配有直径≥100mm防缠绕静音轮，四角配圆形防撞角；

#### 7-43 器械篮筐

一、技术参数：

1、外形尺寸：480×250×65mm，可上下浮动5%；

2、材质：304不锈钢圆支，直径≥1.4mm；

3、篮筐表面采用电解刨光处理

#### 7-44 器械篮筐

一、技术参数：

1、尺寸：240×250×65mm，可上下浮动5%；

2、304不锈钢圆支，直径≥1.4mm；

3、篮筐表面采用电解刨光处理

#### 7-45 灭菌网篮

一、技术参数：

1、采用304不锈钢线材，整篮采用钢线织网而成；                                                                                                                                                              2、格网采用直径≥3.2mm不锈钢圆线。顶部框架和底部加强采用直径≥5mm不锈钢圆线；

3、尺寸：600×400×100 mm，可上下浮动5%；

#### 7-46 灭菌网篮

一、技术参数：

1、采用304不锈钢线材，整篮采用钢线织网而成；                                                                                                                                                              2、格网采用直径≥3.2mm不锈钢圆线，顶部框架和底部加强采用直径≥5mm不锈钢圆线；

3、尺寸：600×400×200 mm，可上下浮动5%；

- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-1 | 全自动输液分拣机 | 1 | 161.11 | 161.11 | 否 | 8-1全自动输液分拣机 |
| 8-2 | 输液贴签机 | 1 | 75 | 75 | 否 |  |
| 8-3 | 负压脱包台 | 1 | 0.58 | 0.58 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-药事部专用设备

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：交货期限：合同签订后45日内；安装时间：交货后5日内安装完毕。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后, 签订合同支付总采购合同款的50%。待完全交付验收后支付至采购合同总金额的95%。质保期执行一年后无质量问题且财政资金到位后支付剩余5%。实际支付以财政资金到账为准。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格，甲方有权延期支付费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：3年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-药事部专用设备，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

### 第8包

#### 8-1 全自动输液分拣机

一、数量：1台

二、技术参数

1、信息链接：与HIS或PIVS管理软件信息对接和交互；

2、核对系统：

2.1、通过扫描核对系统，判断传输过程中溶媒的储位信息，判断和核对后驱动传输装置将溶媒传输至匹配的储位模块主体；

3、储位

▲3.1、模块化设计，配置2个储位主体模块；（提供实物照片证明）

▲3.2、每个单体模块储位≥30个

3.3、每个储位容积≥15L；

3.4、两个储位主体模块在操作人员两侧

4、可连续不间断投放在分拣输入口，传输装置无需物理分割。

5、分拣方向：操作人员放入待分拣溶媒时，核对系统自动判断该溶媒的分拣储位，通过左右分拣传输装置将该溶媒传输至指定的溶媒储位模块。

▲6、分拣方式：每个储位模块配置可旋转360度的拣选机械手自动将溶媒投放至该溶媒匹配储位信息的储位中。（提供实物照片和用户信息证明，实际使用的拣选视频备查）；

▲7、分拣效率：整机分拣的效率≥2200袋/h（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖红章，原件备查）

8、分拣机可支持分拣袋装和可立瓶装溶媒药品的分拣(包括内封式聚丙烯输液袋）。

▲9、分拣准确率：能按系统信息指令将输液袋分拣到指定位置，连续50次无误。（提供第三方检测报告扫描件加盖红章，原件备查）

10、储位分拣满筐可自动提醒；

11、回收功能：分拣机能够将未分拣的溶媒自动回收落筐；

12、能够实施监控设备分拣的过程和结果，能够将分拣结果数据进行备份留存，

13、整机外壳可打开清洁消毒；

14、设备具备急停和保护装置。

#### 8-2 输液贴签机

一、数量：1台

二、主要功能

1、自动接收医嘱信息，根据医嘱信息打印医嘱标签，系统可以自动识别溶媒的规格，并自动将标签贴附在正确的溶媒上；

2、系统可选择按主药、溶媒多种贴签规则模式；（提供客户信息和现场设备使用照片）

三、技术参数：

1、溶媒投入口：

1.1、具备自动导向基准调节装置，可自动调节侧面夹紧导向装置

1.2、具备标签三个方向调整机构

1.3、具备扫描模块以及自动收纳溶媒装置；

1.4、智能自动感应：只需将溶媒放置在相应位置，触发贴签过程，设备可自动进行全流程打印贴签操作；

1.5、适用溶媒：适用目前市场的所有可立袋、软袋规格，不同规格可切换(包括内封式聚丙烯输液袋）；

2、自动标签打印运动俯贴装置：

▲2.1、打印贴签方式, “流水线“打印贴签运行方式，非上下“签章式”打印贴签方式（提供客户信息和现场设备使用照片）；

2.2、贴标方式, 采用俯贴方式，根据不同溶媒的特性，系统通过参数配置自动调整标签打印模组的高度、贴标的动作流程、节拍，有效的贴附标签（提供客户现场照片和用户信息）

2.3、定位方式：视觉定位溶媒在输送袋的位置，通过编码器定位，实标签贴附，可以自由设定标签贴附在溶媒的具体位置；

2.4、溶媒位置测量精度：±0.1mm以内，贴标精度：±2mm以内；

▲2.5、贴标速度：≥2200袋/h，提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖红章，原件备查；

2.6、标签整理：

2.6.1、可以三面整理标签，至少包括标签正上面、左右侧面；

2.6.2、可根据溶媒的包装形式、规格，自动选择左右侧面的整理机构是否工作，且不妨碍溶媒的自由通行（提供客户现场照片和用户信息）；

3、视觉核对采集装置：

3.1、相机：2套

3.1.1、像素：≥500万

3.1.2、镜头：8mm 2/3" 5MP FA；

3.1.3、分辨率：2448X2048最大@24FPS；

3.2、核对工作站：

3.2.1、CPU：i5或以上性能；

3.2.2、内存≥4G；硬盘≥500G；

3.2.3、液晶触摸显示屏≥17英寸；

3.3、软件功能：

3.3.1、溶媒核对方式：系统可以至少双面视觉核对溶媒的规格，实现可立袋、软袋任意一面贴附标签的要求(包括内封式聚丙烯输液袋）；（提供客户现场照片和用户信息）

▲3.3.2、核对贴签结果：可实时复核已贴签的溶媒，贴签准确率≥100%。提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖红章，原件备查；

3.4.3、溶媒汇总归类：可根据医嘱进行溶媒的自动汇总分类并能统计该次溶媒贴签数量，

3.3.4、操作界面可实时显示已贴、未贴数量（提供客户现场照片和用户信息）；

4、传输装置：

4.1、多段式输送皮带，可同时自动进行速度匹配；

4.2、具备可按照溶媒外尺寸规格自动调节的加紧装置；

4.3、多段差速运动，自动分离溶媒之间的距离，投入口无需人为固定分离

▲5、成品复核方式：自动读取一维/二维码，获取标签是否贴附在溶媒上，同时同步至系统；

6、语音提醒：切换溶媒、缺纸等状态下，可以语音提醒工作人员；

7、标签：可移除标签；

四、主要配置：

1、溶媒投入口：1套；

2、自动标签打印运动俯贴装置：1台；

3、视觉核对采集装置：2套；

4、传输装置：1套；

5、成品复核装置：1台；

#### 8-3 负压脱包台

一、数量：1个

二、技术参数：

1、根据脱包间要求和面积定制；

2、材质:304不锈钢；

3、单层；

4、桌面带冲孔；

5、面板1.5MM，下板1.0MM；

6、承重300KG以上。

- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-1 | 中心质控指导终端 | 2 | 12.70 | 25.40 | 否 | 9-2多通道术中协同及质控一体机 |
| 9-2 | 多通道术中协同及质控一体机 | 5 | 49.80 | 249.00 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-心外科专用设备

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：交货期限：合同签订后45个工作日内交货到采购人指定地点；安装时间：交货后10个工作日内安装完毕。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后, 签订合同支付总采购合同款的50%。待完全交付验收后支付至采购合同总金额的95%。质保期执行一年后无质量问题且财政资金到位后支付剩余5%。实际支付以财政资金到账为准。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格，甲方有权延期支付费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：3年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-心外科专用设备，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

### 第9包

#### 9-1 中心质控指导终端

一、数量：2套

二、技术参数

1、硬件参数：

1.1、视频采集：HDMI IN≥1个、SDI IN≥1个；

▲1.2、视频输出：HDMI OUT≥2个；

▲1.3、医疗工作站仿真控制： ≥1个；

1.4、具备USB3.0接口；

1.5、具备RJ45网络接口；

1.6、工作条件：

1.6.1、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率：≤150W；

1.6.2、环境温度：10-35℃；

1.6.3、相对湿度≤80% ；

1,7、主屏/辅屏参数

1.7.1主屏：尺寸≥55英寸，≥1 HDMI接口，4K高清；

1.7.2辅屏：尺寸≥55英寸，≥1 HDMI接口，4K高清；

1.8、视频采集设备：信号系统HD：1080p/60，1080i/60,1080i/50,1080p/30，镜头：20倍变焦；

1.9、音频：拾音距离>=2m，通话时间>=10小时；

2、软件功能：

▲2.1、支持单屏和双屏显示模式，双屏幕显示；主屏幕监看多个手术间的实时术野画面及影像设备，最大同时支持≥16个术间的影像显示，主屏幕支持进行翻页功能，支持2*2、3*3等多种宫格展示模式；副屏幕可显示指定术间的手术质控互动画面；

2.2、可对单个术间的画面全屏进行查看，支持在各个术间画面上实时显示设备的在线状态。,

▲2.3、可与HIS系统进行实时数据同步，在每个术间的画面上方叠加显示当前手术的摘要信息和手术状态，同时支持详细手术信息的查看；

2.4、具备针对单个术间内的术野画面与多种医疗设备影像（如DSA、IVUS、OCT、监护、超声等），支持单路影像画面全屏高清展示，也支持按不同场景组合后进行展示和切换；

2.5、可在质控端主屏幕随时发起与术间的语音喊话，被监控术间的麦克风支持自动开麦，无需人工操作即可快速应答；

▲2.6、在质控端随时发起与术间的互动指导，在副屏幕显示与术间医师进行视频实时互动沟通，开展远程手术指导；

2.7、可在互动过程中切换各类影像的组合模式，组合中的任意一路画面均可进行拖动和全屏操作；

▲2.8、在互动过程中可通过远程协同标注以及远程控制技术，远程操控术间的医学工作站设备可对IVUS、OCT等影像进行远程控制或测量，对术野摄像头进行角度、焦距的远程调整和控制；

2.9、可在互动过程中邀请第三方专家通过PC及手机终端加入，开展手术质控指导；

2.10、可录制手术，术后质控回溯；

2.11、可根据科室及用户角色进行权限管理，分配实时质控及术后回看的术间可见范围；

2.12、生成质控过程中可对喊话、互动等操作进行记录；

2.13、具备故障自动上报功能，支持版本在线升级更新；

#### 9-2 多通道术中协同及质控一体机

一、数量：5套

二、技术参数

1、硬件参数：

1.1、整体可移动，可单人推行、布置；

1.2、具备一键展开、一键收拢功能；

1.3、具备运动过程中碰撞检测、自主避障、预警提示等安全保障功能；

1.4、液晶触摸显示屏≥19英寸；

1.5、具备靶标指向视角定位功能；

1.6、具备术野及全景高清视频采集及传输功能；视频采集高度、范围可调节；

▲1.7、内置5G模组，支持≥2个5G网络接入，≥1个 RJ45接口；

1.8、质控终端收拢尺寸(长×座宽×高)：≤1.2m×0.6m×1.7m；展开尺寸（长×座宽×高）：≤2.5m×0.6m×2.5m；

1.9、设备工作空间：

1.9.1、最大臂展：≥1800mm；

1.9.2、最大摆动角度：不少于±90°（最大臂展状态）；

1.9.3、升降高度范围（关节顶部与地面距离）： 1.5m-2.0m；

1.10、系统展开时间≤2分钟；回收时间≤1.5分钟；

1.11、关节臂：

1.11.1、关节臂本体最大高度≤20cm；

1.11.2、关节臂运动角度：关节1，-90°~160°；关节2：不少于±150°；关节3：不少于150°；

1.11.3、关节臂运动速度调节范围：关节1，2-5°/s；关节2，2-5°/s；关节3：2-5°/s；遮挡规避以及靶标追踪相机视场范围：≥80°*60°；

1.12、云台：

1.12.1、侧倾角调节范围：-120°~120°，侧倾角转动速度范围：0-180°/s；

1.12.2、俯仰角调节范围：-90°~90°，俯仰角转动速度范围0-180°/s；

1.12.3、自转角度：-150°~150°；自转转动速度范围0-180°/s；

1.12.4、定位精度：±0.3°以内；

1.12.5、支持通过物理手柄实现俯仰、侧倾、自旋运动；

▲1.13、机械臂运动控制功能：

1) 支持通过物理手柄操作机械臂多方向运动；

2) 支持通过按键控制升降机构的上升下降运动；

1.14、视觉靶标视觉指标：

1.14.1、横滚角测量范围：-70°~70°；

1.14.2、航向角测量范围：180°~180°；

1.14.3、俯仰角测量范围：：-70°~70°；

1.14.4、横滚/俯仰角静态误差：0.8°；

1.14.5、姿态数据传输：433M无线传输；

1.14.6、姿态非线性度：±0.1%；

1.14.7、单次支持使用时长：≥8小时；

1.14.8、最大外径尺寸：≤10cm；

1.14.9、最大高度尺寸：≤25cm；

1.14.10、支持环氧乙烷消毒；

1.15、智能遮挡规避指标：

1.15.1、遮挡规避以及靶标追踪相机视场范围：≥80°*60°；

1.15.2、路径规划算法执行时间（由展开运动至收拢运动）≤100ms；

1.15.3、轨迹规划算法执行时间：≤100ms；

1.15.4、障碍物检测准确率：≥90%；

1.15.5、无碰撞路径规划准确率：≥95%；

1.15.6、遮挡规避算法执行时间：≤3s；

1.15.7、物体遮挡识别准确率≥90%；

1.15.8、无遮挡位姿规划达成率≥90%；

1.16、具备按键互锁安全操作功能；

1.17、动态安全域高度范围≥18cm；

1.18、3D相机 数量≥4台；

1.19、激光雷达数量≥2台；

▲1.20、术野采集：

1.20.1、光学变焦≥20倍，数字变焦≥10倍；

1.20.2、像素：1920×1080；

1.20.3、具备宽动态、可见度增强、透雾功能；

1.20.4、具备无影灯光照条件自适应功能；

1.21、全局视频采集：

1.21.1、具备背光补偿、强光抑制、3D降噪、透雾及区域曝光功能；

1.21.2、可设置图像饱和度、亮度、对比度；

1.21.3、支持光学变倍≥2倍，焦距：2.8-6 mm；

1.21.3、光学变倍时间：≤2 s(广角~望远)；

1.21.4、水平转动范围：不少于±175°；

1.21.5、垂直摆动范围： 0°-90°；

1.21.6、水平速度设定范围：0.1°/s -60°/s；

1.21.7、垂直速度设定范围：0.1°/s -50°/s；

1.22、3D视频采集：

1.22.1、视频测量范围：0.3m~3m；

1.22.2、深度视场：87°×58°；

1.22.3、深度精度：＜2%；

1.22.4、深度帧率：80帧/秒；

1.22.5、输出RGB图像帧秒：≥25帧/秒；

1.23、音频采集：

1.23.1、拾音距离≥5米半径；

1.23.2、支持智能AI降噪、AI回声消除、自动增益控制；

▲1.24外部物理接口： USB接口≥2个；HDMI/DVI接口≥2个；

2、软件功能：

▲2.1、智能化路径、轨迹规划功能；

2.1.1、具备静态障碍物及动态障碍物的自主避障功能；

2.1.2、具备自主规划无障碍运动路径功能；

2.1.3、具备平滑无障碍运动路径规划功能；

2.1.4、具备自主规划无遮挡位姿功能；

2.1.5、具备目标位姿无碰撞路径规划功能；

▲2.2、具备手术室多模态异构数据接入、集中显示及传输功能；

▲2.3、可与靶标进行无线数据传输，获得靶标姿态信息；

2.4、可通过上位机软件调节视频采集终端的曝光度；

2.5、通过上位机软件操作全局高清相机的云台运动；

2.6、可通过上位机软件控制各个关节臂独立旋转运动；

2.7、自动视觉定位：

2.7.1、支持与靶标进行无线数据传输，获得靶标姿态信息；

2.7.2、支持靶标指向视觉定位功能；

▲2.8、系统通过软件算法，实现多网络聚合传输功能，包括使用5G及以太网进行聚合数据传输；

2.9、质控：

2.9.1、支持选择质控中心发起质控请求，连线质控中心；

2.9.2、支持响应质控中心质控喊话、互动，在自动接受质控中心的喊话后，自动开麦，无需人工操作即可快速应答；

2.9.3、支持在互动过程中邀请第三方专家通过PC及手机终端加入，开展手术质控指导；

▲2.9.4、质控影像接入：针对术间的术野画面、全景画面与多种医疗设备影像（如监护、超声等）进行接入及组合，支持单路影像画面全屏高清展示，也支持按不同场景组合后进行展示和切换；

▲2.9.5、手术质控元数据采集、管理, 手术信息关联；

2.9.6、质控录制, 支持本地及云端录制；

2.10、支持与HIS系统打通，通过术间名称查询当前手术信息，并与录制文件进行关联；

2.11、手术信息录入：支持手动录入手术信息元数据，并与录制文件进行关联；2.12、授权情况下，支持在线升级维护。

- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-1 | 尿样本贴码机 | 1 | 23 | 23 | 否 | 10-2倾倒式进样系统（前处理分拣系统） |
| 10-2 | 倾倒式进样系统（前处理分拣系统） | 2 | 35 | 70 | 否 |  |
| 10-3 | 全自动配送小车 | 1 | 22 | 22 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-检验科专用设备

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：交货期限：合同签订后40日内；安装时间：交货后7日内安装完毕。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后, 签订合同支付总采购合同款的50%。待完全交付验收后支付至采购合同总金额的95%。质保期执行一年后无质量问题且财政资金到位后支付剩余5%。实际支付以财政资金到账为准。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格，甲方有权延期支付费用。（须确认付款方式）

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：3年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-检验科专用设备，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

### 第10包

#### 10-1 尿样本贴码机

一、数量：1个

二、技术参数

▲1、试管容量≥2000支；

2、加管方式：无序加管；

3、补管方式：停机补管、运行中补管；

4、适应试管：长度，100mm-110mm，直径16-mm-20mm

5、贴标位置：试管中部，也可根据客户需求定制；

6、贴标内容：可定制

▲7、发管时间：≤2s/支

8、信息读取方式：刷卡(医保卡/社保卡/身份证/就诊卡)、扫码（条形码/二维码）、手动输入；

9、可与信息系统对接，接收患者采集信息，依据信息自动黏贴尿管；

10、液晶触摸显示屏≥19英寸；

11、具备打印机，可打印标签尺寸≥50mm×35mm，装载量≥2000张/卷

12、连接方式：有线、WIFI、USB、COM口

13、具备缺纸、缺管及异常语音提示功能，可远程预警

14、适配采尿管可兼容全自动采尿管脱盖机可使用；

15、设备尺寸：长≤0.8m，宽≤0.65m，高≤1.74m

#### 10-2 倾倒式进样系统（前处理分拣系统）

一、数量：2个

二、技术参数

▲1、分拣类别：≥16个类别；

▲2、分拣速度： ≥3000支试管/小时；

3、待拣仓容量：≥ 1500支；

4、拣出仓容量：≥300支；

5、进管：支持与智能采血流水线对接，采完血的标本通过传输轨道自动载入分拣机的待分拣仓；

6、出管方式：主机将试管自动导入至相对应的分拣仓；

7、分拣形式：按条形码信息进行自动分拣；

8、可自动核收标本、记录接收时间和数量并将将标本核收并录入LIS系统，实现标本量分析、标本流程监控等功能；

9、可处理条码制式：支持30位条形码，支持Code128、Code39、Codebar等；

10、试管类型：封闭试管，直径8-19mm，长度75mm-122mm；

11、待捡仓：

11.1、可批量倒入试管；支持不停机加载待分拣标本；

11.2、可自动探测待捡仓是否有标本输入，可实现自动启停分拣；

11.3、当分拣机发生故障时，可通过扫描设备进行人工扫描核收及分类，实现应急接收功能；

▲12、分拣仓：

12.1、抽屉式分拣仓；

12.2、具备缓冲层，缓存层一次可缓存≥15支试管；

12.3、可不停机取走已分拣标本管；取出时，具备分拣仓位分拣采血管计数自动清零并重新开始计数功能；

13、错误仓：错误条码管、超时标本管可自动导入错误仓；

14、一体式系统显示屏可显示仓位信息、已分拣采血管的数量、检验类别；可查询、导出分拣核收系统工作数据；

15、具备满仓提前预警功能；

16、噪音：≤50dB；

17、电源：AC 220V±10% 50Hz，功率≤1.5kW；

#### 10-3  全自动配送小车

一、数量：1台

二、技术参数

1、硬件参数：

1.1、导航模式：主动式激光导航；

▲1.2、驱动方式：直流无刷电机驱动；

1.3、最快速度≥1.8m/s；

▲1.4、最大爬坡角度≥15°；

1.5、旋转半径：0 mm；

1.6、跨越间隙：≥15mm；

1.7、具备串口、wifi功能；

1.8、额定功率≥150W

1.9、电池：磷酸铁锂电池，容量≥30Ah，支持连续工作时长≥8h，充电时间≤3.5h；

1.10、自重≤60kg，最大水平载重≥60kg；

1.11、配备自动充电桩，具备低电量自动归位充电功能；

2、软件功能：

2.1、地图生成方式：人工引导、自动内建地图；

2.2、可在地图上划定虚拟墙；

2.3、具备多站点智能优化路径功能；

2.4、具备自动定位校准功能；

2.5、具备多车智能调度；

2.6、具备基于wifi网络的平板电脑呼叫功能。

- 采购需求

- 采购标的

- 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-1 | 智能发衣机 | 8 | 23 | 184 | 否 | 11-13自动收衣机 |
| 11-2 | 智能发鞋机 | 7 | 23 | 161 | 否 |  |
| 11-3 | 智能存衣柜主柜 | 51 | 3.2 | 163.2 | 否 |  |
| 11-4 | 智能存鞋柜主柜 | 18 | 3.2 | 57.6 | 否 |  |
| 11-5 | 2门智能存衣柜 | 16 | 0.87 | 13.92 | 否 |  |
| 11-6 | 2门智能存衣柜 | 25 | 0.53 | 13.25 | 否 |  |
| 11-7 | 4门智能存衣柜 | 231 | 0.56 | 129.36 | 否 |  |
| 11-8 | 6门智能存衣柜 | 24 | 0.83 | 19.92 | 否 |  |
| 11-9 | 6门智能存衣柜 | 49 | 0.586 | 28.714 | 否 |  |
| 11-10 | 16门智能存鞋柜 | 90 | 0.7 | 63 | 否 |  |
| 11-11 | 24门智能发衣柜 | 1 | 0.9 | 0.9 | 否 |  |
| 11-12 | 智能发衣柜主柜 | 1 | 1.1 | 1.1 | 否 |  |
| 11-13 | 自动收衣机 | 6 | 9.8 | 58.8 | 否 |  |
| 11-14 | 自动收鞋机 | 6 | 9.8 | 58.8 | 否 |  |
| 11-15 | 手术衣RFID芯片 | 2200 | 0.0016 | 3.52 | 否 |  |
| 11-16 | 手术鞋RFID芯片 | 2200 | 0.0016 | 3.52 | 否 |  |
| 11-17 | 手持扫描枪 | 3 | 1.3 | 3.9 | 否 |  |
| 11-18 | IC读卡器 | 4 | 0.18 | 0.72 | 否 |  |
| 11-19 | 超高频读卡器 | 3 | 0.27 | 0.81 | 否 |  |
| 11-20 | 超高频读卡器 | 1 | 0.46 | 0.46 | 否 |  |
| 11-21 | 门禁控制器 | 4 | 0.2 | 0.8 | 否 |  |
| 11-22 | 指纹采集仪 | 4 | 0.16 | 0.64 | 否 |  |
| 11-23 | 面部特征采集仪 | 4 | 0.08 | 0.32 | 否 |  |
| 11-24 | 门禁一体机 | 4 | 6.5 | 26 | 否 |  |
| 11-25 | 管理工作站 | 4 | 5 | 20 | 否 |  |
| 11-26 | 信息发布终端 | 4 | 4.5 | 18 | 否 |  |
| 11-27 | 交互终端 | 4 | 0.4 | 1.6 | 否 |  |
| 11-28 | 信息存储终端 | 1 | 25 | 25 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-智能收发衣鞋柜

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：交货期限：合同签订后30日内；安装时间：交货后30日内安装完毕。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后, 签订合同支付总采购合同款的50%。待完全交付验收后支付至采购合同总金额的95%。质保期执行一年后无质量问题且财政资金到位后支付剩余5%。实际支付以财政资金到账为准。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格，甲方有权延期支付费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：3年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-智能收发衣鞋柜，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

### 第11包

#### 11-1 智能发衣机

一、数量：8台

二、技术参数：

1、采用超高频设计，支持ISO18000-6B及ISO18000-6C (EPC GEN2)协议，工作频率：902～928MHz；

2、可同时支持手术衣、手术鞋的发放，支持衣鞋混合放置；

▲3、设备容量：≥160件手术衣；（提供实物照片证明）

4、验证方式：刷卡，指纹、人脸识别；

▲5、加衣方式：开放式货架，可双手同时、批量添加，快速便捷，放置衣鞋后即有指示灯反馈，无需观看屏幕或等待，机器内衣鞋数量自动更新，无需管理人员手动设置；（提供实物照片证明）

6、衣鞋验证方式：衣鞋发放后自动记录RFID标签信息，无需在添加手术衣时逐个刷衣记录信息，提升工作效率，同时保证发衣的准确率；

7、设备尺寸：≤2000*1500*850mm（高*长*深）；

8、发放速度：≤6秒 ；

9、硬件配置：安卓7.1系统、≥21.5寸触摸屏、双目人脸识别、立体声音箱；

▲10、中置取衣口设计，取代传统底部取衣方式，发放手术衣后自动输送至取衣口，医护人员无需弯腰取衣，符合人体工程学；（提供实物照片证明）

11、电动取衣口：手术衣发放成功后取衣口自动打开，具备防夹手功能，保证人员使用安全，发放完成后自动关闭取衣口；

▲12、智能发衣机提供计量检测单位出具检验报告。

#### 11-2 智能发鞋机

一、数量：7台

二、技术参数：

1、采用超高频设计，支持ISO18000-6B及ISO18000-6C (EPC GEN2)协议，工作频率：902～928MHz；

2、可同时支持手术衣、手术鞋的发放，支持衣鞋混合放置；

▲3、设备容量：≥128双手术鞋；（提供实物照片证明）

4、验证方式：刷卡，指纹、人脸识别；

5、加鞋方式：开放式货架，可双手同时、批量添加，快速便捷，放置衣鞋后即有指示灯反馈，无需观看屏幕或等待，机器内衣鞋数量自动更新，无需管理人员手动设置；

6、衣鞋验证方式：衣鞋发放后自动记录RFID标签信息，无需在添加手术衣时逐个刷衣记录信息，提升工作效率，同时保证发衣的准确率；

7、设备尺寸：≤2000*1500*850mm（高*长*深）；

8、发放速度：≤6秒；

9、硬件配置：安卓7.1系统、≥21.5寸触摸屏、双目人脸识别、立体声音箱；

10、中置取鞋口设计，取代传统底部取鞋方式，发放手术鞋后自动输送至取鞋口，医护人员无需弯腰拿取，符合人体工程学；

11、电动取鞋口：手术鞋发放成功后取鞋口自动打开，具备防夹手功能，保证人员使用安全，发放完成后自动关闭取鞋口；

#### 11-3 智能存衣柜主柜

一、数量：51台

二、技术参数：

1、验证方式：同时支持刷工卡、指纹验证，进行存物与取物，刷卡同时支持ISO14443A/B协议；

2、液晶触摸显示屏：≥8英寸；

3、存物时语音自动播报柜门号；

4、智能分级的权限管理：

4.1、无需设置专用管理卡或维护帐户；

4.2、普通用户刷卡、指纹识别等验证成功后自动开门存物；

4.3、当具备管理权限的用户通过验证后，可通过触摸屏选择存物、设备维护等操作，无需切换帐户或工卡。

#### 11-4 智能存鞋柜主柜

一、数量：18台

二、技术参数：

1、验证方式：同时支持刷工卡、指纹验证，进行存物与取物，刷卡同时支持ISO14443A/B协议；

2、采液晶触摸显示屏：≥8英寸；

3、存物时语音自动播报柜门号；

4、智能分级的权限管理：

4.1、无需设置专用管理卡或维护帐户；

4.2、普通用户刷卡、指纹识别等验证成功后自动开门存物；

4.3、当具备管理权限的用户通过验证后，可通过触摸屏选择存物、设备维护等操作，无需切换帐户或工卡。

#### 11-5  2门智能存衣柜

一、数量：16台

二、技术参数：

1、2门智能存衣柜，2列1层共2门；

2、整体尺寸（高×宽×深）：≤1900mm×660mm×430mm ；

3、材质：采用≥0.8mm钢板， 防潮防锈，适应更衣室内潮湿环境；

4、具备专业的风道预留设计，配备臭氧消毒，内部形成微正压，保障洁净度及内部空气质量。对大肠肝菌、金黄色葡萄球菌的平均灭菌率不低于99%，对白色念珠菌的平均灭菌率不低于98%；

5、表面静电喷涂，可用次氯酸钠消毒液直接擦拭，内部配备可调层板及晾衣杆；外置门设计：柜体正面竖向不得超过两条缝隙，美观整齐。

#### 11-6  2门智能存衣柜

一、数量：25台

二、技术参数：

1、2门智能存衣柜，2列1层共2门；

2、整体尺寸（高×宽×深）：≤1900mm×660mm×430mm；

3、材质：采用≥0.8mm钢板，防潮防锈，适应更衣室内潮湿环境。

#### 11-7 4门智能存衣柜

一、数量：231台

二、技术参数：

1、4门智能存衣柜，2列2层共4门；

2、整体尺寸（高×宽×深）：≤1900mm×660mm×430mm；

3、材质：采用≥0.8mm钢板，防潮防锈，适应更衣室内潮湿环境。

#### 11-8 6门智能存衣柜

一、数量：24台

二、技术参数：

1、6门智能存鞋柜，2列3层共6门；

2、整体尺寸（高×宽×深）：≤1900mm×660mm×430mm；

3、材质：采用≥0.8mm钢板；防潮防锈，适应更衣室内潮湿环境；

4、具备专业的风道预留设计，配备臭氧消毒，内部形成微正压，保障洁净度及内部空气质量。对大肠肝菌、金黄色葡萄球菌的平均灭菌率不低于99%，对白色念珠菌的平均灭菌率不低于98%；

5、表面静电喷涂，可用次氯酸钠消毒液直接擦拭，内部配备可调层板及晾衣杆；外置门设计：柜体正面竖向不得超过两条缝隙，美观整齐。

#### 11-9 6门智能存衣柜

一、数量：49台

二、技术参数：

1、6门智能存鞋柜，2列3层共6门；

2、整体尺寸（高×宽×深）：≤1900mm×660mm×430mm；

3、材质：采用≥0.8mm钢板，防潮防锈，适应更衣室内潮湿环境。

#### 11-10 16门智能存鞋柜

一、数量：90台

二、技术参数：

1、16门智能存鞋柜，2列8层共16门；

2、整体尺寸（高×宽×深）： ≤1900mm×660mm×430mm，

3、材质：采用≥0.8mm钢板，防潮防锈，适应更衣室内潮湿环境；

▲4、具备臭氧杀菌功能，对大肠杆菌及金黄色葡萄球菌的杀灭率≥99%，对白色念珠菌的杀灭率≥98%。（提供具备CMA、CNAS等资质的检测报告证明）

#### 11-11 24门智能发衣柜

一、数量：1台

二、技术参数：

1、24门智能发衣柜，2列12层共24门；

2、整体尺寸（高×宽×深）：≤1900mm×660mm×430mm；

3、材质：采用≥0.8mm钢板；防潮防锈，适应更衣室内潮湿环境。

#### 11-12 智能发衣柜主柜

一、数量：1台

二、技术参数：

1、验证方式：同时支持刷卡，指纹、双目人脸识别验证，支持活体检测；

2、可进行发衣与加衣；

3、可级连≥64台副柜；

4、液晶触摸屏≥21英寸；

5、自动统计箱内手术衣数量、尺码；

6、发放手术衣尺码与领用人员在系统中的登记尺码自动匹配；

7、手术衣的领用权限、数量可设置：可设置一人可领多件手术衣；

8、具备加衣自动提醒功能，当发衣柜内某类型手术衣缺乏时，自动向管理软件发送消息，提醒管理人员补充手术衣；

9、在放入手术衣时自动记录放入存储格内的手术衣尺寸，无需预先指定固定位置。尺寸布局无限制，可在任意储物格放入任意尺寸手术衣，不同尺寸数量在总数范围内随意搭配；

10、发放时间≤1s，发放时语音自动播报柜门号；

11、系统具备智能分级权限管理功能，无需设置专用管理卡或维护帐户，普通用户刷卡、指纹识别、人脸识别等验证成功后自动发衣，当具备管理权限的用户通过验证后，可通过触摸屏选择发衣、添加衣、设备维护等操作，无需切换帐户或工卡。

#### 11-13 自动收衣机

一、数量：6台

二、技术参数：

▲1、自助回收：将手术衣投入回收口，可自动感应RFID芯片进行回收，并记录在系统中，也可刷医生工号卡或指纹识别，实现回收，内置红外扫描，检测衣物是否投入。同时采用开放式回收口，可连续快速回收衣鞋，不需要等待回收口打开；（提供实物照片证明）

▲2、呼吸灯提示：具备呼吸灯提示，机器空闲时为蓝色呼吸灯，将满时为黄色灯提醒，满箱后为红色急促呼吸灯提醒，可远距离直观提醒用户及时清理，无需到设备前观看屏幕获知状态，更加直观、方便和人性化；机器状态同步上报服务器与大屏，支持大屏实时显示回收状态；（提供医院实际使用图片证明）

3、支持智能清理模式：无权限人员无法打开回收机，管理员清理衣物时，使用IC卡、指纹验证自动开门，无须机械钥匙，更加方便、快捷、安全；

▲4、超限提醒：当收衣机满箱时，系统会自动报警，并在后台提醒管理员进行处理；（提供功能截图证明）

5、支持触摸交互，手术衣回收过程语音提示；

▲6、支持违规行为提前预警，当检测到可能出现违规行为时，提醒用户处理，减少违规情况发生；（提供功能截图证明）

7、设备尺寸：≤高1460mm*宽760mm*深680mm。

#### 11-14 自动收鞋机

一、数量：6台

二、技术参数：

1、自助回收：将手术鞋投入回收口，可自动感应RFID芯片进行回收，并记录在系统中，也可刷医生工号卡或指纹识别，实现回收，内置红外扫描，检测手术鞋是否已投入。同时采用开放式回收口，可连续快速回收衣鞋，不需要等待回收口打开；

2、呼吸灯提示：具备呼吸灯提示，机器空闲时为蓝色呼吸灯，将满时为黄色灯提醒，满箱后为红色急促呼吸灯提醒，可远距离直观提醒用户及时清理，无需到设备前观看屏幕获知状态，更加直观、方便和人性化；机器状态同步上报服务器与大屏，支持大屏实时显示回收状态；

3、支持智能清理模式：无权限人员无法打开回收机，管理员清理衣物时，使用IC卡、指纹验证自动开门，无须机械钥匙，更加方便、快捷、安全；

4、超限提醒：当收鞋机满箱时，系统会自动报警，并在后台提醒管理员进行处理。

5、支持触摸交互，手术鞋回收过程语音提示；

6、支持违规行为提前预警，当检测到可能出现违规行为时，提醒用户处理，减少违规情况发生；

7、设备尺寸：≤高1460mm*宽760mm*深680mm。

#### 11-15 手术衣RFID芯片

一、数量：2200枚

二、技术参数：

1、符合标准ISO18000－6C协议；

2、采用柔性无纺布封装，耐弯折，可反复揉搓；

3、工作频段：840MHz-960MHz之间；

4、工作环境温度：-20℃~+85℃，可承受最大≥60bar压力，可135℃高温灭菌≥20min；

5、支持多标签识别；

6、耐水洗、干洗、酸碱洗涤，循环洗涤≥200次；

7、安装方式：缝制。

#### 11-16 手术鞋RFID芯片

一、数量：2200枚

二、技术参数：

1、符合标准ISO18000－6C协议；

2、采用柔性无纺布封装，耐弯折，可反复揉搓；

3、工作频段：840MHz-960MHz之间；

4、工作环境温度：-20℃~+85℃，可承受最大≥60bar压力，可135℃高温灭菌≥20min；

5、支持多标签识别；

6、耐水洗、干洗、酸碱洗涤，循环洗涤≥200次；

7、安装方式：缝制。

#### 11-17 手持扫描枪

一、数量：3台

二、技术参数：

1、支持安卓系统；

2、支持安装手机卡，支持蓝牙、WIFI。

3、具备二维码扫描功能；

4、支持ISO18000－6B、ISO18000－6C协议。

#### 11-18  IC读卡器

一、数量：4台

二、技术参数：

1、支持ISO14443A/B、NFC 协议主流电子标签；

2、具备标签碰撞处理算法；

3、内建收发天线，有效距离≥100mm；

4、支持USB/RS232等通讯接口。

#### 11-19  超高频读卡器

一、数量：3台

二、技术参数：

USB读卡器，ISO18000－6C协议，读取距离5-10cm。

#### 11-20  超高频读卡器

一、数量：1台

二、技术参数：

1、通讯接口：USB/RS232；

2、协议：支持ISO18000－6C(EPC GEN2)；

3、读取距离：1-100cm；

4、具备电子标签碰撞处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理。

#### 11-21  门禁控制器

一、数量：4台

二、技术参数：

1、通讯方式：TCP/IP

2、读卡器输入格式：Wiegand 26-40bit

3、用户注册数量：≥2万

4、记录脱机存储数量：≥10万

#### 11-22  指纹采集仪

一、数量：4台

二、技术参数：

1、半导体指纹传感器

2、接口：USB2.0

#### 11-23  面部特征采集仪

一、数量：4台

二、技术参数：

1、分辨率：≥1080P@30FPS

2、对焦类型：自动对焦

3、视野：≥78°

4、接口：USB2.0，带三角支架；

#### 11-24  门禁一体机

一、数量：4套

二、技术参数：

1、一体机，液晶触摸屏≥13英寸，支持安卓系统；

2、验证方式：内置刷卡、指纹、人脸识别、二维码多种模式；

3、支持本地验证，断网后不影响人员进出；

4、可自由匹配多种门类型，至少包括自动平移门，双开门等；

▲5、支持与HIS、手麻等信息系统自动同步手术排班信息，根据排班限制人员权限，当天有手术人员方可进入手术室，验证成功后显示排班信息；（提供功能截图证明）

6、信息集成：支持与HIS、手麻等信息系统自动同步手术排班信息，根据排班限制人员权限，当天有手术人员方可进入手术室，验证成功后显示排班信息；

▲7、权限分配：可根据科室、职位职称以及单个人员信息等多条件设置门禁权限；（提供功能截图证明）

8、支持呼叫及语音视频对讲功能，可与护士站实时音视频通讯；

▲9、门禁一体机提供质量监督检验单位出具的检验检测报告。

#### 11-25  管理工作站

一、数量：4台

二、技术参数：

1、硬件

1.1、CPU：i5或以上性能；

1.2、内存：≥8G；

1.3、硬盘：≥1T；

1.4、液晶显示屏：≥23英寸；

2、软件功能：

2.1、可实时自动提取门禁控制器内的记录到人员管理数据库；

2.2、管理员可以在接到指示后，可通过远程开门关门；

2.3、具备用户信息管理功能，可手工添加、修改用户信息、设置用户的权限；支持用户指纹、工号卡以及手术衣鞋尺寸等信息录入，可兼容院内一卡通系统；

2.3、存储衣鞋柜管理：
2.3.1、可实时查看衣鞋存储柜使用情况，空余量；

2.3.2、支持远程开启存鞋柜、存衣柜；支持对存衣柜、存鞋柜进行清箱操作；

2.3.3、自动分配：具备权限的医护人员凭指纹或者IC卡分配存鞋柜；

2.3.4、固定分配：可为手术室麻醉科人员、护士等人员设备固定柜，每人独享各自的衣鞋，不参与自动分配。

2.4、行为追溯管理：

2.4.1、与智能管理软件平台连接，验证进出人员的手术衣RFID，确保进入手术区域人员穿着手术衣；

2.4.2、具备手术衣鞋使用历史记录追溯功能；

2.4.3、具备门禁进出记录查询功能；

2.4.4、具备违规行为追溯功能；

2.4.5、可将追溯记录导出到报表；

2.5、实时监控：可以实时监控人员进出情况。

#### 11-26  信息发布终端

一、数量：4台

二、技术参数：

1、液晶电视≥55英寸，屏幕比例：16:9，分辨率：≥3840×2160；

2、LED背光源；

3、3D/MPEG双数码降噪；

4、PAL/NTSC自动转换；

5、与HIS、手麻等信息系统自动同步手术排班信息，可根据排班限制人员权限，当天有手术人员方可进入手术室，验证成功后显示排班信息。同时根据手术排班情况，可以提前统计出第二天衣鞋使用量；

6、违规显示：显示相关违规信息，如未按时归还手术衣鞋、取衣鞋后未及时关闭箱门等；

7、准点开台率：支持与麻醉系统、HIS系统对接统计准点开台率并实时展示；

▲8、智能AI模型分析：支持与麻醉系统、HIS对接并根据明日排班信息及系统使用数据自动预估明日手术所需衣鞋信息并展示；（提供功能截图证明）

9、可实时统计当前手术区域进入人数并展示；

▲10、系统实时展示发衣发鞋机、存鞋存衣柜、回收柜相关使用信息，引导医护人员更准确、快读使用，并提醒护工及时对衣鞋进行添加及清理。（提供功能截图证明）

#### 11-27  交互终端

一、数量：4台

二、技术参数：

1、端口：≥48口；

2、速度：10/100/1000Base-t；

3、类型：网管型带光口。

#### 11-28  信息存储终端

一、数量：1台

二、技术参数：

1、CPU：2*铜牌3104，12核12线程；

2、内存：≥6GB；

3、SAS硬盘≥4T；

4、具备8通道独立RAID卡；

5、具备冗余电源。

- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-1 | 排泄物处理器 | 11 | 9.8 | 107.8 | 否 | 12-1排泄物处理器 |
| 12-2 | 污物池(与排泄物处理器配套使用） | 11 | 0.2 | 2.2 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-排泄物处理设备

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：交货期限：合同签订后45日内；安装时间：交货后10日内安装完毕。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后, 签订合同支付总采购合同款的50%。待完全交付验收后支付至采购合同总金额的95%。质保期执行一年后无质量问题且财政资金到位后支付剩余5%。实际支付以财政资金到账为准。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格，甲方有权延期支付费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：5年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-排泄物处理设备，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

### 第12包

#### 12-1 排泄物处理器

一、数量：11个

二、技术参数：

1、设备整体为304不锈钢材质；

2、结构：

2.1、立式、前开门

2.2、高度≥1700mm，宽度：≥500mm，深度：≥450mm。

▲2.3、清洗舱一次冲压成型（提供实物照片），内无直角结构，完全圆弧过渡，无焊接缝隙。

▲2.4、舱门密闭，防热熔硅胶设计，内腔无蒸汽泄露。

3、清洗舱

▲在消毒阶段中负载表面的温度不应低于消毒温度。检验结果显示“符合要求”。（提供符合并体现上述技术要求的检测报告扫描件（原件备查））

▲机器检修舱位于机身上部，前开门设计，最大程度方便设备常规维护与检修；且不锈钢储水箱位于机器清洗舱的上方，方便检测和维护。（提供实物图片。）

▲3.1、容量≥60L

▲3.2、清洗舱内具备有≥13个喷嘴的清洗系统。可伸缩可旋转（360度）球形主喷嘴≥1个、固定喷嘴≥5个、旋转辅助喷嘴≥7个（提供实物照片）；

3.3、洗舱门开门角度≥85°；

3.4、清洗支架固定于舱门上，在清洗舱门合上后，可自动倒空盛有污物的器具；

3.5、清洗舱门和舱体采用双层保温设计；

4、具备不锈钢储水箱；

5、清洗量：1次可处理1L容量引流瓶≥2个、或同时放置1升装的负压吸引瓶≥2个、或者尿壶≥3个、或小便器≥1个和大便器≥1个。

6、控制系统

6.1、温度设置范围：80-95℃；误差：±1℃以内

6.2、清洗程序≥3个，洗涤时间可调；

6.3、A0值：60-600-3000范围内≥3档可调；

6.3、程序开始运行时门锁关闭，清洗消毒过程中舱门自动锁定；

▲6.4、屏幕（LED）可显示≥4行文字，可直接显示实时温度及A0值；

6.5、具备故障自动诊断功能和声、光报警功能，可在显示屏上显示故障代码；

6.6、具有防干烧保护装置，系统可自动切断加热电源；

6.7、具有断电保护装置；

防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源。

7、加热方式：电加热方式，具有超温、缺水、自动保护预警断电装置；

8、软化剂添加系统：可自动添加软化剂，可除垢、催干；

▲9、自消毒设计，清洗管路与蒸汽管路完全重合，蒸汽从同样的清洗喷嘴喷出，每次清洗完成自动进行整体管路自消毒（提供管路重合照片）；

▲精确控温设计：为确保整个清洗舱最低温度能达到设定值，设置温度传感器的数量≥2组，且这些温度传感器之间能互相校准，如出现误差会发出报警提示，保证物品达到最佳的消毒效果；清洗舱门和舱体全部采用双层保温设计，有效防止热量散失，确保设定温度和实际温度误差≤±1℃。（提供温度传感器在清洗舱底部位置图片）。

具有程序自诊功能，如遇故障突发情况，需要取出器械、器皿时，程序可以点击操作暂停键，程序暂停后，可开门取出物品。

10、运行噪音：≤50dB

11、排污管道：双U字形回水弯，直径≥100mm；

12、安装要求：

12.1、冷水管、热水管距地面32cm±2cm，污水管距离地面≥10cm；

12.2、电源：AC 380V±10%，；

13、生厂商具备ISO9001认证并提供证书复印件；提供食品药品监督管理局检测报告。

三、主要配置：

1、主机1台；

2、软化水：1桶；

3、耐高温便盆：1个；

4、耐高温尿壶：1个；

三、售后服务

1、交货至指定地点；

2、质保期≥5年；

3、机器零配件供应≥5年；

4、维修到达现场时间≤4小时；现场维修人员≥2位。

5、保修期内免费升级和软件维护；

6、免费提供使用培训。

#### 12-2  污物池(与排泄物处理器配套使用）

一、数量：11个

二、技术参数：

1、材质：304不锈钢，板材厚度≥1.2mm

2、长：≥50cm,宽≥45cm,高≥60cm；

- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-1 | 冷藏库一 | 1 | 25.7 | 25.7 | 否 | 13-3冷藏库三 |
| 13-2 | 冷藏库二 | 1 | 22.9 | 22.9 | 否 |  |
| 13-3 | 冷藏库三 | 1 | 54.16 | 54.16 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-冷藏库

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：合同签订后40日完成交货及安装。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后, 签订合同支付总采购合同款的50%。待完全交付验收后支付至采购合同总金额的95%。质保期执行一年后无质量问题且财政资金到位后支付剩余5%。实际支付以财政资金到账为准。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格，甲方有权延期支付费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：1年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-冷藏库，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

注：未能表述的质量要求按国家有关技术规范执行。如现行标准有变化，以现行最新标准为准。

（五）货物技术规格具体要求

### 第13包

#### 13-1 冷藏库一

一、地点：北京安贞医院；

二、供货及安装期限：签订合同后40日历天

三、总体要求

1、现场条件：根据客户需求配置设计选型相关方案，不含土建结构、配电主电源部分以及原有库体拆除（若有）等内容，提出具体安装需求，现场其他方配合安装；

2、工作内容包括：制冷部分的深化设计、深化出图，制冷机组、冷风机的采购、制作及安装。

3、冷库的设计、建设必须符合《冷库设计规范》等规范要求，设计方案需要经过用户的认可，符合日常工作流程。

四、技术参数

1、冷库尺寸：≥10×4.3×2.5m，内容积≥92m³，库内高度≥2.3m；

2、温度设置范围： 2-8℃；

3、冷库板：

3.1、双面彩钢高压发泡聚氨酯夹芯板，偏心挂钩组合，冷库库板厚度≥100mm。

3.2、彩钢板厚度：≥0.5mm（含涂层），颜色为白灰色。

3.3、聚氨酯芯材密度：40±2kg/m³。

3.4、粘结强度≥0.1MPa，抗压强度：≥160kPa。

3.5、传热系数≤0.024W/m·K，防火等级B2及以上。

3.6、库板具有第三方完整的检测报告。

4、冷库门：

4.1、1扇手拉单开半埋式保温门，冷库门尺寸≥700×1800×100mm。

4.2、门面板：双面彩钢材质；门板：聚氨酯一次整体高压发泡成型。

▲4.3、具备冷库门锁，门内配置防锁死安全打开逃生装置；

4.4、库门安装有防霜加热装置。

4.5、配置PVC门帘。

5、地面：地面铺冷库板，冷库六个面均采用库板搭建；

6、库体辅件：

6.1、冷库板与冷库板接缝处采用耐低温中性硅酮密封胶涂抹，颜色为瓷白色。

6.2、电线管、制冷管道等穿库体处采用聚氨酯填缝剂密封。

7、制冷机组

▲7.1、采用全封闭涡旋式压缩机组，单台机组功率≥3HP，制冷量符合冷库需求，一用一备；

7.2、高效全封闭涡旋式压缩机采用双柔性设计

7.3、机组外壳为镀锌钢板喷塑，白灰色，厚度≥0.7mm

7.4、降温速率：空载降温时间≤90min；

7.5、机组噪音≤75dB@1m

7.6、电源：AC 380V±10%,50Hz±2%；

7.7、工作环境温度： -15℃～43℃；

8、蒸发器

8.1、吊顶冷风机，一用一备，制冷量符合冷库制冷要求

8.2、化霜方式：电热除霜

8.3、蒸发器外壳为镀锌钢板喷塑，颜色采用白灰色

8.4、紫铜管叉排式排管方式，外转子风扇电机配风机罩

9、制冷剂：环保型制冷剂；

10、制冷管道：

10.1、脱氧含磷紫铜管，T2级，壁厚≥0.8mm。

10.2、管道保温：采用橡塑保温管，B1级难燃，保温壁厚≥20mm。

11、化霜水管：国标PVC水管。

12、制冷阀件：热力膨胀阀、电磁阀；

13、电气控制

▲13.1、冷库电控箱配置液晶触控屏,中文显示，可显示当前库温、化霜状态故障报警和功能。

13.2、可选一库双机、一用一备工作模式。

13.3、库内配置蒸发器除霜温度探头和库温探头。具备温度自动监控、温度控制功能；温度分辨率≤0.1℃。

13.4、双系统可轮流运转，具备冷补偿、故障切换功能。

13.5、具备温度感应故障报警、除霜故障报警、库温异常自动报警、压力开关故障报警功能，报警方式：声、光报警、微信报警、短信报警。

13.6、具有物联功能，可通过PC端、手机APP远程查看设备参数及报警信息，并可记录、保存，导出、打印温度历史数据

13.7、具备过载保护、欠电压/过电压保护、电源相序保护、缺相保护、三相不平衡保护功能。

13.8、蒸发器运行模式可调，运行模式至少包括与压缩机同步、持续运转、持续运转融霜时停止。

13.9、可设置报警超温限值、压缩机延时时间、化霜时间、报警延时时间。

14、库内照明：LED灯，照度≥150lux，耐低温、防潮，可冷库门前控制。

15、空气开关、漏电保护器、接触器等电气元件、线电缆、铜芯、阻燃绝缘层

不低于国标。

16、制冷设备均单独配电，具备独立的断路器、接触器、继电器等电气元件。

17、资质：

17.1、 冷库制造商制冷智能控制系统软件具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（需提供冷库厂家著作权登记证书复印件）。

17.2、冷库质量通过WHO（世界卫生组织）PQS质量安全认证(提供材料复印件)。

17.3、冷库制造商具备ISO9001、ISO14001、ISO13485证书、ISO/IEC27001认证证书、ISO45001体系证书，并提供证书复印件。

17.4、 冷库制造商具有建筑机电安装工程专业承包叁级证书或以上。

17.5、库制造商具有设备维修安装企业能力等级证书制冷空调C类Ⅱ级及以上。

五、售后服务：

1、交钥匙交付，质保期≥1年；

2、制造商具备7×24小时全时段的免费售后服务电话。

2、响应时间≤2h，到达现场时间≤24h；

#### 13-2 冷藏库二

一、地点：北京安贞医院；

二、供货及安装期限：签订合同后40日历天

三、总体要求

1、现场条件：根据客户需求配置设计选型相关方案，不含土建结构、配电主电源部分以及原有库体拆除（若有）等内容，提出具体安装需求，现场其他方配合安装；

2、工作内容包括：制冷工程的深化设计、深化出图，制冷机组、冷风机的采购、制作及安装。

3、冷库的设计、建设必须符合《冷库设计规范》等规范要求，设计方案需要经过用户的认可，符合日常工作流程。

四、技术参数

1、冷库尺寸：≥6×3.65×2.6m，内容积≥47m³，库内高度≥2.4m；

2、温度设置范围： 2-8℃；

3、冷库板：

3.1、双面彩钢高压发泡聚氨酯夹芯板，偏心挂钩组合，冷库库板厚度≥100mm。

3.2、彩钢板厚度：≥0.5mm（含涂层），颜色为白灰色。

3.3、聚氨酯芯材密度：40±2kg/m³。

3.4、粘结强度≥0.1MPa，抗压强度：≥160kPa。

3.5、传热系数≤0.024W/m·K，防火等级B2及以上。

3.6、库板具有第三方完整的检测报告。

4、冷库门：

4.1、1扇手拉单开半埋式保温门，冷库门尺寸≥700×1800×100mm。

4.2、门面板：双面彩钢材质；门板：聚氨酯一次整体高压发泡成型。

▲4.3、具备冷库门锁，门内配置防锁死安全打开逃生装置；

4.4、库门安装有防霜加热装置。

4.5、配置PVC门帘。

5、地面：地面铺冷库板，冷库六个面均采用库板搭建；

6、库体辅件：

6.1、冷库板与冷库板接缝处采用耐低温中性硅酮密封胶涂抹，颜色为瓷白色。

6.2、电线管、制冷管道等穿库体处采用聚氨酯填缝剂密封。

7、制冷机组

▲7.1、采用全封闭涡旋式压缩机组，单台机组功率≥2HP，制冷量符合冷库需求，一用一备；

7.2、高效全封闭涡旋式压缩机采用双柔性设计

7.3、机组外壳为镀锌钢板喷塑，白灰色，厚度≥0.7mm

7.4、降温速率：空载降温时间≤90min；

7.5、机组噪音≤75dB@1m

7.6、电源：AC 380V±10%,50Hz±2%；

7.7、工作环境温度： -15℃～43℃；

8、蒸发器

8.1、吊顶冷风机，一用一备，制冷量符合冷库制冷要求

8.2、化霜方式：电热除霜

8.3、蒸发器外壳为镀锌钢板喷塑，颜色采用白灰色

8.4、紫铜管叉排式排管方式，外转子风扇电机配风机罩

9、制冷剂：环保型制冷剂；

10、制冷管道：

10.1、脱氧含磷紫铜管，T2级，壁厚≥0.8mm。

10.2、管道保温：采用橡塑保温管，B1级难燃，保温壁厚≥20mm。

11、化霜水管：国标PVC水管。

12、制冷阀件：热力膨胀阀、电磁阀；

13、电气控制

▲13.1、冷库电控箱配置液晶触控屏,中文显示，可显示当前库温、化霜状态故障报警和功能。

13.2、可选一库双机、一用一备工作模式。

13.3、库内配置蒸发器除霜温度探头和库温探头。具备温度自动监控、温度控制功能；温度分辨率≤0.1℃。

13.4、双系统可轮流运转，具备冷补偿、故障切换功能。

13.5、具备温度感应故障报警、除霜故障报警、库温异常自动报警、压力开关故障报警功能，报警方式：声、光报警、微信报警、短信报警。

13.6、具有物联功能，可通过PC端、手机APP远程查看设备参数及报警信息，并可记录、保存，导出、打印温度历史数据

13.7、具备过载保护、欠电压/过电压保护、电源相序保护、缺相保护、三相不平衡保护功能。

13.8、蒸发器运行模式可调，运行模式至少包括与压缩机同步、持续运转、持续运转融霜时停止。

13.9、可设置报警超温限值、压缩机延时时间、化霜时间、报警延时时间。

14、库内照明：LED灯，照度≥150lux，耐低温、防潮，可冷库门前控制。

15、空气开关、漏电保护器、接触器等电气元件、线电缆、铜芯、阻燃绝缘层

不低于国标。

16、制冷设备均单独配电，具备独立的断路器、接触器、继电器等电气元件。

17、资质：

17.1、 冷库制造商制冷智能控制系统软件具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（需提供冷库厂家著作权登记证书复印件）。

17.2、冷库质量通过WHO（世界卫生组织）PQS质量安全认证(提供材料复印件)。

17.3、冷库制造商具备ISO9001、ISO14001、ISO13485证书、ISO/IEC27001认证证书、ISO45001体系证书，并提供证书复印件。

17.4、 冷库制造商具有建筑机电安装工程专业承包叁级证书或以上。

17.5、库制造商具有设备维修安装企业能力等级证书制冷空调C类Ⅱ级及以上。

五、售后服务：

1、交钥匙交付，质保期≥1年；

2、制造商具备7×24小时全时段的免费售后服务电话。

2、响应时间≤2h，到达现场时间≤24h；

#### 13-3 冷藏库三

一、地点：北京安贞医院；

二、供货及安装期限：签订合同后40日历天

三、总体要求

1、现场条件：根据客户需求配置设计选型相关方案，不含土建结构、配电主电源部分以及原有库体拆除（若有）等内容，提出具体安装需求，现场其他方配合安装；

2、工作内容包括：制冷工程的深化设计、深化出图，制冷机组、冷风机的采购、制作及安装。

3、冷库的设计、建设必须符合《冷库设计规范》等规范要求，设计方案需要经过用户的认可，符合日常工作流程。

四、技术参数

1、冷库尺寸：≥12.55×7.4×2.4m，内容积≥195m³，库内高度≥2.2m；

2、温度设置范围： 2-8℃；

3、冷库板：

3.1、双面彩钢高压发泡聚氨酯夹芯板，偏心挂钩组合，冷库库板厚度≥100mm。

3.2、彩钢板厚度：≥0.5mm（含涂层），颜色为白灰色。

3.3、聚氨酯芯材密度：40±2kg/m³。

3.4、粘结强度≥0.1MPa，抗压强度：≥160kPa。

3.5、传热系数≤0.024W/m·K，防火等级B2及以上。

3.6、库板具有第三方完整的检测报告。

4、冷库门：

4.1、1扇手拉单开半埋式保温门，冷库门尺寸≥700×1800×100mm。

4.2、门面板：双面彩钢材质；门板：聚氨酯一次整体高压发泡成型。

▲4.3、具备冷库门锁，门内配置防锁死安全打开逃生装置；

4.4、库门安装有防霜加热装置。

4.5、配置PVC门帘。

5、地面：地面铺冷库板，冷库六个面均采用库板搭建；

6、库体辅件：

6.1、冷库板与冷库板接缝处采用耐低温中性硅酮密封胶涂抹，颜色为瓷白色。

6.2、电线管、制冷管道等穿库体处采用聚氨酯填缝剂密封。

7、制冷机组

▲7.1、采用全封闭涡旋式压缩机组，单台机组功率≥10HP，制冷量符合冷库需求，一用一备；

7.2、高效全封闭涡旋式压缩机采用双柔性设计

7.3、机组外壳为镀锌钢板喷塑，白灰色，厚度≥0.7mm

7.4、降温速率：空载降温时间≤90min；

7.5、机组噪音≤75dB@1m

7.6、电源：AC 380V±10%,50Hz±2%；

7.7、工作环境温度： -15℃～43℃；

8、蒸发器

8.1、吊顶冷风机，一用一备，制冷量符合冷库制冷要求

8.2、化霜方式：电热除霜

8.3、蒸发器外壳为镀锌钢板喷塑，颜色采用白灰色

8.4、紫铜管叉排式排管方式，外转子风扇电机配风机罩

9、制冷剂：环保型制冷剂；

10、制冷管道：

10.1、脱氧含磷紫铜管，T2级，壁厚≥0.8mm。

10.2、管道保温：采用橡塑保温管，B1级难燃，保温壁厚≥20mm。

11、化霜水管：国标PVC水管。

12、制冷阀件：热力膨胀阀、电磁阀；

13、电气控制

▲13.1、冷库电控箱配置液晶触控屏,中文显示，可显示当前库温、化霜状态故障报警和功能。

13.2、可选一库双机、一用一备工作模式。

13.3、库内配置蒸发器除霜温度探头和库温探头。具备温度自动监控、温度控制功能；温度分辨率≤0.1℃。

13.4、双系统可轮流运转，具备冷补偿、故障切换功能。

13.5、具备温度感应故障报警、除霜故障报警、库温异常自动报警、压力开关故障报警功能，报警方式：声、光报警、微信报警、短信报警。

13.6、具有物联功能，可通过PC端、手机APP远程查看设备参数及报警信息，并可记录、保存，导出、打印温度历史数据

13.7、具备过载保护、欠电压/过电压保护、电源相序保护、缺相保护、三相不平衡保护功能。

13.8、蒸发器运行模式可调，运行模式至少包括与压缩机同步、持续运转、持续运转融霜时停止。

13.9、可设置报警超温限值、压缩机延时时间、化霜时间、报警延时时间。

14、库内照明：LED灯，照度≥150lux，耐低温、防潮，可冷库门前控制。

15、空气开关、漏电保护器、接触器等电气元件、线电缆、铜芯、阻燃绝缘层

不低于国标。

16、制冷设备均单独配电，具备独立的断路器、接触器、继电器等电气元件。

17、资质：

17.1、 冷库制造商制冷智能控制系统软件具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（需提供冷库厂家著作权登记证书复印件）。

17.2、冷库质量通过WHO（世界卫生组织）PQS质量安全认证(提供材料复印件)。

17.3、冷库制造商具备ISO9001、ISO14001、ISO13485证书、ISO/IEC27001认证证书、ISO45001体系证书，并提供证书复印件。

17.4、冷库制造商具有建筑机电安装工程专业承包叁级证书或以上。

17.5、库制造商具有设备维修安装企业能力等级证书制冷空调C类Ⅱ级及以上。

五、售后服务：

1、交钥匙交付，质保期≥1年；

2、制造商具备7×24小时全时段的免费售后服务电话。

2、响应时间≤2h，到达现场时间≤24h；