- 第五章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都儿科研究所附属儿童医院购置医用设备，投标人应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 心电监护仪 | 3 | 否 |
|  | 1-2 | 气动脉冲振荡排痰机 | 2 | 否 |
| 2 | 2-1 | 无创呼吸机 | 3 | 否 |
|  | 2-2 | 输液泵 | 60 | 否 |
|  | 2-3 | AED | 2 | 否 |
|  | 2-4 | 压缩雾化泵 | 13 | 否 |
| 3 | 3-1 | 治疗车 | 2 | 否 |
|  | 3-2 | 抢救车 | 2 | 否 |
|  | 3-3 | 病床 | 4 | 否 |
|  | 3-4 | 干燥柜 | 1 | 否 |
|  | 3-5 | 二氧化碳监测仪 | 2 | 否 |
|  | 3-6 | 4度储血冰箱 | 1 | 否 |
|  | 3-7 | 可视喉镜 | 13 | 否 |
|  | 3-8 | 白癜风治疗仪 | 1 | 否 |
|  | 3-9 | 心电图工作站 | 2 | 否 |
|  | 3-10 | 全自动样本处理系统 | 1 | 否 |
|  | 3-11 | 动态血压监测 | 2 | 否 |
| 4 | 4-1 | 全自动尿液分析流水线 | 1 | 否 |
|  | 4-2 | 面部三维扫描仪 | 1 | 否 |
|  | 4-3 | 免散瞳眼底照相机 | 1 | 否 |
|  | 4-4 | 光子治疗仪 | 2 | 否 |
|  | 4-5 | 电子血压计 | 2 | 否 |
|  | 4-6 | 肠内营养泵 | 2 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：除非在每包技术规格中另有规定外，自签订合同之日起30个日历日。

2、采购项目（标的）交付的地点：首都儿科研究所附属儿童医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

3.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

6.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备质量保证期自验收合格之日起不少于5年。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 品目1-1 心电监护仪

# 一、数量：3台

二、技术参数

1.功能要求：供成人、小儿和新生儿作为心电、阻抗呼吸、体温、脉搏血氧饱和度、脉率、无创血压、等参数的监测。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：GB 9706.1-2020。

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：维护保养4次/年，免费对操作系统升级维护，备品备件保证10年供应。

4.各项指标要求：

4.1、便携式一体化监护仪，具备提手。

4.2、彩色液晶触摸显示屏≥12英寸，分辨率≥800×600。

4.3、监测功能

▲4.3.1、具备心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温监测功能。

4.3.2、心电：

4.3.2.1、具备3、5、12导心电测量功能。

4.3.2.2、具有智能导联脱落和多导同步分析功能。

4.3.2.3、具有RR间期分析功能，可统计病人监护时段RR间期的最大值、平均值、最小值以及标准差。

4.3.2.4、心律失常分析≥25种。

4.3.2.5、具备ST段分析功能。

4.3.2.6、心率测量范围：成人，15-300bpm；小儿/新生儿，15-350bpm。

4.3.2.7、耐极化电压：不少于±750mV。

4.3.2.8、具有监护、诊断、手术、ST模式。

4.3.3、呼吸监测：

4.3.3.1、呼吸频率测量范围：成人，0-120rpm；小儿/新生儿，0-150rpm。

4.3.3.2、具有心动干扰（CVA）识别功能。

4.3.4、血氧监测：

4.3.4.1、测量范围：1％-100％。

4.3.4.2、精度：成人/儿童，±2％以内@ 70％-100％；新生儿：±3％以内@非运动状态和运动状态下。

4.3.4.3、灌注指数（PI）测量、显示范围：0.02-20％。

4.3.5、无创血压监测：

4.3.5.1、测量模式：手动、自动、连续。

4.3.5.2、具有NIBP分析功能，可查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率、收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值。

4.3.5.3、可选择初始充气压力。

4.4、显示界面：标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导界面。

4.5、可连接护士呼叫系统。

4.6、具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。

▲4.7、具备药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算功能

4.8、可连接同品牌中央监护系统。

5.交付期：自签订合同之日起30日内。

6.质保期：保修5年。

第1包 品目1-2气动脉冲振荡排痰机

# 一、数量：2台

二、技术参数

1.功能要求：具备振动扣击和气振排痰功能，辅助患者排出呼吸道分泌物及痰液。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：YYT 1685-2020。

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：维护保养4次/年，免费对操作系统升级维护，备品备件保证10年供应。

4.各项指标要求：

（一）、主机：

1、液晶触摸显示屏≥12英寸，分辨率：≥800×600，具备锁屏功能。

▲2、叩击排痰独立治疗通道≥2通道,可双人使用。

3、治疗频率数值和波形可实时显示。

4、气振排痰：

▲4.1、治疗模式：手动模式、自动模式（≥5种）和自定义模式。

4.2、频率设置：

4.2.1、成人：1-25Hz，调节步长≤1Hz，误差：±20%以内或±2Hz以内。

4.2.2、儿童：1-15Hz，调节步长≤1Hz，误差：±20%以内或±2Hz以内。

4.3、治疗压力设置范围：3-30mmHg，调节步长≤1mmHg，误差：±1mmHg以内。

4.4、治疗时间设置：

4.4.1、手动模式：1min-60min，调节步长≤1min。

4.4.2、自动模式：5min-20min，调节步长≤5min。

4.4.3、自定义模式：5min-20min，调节步长≤1min。

4.5、气振排痰治疗时短时断电，手动模式和自定义设定参数不会改变。

5、叩击排痰：

5.1、治疗模式：手动模式、自动模式（≥4种）和自定义模式。

5.2、治疗时间设置：

5.2.1、手动模式：1min-99min，调节步长：≤1min。

5.2.2、自动模式：5min-20min，调节步长：≤5min。

5.2.3、自定义模式：5min-20min，调节步长：≤5min。

5.3、叩击排痰治疗频率设置：

5.3.1、成人：10-60Hz，调节步长≤1Hz，误差：±10%以内或±2Hz以内。

5.3.2、儿童：10-30Hz，调节步长≤1Hz，误差：±10%以内或±2Hz以内。

5.4、传动软轴长度：≥1.6m，可围绕传动动力头手柄进行360°转动，可拆卸。

6、具备雾化功能，雾化速率≥0.18mL/min，气体流量≥9L/min，粒径比例：1.0μm -5.0μm范围内≥70%。

7、具有急停开关，可随时中止治疗程序。

8、具有故障声音提示功能，音量可调。

（二）叩击头：

1、成人叩击头径向振幅：6mm±15％。

2、儿童叩击头径向振幅：3.4mm±20％。

3、叩击排痰噪音：≤65dB(A)。

（三）排痰背心：

1、充气气囊可承受2倍的设备最大气动输出压力。

2、气囊泄压时间：≤10s。

3、可配排痰胸带。

三、主要配置（每台）：

1、主机：1台。

2、排痰背心：7个。

3、排痰胸带：7个。

4、叩击头：2个。

5、台车：1辆。

四、交付期：自签订合同之日起30日

五、质保期：保修5年。

第2包 品目2-1无创呼吸机

# 一、数量：3台

二、技术参数

1.功能要求：用于新生儿（含早产儿）患者进行通气辅助及呼吸支持。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：

2.1 GB 9706.1-2020医用电气设备第1部分基本安全和基本性能的通用要求；

2.2 GB 9706.212-2020医用电气设备第2-12部分:重症护理呼吸机的基本安全和基本性能要求 GB 9706.255-2022医用电气设备第2-55部分:呼吸气体监护仪的基本安全和基本性能专用要求 YY 9706.102-2021医用电气设备第1-2部分:基本安全和基本性能的通用要求并列标准:电磁兼容；

2.3 YY 9706.108-2021医用电气设备第1-8部分基本安全和基本性能的通用要求并列标准通用要求,医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南；

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：提供软件免费升级。

4.各项指标要求：

▲4.1、气动电控呼气机，配备同品牌压力发生器。

4.2、内置电子空氧混合器、氧传感器。

4.3、通气功能：

▲4.3.1、通气模式：NCPAP、NIPPV、SNIPPV、HFNC。

4.3.2、NCPAP模式：

4.3.2.1、无需额外传感器即可支持呼吸暂停监测及唤醒通气功能。

4.3.2.2、持续气道正压值设置范围：1cmH2O-15cmH2O。

4.3.2.3、唤醒通气压力设置范围：2cmH2O-30cmH2O。

4.3.2.4、呼吸暂停报警时间：OFF，1s-60s。

4.3.3、NIPPV模式：

4.3.3.1、呼末正压PEEP设置范围：1cmH2O-15cmH2O。

4.3.3.2、吸气压力Pinsp设置范围：2cmH2O-30cmH2O。

4.3.3.3、呼吸频率设置范围：1bpm-120bpm。

4.3.3.4、吸气时间设置范围：0.1s-15s。

4.3.5、SNIPPV模式：

4.3.5.1、具有窒息监测以及备用通气功能。

4.3.5.2、呼末正压PEEP设置范围：1cmH2O-15cmH2O。

4.3.5.3、吸气压力Pinp设置范围：2cmH2O-30cmH2O

4.3.5.4、呼吸频率：1bpm-120bpm。

4.3.5.5、吸气时间：0.1s-15s.

4.3.5.6、后备频率：1bpm-120bpm。

4.3.6、HFNC高流量氧疗模式：

4.3.6.1、流量调节范围：0.5L/min-20L/min。

4.3.6.2、具有压力监测功能。

4.3.7、增氧功能：

4.3.7.1、通气持续时间可调，最长时间≥120s。

4.3.7.2、增氧氧浓度：22%-100%，连续可调。

4.3.8、手动通气功能：

4.3.8.1、通气时间调节范围：1s-15s。

4.3.8.2、气道压力调节范围：2cmH2O-30cmH2O。

4.3.9、具备自动泄漏补偿功能，可同时显示泄漏率。

4.3.10、氧浓度调节范围：21%-100% ，精度：±3%以内。

4.3.11、腹部呼吸传感器触发灵敏度≥10档可调。

4.4、监测参数

4.4.1、氧浓度监测：

4.4.1.1、监测范围：0-100%，精度：±2%以内。

4.4.1.2、氧传感器具备自动校准功能。

4.4.2、具备近鼻端压力监测功能。

4.5、报警：可手动、自动设置报警上下限。

4.6、显示：

4.6.1、彩色液晶触摸显示屏≥12英寸，分辨率≥1280×800像素。

4.6.2、可显示呼末正压、峰值压、平均压、流量、氧浓度、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、泄漏率、氧浓度与平均压乘积等参数。

4.6.3、可显示压力－时间波形、流量柱状图。

4.7、数据存储：

4.7.1、趋势数据≥120h；

4.7.2、事件日志≥10000；

4.7.3、具备截屏功能，最多可以缓存≥50张截屏图片。

4.8、具备RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫接口。

4.9、具备锂电池，充满可使用≥4小时。

4.10、工作噪音：≤45dB(A)。

三、主要配置（每台）：

1、呼吸机主机：1台。

2、一次性呼吸管路：5套。

3、呼吸鼻罩：5个。鼻塞：5个。

4、压力发生器：5套。

四、交付期：自签订合同之日起30日。

五、质保期：保修5年。

第2包 品目2-2输液泵

# 一、数量：60台

二、技术参数

1.功能要求：在医疗机构中或院内/院外转运使用，用于静脉输液、输血和肠内营养输注。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：我方严格按照国家标准、行业标准、地方标准。

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：主机保修5年；设备终身软件免费升级，并免费提供升级所需硬件，设备维修期间，可提供备机。

4.各项指标要求：

▲4.1、具备输血功能（提供证明文件）。

4.2、输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式。

4.3、输液精度：±5%以内。

4.4、输液速率设置范围：0.1-2000mL/h，最小调节步长≤0.01mL/h。

4.5、快进：

4.5.1、自动和手动快进可选

4.5.2、自动快进流速设置范围：0.1-2000ml/h。

4.6、具备在线动态压力监测功能，可实时显示当前压力数值。

4.7、压力报警阈值≥15档可调，最低可设置≤150mmHg。

4.8、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。

4.9、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。

4.10、具备单个气泡和累积气泡报警功能，可检测最小≤50μL的单个气泡并报警。

4.11、可自动统计24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。

4.12、支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）。

4.13、彩色液晶触摸显示屏≥3.5英寸。

4.14、具备药物库，可储存≥5000种药物信息。

4.15、信息储存：可存储≥5000条的历史记录。

4.16、电池工作时间：≥5小时@25ml/h。

4.17、防异物及进液等级：IP44。

4.18、整机重量：≤1.5kg。

4.19、在救护车使用（提供证明材料）。

▲4.20、整机使用期限≥10年（提供铭牌证明）。

三、交付期：自签订合同之日起30日。

四、质保期：保修5年。

第2包 品目2-3 AED

# 一、数量：2台

二、技术参数

1.功能要求：适用于成人小儿心脏骤停患者的抢救。

2.应遵循的相关国家标准GB9706.8-2009《医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器安全专用要求》。

3.主机5年保修、原厂备品备件。

4.各项指标要求：

4.1、重量（标准配置）：≤3.5Kg。

4.2、防尘防水级别：不低于IP55。

4.3、跌落试验：具有抗震功能，可承受≥1m跌落冲击。

4.4、显示屏：

4.4.1、可实时显ECG心电图波形、电击次数、抢救时间、心肺复苏反馈信息等。

4.4.3、可声音和图像提示急救流程。

4.5、除颤及复苏流程：符合AHA2015指南标准。

4.6、CPR反馈功能：

▲4.6.1、可以实时显示按压深度并语音提示按压力度。

4.6.2、按压速率节拍器能可自动给出速率提示。

4.7、操作流程与心肺复苏提示语音为中文。

4.8、除颤波形能量，低能量双相波技术。

4.9、除颤能量：成人模式，120J-200J范围内多挡可选；儿童模式。50J-85J范围内多挡可选。

4.10、成人分析模式、儿童分析模式自动切换。

4.11、电极结构：一体化电极。

4.12、电极有效期：≥5年或5年内免费更换。

4.13、可记录≥6h的临床抢救数据。

4.14、可传输数据至电脑。

4.15、电池：可支持连续200J除颤≥300次或无电击操作（连续监护）≥13h；

三、交付期：自签订合同之日起30日。

四、质保期：保修5年。

第2包 品目2-4压缩雾化泵

# 一、数量：13台

二、技术参数

1.功能要求：用于成人及儿童雾化，供药物雾化吸入治疗。强大的高性能压缩泵，可24小时连续工作；超低噪音，内置消音盒<51分贝；雾化颗粒细腻均匀 ，直径小于5um,颗粒百分比>65%。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：遵循相关国家标准、行业标准、地方标准等相关标准、规范。

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：投标人负责对采购人技术人员、操作人员进行培训，培训内容包括仪器操作、仪器维护及简单的仪器维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。质保2年，在国内设有备件库，可保证6年以上供应期；在项目所在地售后网点和备有常用零配件。

4.各项指标要求：

▲4.1、最大雾化率：≥0.2mL/min。

4.2、药液残留量：≤1.0mL。

4.3、雾粒中位直径（MMD）：3.9μm±25%，直径小于5μm的雾粒占比≥65%。

4.4、雾化器所产生的正常压力范围：0.08-0.15MPa；当雾化器发生异常情况，雾化器所产生的最大压力0.15-0.4MPa。

4.5、压缩泵自由空气流量：≥10L/min。

4.6、噪音：≤65dB(A)。

4.7、可连续运行≥24h。

4.8、净重：≤2.1kg。

4.9、外形尺寸：长≤19.8cmm，宽≤19.5cm，高≤10.5cm。

4.10、电源：AC 220V±22V，50Hz±1Hz，功率≤130VA。

三、交付期：自签订合同之日起30日。

四、质保期：保修5年。

第3包 品目3-1治疗车

# 一、数量：2台

二、技术参数

1、尺寸规格：700*450*900；

2、车体立柱采用铝合金型材嵌入式导轨技术，实现多种配件在两侧可自由调整高度和位置。

3、车体抽屉采用2只铝板焊接成型抽屉，重量轻；抽屉内配ABS隔板，方便药品器械分类存放；滑轨采用三节静音滑轨，无噪音，可自锁。

三、交付期：自签订合同之日起30日。

四、质保期：保修5年。

第3包 品目3-2抢救车

# 一、数量：2台

二、技术参数

1、尺寸规格：≥700*480*1000。

2、高光模具成型台面，ABS材质。

3、ABS台面厚度≥40mm,内镶304不锈钢拉丝板，台面安装304不锈钢三面围栏。

4、侧板背板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度≥4mm，表面材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料。

5、车体立柱采用铝合金型材嵌入式导轨技术，实现多种配件在两侧可自由调整高度和位置。

6、车体抽屉采用五只铝板焊接成型抽屉，重量轻；抽屉内配ABS隔板，方便药品器械分类存放；滑轨采用三节静音滑轨，无噪音，可自锁；

7、车体前方装有一次性不锈钢连杆锁装置；

8、底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ100mm,两只带刹车、推行灵活、转向准确。

9、配置（单台）；仪器支架、书写平台、输液挂钩、CPR板、污物桶、电源插板、锐器盒、氧气。

三、交付期：自签订合同之日起30日。

四、质保期：保修5年。

第3包 品目3-3病床

# 一、数量：4套

二、技术参数

1、尺寸规格：≥2000*900*500。

2、儿童床

▲2.1、手动二摇四折带轮儿童床。

2.2、病床尺寸：长≥2000mm，宽≥900mm，高≥480mm-1000mm。

2.3、背部升降：0—80°。

2.4、膝部升降：0—40°。

2.5，护栏采用sus304 圆25*1.5mm不锈钢焊接制作，整体限位上下升降。

2.6、病床摇动丝杆带限位装置。

2.7、床头床尾采用sus304 圆32*1.5mm不锈钢管焊接，床头内磨具注塑定制床头板，ABS材质。

2.8、床尾板设置床头卡插套。

2.9、床面板：

2.9.1、采用冷轧钢板一次冲压成型，钢板厚度≥1.5mm，可拆卸消毒。

2.9.2、凹型多气孔设计,便于透气并具有防滑功能。

2.9.3、承重≥250kg。

2.10、床架

2.10.1、采用冷轧钢板，钢板厚度≥1.5mm。

2.10.2、表面经二度酸洗磷化后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体。

2.11、不使用时可放下，具有防夹手功能。

2.12、脚轮：

2.12.1、聚氨酯静音脚轮，直径≥125mm。

2.12.2、脚轮单只承重≥80kg。

2.12.3、刹车：单刹车。

2.13、具有尿袋/引流袋挂钩≥4个。

2.14、床垫：≥6cm床垫，床垫外层以防水帆布床套包覆，床套可拆洗，床垫总厚度≥6cm，其中海绵厚度≥2cm，棕厚度≥4cm。

2.15.摇杆：单组金属摇杆，背部倾斜度0-75°（±5°），能控制背部升降，摇杆螺母采用精加工材料，经久耐用，螺管采用≥1.2mm厚钢管承接。

2.16.床体两边配备左右2个输液架插孔，输液架插孔采用0.9mm无缝管精拉成型，配有一支调节输液杆。

三、主要配置（单套）：

1、儿童床：1张。

2、床垫：1张。

3、抽拉鞋架。

四、交付期：自签订合同之日起30日。

五、质保期：保修5年。

第3包 品目3-4干燥柜

# 一、数量：1台

二、技术参数

1.功能要求：用于对手术器械、玻璃器皿、麻醉和呼吸管路、湿化瓶、各类常规器械等的快速干燥。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：WS 310-2016。

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：维护保养8次/年，免费对操作系统升级维护，备品备件保证10年供应。

4.各项指标要求：

▲4.1、有效容积：≥450L。

4.2、柜体材料：内腔304不锈钢板；外壳：冷轧钢喷塑。

4.3、柜门：单开门，带有观察窗。

4.4、搁架层数：≥6层，单层搁架承重：≥15Kg。

4.5、吹风速率：≥12m/s。

4.6、循环风道：顶部吸风，侧面出风。

4.7、具备新风系统和新风空气过滤器。

4.8、控制系统：

4.8.1、PLC控制器；

4.8.2、彩色液晶触摸显示屏≥7英寸，中文操作界面。

4.8.3、干燥温度设置：10℃-90℃，连续可调。

4.8.4、干燥时间设置：0-9999min，连续可调。

4.8.5、具超温、过流、漏电等安全保护装置。

4.9、加热系统：

4.9.1、PTC电加热，PTC数量≥5套。

4.9.2、升温时间：≤10min@干燥柜从25℃升温至90℃。

4.9.3、误差：±1℃以内。

4.9.4、温度均匀度：±2.5℃以内@90℃。

4.9.5、温度稳定度：≤2℃@90℃恒温24h。

4.10、噪音：≤65db；

三、主要配置：

1、主机：1台。

2、麻醉呼吸管路插架：3套。

3、层架：6个。

四、交付期：自签订合同之日起30日。

五、质保期：保修5年。

第3包 品目3-5二氧化碳监测仪

# 一、数量：2台

二、技术参数

1.功能要求：监测呼气末二氧化碳；

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：符合国家二氧化碳监测的专标

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：后续运营维护由厂家负责，提供软件免费升级，提供充足的备品备件。

4.各项指标要求：

4.1、适用于成人，儿童和婴儿患者的二氧化碳监测。

4.2、测量原理：双通道，非分光红外，无运动部件。

4.3、测量参数：呼末二氧化碳、呼吸率。

4.4、10秒内显示波形，2分钟内达到测试条件@25℃室温条件下。

4.5、无需用户进行日常校准。

4.6、CO2测量

4.6.1、测量范围：0-99mmHg。

4.6.2、分辨率：≤1mmHg。

4.6.3、CO2准确度： ±2mm以内@0Hg-40mmHg；±8%以内@41-99mmHg。

4.6.4、测量漂移：4小时内≤1mmHg。

4.6.5、CO2噪声：RMS≤1mmHg@5%CO2时。

4.6.5、系统响应时间：≤500ms。

4.6.6、使用除颤器时测试无影响。

4.7、呼吸率测量

4.7.1、测量范围：3-150bpm；

4.7.2、呼吸率测量精度：±1bpm以内。

4.7.3、呼吸率算法：自适应阈值算法。

4.8、ETCO2计算方法：呼出阶段CO2波形的峰值。

4.9、FiCO2测量方法：过去20s波形中的最低值。

4.10、内置大气压传感器，自动大气压补偿。

4.11、彩色液晶屏≥1英寸，显示矩阵：≥128×128。

4.12、声音报警音量：≥50dB(A)。

4.13、外形尺寸：≤60mm×50mm×50mm；重量≤70g（含电池）。

4.14、可承受1米高度重复跌落测试。

4.15、工作条件：

4.15.1、环境温度：0-40 ℃。

4.15.2、湿度：≤90%（非凝结）。

4.15.3、气压：50-120kPa。

4.16、电池：支持主机工作时间≥4h。

4.17、成人气道适配器：死腔≤6mL,气阻≤0.3cmH2O@30LPM。

4.18、儿童气道适配器：死腔≤1mL，气阻≤1.3cmH2O@10 LPM。

三、主要配置（单台）：

1、主机：1台。

2、成人气道适配器：1个。

3、儿童气道适配器：1个。

四、交付期：自签订合同之日起30日。

五、质保期：保修5年。

第3包 品目3-6 4度储血冰箱

# 一、数量：1台

二、技术参数

1.功能要求：用于保存血液及其制品。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：YY/T 0086-2020。

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：在设备质保期内可以保证配件备件的供应。

4.各项指标要求：

4.1、制冷系统：

▲4.1.1、制冷方式：风冷，箱内温度恒定控制在：4±1℃@环境温度10℃-35℃范围内。

4.1.2、全封闭压缩机，环保型制冷剂。

▲4.1.3、配有蒸发器探头，蒸发器产生结冰时，自动循环除霜，柜内温度不因为除霜产生波动。

4.2、控制系统：

4.2.1、微电脑控温，可数字显示上下点温度、平均温度，分辨率≤0.1℃。

4.2.2、双电子温度探头设计，在主温控探头发生故障时，自动切换到备用探头。

▲4.2.3、具备机械温控器和电子温控器，当电子温控器发生故障时，自动切换至机械温控器。

4.2.4、配有温度记录仪，可监控、打印、记录数据。

4.2.5、具备蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警≥60h；

4.2.6、具备高/低温报警、门未关闭报警、断电报警、冷凝器脏堵报警、冷凝器异常高温报警、传感器故障报警、蓄电池寿命报警、冷凝风扇寿命报警功能。

4.2.7、报警方式：声、光报警、远程信号报警；

4.3、结构、材质：

4.3.1、外箱尺寸(W×D×H)：≤850×850×1850mm。

4.3.2、内箱尺寸(W×D×H)：≥700×600×1150mm。

▲4.3.3、有效容积：≥500L，装载量：≥200袋400ml血袋。

4.3.4、外部材料：喷涂钢板，内部材料：喷涂钢板。

4.3.5、门：

4.3.5.1、外门：具备热反射膜的发泡玻璃大门；

4.3.5.2、内门：有机玻璃门，防止冷量外泄；具有自动化霜功能，防止高湿度结霜。

4.3.5.3、具备安全门锁。

4.3.6、具备检测孔，直径≥30mm。

4.3.7、柜内具备LED照明灯。

4.3.8、具备脚轮以及止动底角。

4.3.9、配备接水盒，外门产生结露不会滴到地面。

4.4、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤300W。

4.5、生产商通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证并提供证书复印件。

三、主要配置：

1、血液冷藏箱：1台。

2、温度监控模拟盒：2个。

3、网架：5个。

四、交付期：自签订合同之日起30日。

五、质保期：保修5年。

第3包 品目3-7可视喉镜

# 一、数量：13套

二、技术参数

1.功能要求：供临床挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气道插管供麻醉或急救用，也可用于口腔内诊察、治疗。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：YZB/苏0907-2012

- 后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：提供软件免费升级，提供充足的备品备件。

4.各项指标要求：

4.1、喉镜由显示屏、手柄（摄像头、LED灯）组成，与一次性使用喉镜片配合使用，喉镜不与人体直接接触。

4.2、整机具备拍照录像、WIFI传输、视频照片回放功能。

4.3、分体式设计，手柄与显示屏直插式连接。

4.4、显示屏：

4.4.1、彩色液晶显示屏≥2.5英寸。

4.4.2、显示屏上下转动范围：0º-110º，左右转动范围：0º-270º。

4.4.3、具备画面翻转功能。

4.4.4、显示部件防水等级：IPX3。

4.4.5、内存≥32G。

4.4.6、电池：待机时间≥3.5h,充电时间≤3小时,充电次数≥300次。

4.4.7、具备低电量提示功能。

4.5、手柄：

4.5.1、防水等级IPX7

4.5.2、喉镜主机软管长度：≥70mm。

▲4.5.3、喉镜主机软管直径：≤3.5mm。

4.5.4、喉镜主机头端长度：≤5.5mm。

4.5.5、摄像头

4.5.5.1、景深：5-100mm。

4.5.6、LED灯照度：≥150lux。

4.5.7、图像分辨率：≥7.8lp/mm。

4.6、一次性使用喉镜片套装：

4.6.1、喉镜片总长度：新生儿，90±5mm；小儿，105±5mm；小儿直片，110±5mm。

4.6.2、喉镜片可插入部分长度：新生儿，55±5mm；小儿，≤70±5mm；小儿直片，80±5mm。

4.6.3、喉镜片镜尖宽度：新生儿，≤10mm；小儿，≤10mm；小儿直片，≤10mm。

4.6.4、喉镜片摄像头处宽度：新生儿，≤14.5mm；小儿，≤15.5mm；小儿直片，≤14.5mm。

4.6.5、喉镜片摄像头处厚度：新生儿，≤10.5mm；小儿，≤10.5mm；小儿直片，≤10.5mm。

4.6.6、镜前端为弧形设计，视场角≥45°。

4.6.7、喉镜片具有防雾功能。

4.6.8、具备注册证。

4.7、主机使用期限≥6年或戊二醛消毒周期≥3000个。

三、主要配置（单套）：

1、手柄：1把。

2、显示屏：1个。

3、充电器：1个。

4、一次性使用喉镜片套装：1套。

四、交付期：自签订合同之日起30日。

五、质保期：保修5年。

第3包 品目3-8白癜风治疗仪

# 一、数量：1台

二、技术参数

1.功能要求：供白癜风患者作皮肤表真皮分离用。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：我方严格按照国家标准、行业标准、地方标准。

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：投标人负责对采购人技术人员、操作人员进行培训，培训内容包括仪器操作、仪器维护及简单的仪器维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。提供终身软件免费升级服务，投标人国内设有备件库，可保证5年以上供应期；在项目所在地备有常用零配件。

4.各项指标要求：

4.1、磨削取皮一体化设计。

4.2、表皮分离器温度控制：

4.2.1、温度控制范围：40℃-45℃，误差：≤1.8℃；控制回环：1.2℃±0.4℃。

4.2.2、报警温度：47℃±0.5℃；报警方式：声光报警。

4.3、表皮分离器负压控制：

4.3.1、负压控制范围：-30kpa～-65kpa；误差：≤3kpa；控制回环：3.6 Kpa±0.6Kpa；

4.3.2、上限报警压力：-70kpa±1kpa。

4.3.2、抽气泵电机堵转或负压系统严重漏气可报警。

4.4、分离器表皮分离最大面积：≥72cm2。

4.5、电源：AC 220V±22V，50Hz±1Hz，功率≤100VA。

三、主要配置：

1、主机：1台。

2、表皮分离器：6只。

四、交付期：自签订合同之日起30日。

五、质保期：保修5年。

第3包 品目3-9心电图工作站

# 一、数量：2台

二、技术参数

1.功能要求：用于记录患者静息下心电图变化。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：我方严格按照国家标准、行业标准、地方标准。

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：投标人负责对采购人技术人员、操作人员进行培训，培训内容包括仪器操作、仪器维护及简单的仪器维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。提供终身软件免费升级服务，在国内设有备件库，可保证10年以上供应期；在项目所在地备有常用零配件。

4.各项指标要求：

4.1、心电采集：

▲4.1.1、有线式12导联同步采集。

4.1.2、采样率设置范围：4096Hz-10000Hz。

4.1.3、采样精度：≥12位。

4.1.4、共模抑制比：≥60dB。

4.1.5、时间常数：≥3.2s；

4.1.6、频率响应：0.5Hz-150Hz；

4.1.7、输入阻抗：≥5MΩ。

4.1.8、具备预采功能。

4.1.9、系统采集过程中可随时暂停并选择暂停原因，并可续采集、重采集。

▲4.1.10、具备不限时长的心电不间断采样功能，可兼用作实时监护。

4.1.11、具备滤波技术，基线无漂移及干扰。

4.1.12、具备起搏采集功能。

4.2、软件功能：

▲4.2.1、具备常规心电图、频谱心电图、高频心电图、QT离散度分析、心率变异性分析、心室晚电位、向量心电图、时间向量心电图、多小时心电图分析方法，并可出具对应的独立报告。

4.2.2、采用人工智能心电分析，可提供自动分析结论和心律失常自动识别分类。

4.2.3、频谱心电图：

4.2.3.1、12导联采集，具备冠心病定位诊断技术。

4.2.3.2、具备色谱图功能。

4.2.4、心电向量图

4.2.4.1、标准心电向量采集模式采集的向量图，非模拟方式或推导方式采集向量。

4.2.4.2、可动画显示向量心电图。

4.2.4.3、具备时间向量心电图和向量心电图两种向量分析及报告。

4.2.5、具备屏幕拷贝功能。

4.2.6、具备病例数据库管理功能，可对病例数据库进行查询、排序、删除、更改等操作，更可以输出病例数据库报表。

4.2.7、具备电子尺。

4.2.8、数据符合HL7、XML架构标准。

4.2.9、具备手动预约及自动批量预约功能。

4.2.10、设备在采集到危重患者时有自动心电图危机报警提醒，软件分析端会在最前端显示，并有特殊标记。
4.2.11、可与医院HIS网络或各种信息平台无缝对接。

4.2.12、ECG报告格式：横向（3*4+1）、横向（3*4+2）、横向（6*2+1）、纵向、自定义报告、心电图文报告单等十几种报告格式。

4.2.13、ECG对比功能，可通过姓名、ID号、门诊号、住院号和身份证号来对比同一病例的多次心电图，观察前后心电图的变化。

4.2.14、具备左右手反接修正和胸导联接反修正功能。

4.2.15、具备阿托品实验自动采集和15/18导联组合采集功能。

4.2.16、具备医生个性电子签名，可录入实际笔迹。

4.2.17、可位不同操作医生可设置不同操作密码，登陆界面可选择不同操作科室。

4.2.18、统计分析功能：可统计医生工作量、各功能收费情况、可按任意时间段进行各种指标统计分析，具备数据表和柱状图多种报告方式。

4.2.19、具备滤波技术，基线无漂移及干扰。

4.2.20、具备具备婴儿分析功能。

4.3、工作站：

4.3.1、CPU：i5或以上性能。

4.3.2、内存：8G；硬盘≥1T。

4.3.3、彩色液晶显示器≥24英寸。

4.3.4、打印机：黑白激光打印机。

4.4、生产厂商通过ISO13485 质量管理体系认证并提供证书复印件。

三、交付期：自签订合同之日起30日。

四、质保期：保修5年。

第3包 品目3-10全自动样本处理系统

# 一、数量：1套

二、技术参数

1.功能要求：用于临床检验分析仪器分析前试剂或样本（如蛋白免疫印记实验样本）的加样

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：我方严格按照国家标准、行业标准、地方标准。

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：投标人负责对采购人技术人员、操作人员进行培训，培训内容包括仪器操作、仪器维护及简单的仪器维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。提供终身软件免费升级服务，投标人国内设有备件库，可保证5年以上供应期；在项目所在地备有常用零配件。

4.各项指标要求：

4.1、样本类型：静脉血血清、末梢血。

▲4.2、样本数量：≥48个，具备震荡功能。

4.3、加样量设置范围：≥10μL，≤1000μL。

4.4、准确度：±5%以内@10μL；±2%以内@100μL；±1%以内@1000μL。

4.5、精密度（CV）：≤3%@@10μL；≤2% @100μL；≤1%@1000μL。

4.6、温度控制范围：室温℃-55℃

▲4.7、温度准确度：±1.5℃以内@55℃。

4.8、温度均匀性：≤3.0℃@55℃。

4.9、温度稳定性：≤1.5℃@55℃。

▲4.10、清洗液平均残余量：≤50μL/孔。

▲4.11、清洗液加液均匀度：板间加液量误差CV≤5%。

4.12、软件功能：

4.12.1、全中文操作菜单。

4.12.2、可以自动完成仪器的开机自检，报告各功能模块正常与否。

4.12.3、可设置干燥时间、震荡时间、静置时间、震荡等级、清洗次数。

4.12.4、清洗排数设置：1-6排。

4.12.5、可以查询到当前及历史信息。

4.12.6、具备液面探测功能，检测到液量不足时，提示报警。

4.12.7、具备干净吸头盒吸头剩余量提示功能。

4.12.8、具备废弃吸头盒吸头使用量提示功能。

4.12.9、具备权限管理功能。管理员权限需要用户名与密码进行登录，普通用户权限可以直接登录。

三、售后服务：

1、质保期：≥5年。

2、软件终身免费升级。

3、提供备品备件清单。

四、交付期：自签订合同之日起30日。

五、质保期：保修5年。

第3包 品目3-11动态血压监测

# 一、数量：2套

二、技术参数

1.功能要求：用于记录24小时血压数值变化。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：我方严格按照国家标准、行业标准、地方标准。

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：投标人负责对采购人技术人员、操作人员进行培训，培训内容包括仪器操作、仪器维护及简单的仪器维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。提供终身软件免费升级服务，在国内设有备件库，可保证10年以上供应期；在项目所在地备有常用零配件。

4.各项指标要求：

（一）、动态血压记录盒：

1、测量方法：示波法。

2、血压测量范围：0-260mmHg。

3、脉搏测量范围：30-220次/min。

4、具备过压保护功能，当袖带内压力大于300mmHg±10mmHg时，袖带能够自动释压。

5、袖带加压过程中取掉电池，袖带能够自动释放压力。

6、具备掉电数据保护功能，记录过程中取掉电池，不会丢失已经记录的数据。

7、具备自动重测功能。出现错误数据时可进行自动重测。

8、具备显示屏，可显示血压趋势图、收缩压、舒张压、脉搏及工作状态信息。

▲9、可测定患者体位状态。

10、具备实时时钟，可显示当前时间。

11、电池供电，记录时间≥24小时。

12、存储容量：≥450测试数据。

13、生产厂商通过ISO13485 质量体系认证并提供证书复印件。

（二）、分析报告软件：

▲1、24小时动态血压数据可回放至动态心电系统内，可对 24 小时动态血压数据及心电图数据同步显示。

▲2、具备比较分析功能。可对同一患者进行多次测量，进行不同数据间的比较分析。

▲3、具备预设功能。可设置≥5种测量间隔和测量时间。

4、具备趋势图，可选择显示心率趋势图、平均动脉压、错误数据、RPP数据趋势图。

5、具备数据表，可选择显示全部、按小时显示，可显示小时平均值、显示错误数据、血压异常数据、错误数据以不同颜色进行标注，并可选择是否显示。

6、具备柱状图，可选择显示全部、 白天、晚上柱状图。

7、具备图功能，可选择显示全部、 白天、晚上饼状图。

▲8、具备儿童血压模式，具备≥5个阶段的数据库。

9、具备患者信息登记功能，可登录患者的详细信息。

10、具备拟合线数据报告。

11、具备晨峰血压报告功能。

12、可多种形式显示及打印回访数据。

13、可打印报告。

三、主要配置（单套）：

1、动态血压记录盒：2个。

2、分析报告软件：1套。

四、交付期：自签订合同之日起30日。

五、质保期：保修5年。

第4包 品目4-1全自动尿液分析流水线

# 一、数量：1台

二、技术参数

1.功能要求：全自动对尿液中成份定性定量分析。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：行业标准。

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：投标人负责对采购人技术人员、操作人员进行培训，培训内容包括仪器操作、仪器维护及简单的仪器维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。提供终身软件免费升级服务，投标人国内设有备件库，可保证10年以上供应期；在项目所在地备有常用零配件。

4.各项指标要求：

（一）尿有形成分检测模块：1台

▲1、采用流式细胞技术来鉴别尿中有形成分，检测通道≥2个。

2、报告参数≥5项。

3、可提供红细胞形态学信息。

4、可提供有助于尿路感染的诊断和治疗检测信息，判断致病菌类型。

▲5、可提供判断肾脏对尿液的浓缩与稀释功能信息，包括电导率和渗透压等参数。

6、全自动进样系统，样品位≥50个，并有手动进样功能。

▲7、单机测定速度≥80标本/h。

8、手动进样时标本量≤1mL，自动进样时标本量≤2mL。

9、数据存储：≥1,000个样品数据，包括定量参数和质控数据。

▲10、可提供原厂配套的高、低两种水平的有形成份质控品，包括白细胞、红细胞、管型、上皮细胞、细菌（提供NMPA注册证证明）。

11、提供终生免费的实时在线网上质控服务，可同时实现室间质评和室内质评。

（二）、干化学检测模块：1台

1、仪测定原理：彩色CMOS传感器进行扫描与测光。

▲2、测定项目：尿液测定项目≥14项。可以自动报告肌酐、尿微量白蛋白、尿微量白蛋白/肌酐、蛋白/肌酐比值。

3、自动加样、自动测定、自动取出测定条；加样模式：进行自动的定量点式加样。

▲4、检测速度：≥220标本/h。

5、试纸条容量≥300条，有防止尿条氧化装置。

6、样品量：尿液≤1ml。

7、比重检测：光学折射率测定。

8、颜色检测：比色测定求出吸光度数据。

9、主机存储量：≥10000份病人测定结果。

▲10、试纸条：能抗VC干扰，能抑制共存物质间相影响，室温保存≥1年。

（三）、工作站：

1、CPU：i5或以上性能。

2、内存≥8G；硬盘≥500G。

3、彩色液晶显示器≥19英寸。

4、打印机：激光打印机。

（四）、软件功能：

1、提供原厂配套的中文操作软件。

2、中文报告，可将实验室现有尿干化学报告与沉渣报告整合。

三、交付期：自签订合同之日起30日。

四、质保期：保修6年。

第4包 品目4-2面部三维扫描仪

# 一、数量：1台

二、技术参数

1.功能要求：手持、固定两用面部3D扫描仪，软硬件并重，依托强劲算法，蕴含卓越性能，10秒完成面部真彩三维数据采集，5分钟完成方案预演，为儿牙、正畸、颌面外科、修复等临床应用提供更精确、高效的分析手段，协助医生为患者制定更加合理的治疗方案。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：我方产品完全遵循相关国家标准、行业标准、地方标准等相关标准、规范。

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：投标人负责对采购人技术人员、操作人员进行培训，培训内容包括仪器操作、仪器维护及简单的仪器维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。提供终身软件免费升级服务，在国内设有备件库，可保证10年以上供应期；在项目所在地备有常用零配件。

4.各项指标要求：

▲4.1.1、扫描模式：手持与固定双模式。

4.1.2、重量≤800g。

4.1.3、深度相机分辨率：≥1280×1080。

4.1.4、扫描精度：≤50μm。

4.1.5、扫描速度：≥15帧/s。

4.1.6、深度相机视场角：≥40°。

4.2、纹理相机。

4.2.1、分辨率：≥2448×2048。

4.2.2、纹理相机视场角≥45°。

4.3、工作站：

4.3.1、CPU：i713代或以上性能。

4.3.2、内存：≥32G；硬盘≥1TSSD。

4.3.3、彩色液晶显示器≥14英寸。

4.4、软件功能：

▲4.4.1、具有面部特征点自动识别功能，可基于特征点实现面部测量、对比和分析功能。

▲4.4.2、可自动获取动态咬合数据，支持导入至口腔专业设计软件。

4.4.3、支持面扫与口扫的数据匹配，匹配好的数据可导入至口腔专业设计软件。

4.4.4、具有正畸模拟功能，模拟正畸效果。

4.4.5、软件终身免费升级。

三、主要配置：

1、扫描仪主机：1台。

2、U盘：1个。

3、标定板：1个。

4、标定板支架：1件。

5、开口器：1个。

6、帽子：1个。

7、纹理相机：1台。

8、工作站：1套。

9、软件：1套。

四、交付期：自签订合同之日起30日。

五、质保期：保修5年。

第4包 品目4-3免散瞳眼底照相机

# 一、数量：1台

二、技术参数

1.功能要求：行业标准。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范。

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：投标人负责对采购人技术人员、操作人员进行培训，培训内容包括仪器操作、仪器维护及简单的仪器维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。提供终身软件免费升级服务，投标人国内设有备件库，可保证10年以上供应期；在项目所在地备有常用零配件。

4.各项指标要求：

▲4.1、具备眼底彩色照相、立体照相、眼前节彩色照相功能。

4.2、视角：≥30°。

4.3、小瞳探测模式最下瞳孔直径：≤3.3mm。

▲4.4、可自动拍照，相机软件根据不同的患者校正所有参数。

4.5、具备自动聚焦功能。

4.6、可自动调整曝光强度。

4.7、闪光强度：≥15档可调。

4.8、液晶触摸显示屏≥10英寸，可360°旋转。

4.9、内固视标：液晶点阵，固视标类型≥5种；周边模式固视标≥9点；具备动态对比度滤光器模式，可用于糖网筛查。

4.10、操作者方位：病人侧、对侧、旁侧。

4.11、操作模式：全自动、手动。

4.12、工作站：

4.12.1、CPU：i5或以上性能。

4.12.2、内存：≥16G；硬盘≥4T。

4.12.3、彩色液晶显示器≥23英寸。

4.12.4、打印机：彩色喷墨打印机。

4.13、软件功能：

4.13.1、中文操作界面。

4.13.2、图像处理功能。

4.13.2.1、具备全视网膜自动拼图功能。

4.13.2.2、具病灶定位、测量、放大、比较、修正、边界处理、黑白颠倒、去反光、亮度，彩色、重叠、杯盘比测量等功能。

4.13.2.3、具备数字减影功能。

4.13.2.4、能以多种格式对图像进行存贮，病人报告及照片统一管理。

4.13.3、中文报告，报告版面可调整，报告可打印。

三、交付期：自签订合同之日起30日

四、质保期：保修5年

第4包 品目4-4光子治疗仪

# 一、数量：2台

二、技术参数

1.功能要求：用于消炎镇痛，对体表创面有止渗液，促进肉芽组织生长加速愈合。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：我方产品完全遵循相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范。

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：保修期内设备元件或部件损坏、耗尽，投标人应一律无偿更新;保修期内投标人对所售设备每年进行2次保养;保修期内若设备软、硬件升级，投标人无偿为采购人实施升级;保修期内发现设备有质量问题，采购人有权要求更换或退货。投标人技术工程师应在接到采购人报修后1小时内响应，并于18小时内到达现场解决问题。投标人在项目所在地的售后网点设有备件库，存入所有必须的备件，提供设备终身维修服务，并保证设备停产后10年的备件供应。

4.各项指标要求：

▲4.1、光源材料：点阵式半导体固态光源。

▲4.2、峰值波长：红光640±10nm，蓝光460±10nm（提供第三方检测报告证明）。

▲4.3、光功率密度（光源表面测量）：红光：≥1000mW/cm²；蓝光：≥1000mW/cm²（提供第三方检测报告证明）。

4.4、温升≤2℃@光功率密度≥40mW/cm²（提供第三方检测报告证明）。

4.5、最大治疗深度：≥10cm。

4.6、光源聚光：组合光杯式。

4.7、最大有效治疗面积：≥800cm²。

4.8、光杯口平面面积：≥180cm²。

4.9、输出光功率（光杯口平面测量）：≥12W。

4.10、光功率变化率：±1%。

▲4.11、照射治疗模式：持续照射治疗、脉冲照射治疗。

4.12、能量调节：≥5档可调。

4.13、定时时间： 0min-99min，连续可调。

4.14、液晶触摸显示屏≥7寸。

4.15、具备升降支架。

4.16、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤300VA。

三、主要配置（单台）：

1、主机：1台。

2、支架组件：1套。

3、遮光罩：2个。

4、保护眼镜：2副。

四、交付期：自签订合同之日起30日。

五、质保期：保修5年。

第4包 品目4-5电子血压计

# 一、数量：2台

二、技术参数

1.功能要求：适用于人体上臂部位的血压测量。

2.严格按照国家标准、行业标准、地方标准。

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：设备出现故障，在接到采购人通知后，随时解答问题，提供及时、迅速、优质的保修服务，保证设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。

4.各项指标要求：

4.1、测量方式：示波测定法。

4.2、测量范围：

4.2.1、压力：0-299mmHg。

4.2.2、脉搏数：40-180次/min。

4.3、测量精度：

4.3.1、压力：±3mmHg以内。

4.3.2、脉搏：土5%以内。

4.4、显示方式：液晶显示屏数字显示。

4.5、具备自动关机功能。

4.6、电源：电池。

4.7、外形尺寸：≤150mm×100mm×150mm；重量≤250g(不含电池）。

4.8、使用环境温度： 5℃-40℃；湿度：15%-85%。

三、交付期：自签订合同之日起30日。

四、质保期：保修5年。

第4包 品目4-6肠内营养泵

# 一、数量：2台

二、技术参数

1.功能要求：能满足需要肠内营养治疗的患者的需求，可做到即温即食。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：国标：GB 9706.1-2020、GB 9706.224-2021、GB/T 14710-2009、GB 9706.102-2021。行标：YY 9706.108-2021。

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：4小时内响应服务，24小时到现场服务，保修期5年，每年2次巡检、软件终身免费升级、备品备件供应时间不小于产品使用寿命周期。

4.各项指标要求：

（一）、主机：

1、输注模式：蠕动运转模式。

2、喂养模式：可连续或间断输送营养液。

3、输液速度：

3.1、设定范围：0-1000mL/h；最小调节步长≤1mL/h；误差：±5%以内。

3.2、设定速度可显示。

4、输液量：

4.1、设定范围：0-9999mL；最小调节步长≤1mL；误差：±5%以内。

4.2、设定输液量可显示。

4.3、具备输液量累计显示功能，显示范围：0-9999mL；分辨率≤1mL；误差：±5%以内。

5、加温器温度：

5.1、温度设置范围：35℃-40℃，调节步长≤1℃，误差：±3℃。

5.2、设定温度可显示。

5.3、超40℃ 停止加温。

6、报警：

6.1、具备加温器故障报警、堵管或空管报警、转子故障报警、任务完成报警、暂停超时报警、电源线脱落报警、电池低电量报警、系统错误报警功能。

6.2、报警方式：声音及文字显示报警。

6.3、报警音量：≥3档可选并可显示设定音量。

7、记忆功能：

7.1、关机后，可存储最后一次设置的流速、任务、温度和实际的输液累计量。

7.2、具有24小时历史记忆功能，可通过操作界面查询每小时的输液累计量。

8、预灌注功能：

8.1、自动预灌注：营养液充满整个管路时间≤60s。自动预灌注完成后，会发出声音及文字提示，营养泵停止运行。

8.2、手动预灌注：当按住手动预灌注模式按键时，营养液快速输送或反抽，松开按键时，输送停止。

9、清除总量功能：当累计输液量大于等于输液任务值时，可按键清除累计输液量。

10、具备时钟功能，可显示时间。

11、节能功能：输液过程中，可关闭屏幕，营养泵正常运行，按任意键唤醒。

12、显示界面：中文。

13、电源：交直流两用。AC 220V±10%，50Hz±2%；DC：可充电电池，可持续运行≥24h@输液速度为25ml/h。

（二）、加温器

1、直流安全电压供电。

2、加温器连接线≥160cm。

3、温度输出：29-38℃@温度设置37°C、夹持位置距出液端20-25cm处、流速25-100 ml/h时。

三、交付期：自签订合同之日起30日。

四、质保期：保修5年。