- 第五章采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京清华长庚医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 多功能流式点阵仪 | 1台 | 是 |
|  | 1-2 | 全自动血型分析仪 | 3台 | 否 |
|  | 1-3 | 全自动血小板功能分析仪 | 2台 | 否 |
|  | 1-4 | 全自动间接免疫荧光法样本及载片全自动操作仪 | 1台 | 是 |
|  | 1-5 | 全自动免疫核型及滴度判读系统 | 1套 | 是 |
|  | 1-6 | 结核分枝杆菌检测系统 | 1套 | 是 |
|  | 1-7 | 抗酸杆菌显微成像仪 | 1台 | 否 |
|  | 1-8 | 微生物全自动平板接种仪 | 1台 | 否 |
|  | 1-9 | 全自动抗酸染色仪 | 1台 | 否 |
|  | 1-10 | 免疫固定电泳 | 2套 | 是 |
|  | 1-11 | 超高效液相色谱串联质谱联用仪 | 1台 | 否 |
|  | 1-12 | 结核培养仪 | 1台 | 是 |
|  | 1-13 | 精子分析系统 | 2台 | 否 |
|  | 1-14 | 骨髓图像分析系统 | 2套 | 否 |
|  | 1-15 | 全自动免疫印迹仪 | 2台 | 否 |
|  | 1-16 | 高速冷冻离心机1 | 4台 | 否 |
|  | 1-17 | 全自动过敏原检测系统 | 2套 | 否 |
|  | 1-18 | 多功能酶标仪 | 1台 | 否 |
|  | 1-19 | 自全自动真菌/细菌动态检测仪 | 1台 | 否 |
|  | 1-20 | 十人共览显微镜 | 1台 | 否 |
|  | 1-21 | 荧光显微镜1 | 1台 | 否 |
|  | 1-22 | 生物培养箱 | 4台 | 否 |
|  | 1-23 | 全自动革兰氏染色仪 | 2台 | 否 |
|  | 1-24 | 厌氧菌培养系统 | 2套 | 否 |
|  | 1-25 | 二氧化碳培养箱 | 4台 | 是 |
|  | 1-26 | 红外接种灭菌器 | 5个 | 否 |
|  | 1-27 | 涡旋振荡器 | 5台 | 否 |
|  | 1-28 | 血培养仪 | 3台 | 是 |
|  | 1-29 | 全自动免疫分析仪 | 3台 | 否 |
|  | 1-30 | 胶体渗透压测量仪 | 2台 | 否 |
|  | 1-31 | 血清蛋白电泳仪 | 2台 | 否 |
|  | 1-32 | 滚轴混匀仪 | 6台 | 否 |
|  | 1-33 | 样本自动分拣机 | 2台 | 否 |
|  | 1-34 | 智能采血系统 | 4套 | 否 |
|  | 1-35 | 全自动血沉仪 | 3台 | 否 |
|  | 1-36 | 糖化血红蛋白仪 | 4台 | 否 |
|  | 1-37 | 全自动粪便分析仪 | 2台 | 否 |
|  | 1-38 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 2套 | 是 |
|  | 1-39 | 自动血涂片制备仪 | 1台 | 否 |
|  | 1-40 | 脉动真空灭菌器 | 1台 | 否 |
|  | 1-41 | 流式细胞仪 | 2台 | 否 |
|  | 1-42 | 医用冷冻离心机 | 20台 | 否 |
|  | 1-43 | 高速冷冻离心机2 | 5台 | 否 |
|  | 1-44 | 微量元素分析仪 | 2台 | 否 |
|  | 1-45 | 恒温水浴箱 | 9台 | 否 |
|  | 1-46 | 生物显微镜1 | 10台 | 否 |
|  | 1-47 | 双人共览显微镜 | 5台 | 否 |
|  | 1-48 | 荧光显微镜2 | 2台 | 否 |
|  | 1-49 | 振荡器 | 14个 | 否 |
|  | 1-50 | 全自动特殊染色机 | 1台 | 否 |
|  | 1-51 | 全自动冰冻染色机 | 2台 | 否 |
|  | 1-52 | 切片机1 | 1台 | 否 |
|  | 1-53 | 快速脱水机 | 1台 | 否 |
|  | 1-54 | 全自动液基薄层细胞制片仪 | 1台 | 否 |
|  | 1-55 | 全自动HPV检测系统 | 1台 | 否 |
|  | 1-56 | 真空浓缩仪 | 2台 | 是 |
|  | 1-57 | 生物分析仪 | 1台 | 是 |
|  | 1-58 | 凝胶成像系统 | 1套 | 否 |
|  | 1-59 | 核酸电泳仪 | 1台 | 否 |
|  | 1-60 | 蛋白电泳仪 | 1台 | 否 |
|  | 1-61 | 荧光计 | 3个 | 是 |
|  | 1-62 | DNA超声打断仪 | 1台 | 是 |
|  | 1-63 | 恒温金属浴 | 2套 | 否 |
|  | 1-64 | 全自动免疫组化染色机 | 3台 | 否 |
|  | 1-65 | 恒温鼓风干燥箱 | 2台 | 否 |
|  | 1-66 | 染色机 | 2台 | 否 |
|  | 1-67 | 封片机 | 3台 | 否 |
|  | 1-68 | 快速冷冻仪 | 2台 | 否 |
|  | 1-69 | 组织包埋机 | 3台 | 是 |
|  | 1-70 | 全封闭组织脱水机 | 3台 | 否 |
|  | 1-71 | 水浴锅 | 2套 | 否 |
|  | 1-72 | 数字切片扫描仪 | 1台 | 否 |
|  | 1-73 | 摊片机 | 6台 | 否 |
|  | 1-74 | 切片机2 | 5台 | 否 |
|  | 1-75 | 烤片仪 | 8台 | 否 |
|  | 1-76 | 玻片书写仪 | 3台 | 否 |
|  | 1-77 | 冰冻切片机 | 2台 | 否 |
|  | 1-78 | 大体标本成像系统 | 1套 | 否 |
|  | 1-79 | 包埋盒打印机 | 3台 | 否 |
|  | 1-80 | 紫外分光光度计 | 1台 | 否 |
|  | 1-81 | 原位杂交仪 | 4台 | 是 |
|  | 1-82 | 包埋冷冻台 | 8套 | 否 |
|  | 1-83 | 迷你离心机 | 2台 | 否 |
|  | 1-84 | 生物显微镜2 | 3台 | 否 |
|  | 1-85 | 移液器1 | 2个 | 否 |
|  | 1-86 | 锯骨机 | 1台 | 否 |
|  | 1-87 | 移液器2 | 39个 | 否 |
|  | 1-88 | 电子天平 | 5台 | 否 |
|  | 1-89 | 磁力架 | 9个 | 否 |
|  | 1-90 | 血气分析仪 | 10台 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90日内。

2、采购项目（标的）交付的地点：北京清华长庚医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 付款条件：预付款比例不低于合同价款的 40%,后续根据财政资金拨付情况支付剩余货款。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

质量保证期（保修期）及服务要求：调试验收合格后≥五年。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

## 品目1-1  多功能流式点阵仪

数量：1台

1、设备用途及适用范围

1.1用于蛋白和核酸检测，适用于HLA中分辨分型检测及HLA特异性抗体检测；

2、设备配置及数量

2.1多功能流式点阵仪1台；

3、详细技术要求

3.1检测自动化程度高，适合单个样本检测与大批量样本的高通量检测；

3.2微球采用双色染色技术，不少于同时检测微量样品中100个指标；

3.3液相系统：鞘液流速为 90 µL±5 µL/ 秒，试管：200 平方微米的流道，标本注入速率：1 μL/ 秒 ± 0.05 μL，标本吸取量：20 μL 至 200 μL；

3.4获取的数据能够直接导入HLA分析软件进行HLA基因分析，并能直接导出符合中华骨髓库上传要求的报告格式；

3.5可免费提供与该仪器相配套的用于RSSO HLA中、高分辨基因分型试剂（LABType SSO分型试剂）的正版HLA分析软件，包括版本不低于Fusion 4.3的分析软件，并能向下兼容原先的低版本软件，免费提供软件培训及后期持续更新升级服务；

3.6 HLA-I类试剂至少检测2，3外显子准确分型；HLA-II类试剂至少检测2外显子准确分型。实验结果重复率100%准确，成功率>95%，准确率大于99%；

3.7 HLA-I、II类基因可在同一PCR扩增条件下进行扩增，PCR产物与标记了探针的磁珠可在同一杂交条件下进行分子杂交。检测自动化程度高；既适合于单个样本的检测，也适合于骨髓库大批量样本的高通量检测；

3.8磁珠中包括阳性对照磁珠和阴性对照磁珠，每种磁珠都有相应的QC指示图，可以质控每批珠子的反应；

3.9 HLA分型结果判断容易，有相关配套的电脑分析软件，结果除报告HLA等位基因或组合外。可根据采购人需要，保存多种报告格式，既可以打印单独样品报告，也可打印整批试验报告，而且可以根据采购人的要求自定义报告内容。

## 品目1-2  全自动血型分析仪

数量：3台

1、设备用途及适用范围

1.1用于ABO血型正反定型、Rh系统血型定型、交叉配血、不规则抗体筛查、直接抗人球蛋白试验、间接抗人球蛋白试验；

2、设备配置及数量

2.1全自动血型分析仪3台；

3、详细技术要求

3.1机器具备本身自检功能，可进行配套试剂质控功能，可出质控报告；

3.2测定原理：微柱凝胶法；

3.3样本容量：可同时加载≥120个样本，样本可随时添加随时提交实验；

3.4凝胶卡容量：可同时加载≥100张微柱凝胶卡，带有卡数量及类型检测功能；

3.5试剂容量：可同时加载≥20瓶试剂，具有自动混匀装置；

3.6卡片穿孔：兼容6孔微柱凝胶卡和8孔微柱凝胶卡同时上机；

▲3.7加样模块：1个加样臂，4个加样通道，采用一次性加样吸头，无需洗液，避免交叉污染，压力液面探测；

3.8离心机：2台12卡离心机，可同时离心24卡，转速范围：0-3000r/min，最大工作转速1500r/min时，转速偏差小于±2.5%；

3.9孵育器：2台12卡孵育器，可同时孵育24卡，温度范围：室温-60℃，偏差小于±2℃；

3.10处理速度：①ABO、RhD血型抗原检测（正定）：≥420测试/小时；②ABO/RhD血型定型（正反定）：≥360测试/小时；③Rh血型定型：≥480测试/小时；④抗体筛查：≥320测试/小时；⑤交叉配血：≥240测试/小时；

3.11仪器样式：落地轮式，方便挪动和保养维修；

3.12判读装置：CCD数码成像，原始影像图片可永久保存，数据可导出备份，软件自动识别，不仅有数据结果，还有精确图像，并可对结果进行溯源；

3.13软件环境及硬件配置：；内存：4GB 以上； CPU：2Ghz 以上； 硬盘：500GB 以上；显示器：分辨率不低于 1024*768 像素。

## 品目1-3  全自动血小板功能分析仪

数量：2台

1、设备用途及适用范围

1.1用于快速动态观察全血中凝血功能、血小板功能，指导临床抗凝治疗及血制品输注；
2、设备配置及数量

2.1全自动血小板功能分析仪2台；

3、详细技术要求

3.1凝血功能和血小板功能检出时间≤15分钟；

3.2检测项目应包含：凝血酶激活时间、纤维蛋白生成速率、血小板功能；

3.3检测通道数：≥2 个；

3.4样本类型：自然全血和抗凝血标本；

3.5检测用血量：≤0.5ml；

3.6报告模式:至少包含数据与图形；

3.7蓄电功能：满电状态下工作时间≥4 小时；

3.8存储功能：可存储≥256 个检测结果，检测数据可导出；

3.9安全性：具备溯源系统，确保检测有效性和安全性；

3.10具有原厂同品牌配套试剂和质控品。

## 品目1-4  全自动间接免疫荧光法样本及载片全自动操作仪

数量：1台

1、设备用途及适用范围

1.1用于感染性疾病和自身免疫性疾病的间接免疫荧光法检测；

2、设备配置及数量

2.1全自动间接免疫荧光法样本及载片全自动操作仪1台；

3、详细技术要求

3.1样本数：≥90个样品位（支持直径10-13mm的不同规格血清管）；

3.2样本识别：条形码自动扫描；

3.3试剂位：≥6个；

3.4质控位：≥10个；

3.5荧光载片≥12个；

3.6加样：可清洗加样针；

3.7液面探测：具有凝块/液面探测功能；

3.8携带污染：≤10-6；

3.9容积：5 -1000 μl；

3.10精确度：CV≤1%（20 μl）；2%（10 μl）；

3.11清洗方式：浸泡式清洗，可同时处理5张荧光载片；

3.12洗头：8通道清洗系统；

3.13清洗液：可支持≥3种清洗液

3.14清洗次数：≥3次

3.15后处理：实验结束自动用PBS缓冲液浸泡荧光载片；

3.16杂项整合：一个载片托盘承载≥3种规格荧光载片，检测≥4个检测项目。

## 品目1-5  全自动免疫核型及滴度判读系统

数量：1套

1、设备用途及适用范围

1.1同时支持单一核型、混合核型的判读，对每一核型均给出系统计算得出的滴度及相似度；

1.2用于体外诊断对组织切片和细胞进行的光学微观观察；

2、设备配置及数量

2.1全自动免疫核型及滴度判读系统1套；

3、详细技术要求

3.1荧光玻片判读单次最大通量：≥ 400个反应区；

3.2、判读时间：≤ 20秒/基质；

3.3、自动成像的项目种类：至少包含ANA，ANCA，ds-DNA等；

3.4、可判读的项目种类：ANA：包含但不限于以下核型：均质型、核颗粒型、核仁型、核点型、核膜型、着丝点型、致密颗粒型、胞浆型等核型共8种；ANCA：p-ACNA、c-ANCA、atypical-ANCA；dsDNA：阴阳性判读；PLA2R：阴阳性判读；

3.5、混合核型判读：ANA项目，支持任意组合的混合核型的判读，对核型类型及数量无限制，并可分别给出滴度判读结果；

3.6、阴性/阳性结果判读：可快速实现荧光阴/阳性结果判读及筛查；

3.7、结果分类：阴性/灰区/阳性结果分类列出；

3.8、阴性结果分批审核：可一键审核通过所有阴性结果；

3.9、阳性与灰区结果审核：用户仅需通过电脑屏幕与鼠标点击进行审核；

3.10、荧光滴度判读：可自动对单一核型或混合核型进行滴度的计算并给出结果；

3.11、同样本不同稀释度结果的整合：可根据同一样本不同滴度的判读给出最终整合滴度判读结论；

3.12、假阴性确认：支持识别因制片操作不当造成假阴性结果；

3.13、镜下人眼复核功能；

3.14、激发光源：LED光源；

3.15、持续激发光波长：460-490nm，用于激发支持项目标记的染料，包括FITC、PI、Evance blue等；

- 3.16、激发光源使用寿命：≥40000h；

3.17、透射光LED光源波长：620-630nm，用于载物台上升过程中的载片聚焦；

3.18、透射光LED光源使用寿命：≥40000h；

3.19、物镜配置：标配2个物镜，包含20×、40×；

3.20、摄像头配置：2个，拍摄不同颜色通道图片；

3.21、显示器：标配高清显示器，≥1920×1080；

3.22、暗室环境：无需暗室；

3.23、软件平台：标配实验室管理软件，可实现全自动荧光核型及滴度判读；

3.24、手动控制：通过标配的3D手动控制器实现镜下载片的X/Y/Z轴3维移动及不同反应区之间的切换；

3.25、缓冲支架：仪器配备4个专业减震器，避免载片快速移动所产生的机械晃动，有效降低对焦时间。

## 品目1-6  结核分枝杆菌检测系统

数量：1套

1、设备用途及适用范围

1.1可将定量 PCR 分子检测所需的三个步骤进行整合：样品准备、扩增、检测，在一个检测试剂盒中，可自动完成样品纯化、核酸扩增、单一或复杂样品中的目标序列测定的全过程，实现一步法PCR；

2、设备配置及数量

2.1结核分枝杆菌检测系统1套；

3、详细技术要求

（一）技术参数

3.1、检测项目：结核分枝杆菌及利福平耐药检测、艰难梭菌毒素检测、耐甲氧西林金黄葡萄球菌、肠道病毒脑膜炎检测、流感病毒分型检测、超敏 HCV 检测及治疗定量监测、艾滋病毒载量的即时快速监测、沙眼衣原体、淋病奈瑟菌、诺如病毒检测、B 族链球菌、耐万古霉素肠球菌；

3.2、检测速度：结核分枝杆菌及利福平耐药实验，从获得待检标本到出报告时间≤150 分钟,耐甲氧西林金黄色葡萄球菌≤80分钟,艰难梭菌毒素检测 ≤60分钟,流感病毒 ≤30分钟；

3.3、检测数量：拥有≥2个独立控制反应条件的反应槽模块，每一反应槽模块都具有独立的固态加热器与加速空气冷却系统，可后期升级至 4 个独立控制反应条件的反应槽模块；

3.4、检测模式：可以独立控温和独立检测，样本可随来随做，无需批量操作，提供快速检测报告；

3.5、温度精准度：1.0℃（从 60℃到95℃）；

▲3.6、荧光检测通道：六组光学信道(激发/侦测波长)：375 -405 nm / 420-480 nm；450-495 nm / 510-535 nm；500-550 nm / 565 -590 nm；555 -590 nm / 606-650 nm；630-650 nm / 665 -685 nm；630-650 nm / ＞700 nm；

3.7、光源和检测系统：独立光路和检测器。每个模块≥6个光谱，可同时检测一个反应管中的多个目标物。每个反应模块相互独立；

3.8、标本要求：临床标本直接检测，在上机前标本无需提纯或扩增；

3.9、标本类型：痰、拭子、粪便、尿、全血、脑脊液、组织液、体液等。

## 品目1-7  抗酸杆菌显微成像仪

数量：1台

1、设备用途及适用范围

1.1预期用途：通过对结核杆菌涂片进行显微扫描，并对扫描图像进行结核杆菌的识别、计数，为临床结核病诊断提供辅助参考。要求注册证支持；

1.2适用范围：临床检验科、疾控中心、质检、各类专业微生物实验室的抗酸染色玻片样本结核分枝杆菌全自动扫描读取、智能识别与分析、提供辅助诊断依据；

2、设备配置及数量

2.1 结核显微扫描系统：

2.2样本管理系统，通量≥50片。

3光学及摄像系统配置、参数：

- 显微镜配置为研究级显微镜；

- 高品质显微镜物镜：100倍物镜（NA≥1.3物镜）、40倍荧光物镜（NA=0.75 荧光专用物镜）；

3.3配置有三目头，视场数≥22，支持通过三目头实时回看原视野功能；

3.4 LED光学，寿命≥50000小时；

3.5 ≥170万像素、超高灵敏度1.1英寸的面阵相机，帧率≥90帧/秒，分辨率为1600*1100，可以同时支持明场和荧光。100X油镜图像分辨率≤0.0909um/Pixel，40X物镜图像分辨率≤0.25um/Pixel；

3.6摄像头支持图像加强，可以突出目标；支持原颜色信息还原，清晰成像结核杆菌，方便操作人员判断断裂杆菌、死菌、活菌；

3.7样本轮廓相机支持1920*1080分辨率；

4. 硬件参数和配置：

4.1扫描台XY轴重复定位精度≤0.5um，Z轴重复定位精度≤0.1um。扫描台XY轴分辨率≤5um。Z轴分辨率≤0.25um；

4.2全过程自动化，包括样本管理系统，样本扫描系统，镜油滴油管理系统；

4.3样本管理系统，样本通量：单次可放置≥50片玻片样本；

4.4萋尼氏染色样本扫描倍率：100倍油镜扫描。荧光染色样本扫描倍率：40倍高速扫描；一体机设计支持萋尼氏和荧光染色样本扫描，两者镜头自动切换、明场光源和荧光光源自动切换；

4.5支持扫描萋尼氏染色样本和荧光染色样本（萋尼氏+荧光二合一），一键切换，无需拆卸设备就能同时扫描萋尼氏样本和荧光样本。萋尼氏和荧光样本载玻片可以混装玻片架内；

4.6计算机配置：处理器： CPU I5或以上，64位操作系统，硬盘：≥500GB SSD。内存：≥16G。显示器≥24英寸，分辨率≥1920*1080，可支持USB3.0接口，网口，鼠标，键盘等接口；

5. 软件功能、参数

5.1扫描过程全自动化，载玻片放入玻片架方式简单，非多片盘卡片方式。萋尼氏样本玻片可自动滴油；

5.2全自动一键式扫描，无人值守，扫描过程中可暂停/继续/停止扫描/填加一张或多张玻片；

5.3支持三种扫描方式：1 小面积快速扫描；2 大面积蛇形扫描；3 大面积螺旋扫描；

5.4大面积蛇形扫描和大面积螺旋扫描支持精准扫描，每个视野都对焦，保证图像清晰；

5.5支持多种模式扫描，萋尼氏样本扫描可设置300/600/900/6000等多种视野扫描。荧光样本扫描可设置50/100/150等多种视野扫描。支持扫描的样本包括：手工涂片，离心涂片；

5.6支持历史扫描图像浏览功能，数据统计功能等。软件支持边扫描边审核；

5.7人工智能算法自动计算扫描图像的阴性和阳性属性，并对图像中的结核分枝杆菌进行位置标注和数量标注；阴性结果图像不需人工复核；

5.8支持报告生成，支持图文报告；

5.9支持涂片位置自动识别（无需特制载玻片），也可支持涂片位置固定，识别涂片标签、条码、二维码、手写数字；

5.10扫描图像储存规格：JPEG/BMP；

5.11支持本地/网络存储图像数据，支持对存储数据进行查询、统计。

## 品目1-8  微生物全自动平板接种仪

数量：1台

1、设备用途及适用范围

1.1用于粪便、尿液、痰液及各种体液拭子等微生物标本的自动化分离培养

1.2适用标本类型：痰、尿液、粪便、体液和拭子等

2、设备配置及数量

2.1微生物全自动平板接种仪1台

3、详细技术要求

3.1	基本功能：

3.1.1	进样方式：随机式；

3.1.2	自动识别样本种类；

3.1.3	自动接种划线，接种完成后自动培养，无需转移；

3.1.4	具有增菌功能，增菌时间可设定；

3.1.5	样本位≥40个；

3.2	培养环境：

3.2.1	模块式设计，提供二氧化碳培养环境；

3.2.2	培养温度设定范围25℃-42℃；

3.3	故障处理显示：

3.3.1	划线故障提示；

3.3.2	传感器故障提示；

3.4	生物安全：

3.4.1	培养装置封闭设计，不需要开盖划线，防止污染；

3.4.3	紫外线消毒，紫外辐射强度≥400mW/㎡；

3.5软件：

3.5.1	中文操作软件；

3.5.2	实验进程和样本状态实时监控；

3.6接种方式：

3.6.1	接种方式：定量接种；

3.6.2	划线模式：一次性接种环，多种划线方式可选；

3.6.3	培养皿尺寸：90mm平板。

## 品目1-9  全自动抗酸染色仪

数量：1台

1、设备用途及适用范围

1.1用于临床，疾控，质检，质量部门各类实验室的微生物涂片抗酸染色；

2、设备配置及数量

2.1全自动抗酸染色仪1台；

3、详细技术要求

3.1检测项目：适用于实验室区分抗酸性分枝杆菌与非抗酸性细菌的染色实验；

3.2适用标本：痰液、脑脊液、尿液等；

3.3染色时间：标准配置染色时间15±2分钟；

3.4标本容量：≥20片；

3.5染色流程：固定、石碳酸复红初染（加热）、冲洗、酒精脱色、冲洗、美兰复染、冲洗、干燥；

3.6离心速率：0-200转/分钟；

3.7玻片设置：可设定染色玻片数目；

3.8空气加热功能：采用空气循环加热，保持内仓加热温度均匀；

3.9清洗功能：具备管道、喷嘴、托盘（内仓）清洗功能；

3.10程序调整：方便快捷的试剂调节设定，可手动调整试剂用量，可根据涂片厚薄设定试剂用量，有效节省试剂损耗；

3.11安全功能：带有安全锁的封闭盖板，实现全封闭染色，避免人员生物感染和有毒染液挥发毒害；

3.12预警功能：显示屏提示仪器工作状态，染液余量不足预警提示；

3.13电源要求：220V，50Hz。

## 品目1-10  免疫固定电泳

数量：2套

1、设备用途及适用范围

1.1用于血清中的各种蛋白进行分离,用于区分蛋白的类型；

2、设备配置及数量

2.1免疫固定电泳全自动分析系统2套；

3、详细技术要求

3.1、电泳介质：琼脂糖凝胶；

3.2、整套系统：点样、电泳孵育、染色、脱色、烘干能在同一仪器中进行；

3.3、扫描仪内置于电泳仪器中；

▲3.4、点样方式：机内自动点样、一次点样成功、无需重复点样；

3.5、加样量：血清电泳和免疫固定电泳≤11μl/标本；

3.6、内置等电聚焦模块；

3.7、检测项目：≥6项；

3.8、检测项目：血清蛋白、免疫固定、尿蛋白SDS（按分子量大小排列）血红蛋白、LDH同工酶、脑脊液、ALP碱性磷酸酶同工酶、达雷妥尤单抗移除等；

▲3.9、可开展排除达雷妥尤单抗干扰的实验

3.10、尿蛋白SDS电泳：按电荷量大小和分子量大小来排列两种方法检测。尿液不需要浓缩，最低检测量可以达15mg/L；

▲3.11、脑脊液电泳：应用酶标记抗血清进行免疫固定来检测、分辨脑脊液中的寡克隆区带，整个实验过程在仪器内完成，通过血清和脑脊液对照，电泳结果可直观看出患者中枢神经系统是否受到感染、血脑屏障是否受损，提供与该仪器配套的原装试剂。

## 品目1-11  超高效液相色谱串联质谱联用仪

数量：1台

1、设备用途及适用范围

1.1用于微量或痕量有机代谢产物的定量定性分析，以及有机化学污染物的分析；

2、设备配置及数量

2.1超高效液相色谱串联质谱联用仪1台；

3、详细技术要求

3.1高效液相色谱要求：

3.1.1二元泵：

3.1.1.1流量范围：0.001-8 mL/min；

3.1.1.2溶剂通道数：≥4路流动相通路；

3.1.1.3最高输液压力：耐压≥1000bar；

3.1.2自动进样器：

3.1.2.1进样范围：0.01-20μL；

3.1.2.2样品容量：至少可放置4块样本板（适用96或384孔板），以满足批量样本检测需求；

3.1.3柱温箱：

3.1.3.1温度范围：至少5 -100℃；

3.1.4色谱柱：

3.1.4.1反相色谱柱柱效能：3×104~4×104 m-1

▲3.1.4.2正相色谱柱柱效能：4×104~5×104 m-1

▲3.1.4.3离子交换色谱柱柱效能：8×104~14×104 m-1

3.2三重四极杆质谱仪要求

3.2.1 标配独立的电喷雾离子源（ESI源）和大气压化学电离源（APCI源），满足两个离子源使用条件（喷针等配套齐全）；

3.2.2质量数范围：M/Z 5 -2,000amu；

3.2.3 灵敏度：

3.2.3.1 ESI+：1pg利血平柱上进样，m/z 609＞195，S/N≥500,000:1，连续6针RSD≤5%；

3.2.3.2 ESI-：1pg氯霉素柱上进样，m/z 321＞152, S/N≥500,000:1，连续6针RSD≤5%；

3.2.3.3 APCI: 1pg利血平柱上进样，m/z 609＞195，S/N≥100,000:1，连续6针RSD≤5%；

3.2.4检测限：

3.2.4.1 H-ESI离子源正模式：他克莫司最低检测限≤2 fg；

3.2.4.2 H-ESI离子源负模式：雌三醇最低检测限≤50 fg；

▲3.2.4.3APCI离子源正模式：25 -羟基维生素D3最低检测限≤200 fg；

3.2.5 临床准确度：测试参考物质中25 -羟基维生素D3含量，测试结果与标示值相对偏差≤10%；

▲3.2.6质量准确度及分辨率： 半峰宽可在0.2、0.4、0.7进行设定，Q1和Q3分辨率最大值≥6000；

3.3数据处理系统：

3.3.1中文数据处理软件，具备数据采集、数据处理、定量分析、质量控制、建立数据库、报告出具等功能；

3.4配置要求：

3.4.1高效液相色谱部分：二元高压梯度系统、带温度控制功能的自动进样器、柱温箱、色谱柱；

3.4.2串联质谱部分：独立ESI和APCI离子源，串联质谱质量分析器，仪器控制和数据处理自动化软件；

3.4.3高效液相色谱与串联质谱由同一厂商生产，实现色谱与质谱控制顺畅。

## 品目1-12  结核培养仪

数量：1台

1、设备用途及适用范围

1.1能对痰、组织、胃液、大便及其他非血液标本进行分枝杆菌检测，涵盖临床绝大多数致病性分枝杆菌；

2、设备配置及数量

2.1结核培养仪1台；

3、详细技术要求

3.1、设备可同时容纳≥300份样本；

3.2、检测原理：荧光检测原理，运用瓶外非侵入性连续检测技术，24小时连续监测，可对培养结果进行自动判断；

3.3、提供不少于4种抗结核药物药敏试剂盒（链霉素、异烟肼、利福平、乙胺丁醇），并取得CFDA证书

3.4、平均阳性检出时间：9天；平均药敏时间：8天；

3.5、仪器内置有自动药敏分析软件，可直接产生药敏结果，无需人工分析；

3.6、系统具有自动校正功能，无需人工进行检测校正。具有记录和分析连续动态结果功能。每1小时运行一次；

3.7、仪器具有 5小时内重新输入功能：培养瓶取出5小时内再放入，所有数据不丢失，能继续检测，有效应对假阳性的发生；

3.8、培养管为非玻璃材质，室温保存；

3.9、采用移液枪加样；

3.10、内置工作站，图形操作界面。具备条码扫描功能。设备具备打印功能，可直接打印出检测结果（包括：药敏实验结果）。

## 品目1-13  精子分析系统

数量：2台

1、设备用途及适用范围

1.1适用于临床机构对人体精子的浓度、动力学和形态学进行体外检测分析；
2、设备配置及数量

2.1精子分析系统2台；

2.2包含显微成像模块、温控系统模块、计数板、计算机系统、分析软件和图文输出设备等；

3、详细技术要求

3.1单一视野精子检测数量准确度；

3.1.1单一视野精子检测数量为0个/视野～1000个/视野；

3.1.2误差：0个/视野，绝对偏差不超过+1个/视野；1个/视野～500个/视野，绝对偏差不超过±1个/视野；501个/视野～1000个/视野，绝对偏差不超过±2个/视野；

3.2采集视野的数量；一次检测中，对同一样品可采集图样的视野的数量1～120场任选；

3.3对一个视野图像的计算分析时间：自开始计算至结果（分析结束显示结果）显示所需时间≤2s（不包括样品制配及视野调整、选择所用时间）；

3.4精子运动视频图像：精子运动视频显示清晰，每个运动视频拍摄时长≥1S，且拍摄的视频能被完整分析；

3.5温度控制：恒温板设定温度37℃，温度偏差不超过±0.5℃；

3.6浓度分析准确度：该系统有两种直径在2μm～5μm范围内的微粒测试液分别进行浓度分析，每个样本至少分析 200 个微粒，其结果的相对偏差满足的要求（直径在2μm～5μm范围内的微粒测试液）；

3.6.1浓度在25×106/ml～70×106/mL，允许相对偏差范围±10%；

3.6.2浓度在10×106/ml～25×106/ml，允许相对偏差范围±20%；

3.7精子动力学分析：精子质量检测系统进行精子活力分级，其符合率满足的要求（精子活力分级）；

3.7.1前向运动PR≥80%，符合率≥80%；

3.7.2非前向运动NP≥80%，符合率≥80%；

3.8精子形态学分析：精子质量检测系统应能识别正常形态精子及异常形态精子，识别符合率≥80%；

3.9重复性：精子质量检测系统进行浓度分析，检测结果的变异系数（CV）≤7%；

3.10临床功能：

3.10.1精子检测系统的屏幕显示内容应包括：

3.10.1.1精液主要性能分析统计数据（精子总数、总活力和精子浓度）；

3.10.1.2精液动态轨迹图；

3.10.1.3显示精子各种运动参数及活力分级直方图：各种运动参数包括曲线速度VCL、直线速度VSL、平均路径速度VAP、直线性LIN、前向性STR、侧摆幅度ALH、平均移动角度MAD、摆动性WOB、鞭打频率BCF；

3.10.1.4精子形态数据：长度、宽度、面积、周长、伸展度、椭圆率、褶皱度、对称性、顶体比、插入角；

3.10.1.5病人姓名、精液样本信息等病案管理资料；

3.10.2精子检测系统的打印输出内容应包括：

3.10.2.1精子各项主要技术数据（被检精子总数、精子浓度、直线速度、正常形态精子率、异常形态精子率）；

3.10.2.2精子动态轨迹图；

3.10.2.3分析、判定直方图；

3.10.2.4病人姓名等病案管理资料；

3.10.3每场所采集的帧数：对每一场样品采集的帧数为1帧～120帧，任选；

3.10.4精子质量检测系统-分析软件：

3.10.4.1软件具有对精液特征数据及主要性能数据进行分析统计的功能；

3.10.4.2软件具有对精子运动状况进行测定的功能；

3.10.4.3软件具有保存病人姓名、精液样本信息等病案管理资料的功能；

3.10.4.4软件具有打印输出检验报告功能，可将报告单导出为文件或图像格式；

3.10.4.5软件具有报告编辑、存储、查询功能；

3.10.4.6软件根据分析图像可以人工审核修正结果；

3.10.4.7软件具备形态学自动分析功能，可识别正常、头部、颈部、尾部形态；

3.10.4.8可录制视频，并对录制存储的视频进行分析检测；

3.10.4.9具有实时连续跟踪精子运动功能，所形成精子运动轨迹可以反复播放；

3.10.4.10软件具有质控功能；

3.11系统其他性能参数：

3.11.1图像显示区域1280x960dpi、最大图像采集帧率200fps；

3.11.2依据WHO第五版标准进行相差分析，自动区分杂质、细胞和精子；

3.11.3根据活力分级以不同颜色显示精子运动轨迹；

3.11.4单个目标查看属性（11项形态学参数）和编辑（删除、添加及修改）；

3.11.5可在图像显示区域直接进行人工干预；

3.11.6最后一个视野分析结束前仍可对前面的视野进行人工修正；

3.11.7实时显示各视野活力浓度数据，直观对比各视野的分析结果；

3.11.8双样本分析模式自动判断两次检测结果是否95%置信区间，以均值出报告；

3.11.9 自动保存轨迹图和轨迹回放视频；

3.11.10形态分析模块可按需要人工快速分类并计算百分比，得出简要分析报告；

3.11.11 DNA碎片分析模块可自动识别计数精子数、有DNA碎片精子、无DNA碎片精子；

3.11.12质量控制（QC）：可进行质控珠质控、内部质控（IQC）、外部质控（EQC），自动生成质控X－bar图表；

3.11.13多种报告打印模式：简要报告、详细报告、图表；可自行设计打印模板。

## 品目1-14  骨髓图像分析系统

数量：2套

1、设备用途及适用范围

1.1具备独立的骨髓形态学分析软件、外周血形态报告软件以及组化染色分析软件，每个软件都能开放数据接口；

1.2采用服务器/客户端模式，可组成网络版，多机共享；

2、设备配置及数量

2.1骨髓图像分析系统2套；

3、详细技术要求

3.1、图像处理功能

3.1.1图像获取：同步显示显微镜镜下图像,实时预览、瞬间采集和存储；

3.1.2图像调节：可以动静态调节抓取前后的图像，图像优化；

3.1.3图像存储：提供jpg，bmp，gif等图像压缩和存储方式；

3.1.4图像传输：具备图像导入导出、全屏显示；

3.1.5图像测量：对选定细胞的直径、面积进行测量，计算核浆比；

3.1.6图像标注：具备典型细胞的文字标注和图形标注；

3.2细胞计数功能：

3.2.1具备键盘，鼠标，电子细胞计数器三种计数方法；

3.2.2联机电子细胞分类计数器时，计数结果同步上传，无须手工录入上传；

3.3数据处理功能：

3.3.1具备条形码录入数据端口；

3.3.2病例标本编号可以按设定规则自动增加，也可手工调整；

3.3.3一键识别既往病例；

3.3.4可单独或批量醒目显示当前病例的进度状态；

3.3.5可自定义形态学诊断文字模板和词典，内置血液学报告模板库；

3.3.6基于SQL数据库技术的数据储存和管理，实现数字化病例资料生成、共享；

3.3.7数据检索：具备精确和模糊的查询功能，可对同一病例、不同病程或同一疾病不同病人的归纳和总结；

3.3.8具备工作量统计功能，工作量统计结果能以文本表格形式导出和保存；

3.3.9支持病历录入、结果分析；

3.4打印输出功能：

3.4.1可自动生成标准化图文报告，支持报告单格式、布局、内容自定义；

3.4.2开放式报表，可打印A4，B5，A5等多种常用尺寸报告；

3.4.3具备Web方式查询、打印报告，方便调取。骨髓报告单可自动或手动导出为网页html、PDF和JPG图片格式，方便系统外共享；

3.4.4支持报告审核；

3.5安全性：

3.5.1具备用户权限设定功能，可设置无法修改他人报告；

3.5.2报告单可设置为打印后自动锁定；

3.5.3在多用户使用环境下，不必退出软件即可切换用户账户；

3.6相机参数：

3.6.1 CCD芯片：彩色；

3.6.2 CCD芯片尺寸：≥1/1.8"；

3.6.3 CCD像素： ≥630万物理像素；

3.6.4像素尺寸：2.4µm*2.4µm；

3.6.5相机速度：≥15帧/秒（全幅像素），最快速度60帧/秒；

3.6.6曝光时间:0.06毫秒至15秒；

3.6.7灰度值:≥12bit；

3.6.8相机接口： USB3.0接口；

3.6.9相机图像软件：（具备拍照、录像、测量、拼大图，图文标注，白平衡，黑平衡等功能）。

## 品目1-15  全自动免疫印迹仪

数量：2台

1、设备用途及适用范围

1.1用于检测人体血清中的特定抗体或抗原；

2、设备配置及数量

2.1全自动免疫印迹仪2台；

3、详细技术要求

3.1、配套试剂：提供原厂配套试剂；

3.2、预设检测项目数：≥70；

3.3、杂项整合功能：具备；

3.4、断电保护功能：具备，自动记忆上次运行步骤，通电启动后可继续未完成的实验操作；

3.5、跳步功能：具备，可在仪器运行过程中暂停，随意跳转到任一操作步骤；

3.6、处理样本数：≥50膜条；

3.7、分液通道：≥6个；

3.8、分配体积：0.5 -100ml，调节精度≤0.1 ml；

3.9、分配精度：分液准确性＜±10%，重复性偏差≤5%；

3.10、摇床模式：2角度可调，3档速度可调；

3.11、试剂泵：蠕动泵；

3.12、试剂回流功能：具备；

3.13、试剂瓶设计：每个试剂瓶有刻度设计，底物试剂瓶配套遮光筒；

3.14、液体处理方式：单通道处理，试剂槽倾斜设计；

3.15、液体残留量：≤20μl；

3.16、加样头：硅胶管末端,加样后回吸功能，不挂滴；

3.17、漏液保护：漏液保护通道，有溢液孔和溢流瓶设计；

3.18、结果判读的定标功能：有定标卡，保证结果判读的准确性与稳定性。

## 品目1-16  高速冷冻离心机1

数量：4台

1、设备用途及适用范围

1.1用于分离和纯化各种生物样品、研究生物样品的性质、制备高质量的生物样品以及分离和纯化病毒、细菌等微生物；

2、设备配置及数量

2.1高速冷冻离心机4台；

3、详细技术要求

3.1、金属机箱，不锈钢离心腔，钢制保护套；

3.2、自吸式门锁，可设定自动/手动开盖方式；

3.3、微机控制，高清液晶显示、触摸屏操作；

3.4、具有超速、不平衡、开盖自动停机、过压、过流等多项保护功能；

3.5、具有瞬时离心功能；

3.6、≥15种升速、减速曲线，可根据样本不同进行设置；

3.7、采用软启动控制技术，可保证样本在升速过程中平稳的运行；

3.8、具备停机防回荡技术：减速时分离面平整清晰，无二次悬沉现象；

3.9、可对运行数据进行查询，并可外接U盘进行导出保存；

3.10、可自由设定5级梯度离心程序；

3.11、操作者可设定密码开盖(需定制），可保护重要样本的安全；

3.12、采用环保无氟制冷机组，高精度PID温控系统；

3.13、具有转子预冷功能和压缩机过热保护功能；

3.14、运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，无需停机；

3.15、最高转速：≥角度转子：16000r/min、水平转子：5000r/min；

3.16、转速偏差：≤±1%；

3.17、最大相对离心力：≥角度转子：25870×g 、水平转子：4470×g；

3.18、定时时间：1～99h59min59s；

3.19、温控范围：-20℃～+40℃；

3.20、温控精度：≤±1℃；

3.21、整机噪音：≤65dB；

3.22、配置：角度转子：1.5/2ml*24 支（可适配：0.2ml、0.5ml）。

## 品目1-17  全自动过敏原检测系统

数量：2套

1、设备用途及适用范围

1.1用于定量检测人血清中过敏原特异性IgE抗体；

2、设备配置及数量

2.1全自动过敏原检测系统2套；

3、详细技术要求

3.1、系统：落地式；

3.2、测试速度：测试速度：单模块最大≥360T/小时；

3.3、样本位：≥90个，轨道进样，可实时添加；

3.4、试剂位：≥20个；

3.5、反应杯装载：一次性反应杯，最大可一次性装载1000个反应杯，反应杯余量监测功能；

3.6、定标方法：内置主定标曲线，2点以及多点校正；

3.7、试剂冷藏：支持试剂冷藏，冷藏温度2～8℃；

3.8、试剂识别：外置条形码扫描仪，试剂、样本识别，内置条形码扫描仪，试剂、样本识别；

3.9、反应杯装载：反应杯自动排杯；

3.10、样本承载方式：流水线轨道式；

3.11、样本类型：样本类型为血清、血浆；

3.12、支持样本管类型：支持标准试管、原始采血管、微量样本杯；

3.13、检测：测量范围：0～100MRLU内单调。检测线性范围3000-80MRLU。暗计数小于300RLU；

3.14、清洗液配置：支持自动配液和手动配液。

## 品目1-18  多功能酶标仪

数量：1台

1、设备用途及适用范围

1.1用于测定和分析生物样品中某些分子的含量和特性；

2、设备配置及数量

2.1多功能酶标仪主机1台；

- 详细技术要求

3.1显示：≥7英寸触摸屏；

3.2光源：卤素灯，寿命≥2000h；

3.3波长范围：340nm~750nm，覆盖整个可见光波长；

3.4滤光片：标配405，450，492，630nm 4片滤光片，最多可装载8片滤光片；

3.5读数范围：0~4.000Abs；

3.6分辨率：0.001Abs；

3.7波长准确度：≤±2nm；

3.8吸光度准确度：[0-2)≤±0.005A；[2.0-3)≤±0.01A；[3-4)≤±1.5%；

3.9吸光度重复性：[0-3)CV≤0.3%；[3-4)CV≤1%；

3.10吸光度稳定性：[0-3)≤0.005Abs；[3-4)≤2.0%；

3.11测量速度：6s（96孔板快速测量模式），单波长<15s，双波长<28s（96孔板精确测量模式）；

3.12内存：可储存1000个测量程序和结果；

3.13接口：3个USB接口，连接电脑、打印机和U盘；

3.14电源：AC100-240V，50-60Hz，2A。

## 品目1-19  自全自动真菌/细菌动态检测仪

数量：1台

1、设备用途及适用范围

1.1用于感染性疾病病人的早期辅助诊断、感染程度检测；

2、设备配置及数量

2.1自全自动真菌/细菌动态检测仪1台；

3、详细技术要求

3.1、反应区温度控制的正确度和波动度：应在设定值的±0.5℃内，波动度不超过0.5℃；

3.2、孵育模块：具备温度单元；

3.3、分析方法：比色法或化学发光法；

3.4、比色法配置2个单色光源（405nm、452nm）；

3.5、仪器线性：比色法吸光度值范围为0～3.000；

3.6、样本录入：设备内置或外接扫码模块，可以方便录入病人样本信息；

3.7、支持和医院 LIS 系统互联。

## 品目1-20  十人共览显微镜

数量：1台

1、设备用途及适用范围

1.1用途：可作切片的明场（BF）、多人共览观察、研讨、教学、研究工作；

2、设备配置及数量

2.1十人共览显微镜1台；

3、详细技术要求

3.1研究级正置显微镜，可作明场观察，荧光观察；

3.2光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm；

3.3调焦系统：载物台垂直运动方向距离≥25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米；

3.4观察镜筒：三目观察筒，倾角为30°；

3.5照明装置：内置透射光柯勒照明器，具有光强预设按钮、LED光源，可选配加装色温调整滤光片，带有光闸；

3.6物镜：平场消色差物镜；

3.6.1 4X平场消色差物镜（N.A.≥0.1，W.D.≥18.5）；

3.6.2 10X平场消色差物镜（N.A.≥0.25，W.D.≥10.6）；

3.6.3 20X平场消色差物镜（N.A.≥0.4，W.D.≥1.2）；

3.6.4 40X平场消色差物镜（N.A.≥0.65，W.D.≥0.6）；

3.6.5 100X平场消色差物镜（N.A.≥1.25，W.D.≥0.13 oil）；

3.7载物台：右手油式载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台；

3.8宽视野镜筒，配置宽视野10X目镜，带屈光度校准，视场数≥22；

3.9物镜转换器，六孔位物镜转盘；

3.10聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.≥1,1；

3.11共览系统最多支持观察者人数：10人；

3.12样品观察方向：所有观察者方向一致；

3.13最大视场数：F22；

3.14观察指针颜色种类：红色和绿色。

## 品目1-21  荧光显微镜1

数量：1台

1、设备用途及适用范围

1.1用途：可作切片的明场（BF）、荧光（FL）观察，观察用于研究工作；

2、设备配置及数量

2.1荧光显微镜1台；

3、详细技术要求

3.1研究级正置显微镜，可作明场观察；

3.2光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm；

3.3调焦系统：载物台垂直运动方向距离≥25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米；

3.4观察镜筒：宽视场三目观察筒，倾角为30°；

3.5照明装置：内置透射光柯勒照明器，具有光强预设按钮、LED，可选配加装色温调整滤光片；

3.6物镜：万能平场半复消色差物镜；

3.6.1 4X（N.A. ≥0.13，W.D. ≥17）；

3.6.1 10X（N.A. ≥0.3，W.D. ≥10）；

3.6.1 20X（N.A. ≥0.5，W.D. ≥2.1）；

3.6.1 40X（N.A. ≥0.75，W.D. ≥0.15）；

3.6.1 100X（N.A. ≥1.30，W.D. ≥0.2 oil）；

3.7载物台：右手油式载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台；

3.8目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准，视场数≥22；

3.9物镜转换器，六孔位物镜转盘；

3.10聚光镜：摇摆式聚光镜NA≥0.9；

3.11荧光照明系统：

3.11.1荧光照明器：八孔荧光照明器，配置ND25、ND6中灰滤色片，无需工具即可更换滤色镜组；

3.11.2荧光光源：高压汞灯。

## 品目1-22  生物培养箱

数量：4台

1、设备用途及适用范围

1.1适用于环境保护、农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门，是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物的栽培、育种实验的专用恒温设备；

2、设备配置及数量

2.1生物培养箱4台；

3、详细技术要求

3.1、控温范围：0-60℃；

3.2、分辨率：0.1℃；

3.3、波动度：±0.7℃（加热）±1℃（制冷） ；

3.4、均匀度：±1.5℃（37℃时）；

3.5、输入功率：500W；

3.6、定时范围：0-9999min/h（可切换）；

3.7、容量≥150L；

3.8、载物托架（标配/最多）：3/5块。

## 品目1-23  全自动革兰氏染色仪

数量：2台

1、设备用途

1.1适用于实验室革兰氏染色实验；

2、设备配置及数量

2.1全自动革兰氏染色仪2台；

3、详细技术要求

3.1适用标本：血液、肺泡灌洗液、脑脊液、粪便、痰、尿液、胸腹水穿刺液、淋巴穿刺液、脓肿穿刺液等；

3.2离心速率：0-200转/分钟；

3.3玻片设置：可设定染色玻片数目；

3.5清洗功能：具备管道、喷嘴、托盘（内仓）清洗功能。

3.6安全功能：带有安全锁的封闭盖板，实现全封闭染色。

3.7预警功能：显示屏提示仪器工作状态，染液余量不足预警提示。

3.8电源要求：220V，50Hz。

## 品目1-24  厌氧菌培养系统

数量：2套

1、能精确制造厌氧（氧浓度为0%）、微需氧（氧浓度为6%）培养环境，适用于厌氧培养、微需氧培养,并可根据实验培养需要选择氧气浓度（即1%-15%可选），CO2浓度范围（5%-15%），递增1%；

2、达到指定培养环境条件：

“微需氧、CO2”条件≤2分钟；“厌氧”条件≤6分钟；

3、质量软件系统：

3.1、培养环境质量保证检测：罐体连接检测、气体输入压力检测、罐体泄露检测、罐盖密封性检测、催化剂活性检测等错误信息提示；

3.2、系统具备自检功能，在设备出现故障时，进入自检程序可以自动检测故障原因。

## 品目1-25  二氧化碳培养箱

数量：4台

1、设备用途及适用范围

1.1通过模拟细胞在体内生长环境的设备，提供恒温、恒湿和CO2浓度的培养环境，用于细胞、组织培养实验中；

2、设备配置及数量

2.1二氧化碳培养箱4台；

3、详细技术要求

3.1、工作环境温度： 5 -40℃；

3.2、工作环境湿度： 20- 80%；

3.3、工作体积：≥180升；

3.4、标配搁板数目/最多可选装搁板数：4块/17块；

3.5、温度控制范围：高于室温5℃～50℃；

3.6、温度控制精度：±0.1℃；

3.7、温度均一性: ±0.2℃(在37℃下)；

3.8、温度跟踪报警：具备；

3.9、温度显示：绿色LED；

3.10、保温方式：直热；

3.11、二氧化碳控制范围：0～20%；

3.12、二氧化碳控制精度：±0.1%；

3.13、二氧化碳跟踪报警：有；

3.14、二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器；

3.15、具有程序自检功能；

3.16、显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度；

3.17、断电自动启动：具备。

## 品目1-26  红外接种灭菌器

数量：5个

1、设备用途及适用范围

1.1用于接种环或针的消毒灭菌；

2、设备配置及数量

2.1红外接种灭菌器5个；

3、详细技术要求

3.1、接种环或针消毒灭菌安全、方便，完全替代酒精灯；

3.2、加热孔内温度≥800℃；

3.3、装置可以用于厌氧室中；

3.4、在陶瓷漏斗管道的深处灰化有机物质，防止传染性溅污和交叉污染；

3.5、使用环境温度：-10℃~50℃；

3.6、相对湿度：≤90%。

## 品目1-27  涡旋振荡器

数量：5台

1、设备用途及适用范围

1.1通过利用偏心旋转使试管等容器中的液体产生涡流，从而达到使溶液充分混合的目的；

2、设备配置及数量

2.1涡旋振荡器5台；

3、详细技术要求

3.1、功率≥60W；

3.2、振荡方式：圆周；

3.3、周转直径：≥4mm；

3.4、电机类型：罩极电极；

3.5、转速范围：0-3000rpm；

3.6、转速显示：刻度；

3.7、运行方式：点动/连续运转；

3.8、尺寸[长×宽×高]：≤130*130*160mm；

3.9、外壳防护等级：IP21。

## 品目1-28  血培养仪

数量：3台

1、设备用途及适用范围

1.1用于检验血液样本中有无细菌存在；

2、设备配置及数量

2.1血培养仪3台；

3、详细技术要求

3.1检测原理：

3.1.1检测方法：采用荧光增强连续检测法，瓶外非侵入性连续检测；

3.1.2运算法则≥3种，可进行数据分析；

3.1.3可对生长曲线的平缓期和衰减期进行监测；

3.2每台设备可同时检测≥200个标本；

3.3检测周期每10min 一次，对阴阳性结果自动检测，并声音、光提示；

3.4每个孔位具备自动检错和自动纠错功能，无需手工校正；

3.5仪器具备延迟放入功能；

3.6培养瓶拿出后 5小时内再放入，相关数据不丢失，可以继续检测；

3.7数据录入方式：配置独立的条形码扫描器：可扫描条码、双条码；

3.8配备不同灯光即时提示仪器内培养瓶检测状态；

3.9具备匿名瓶功能，允许事后补录信息；

3.10 具备误取报警功能；

3.11样本：

3.11.1可检测临床血液及体液标本；

3.11.2检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、兼性厌氧菌、苛养菌、假单胞菌、放线菌、真菌；

3.12配套培养瓶：

3.12.1配备成人需氧瓶、成人厌氧瓶、儿童瓶；

3.12.2树脂培养瓶具备吸附抗生素的功能；

3.12.3培养瓶采用标准瓶口设计，可与常规真空采血管共用同一直径持针器；

3.12.4瓶内负压；

3.12.5具备高透光、高气密性、防压、防碎设计的轻便塑料瓶。

## 品目1-29  全自动免疫分析仪

数量：3台

1、设备用途及适用范围

1.1用于测定生化指标和免疫指标,如血清中的葡萄糖、脂肪、蛋白质、酶类、电解质、激素、抗体等；

2、设备配置及数量

2.1全自动免疫分析仪3台；

3、详细技术要求

3.1仪器类型：全自动、随机管式分析；

3.2工作原理：吖啶酯化学发光技术；

3.3测试速度：≥500测试/小时；

3.4首个结果报告时间：≤9分钟；

3.5样本类型：血清、血浆、全血、尿液；

3.6急诊通道：独立急诊通道，样本即时插入；

3.7吸样针：具备液面探测、堵塞检测、随量跟踪、防撞检测等功能；

3.8吸样针清洗：携带污染率：≤0.1ppm；

3.9试剂位：≥20个；

3.10试剂装载：试剂盒不停机加载、卸载；

3.11试剂仓温度：2℃~8℃，关机持续冷藏；

3.12反应温控：温度控制在37℃±0.2℃；

3.13反应混匀：非接触式混匀；

3.14进样方式：轨道式进样，同时放入≥100个样本，可以连续添加样本。支持进样模块拓展至样本进样最大加载量≥400个，具有样本条码自动识别功能；

3.15最小加样量：≤5μL；

3.16废液处理：自动处理反应废液；

## 品目1-30  胶体渗透压测量仪

数量：2台

1、设备用途及适用范围

1.1用于测定体液中的胶体渗透压；

2、设备配置及数量

2.1胶体渗透压测量仪2台；

3、详细技术要求

3.1用于检测临床人体体液如血液、尿液、泪液、汗液等的检测仪器，同时满足2015年《中国药典》对注射剂、眼用制剂、渗透利尿药等制剂的检测要求；

3.2中文界面；

3.3探头助力升降；

3.3冰点下降原理及高精度传感器；

3.4双制冷系统，预冷时间短，检测速度快，便于连续检测；

3.5测量范围：0~3000 mOsmol/kg H2O；

3.6样品量：≥50µl （50-100ul)；

3.7测试时间：≤1.5分钟；

3.8预冷时间：≤ 3分钟；

3.9重复性：RSD≤±1%  (300 mOsmol/kg)；

3.10准确度：±2 mOsmol /kg  ( ≤ 400 mOsmol /kg)；±1%  ( ＞ 400 mOsmol /kg)。

## 品目1-31  血清蛋白电泳仪

数量：2台

1、设备用途及适用范围

1.1用于辅助诊断多发性骨髓瘤、肝硬化、肝癌、肾病综合征、肾炎、感染性疾病以及各类炎症等，及评估疾病的治疗效果和预后情况；

2、设备配置及数量

2.2血清蛋白电泳仪2台；

3、详细技术要求

3.1方法学：毛细管高压液相电泳法；

3.2检测项目：血清蛋白；免疫分型；糖化血红蛋白；血红蛋白；

3.3检测速度：血清蛋白电泳≥90测试/小时；血红蛋白电泳≥50测试/小时；

3.4检测通道：≥8根毛细管通道；

3.5样本类型：血清、全血、脐带血等；

3.6进样方式：拨杆进样；

3.7识别功能：样品条形码识别；缓冲液、试剂瓶可射频识别，仪器在线显示试剂余量；

3.8显示屏：内置触摸屏；

3.9全自动化：具有穿帽检测功能、不需要开盖检测；具有仪器内部自动上下颠倒混匀功能；

3.10控制单元：自动液面水平监测、自动温度、气路、光路检测、自动冲洗；仪器软件配有自动毛细管维护程序，自动清洗加样针和毛细管。

## 品目1-32  滚轴混匀仪

数量：6台

1、设备用途及适用范围

1.1‌用于混合血液、尿液、细胞悬液等样品，特别适用于粘性液体和液固悬浮液的混合；

2、设备配置及数量

2.1滚轴混匀仪6台；

3、详细技术要求

3.1滚动和摇摆两种模式以便充分混合；

3.2速度可调，0-70rpm；

3.3连续运转模式；

3.4电机类型：直流无刷电机；

3.5运动方式：摇摆和滚动；

3.6振幅：≥24mm；

3.7最大载重：≥4kg；

3.8滚轴规格（长度）：≥280mm；

3.9速度显示：刻度；

3.10电压：100~240V,50/60Hz.

## 品目1-33  样本自动分拣机

数量：2台

1、设备用途及适用范围

1.1用于对医院样本进行快速分类、分拣、封装等工作的自动化设备；

2、设备配置及数量

2.1样本自动分拣机，标本分拣系统（≥10通道）1台；

2.2样本自动分拣机，标本分拣系统（≥8通道）1台；

3、详细技术要求

3.1设备一：标本分拣系统（≥10通道）；

3.1.1分拣机：1台；

3.1.1.1 进样方式：兼容智能采血流水线轨道自动进样和人工直接倒入样本试管两种进样方式；

3.1.1.2 出样方式：自动分拣时,将试管自动导入至相对应的试管分拣通道；

3.1.1.3 分拣速度：≥1800支试管/小时；

3.1.1.4 分拣形式：根据试管条形码对应的标本类型进行试管分拣；

3.1.1.5 条形码读取检查：无法读取条形码、或信息系统反馈异常的试管收集至回收盒；

3.1.1.6 分拣输出通道：≥10个样本输出通道，1个不合格样本回收盒；

3.1.1.7 分拣通道名称液晶显示，通过上位机软件自定义配置通道名称；

3.1.1.8  标本试管规格：封闭的圆柱形试管，直径8-19mm，长度70mm-128mm；

3.1.1.9 可处理条码制式： 30位的条形码，支持Code128、Code39、Codabar，2of5等；

3.1.1.10 应急接收功能：分拣仪器发生故障时，可通过控制电脑的扫描设备进行人工扫描核收及分类；

3.1.1.11 满仓预警功能：通道内样本堆积超过警戒高度，通道闪灯提示、软件提示；

3.1.1.12 长时间没有标本进样时系统自动暂停，再次加样后，系统自动恢复工作；

3.1.1.13 辅助项：分拣通道可直接作为出样仓或分拣通道内放置收纳框作为出样仓；

3.1.2智能分拣软件：1套；

3.1.2.1 试管分拣规则：根据用户要求定义，可预设多套分拣规则；

3.1.2.2 样本清单打印功能：分拣完成后，可打印分拣出的样本清单,包含患者姓名、年龄、性别、条形码号、患者类别、检验指标和扫描流水号等信息；

3.1.2.3 核收功能：记录标本接收时间和数量，将标本核收并录入系统，实现标本在核收环节的实时跟踪；

3.1.2.4 统计功能：提供样本分时统计、来源组成统计、超时样本统计、样本量分组统计的图表；

3.1.2.5 超时预警功能：若样本采集时间与接收时间差超出指标允许范围，系统可自动将样本分拣至回收盒，并在软件上予以提示；

3.1.2.6 标本追溯：支持标本查询追踪，可根据不同条件查询标本的信息及核收状态；

3.1.2.7 支持与采购人在用的智能采血系统无缝对接；

3.2 设备二：标本分拣系统（≥8通道）

3.2.1分拣机：1台

3.2.1.1 进样方式：兼容智能采血流水线轨道自动进样和人工直接倒入样本试管两种进样方式；

3.2.1.2 出样方式：自动分拣时,将试管自动导入至相对应的试管分拣通道；

3.2.1.3 分拣速度：≥1800支试管/小时；

3.2.1.4 分拣形式：根据试管条形码对应的标本类型进行试管分拣；

3.2.1.5 条形码读取检查：无法读取条形码、或信息系统反馈异常的试管收集至回收盒；

3.2.1.6 分拣输出通道：≥8个样本输出通道，1个不合格样本回收盒；

3.2.1.7 分拣通道名称液晶显示，通过上位机软件自定义配置通道名称；

3.2.1.8  标本试管规格：封闭的圆柱形试管，直径8-19mm，长度70mm-128mm；

3.2.1.9 可处理条码制式：支持30位的条形码，支持Code128、Code39、Codabar，2of5等；

3.2.1.10 应急接收功能：分拣仪器发生故障时，可通过控制电脑的扫描设备进行人工扫描核收及分类；

3.2.1.11 满仓预警功能：通道内样本堆积超过警戒高度，通道闪灯提示、软件提示；

3.2.1.12 长时间没有标本进样时系统自动暂停，再次加样后，系统自动恢复工作；

3.2.1.13 辅助项：分拣通道可直接作为出样仓或分拣通道内放置收纳框作为出样仓；

3.2.2智能分拣软件：1套；

3.2.2.1 试管分拣规则：根据用户要求定义，可预设多套分拣规则；

3.2.2.2 样本清单打印功能：分拣完成后，可打印分拣出的样本清单,包含患者姓名、年龄、性别、条形码号、患者类别、检验指标和扫描流水号等信息；

3.2.2.3 核收功能：记录标本接收时间和数量，将标本核收并录入系统，实现标本在核收环节的实时跟踪；

3.2.2.4 统计功能：提供样本分时统计、来源组成统计、超时样本统计、样本量分组统计的图表；

3.2.2.5 超时预警功能：若样本采集时间与接收时间差超出指标允许范围，系统可自动将样本分拣至回收盒，并在软件上予以提示；

3.2.2.6 标本追溯：支持标本查询追踪，可根据不同条件查询标本的信息及核收状态；

3.2.2.7 支持与采购人在用的智能采血系统无缝对接。

## 品目1-34  智能采血系统

数量：4套

1、设备用途及适用范围

1.1用于提高采血工作的效率和质量，改善患者就医体验；

2、设备配置及数量

2.1智能采血系统4套；

2.2贴标仪4个；

2.3多功能采血桌8个；

2.4排队叫号系统1套；

2.5自助登记取号机2台；

2.6智能采血管理软件1套；

2.7标本回收单元1套；

3、详细技术要求

3.1、贴标仪

3.1.1 主机设计：桌面式，一机两位设计，为两个采血窗口同时供盒；设置有缓冲仓，存放下一位就诊者的采血管；

3.1.2 处理能力：≥1400支管/小时；

3.1.3 试管种类：7-14种采血管，可随时增加或减少管种；

3.1.4 试管容量：整机≥350支管/台；

3.1.5 试管补充：开放式加管，可随时向管仓内直接添加试管，无需停机；

3.1.6 兼容采血管规格：直径12-18mm、长度75 -110mm的采血管；

3.1.7 标签设置：自定义条码标签打印格式，用户能够根据需要设定试管标签内容及格式，标签粘贴位置能够设定；

3.1.8 打印字符：数字、条码、可旋转（90、180、270度）、黑白倒置、底纹、划线；

3.1.9 条码制式：Code 39、JAN、Code 128A/B/C/Auto、2of5、NW7 等；

3.1.10 标签余量提示：提供标签耗尽前的预警提示，标签余量百分比显示；

3.1.11 试管仓设定：具备同一种采血管可放置在多个试管仓的设定功能；

3.1.12 样本管放置：每个试管仓位提供一个样本管放置空间，方便提示用户正确装管；

3.1.13 躲避预制标签：自动识别预制标签的位置，在预制标签的位置进行覆盖粘贴，保留观察窗口；

3.1.14 头帽颜色识别：可自动识别试管头帽颜色，避免误操作放错管；

3.1.15 隔离功能：具备单管仓异常时自动隔离功能，单仓隔离，整机继续工作；

3.1.16 自恢复功能：更换打印纸后，无需重启，直接恢复工作；试管放置不当引起卡管，一键“初始化”自恢复后继续工作；

3.2多功能采血桌：

3.2.1 采血桌规格：适用坐姿采血；

3.2.2 采血桌材质：整体金属材质，台面覆盖超白硬质玻璃方便清洁和消毒；

3.2.3 护士信息终端：显示患者基本信息和所需采集的标本信息，提示其他信息；具备操作人员登录功能，可根据工作量灵活调节采血窗口的开放数量；

3.2.4 条码扫描器：实时记录患者真实采血时间，满足临床实验室质量管理规范要求；

3.2.5 标签打印机：设备出现系统级的崩溃时，系统能够进行一键切换至备用标签打印机打印标签，继续为病人提供采血服务；

3.2.6 回收轨道内置于采血桌内，不暴露于采血桌外，采血桌上设置标本投入口。静音宽轨，皮带宽度≥114mm，标本试管可360°旋转，不卡管；

3.3排队叫号系统：

3.3.1 排队功能：通过数据库操作，实现排队号码的存储与管理；通过对接口的控制实现外围设备（包括语言设备和屏显设备）的同步控制和管理；

3.3.2 优先功能：可根据实际情况及时插入患者信息，完成特殊患者优先采血，不影响普通患者正常排队。可根据需要设置优先级别以及优先规则，优先规则可分时段；

3.3.3 叫号功能：国内语言环境下开发、支持中英文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可灵活变更、设定；合成语音达到正常人说话的连贯效果；

3.3.4 叫号方式：提供多种叫号方式，按钮叫号、标签叫号、试管叫号、自动呼叫等多种模式。具备重复呼叫和转发呼叫功能；

3.3.5 按需配置窗口叫号屏显，实时显示呼叫及预呼叫患者信息；

3.3.6 按需配置集中叫号屏显，实时显示等待患者和过号患者就诊窗口信息；

3.3.7 语音播报、屏显文字，为患者营造指示明确的采血候诊环境；

3.4自助登记取号机：

3.4.4 异常情况提示：出现网络异常、打印机缺纸或者系统连接异常的情况下，有相应的报警提示；

3.5智能采血管理软件：

3.5.1 系统功能：能完成采血中心工作的功能应用，下载采血相关信息并分配至系统各子系统或模块；同时能收集各子系统或模块反馈信息；

3.5.2 分区管理功能：可根据采血场地和业务特点，将采血区域分割成各自独立的区域，系统自动分配采血患者到不同区域采血；

3.5.3 过号处理功能：显示过号患者信息；提供过号计时报警功能等；

3.5.4 数据管理功能：能够针对工作量、患者数量、耗材用量等数据进行多种统计计算,提供按照时间、区间因素的报表。具备患者信息查询、患者采血状态查询等功能；

3.5.5 标本追溯：提供标本追溯功能，记录标本各节点位置与时间，形成标本从采集到送达实验室之前的时间记录；

3.5.7 预约功能：具有采血预约功能，实现的功能包括采血预约、预约报到、当日登记、自动生成优先号（特殊突发情况可人工添加）、修改预约、取消预约、补打预约单、补打印采血号码单等。

## 品目1-35  全自动血沉仪

数量：3台

1、设备用途及适用范围

1.1用于全自动化地进行血沉检测；

2、设备配置及数量

2.1全自动血沉仪3台；

3、详细技术要求

3.1操作方式：≥7英寸彩色触摸屏；

3.2检测项目：血沉、压积；

3.3测试方法：光电扫描；

3.4测试通道：≥100个；

3.5测试功能：标本即插即用，各通道单独计时；

3.6测试时间：血沉30min/60min可选；压积2min；

3.7测试范围：血沉（0-160）mm/h;压积0.2-1；

3.8测试精度：血沉0.1mm；压积测试精度±0.1%；

3.9血沉管：支持血沉标准真空采血管；

3.10加载模式：可按用户需求任意选择加载模式；

3.11打印：内置高精度微型热敏图文输出设备；

3.12数据端口：

3.12.1串口*2,连接条码扫描枪；

3.12.3 网口*1；

3.13数据处理：内置高速中央处理器/内置智能操作系统；

3.14数据上传：可与自动血液流变测试软件连接；

3.15报告指标：血沉值、压积值、血沉动态曲线；

3.16具有温度拟合功能；

3.17具有条码扫描功能。

## 品目1-36  糖化血红蛋白仪

数量：4台

1、设备用途及适用范围

1.1用于糖尿病的检测；

2、设备配置及数量

2.1糖化血红蛋白仪4台；

3、详细技术要求

3.1检测原理：反相阳离子交换层析法（HPLC）；

3.2标本类型：全血或溶血标本，原始管可直接上机；

3.3检测项目：HbA1c，HbF；

3.4检测范围：HbA1c：3～20%（NGSP 值）9～195mmol/mol；HbF: 0.3~5% ；

3.5检测速度：≤24 秒/样本

3.6重复性：CV≤1%；

3.7线性：线性相关系数 r≥0.9900；

3.8准确性：标准物质相对偏差≤±8%；

3.9结果报告：可同时报告 IFCC 和 NGSP 两个结果；

3.10样本消耗： 8±0.1uL（全血）；

3.11所需样本量：采血管：至少高于底部 10mm；样本杯：≥400uL；

3.12检测样本数量：≥100 个样本；

3.13存储容量：≥900 项检测结果（含校准结果）；

3.14显示屏：彩色触摸屏；

3.15内置适用 58mm 宽打印纸的热敏打印机；

3.16外部通信功能：RS-232C 端口、Ethernet 端口；

3.17通讯系统：兼容 RS-232C（在单向与双向通讯模式之间切换）。

## 品目1-37  全自动粪便分析仪

数量：2台

1、设备用途及适用范围

1.1 用于大便的检测分析；

2、设备配置及数量

2.1全自动粪便分析仪2台；

3、详细技术要求

3.1检测方法：经典光学显微镜形态学镜检法；

3.2样本位：不小于50个样本位；

3.3进样、移样系统 ：轨道式进样，全自动移样；

3.4模块化组合：1-4台主机任意组合，一台电脑控制；

3.5隐血等测试板存放、输送及回收：不少于4个试剂卡盒、试剂卡全自动输送、回收，无需人工回收，确保无交叉污染；

3.6密封采集管：全密封，标本做完后，也能密封；能机械搅拌；

3.7外观性状及隐血，轮状病毒结果的判读：按测试项目所规定反应时间定时照相，保存图像；自动判读结果；外观性状结果自动照相，自动判读，并阳性提示；

3.8混匀过滤：旋转式机械搅拌并结合气动混匀法，充分混匀标本，提高检出率；

3.9稀释方式：自动添加稀释液；

3.10自动控制显微镜：全自动光学显微镜，无需人工操控；

3.11显微镜高、低倍转换方式：显微镜有10倍、40倍两个物镜，镜头自动转换；

3.12检查视野数：根据需要快速自动检查高低倍镜下任意多个视野；

3.13镜头清晰度、焦距调：程序全自动控制；

3.14视频摄像实时识别有形成分：视频摄像，实时识别标本中的有形成分；

3.16焦距控制方式：程序全自动控制；

3.17检测速度：60-240个标本/小时，可随到随检；

3.18计数池：可重复使用的石英玻璃计数池；

3.19质控品：能提供同品牌的质控品；

3.20网络功能：实现网络源共享，远程仪器维护；

3.21软件系统：系统具有结果智能分析功能，仪器故障具备自我诊断功能

## 品目1-38  全自动微生物鉴定及药敏分析系统

数量：2套

1、设备用途及适用范围

1.1对需氧和兼性厌氧的革兰氏阳性细菌、需氧和兼性厌氧的革兰氏阴性细菌、酵母菌及酵母样真菌进行鉴定；

1.2对需氧和兼性厌氧的革兰氏阳性细菌、需氧和兼性厌氧的革兰氏阴性细菌进行药敏试验

2、设备配置及数量

2.1全自动微生物鉴定及药敏分析系统2套；

3、详细技术要求

3.1仪器检测：

3.1.1检测板放入仪器后，仪器自动孵育培养、自动检测、自动报告鉴定和药敏试验结果，过程连续；

3.1.2仪器检测周期≤20分钟，最长检测时限≤16小时；

3.1.3仪器最大检测容量：每次可同时进行≥50个样本的鉴定试验和药敏试验；

3.1.4系统连续检测，可快速得出结果，细菌鉴定最快3-4小时，药敏试验最快4-6小时；

3.2菌库：

3.2.1可以对总计≥580种细菌进行鉴定/药敏试验；

3.3抗菌药物：

3.3.1抗菌药物种类：鉴定与药敏复合板：针对革兰氏阴性菌包含≥20种抗菌药物，针对革兰氏阳性菌包含≥22种抗菌药物及针对链球菌的≥15种抗菌药物；单独药敏板/卡：单独革兰氏阳性细菌药敏检测板/卡包含≥25种抗菌药物，单独革兰氏阴性细菌药敏板/卡包含≥25种抗菌药物；

3.3.2所有药敏板均可室温储存；

3.3.3药敏采用微量肉汤稀释法，连续对倍稀释的抗生素浓度，检测方法为实测法MIC值；

3.3.4 抗生素浓度梯度≥6个；

3.4耐药机制检测：

3.4.1包含：产ESBL肠杆菌属的检测；耐万古霉素肠球菌属（VRE）的检测；高水平耐氨基糖苷类抗生素肠球菌属种和链球菌属（HLAR）的检测；耐甲氧西林葡萄 球菌属 (MRS)的检测；产β-内酰胺酶葡萄球菌属(BL)的检测；耐大环内酯抗生 素链球菌（MLSb）的检测；耐万古霉素肠球菌（VRSA）的检测；葡萄球菌属耐诱导型大环内酯类抗生素（IMLS）耐药机制的检测；

3.4.2其他试剂：菌悬液配置液为：独立单人份包装的鉴定培养液、药敏培养液，实验室毋需自配，无污染风险。鉴定培养液和药敏培养液均可室温保存。

## 品目1-39  自动血涂片制备仪

数量：1台

1、设备用途及适用范围

1.1用于自动制作血涂片并进行涂片染色；

2、设备配置及数量

2.1自动血涂片制备仪1台；

3、详细技术要求

3.1可独立工作，在没有血常规HCT结果时也可进行推片；

3.2单机工作速度：≥120张玻片/小时；

3.3用血量：全自动进样≤200μl；

3.4推片规则：用户可自定义推片规则；

3.5染色盒方式：一片一盒；

3.6单次吸样最大推片数量：≥3张；

3.7玻片识别：可直接在玻片上打印数字、条码和二维码；

## 品目1-40  脉动真空灭菌器

数量：1台

1、设备用途及适用范围

1.1、用于耐高温、设备零部件、工具、容器等的灭菌；

2、设备配置及数量

2.1脉动真空灭菌器1台；

3、详细技术要求

3.1、容积：≥800L；

3.2、设计压力：-0.1/0.3Mpa；

3.3、设计温度：≥144℃；

3.4、使用寿命：10年/20000次灭菌循环 ；

3.5、夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥5个。多点进汽，进汽口数量≥5个；

3.6、结构：与主体啮合齿数≥10个，门板加强筋板数量≥4个；

3.7、动力方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门；

3.8、安全联锁：压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开；

3.9、门胶圈：圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封；

3.10、降噪系统：带有降噪装置；

3.11、水回收装置：带有换热器冷凝水回收系统；

3.12、换热装置： 板式换热器；

3.13、超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；

3.14、门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理；

3.15、程序运行时间：标准循环≦55分钟；

3.16、脉动次数：标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设；

3.17、灭菌温度 标准循环：121℃和134℃。灭菌温度设定范围：115～138℃可设；

3.18、灭菌时间 标准循环：121℃，20分钟；134℃，5分钟。灭菌时间设定范围：0～9999秒可设。

## 品目1-41  流式细胞仪

数量：2台

1、设备用途及适用范围

1.1用于对细胞进行快速、多参数分析或分选；

2、设备配置及数量

2.1流式细胞仪2台；

3、详细技术要求

3.1激光器配置:蓝色488nm激光器（功率50mW），红色 638 nm激光器（功率40mW）；

3.2激光激发方式：立体空间激发；

3.3荧光检测器：雪崩式二级管(APD）；

3.4检测通道：FSC，SSC， FL1，FL2，FL3，FL4，FL5，FL6、FL7、FL8；（可检测参数：FSC，SSC，FITC, PE,PerCP,PE-,Cy7,APC,APC-Cy7 ,可同时激发和检测8个荧光通道）；

3.5光路传导：激光传递采用空气传导；荧光传导采用光纤传导；

3.6检测参数：数字化分析系统，检测参数包括所有通道面积（A),宽度（W），高度（H）以及时间；

3.7检测动态范围：最大支持106.5；

3.8仪器分辨率: 前向角散射光和所有荧光通道的全峰宽变异系数：CV≤2%；

3.9 FSC和SSC分辨率：前向散射光(FSC)≤0.5um; 侧向散射光(SSC)≤0.2um，可以将外周血中红细胞、血小板分开；可以将外周血白细胞三群（淋巴细胞、单核细胞、粒细胞）分开

3.10检测颗粒直径：0.2～50μm；

3.11荧光检出限: FITC＜50MESF;PE＜30MESF；

3.12 获取速率：≥35，000 events/s；

3.13交叉污染：≤0.1%；

3.14绝对计数方法：误差≤±5%；

3.15荧光补偿：可在线/离线补偿；补偿方式为矩阵补偿、快速补偿、自动补偿，可视化补偿工具；

3.16液路驱动：采用注射泵驱动；

3.17样本流速：高/中/低三档，支持样本流速连续调节；

3.18进样方式：兼容标准流式管、EP管、孔板等不同类型上样方式；兼容多种上样管，如5ml流式管，1.5ml和2ml离心管;

3.19自动加样器：支持40管流式管、40孔盘和96孔板多孔板上样；

3.20清洗流程：支持自动清洗与维护，开关机及换样时自动启动清洗流程；一键开关机；

3.21可更换滤光片，支持通道配置更改；有校准、质控体系；

3.22软件：中文、英文软件，集采集、分析、报告输出为一体；

3.23适用可开放检测试剂盒，并按国家分类要求提供第三类医疗器械注册证;

- 样本前处理仪

- 4.1具备国内医疗器械备案证明。

4.2具备采血管进行混匀及穿刺功能，可自动完成血样/试剂/溶血剂的加样、混匀和孵育；

4.3抗体试剂携带污染率：≤0.1%；

4.4血液样本位：≥40个；处理盘位：≥40个（流式管）；

4.5抗体试剂位：≥10个；

4.6抗体试剂加样体积：0、10～50ul可选；

4.7血样加样体积：0～100ul可选；

4.8孵育时间：10～30分钟可调；

4.9处理速度：≥60样本/小时；

4.10采血管类型：13mm×75mm采血管、13mm×100mm采血管（可选配）；

4.11处理盘位适配12mm×75mm标准流式试管；

4.12可选配采血管条码扫描功能及试剂编码输入功能；

4.13配套全中文操作系统，软件支持批量建立实验模板功能；

4.14可对加样体积、孵育时间、采血管混匀次数、抗体混匀时间、溶血剂混匀时间等进行调节；

4.15维护功能：具备开机、关机、清洗等常用维护程序；

4.16余量检测：具有试剂余量检测功能；

4.17至少配置i3处理器、8G内存、1T硬盘主机，21英寸显示器，主流操作系统。

## 品目1-42  医用冷冻离心机

数量：20台

1、设备用途及适用范围

1.1用于血液分离，特别是在制备红细胞、白细胞和血小板等血液成分时。通过离心，可以将全血有效地分离成其各种组分，以供进一步的研究或临床应用；

2、设备配置及数量

2.1 医用冷冻离心机20台；

3、详细技术要求

3.1金属机箱，不锈钢离心腔，钢制保护套；

3.2电子门锁，可设定自动/手动停机开盖方式；

3.3微机控制，高清液晶显示、触摸屏操作；

3.4具有超速、不平衡、开盖自动停机等多项保护功能；

3.6可设定启动计时/到达转速计时模式，具有瞬时离心功能；

3.7 ≥10档升速曲线，≥10种减速曲线选择，可根据样本不同进行设置；

3.8采用软启动控制技术，可保证样本在升速过程中平稳的运行；

3.9停机防回荡技术：减速时分离面平整清晰；无二次悬沉现象；

3.11可自由设定≥5级梯度离心程序；

3.12运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，无需停机；

3.13最高转速：≥5000r/min；

3.14转速偏差：≤±1%；

3.15最大相对离心力≥：4470×g；

3.16定时时间：1～99min59s；

3.17温控范围：-20℃～+40℃；

3.18温控精度：≤±1℃；

3.19升减速时间：0～9档；

3.20整机噪音：≤65dB；

3.21配置：水平转子-吊篮*4组——5ml*56支（自动脱帽）

## 品目1-43  高速冷冻离心机2

数量：5台

1、设备用途及适用范围

1.1用于分离和纯化各种生物样品、研究生物样品的性质、制备高质量的生物样品以及分离和纯化病毒、细菌等微生物；

2、设备配置及数量

2.1 高速冷冻离心机5台；

3、详细技术要求

3.1金属机箱，不锈钢离心腔，钢制保护套；

3.2自吸式门锁，可轻松打开或关闭上盖；可设定自动/手动开盖方式；

3.3微机控制，高清液晶显示、触摸屏操作；

3.4具有超速、不平衡、开盖自动停机等多项保护功能；

3.5具备停机防回荡技术，

3.6具有一键预冷功能；

3.7丰富的转子规格并具有转子识别功能；

3.8最高转速：≥角度转子： 16000r/min ；水平转子：4000r/min；

3.9转速偏差：≤±1%；

3.10最大相对离心力：≥角度转子：25030×g；水平转子：2860×g；

3.11温控范围：-20℃～+40℃；

3.12温控精度：≤±1℃；

3.13程序储存数量：99 个；

3.14加/减速曲线：1/0～15 档；

3.15整机噪音：≤56dB；

3.16配置：角度转子：0.5/1.5/2ml*24 支（可适配：0.2ml、0.5ml）.

## 品目1-44  微量元素分析仪

数量：2台

1、设备用途及适用范围

1.1用于测定样品中微量元素的含量，如铁、锌、铜、钙、铅、镁等；

2、设备配置及数量

2.1 微量元素分析仪（原子吸收光谱仪）2台；

3、详细技术要求

3.1原子吸收光谱仪1：

3.1.1方法学：原子吸收光谱法；

3.1.2光源：两个及以上复合元素灯；

3.1.3雾化器：高效金属雾化器；

3.1.4检测样本类型及用量：全血≤40微升；

3.1.5检测元素种类：一次进样,可同时测试铜、锌、钙、镁、铁五种元素含量；

3.1.6检测时间：小于4s；

3.1.7通道数：五通道；

3.1.8精密度：对铜、锌、钙、镁、铁的不精密度不大于1.0%（Abs>0.1）；

3.1.9光学单色器：全息光栅单色器；

3.1.10原子化器：预混合型100mm单缝全钛燃烧器；

3.1.11波长范围：190 -650nm；

3.1.12光谱带宽：0.15 -2.0nm；

3.1.13吸光度：0 -2 Abs；

3.1.14基线稳定性：每30min内各线基线稳定性不应超过0.005Abs；

3.1.15检出限：铜的检出限≤0.02μg/mL；

3.1.16测量结果：软件自动计算、整理、存储并打印；

3.2原子吸收光谱仪2：

3.2.1方法学：石墨炉原子吸收光谱法；

3.2.2 CV：铅、镉检测的不精密度不应大于2.8%（Abs>0.1）；

3.2.3检测样本类型：全血、乳汁、尿液；

3.2.4灵敏度：用含有铅和镉的灵敏度标准检查溶液为试验液，进样量不超过 40μL时，铅和镉 的吸光度应分别大于0.055Abs和0.025Abs；

3.2.5基线稳定性：每20min内，用铅、镉复合灯测量基线稳定性，铅、镉的基线稳定性不应超过±0.008Abs；

3.2.6信号测量类型：双通道同时测量，即可同时进行铅和镉元素的测量；

3.2.7检测时间：1.5分钟/测试以内；

3.2.8光源：复合元素灯；

3.2.9吸光度范围：0-2Abs；

3.2.10波长：190 - 650nm；

3.2.11背景校正能力：30倍以上；

3.2.12测量结果：软件自动计算、整理、存储并打印。

## 品目1-45  恒温水浴箱

数量：9台

1、设备用途及适用范围

1.1用于血液、尿液等样本的保存和预处理；

2、设备配置及数量

2.1 恒温水浴箱9台；

3、详细技术要求

3.1温度波动度 ≤±0.1℃；

3.4有数显温度校正 ，停电后自动恢复等功能；

3.5有传感器异常保护和报警 ，高温保护报警 ，防干烧等功能；

3.6有外循环功能；

3.7内尺寸（长宽高）≥650*520*150mm。

## 品目1-46  生物显微镜1

数量：10台

1、设备用途及适用范围

1.1 用途：可用于普通染色的切片观察，以及临床、科研常规显微检验工作；

2、设备配置及数量

2.1 生物显微镜10台；

3、详细技术要求

3.1光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离为国际标准45mm；

3.2载物台：钢丝传动，无齿条结构；载物台高度：140±2mm；机械固定载物台,(W×D):210±2mm×155±2mm；移动范围(X×Y):75±2mm×50±2mm；载物台XY移动可锁定；

3.3调焦机构：载物台高度调节(粗调:15±2mm)，可以进行张力调节；有粗调限位，避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度:2.5μm；

3.4聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（油浸时）；2孔位：明场/暗场；

3.5照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时；

3.6三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°；目镜：10X，视场数≥20；分光：100/0或0/100；

3.7物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本；

3.8物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100X（N.A.≥0.9 W.D≥1.0mm）；

3.9防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜；

3.10 暗场观察：暗场环，暗场托架；

3.11所采用光学元件均为环保无铅玻璃。

## 品目1-47  双人共览显微镜

数量：5台

1、设备用途及适用范围

1.1 用途：可用于普通染色的切片观察，相差观察，多人共览，以及临床、科研常规显微检验工作；

2、设备配置及数量

2.1 双人共览显微镜5台；

3、详细技术要求

3.1光学系统：无限远光学校正系统，齐焦距离为国际标准45mm；

3.2载物台：钢丝传动，无齿条结构；载物台高度：140±2mm mm；机械固定载物台, (W ×D):210±2mm mm×155±2mm mm；移动范围 (X×Y):75 ±2mm mm×50±2mm mm；载物台XY 移动可锁定；

3.3调焦机构：载物台高度调节(粗调:15±2mm mm)，可以进行张力调节；有粗调限位， 避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度:2.5μm；

3.4聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA1.25（油浸时）；通用7孔位聚光镜，分别是BF(4-100X),2X,DF,Ph1,Ph2,Ph3,FL；具有聚光镜孔位锁(仅BF)；

3.5照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时；

3.6三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节；目镜：10X，带眼罩，视场数≥20；分光：50/50固定，100%固定；

3.7物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘，便于放置标本；

3.8物镜：平场消色差物镜：4X（N.A. ≥0.1，W.D. ≥18.5mm）、10X（N.A. ≥0.25，W.D. ≥10 mm）、40X（N.A. ≥0.65，W.D. ≥0.6mm ）、100X（N.A. ≥1.25，W.D. ≥0.15mm 油镜 ）；平场消色差相差物镜：10X（N.A.≥0.25 W.D≥10.6mm）、20X（N.A. ≥0.4 W.D≥1.2MM）40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.15mm）；

3.9防霉装置：在三目观察筒、双目观察筒；

3.10共览系统最多支持观察者人数：2人；

3.11样品观察方向：所有观察者方向一致；

3.12观察指针颜色种类：红色和绿色；

3.13所采用光学元件均为环保无铅玻璃；

3.14相机参数：

3.14.1 CMOS彩色相机，≥2000万像素，芯片靶面≥1英寸；

3.14.2最高采集分辨率≥5440x3648 像素，单像元尺寸≥2.4x2.4um；

3.14.3曝光时间可调范围0.1ms~15s，像素融合(bin)包含2x2和3x3；

3.14.4在1/30秒曝光下，G光灵敏度≥462mv，暗电流≥0.21mv；

3.14.5最高分辨率下速度≥15帧/秒，在2736x1824分辨率下速度≥50帧/秒；

3.14.6具有色彩还原技术；

3.14.7制冷方式：采用大面积金属表面散热的自然冷却方式；

3.14.8光谱响应范围380-650nm，自动和手动白平衡；

3.14.9数据接口：USB3.0；

3.14.10软件功能：快速拍照和录像，可自动命名；具备图像处理功能，可测量各类型长度面积角度等参数；添加标尺，荧光多通道图像叠加，景深拓展，手动大图拼接。自主定义报告模板并可自动生成word版报告。

## 品目1-48  荧光显微镜2

数量：2台

1、设备用途及适用范围

1.1 用途：可作切片的明场（BF）、荧光（FL）观察，观察用于研究工作；

2、设备配置及数量

2.1 荧光显微镜2台；

3、详细技术要求

3.1研究级正置显微镜：

3.1.1研究级正置显微镜，可作明场观察；

3.1.2光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm；

3.1.3调焦系统：载物台垂直运动方向距离≥25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米；

3.1.4观察镜筒：宽视场三目观察筒，倾角为30°；

3.1.5照明装置：内置透射光柯勒照明器，具有光强预设按钮、第二代光强管理按钮，高亮度LED(强度大于12V100W卤素灯)，可选配加装色温调整滤光片；

3.1.6物镜：万能平场半复消色差物镜：4X（N.A. ≥0.13，W.D. ≥17）、10X（N.A. ≥0.3，W.D. ≥10）、20X（N.A. ≥0.5，W.D. ≥2.1）、40X（N.A. ≥0.75，W.D. ≥0.15）、100X（N.A. ≥1.30，W.D. ≥0.2oil）；

3.1.7载物台：右手油式载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台；

3.1.8目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准，视场数≥22；

3.1.9物镜转换器，六孔位物镜转盘；

3.1.10聚光镜：摇摆式聚光镜NA ≥0.9；

3.2荧光照明系统：

3.2.1荧光照明器：八孔荧光照明器，配置ND25、ND6中灰滤色片，无需工具即可更换滤色镜组；

3.2.2荧光光源：高压汞灯；

3.2.3高性能三色红、绿、蓝、激发块，滤色镜均带有干涉镀膜。

## 品目1-49  振荡器

数量：14个

1、设备用途及适用范围

1.1用于实验室样品的混合作用、振荡作用、搅拌作用、可编程控制；

2、设备配置及数量

2.1 振荡器14个；

3、详细技术要求

3.1出色的温度调整范围，室温-100℃；

3.2最大温度控制精度±0.5℃；

3.3.3 37℃时，温度均一性±0.5℃；

3.4最高转速≥1500 rpm；

3.5多种承载模块可挑选；

3.6支持程序编辑和存储记忆功能；

3.7磁吸附技术，无需工具，模块即可自动与机器吸附识别；拧钉模块并行；

3.8配置保温功能模块罩，防止热量散失。

## 品目1-50  全自动特殊染色机

数量：1台

1、设备用途及适用范围

1.1 用途：该机采用电脑程序控制系统及无接触性液位传染装置，可实现染色全过程控制；

2、设备配置及数量

2.1 全自动特殊染色机1台；

3、详细技术要求

3.1需具有空气净化装置；

3.2需具有自动找位功能，程序运行结束时具有声响提示；

3.3在运行过程中可添加标本。

## 品目1-51  全自动冰冻染色机

数量：2台

1、设备用途及适用范围

1.1 功能：适用于快速，简单染色，可快速处理简单或紧急需求；

2、设备配置及数量

2.1 全自动冰冻染色机2台；

3、详细技术要求

3.1	输出槽容量：≥2个染色架子；

3.2每个染色架最大玻片装载量：≥2张；

3.3高通量：同时处理72张切片；

3.4冲洗器带有节流阀；

3.5染色过程可执行暂停功能，以便临时插入载玻片架；

3.6提示功能：容量为4个染色架的输出槽在收集4个染色架后，将自动停止并有警报音提示。

## 品目1-52  切片机1

数量：1台

1、设备用途及适用范围

1.1用于制备组织切片的设备,主要用于病理学、组织学、解剖学等领域；

2、设备配置及数量

2.1 切片机1台；

3、详细技术要求

3.1切片厚度范围1-60μm；

3.2修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm；

3.3切片模式≥2种，需保证具有推拉切片机；

3.4样品回缩：具有随时开启或关闭回缩功能；

3.5可自定义顺时针及逆时针转动方向；

3.6刀架需带有护手，确保操作者安全；

3.7需具有快装系统设计，可单手快速更换不同类型和大小的样本夹。

## 品目1-53  快速脱水机

数量：1台

1、设备用途及适用范围

1.1用于组织标本中的水分去除,使其在蜡包埋后具有更好的硬度和稳定,有利于后续的组织学处理；

2、设备配置及数量

2.1 快速脱水机1台；

3、详细技术要求

3.1脱水缸：脱水缸数量≥2个，两个脱水缸可独立运行，具有独立的温度、压力、搅拌器的开关设置。并行运行的程序不会同时使用同一个试剂瓶；

3.2背光灯：需具有试剂柜具有背光灯设计，可通过背光灯的开启和关闭，直观指示试剂瓶连接状态；

3.3快速脱水：需具备快速脱水功能；

3.4环境及人员保护：需具备过滤功能以吸附试剂废气，设备可连接至外部排气系统；

3.5需提供数据报告，可以按天、周或月对数据进行分组。

## 品目1-54  全自动液基薄层细胞制片仪

数量：1台

1、设备用途及适用范围

1.1用薄层细胞学检测技术(TCT)完成脱落细胞涂片的自动制片过程，能显著改善病理细胞学制片质量，是宫颈病变的理想筛查工具，及传统巴氏涂片(PAP)的更新换代技术；

2、设备配置及数量

2.1 全自动液基薄层细胞制片仪1台；

3、详细技术要求

3.1制片原理：沉降式制片染色；

3.2制成的薄片诊断面积为直径≤13mm的圆；

3.3适用范围：试剂包括宫颈细胞、针吸细胞、痰细胞、浆膜腔积液细胞、内窥镜细胞等；

3.4通量：自动批量制片及染色设备，每批次可处理的标本量1-64人份；

3.5制片染色时间：≥50min/64片；

3.6.操作软件：全中文人机交互界面；

3.7样本离心管存放位置：≥64个；

3.8自动独立染色，根据诊断需求调整染色方式（巴氏染色、HE染色及其他特殊染色），染液一次性使用，避免标本交叉污染，保证制片的一致性；

3.9采用触屏操控平台，并具备废液检测报警模块，设备操作简便、人性化；

3.10中文的TBS报告系统，具备多机联网功能；

3.11具备软件分析处理显微成像设备采集的宫颈液基细胞学切片图像，识别图像中形态异常的细胞。

## 品目1-55  全自动HPV检测系统

数量：1台

1、设备用途及适用范围

1.1 产品用途：集分子杂交、洗膜、孵育、显色于一体，无需人工值守，实现全自动分子杂交，缩短杂交时间，提高效率；

2、设备配置及数量

2.1 全自动HPV检测系统1台；

3、详细技术要求

3.1、一次性处理样本≥20个样本；

3.2、可同时检测≥15个；

3.3、产物自动转移；

3.4、检测，时间≤4小时；

3.5、试验过程中每通道每次加入的液体量误差≤3mL±1mL；

3.6、反应仓温度调节范围为≤10-50℃；

3.7、设备具备超温保护功能，温度应≤80℃；

3.8、排液残留量：反应仓内排液后，残留液体量应≤0.2mL；

3.9、设备内置紫外灯消毒功能；

3.10、采用封闭式外壳。

## 品目1-56  真空浓缩仪

数量：2台

1、设备用途及适用范围

1.1 DNA/RNA 离心浓缩或干燥；

1.2寡核苷酸离心浓缩或干燥；

1.3蛋白质离心浓缩或干燥；

1.4	其它液体样品离心浓缩或干燥；

2、设备配置及数量

2.1 真空浓缩仪2台；

3、详细技术要求

3.1、最大湿度： ≥75 %；

3.2、最大样品容量：≥90个离心管；

3.3、噪音水平：≤70dB(A)；

3.4、可选≥4个预设温度，适用于不同样品的安全高效浓缩；

3.5、可选操作模式≥2种；

3.6、可选应用模式≥2种；

3.7、防止样本重悬须具备软刹车功能；

3.8、具备耐化学腐蚀涂层；

3.9、具备感应驱动和耐化学腐蚀的加热腔体；

3.10、真空压：≥15 hPa。

## 品目1-57  生物分析仪

数量：1台

1、设备用途及适用范围

1.1用于检测、分析生命化学物质，为临床上对疾病的诊断、治疗和预后及健康状态提供信息依据；

2、设备配置及数量

2.1 生物分析仪1台；

3、详细技术要求

3.1、仪器配置阵列式毛细管，12个样品同时进样检测；

3.2、标准96孔板装载样品；

3.3、可实现3个96孔板的无人值守运行；

3.4、可进行各种 RNA 和 DNA 应用分析，具备small RNA分析、CRISPR分析等专用试剂；

3.5、300bp以内长度的片段进行分析时，分辨率可达3bp；

3.6、DNA样品≤2ul、RNA样品≤2ul且无需额外搭配非标耗材如0.1ml微量管，操作简单，避免二次污染；

3.7、检测极限浓度为5pg/ul的DNA样品时，体积≤2ul; 检测极限浓度为50pg/ul的RNA样品时，体积≤2ul；

3.8、毛细管阵列可放置于机器内室温保存，无需每日拆装，减少人工操作；

3.9、可同时放入2种不同类型的分离胶，2种不同类型的应用可不需要人工干预连续进行，如可连续进行DNA和RNA定性定量分析；

3.10、基于阵列式毛细管技术，毛细管长度有三种规格可选；

3.11、可获得 RNA 质量值（RQN），RQN与RIN的一致性进行过充分验证；

3.12、软件可将数据和图像导出为各种格式；

3.13、可调整电动进样条件（包括电压和时间）以实现分离。

## 品目1-58  凝胶成像系统

数量：1套

1、设备用途及适用范围

1.1用于分子量定量、密度定量、密度扫描、PCR定量等

2、设备配置及数量

2.1 凝胶成像系统1套

3、详细技术要求

3.1硬件像素≥500万；

3.2图像分辨率：600DPI；

3.3感光效率QE值：High QE: ≥80%；

3.4信噪比：≥75db；

3.5像素密度：16 bit (0-65535灰阶)；

3.6动态范围：≥4.0个数量级；

3.7数据传输：外置USB3.0接口或可通过无线网络完成数据传输；

3.8激发光源：组合式三波长LED透射激发光源，302nm波长LED紫外光源，470nm波长LED蓝光光源，全波段LED白色光源；

3.9可实现拍摄、灰度分析等功能；

3.10具备快速图像查阅功能，控制系统能以时间为线索自动备份图像数据。

## 品目1-59  核酸电泳仪

数量：1台

1、设备用途及适用范围

1.1用途：提供电泳实验的稳定电压、电流及时间控制；

2、设备配置及数量

2.1 核酸电泳仪1台；

3、详细技术要求

3.1、电压：5 -600V，递增单位1V；

3.2、电流：5 -800mA，递增单位1mA；

3.3、定时：0-999分，递增单位1分；

3.4、输出类型：稳压/稳流控制；

3.5、4组输出（可同时连接四个电泳槽）；

3.6、输出定时/计时控制；

3.7、自动无负载输出保护；

3.8、自动过载和短路保护；

3.9、自动记忆工作状态；

3.10、3位数显，1位状态显示；

3.11、可层叠防滑动机箱。

## 品目1-60  蛋白电泳仪

数量：1台

1、设备用途及适用范围

1.1用途：为SDS-PAGE蛋白电泳，非变性PAGE蛋白电泳，转膜和DNA/RNA核酸电泳应用提供电源的微电脑智能控制设备；

2、设备配置及数量

2.1 蛋白电泳仪1台；

3、详细技术要求

3.1、凝胶数量：≥2；

3.2、凝胶厚度≥3种尺寸可选；

3.3、输出范围：电压:≥500V；电流:1-500 mA；功率:1-300 W；

3.4、梳子规格≥6种尺寸可选；

3.5、上槽体积：≥150ml，下槽体积：≥300ml；

3.6、支持高电压快速电泳；

3.7、配备液晶显示屏；

3.8、电源输出类型：恒压、恒流、恒功率；

3.9、自动升成功能：只要选定恒定值（恒压、恒流或恒功率），其余两项指标自动升成，无须人为调整，避免了误恒定现象；

3.10、储存记忆功能：具有编程储存记忆功能，可储存12个常用工作程序；

3.11、包含预设电泳和转印程序；

3.12、安全性能：过压、电弧、空载和荷载突变监测，过载/短路监测，漏电保护，开路报警、断电自动恢复；液晶屏同时显示电压、电流、功率、设定时间；

3.13、输出模式可选择恒定电压，恒定电流或恒定功率输出等方式；

3.14、电极头兼容性高：可兼容市面上大多电源包括伯乐等；

3.15、电源定时范围：1～999 min；

3.16、可同时多个电泳仪（槽）并联：≥4组；

3.17、储存记忆功能：具有编程储存记忆功能，可储存≥12个常用工作程序。

## 品目1-61  荧光计

数量：3个

1、设备用途及适用范围

1.1用途：用于核酸和蛋白的精确定量分析,RNA 完整性分析；

2、设备配置及数量

2.1 荧光计3个；

3、详细技术要求

3.1、上样量范围： ≤1-20μL，适合稀有样品以及低丰度样品；

3.2、样品测量时间≤5秒，快速简单测量完整 RNA 和降解 RNA 可用于直接测量样本的荧光强度；

3.3、可用于直接测量样本的荧光强度；

3.4、样品数据储存量≥800；

3.5、≥5英寸彩色 LCD 触摸屏；

3.6、具备USB 闪存或 USB 数据线直接与电脑连接存取数据使用界面支持多种语言；

3.7、处理时间：≤5 秒/样品；

3.8、光源：蓝色 LED(≥470 nm), 红色 LED (≥635 nm)；

3.9、激发通道：蓝≤430–495 nm；红光 ≤600–645 nm；

3.10、预热时间：≤35 秒。

## 品目1-62  DNA超声打断仪

数量：1台

1、设备用途及适用范围

1.1用途：为测序 DNA 样本与染色质免疫共沉淀实验样本前处理量身订做；

2、设备配置及数量

2.1 DNA超声打断仪1台；

3、详细技术要求

3.1、温度可调范围：≤8℃ - 20℃；

3.2、一次最大可上样品量≥6；

3.3、超声波传感器频率≥400k Hz；

3.4、能实时显示水浴系统温度，自动调节水位；

3.5、优化程序：≥15种；

3.6、可设置的超声能量≥5档；

3.7、样本最小体积：≤16ul。

## 品目1-63  恒温金属浴

数量：2套

1、设备用途及适用范围

1.1主要用途:用于核酸和蛋白的变性、标记，细菌和酵母的培养，裂解反应，混匀，孵育等实验内容；

2、设备配置及数量

2.1 恒温金属浴2套

3、详细技术要求

3.1、升温速率：≤7℃/分钟；

3.2、防溅射技术，有效防止管盖润湿和交叉污染；

3.3、具有瞬时混匀功能；

3.4、须具有隔热防烫设计；

3.5、噪音水平需较低；

3.6、容量；自定义温控程序容量≥9个；

3.7、温度范围[℃]：室温-15~100；

3.8、温度设定范围[℃]：0-100；

3.9、温度精准度@[20–45℃] [℃]：±0.5；

3.10、温度均一性@[20–45℃] [℃]：±0.5；

3.11、最大升温速率[℃/min]：≥5.5 ；最大降温速率[℃/min]：≥5（100℃-室温），≥0.5（室温以下）；

3.12、尺寸[长×宽×高 mm]：≥200×≥235×≥120。

## 品目1-64  全自动免疫组化染色机

数量：3台

1、设备用途及适用范围

1.1用于‌对石蜡组织、冰冻切片、细胞涂片进行免疫组化单重、双重及多重染色、EBER原位杂交等；

2、设备配置及数量

2.1 全自动免疫组化染色机3台；

3、详细技术要求

3.1、样本位：≥45，试剂位：≥36；

3.2、试剂加样量≥4种规格可选，误差≤15%；

3.3、实验时间：≤4小时内完成一轮满载实验；

3.4、是否需要耗材：不需要耗材；

3.5、一抗添加方式：一抗开放，可配备原厂一抗试剂，一抗种类≥300种，可因需要选择自动滴加或手工滴加；

3.6、具备二维码扫描系统，全自动识别样本及试剂；

3.7、孵育条件：具有加热保湿技术，孵育温度在25 -30℃；

3.8、清洗系统： 清洗液每次加量≤12ml，自动记录切片数，切片数量≥1500张，自动提示需要管路清洗；

3.9、自动预警：配备全自动液路，自动探测剩余试剂量，可实时监测清洗液桶和废液桶内空间，抗体试剂判断的误差≤500ul；

3.10、加样针：单针加样；

3.11、废液处理：自动区分有毒与无毒，废液桶容量≥8L；

3.12、历史记录管理：具备数据存储功能，数据保存时间≥15天，可分类导出历史记录；

3.13、独立的玻片架数量≥5，每个玻片架放置标本数量≥7；

3.14、软件为全中文，软件可以查看试剂剩余量和实验剩余时间。

## 品目1-65  恒温鼓风干燥箱

数量：2台

1、设备用途及适用范围

1.1用于药物的干燥、贮存和稳定性测试等；

2、设备配置及数量

2.1 恒温鼓风干燥箱2台；

3、详细技术要求

3.1、液晶显示屏，多组数据一屏显示；

3.2、内胆采用不锈钢材质；

3.3、箱体左侧配有直径为≥10mm测试孔；

3.4、干燥箱出现故障时，液晶显示屏可显示故障信息；

3.5、微电脑程序控制器，时间及升温速率；

3.6、可预设≥6组可编程序；

3.7、可连接打印机、也可以用电脑和打印机记录温度和时间；

3.8、控温范围：RT+10～200℃ (RT+10～250℃) ；

3.9、温度分辨率：≥0.1℃ ；

3.10、恒温波动度：±1℃；

3.11、温度均匀度：±2.5% (测试点为100℃) ；

3.12、搁板：≥3块；

3.13、工作室尺寸(mm) W×D×H：≥500×≥380×≥750；

3.14、容积：≥ 150L。

## 品目1-66  染色机

数量：2台

1、设备用途及适用范围

1.1用于对组织切片进行染色；

2、设备配置及数量

2.1 染色机2台；

3、详细技术要求

1、站点数量：总站点数量≥20个，其中水洗站点数≥2个，加卸载站点合计数≥2个；

2、具备水洗站点水流调节功能；

3、烤箱温度实时监测功能；

4、机械臂具有抖动功能；

5、液晶触摸屏，全中文系统触屏显示操作；

6、程序编辑：设备可存储程序≥20个；

7、试剂缸容量：试剂缸容量≥350ml，单个玻片架容量≥20片/架；

8、仪器每小时染片量≥300张；

9、配置接口可导出数据；

10、能进行非滴染式H&E染色。

## 品目1-67  封片机

数量：3台

1、设备用途及适用范围

1.1用于将组织样本固定在玻璃切片上

2、设备配置及数量

2.1 封片机3台

3、详细技术要求

3.1、操作界面：触摸屏全中文系统触屏显示操作

3.2、最大输出存储容量≥30片

3.3、盖玻片装载：≥200片。

3.4、盖玻片数量提示：实时检测盖玻片剩余数量

3.5、封片速度：每小时封片量≥300片

3.6、玻片架进出通道：总数≥4个

## 品目1-68  快速冷冻仪

数量：2台

1、设备用途及适用范围

1.1用于对样品进行快速冷冻固定，以保持样品的自然状态和真实结构，避免化学固定对样品带来的损伤和假象；

2、设备配置及数量

2.1 快速冷冻仪2台

3、详细技术要求

3.1、在触控屏上可显示冷冻实时温度；

3.2、可直接数值输入方式设置冷冻温度值；

3.3、配置触摸屏；

3.4、配置≥4个冷冻点；

3.5、工作腔平台上具有包埋盒和标本夹取工具放置槽；

3.6、工作温度≤30分钟以内降到-30℃；

3.7、仪器重量≤12KG；

3.8、带有自动除霜功能，可设定除霜时间。

## 品目1-69  组织包埋机

数量：3台

1、设备用途及适用范围

1.1用于对人体或动植物标本经脱水浸蜡后进行组织石蜡包埋，以供切片后作组织学诊断或研究；

2、设备配置及数量

2.1 组织包埋机3台；

3、详细技术要求

3.1、蜡缸容量，容量≥5L；

3.2、热台温度范围≥40-60℃，组织存储槽温度范围≥40-60℃；

3.3、冷台容量，可放置≥72个组织盒；

3.4、速冷点温度≤8℃。

## 品目1-70  全封闭组织脱水机

数量：3台

1、设备用途及适用范围

1.1用于组织学研究和标本制作；

2、设备配置及数量

2.1 全封闭组织脱水机3台；

3、详细技术要求

3.1、彩色液晶触摸显示屏≥10寸；

3.2、标本处理量：≥300个组织盒；

3.3、开关盖方式：≥2种；

3.4、试剂瓶≥8只；

3.5、石蜡温度范围：室温至65℃可调；试剂温度范围：室温至45℃可调；

3.6、搅拌方式：≥2种；

3.7、可设置脱水流程程序≥10种；

3.8、断电时自动切换，可运行安全保护程序并记录当前运行步骤。

## 品目1-71  水浴锅

数量：2套

1、设备用途及适用范围

1.1用于组织脱水和快速制片

2、设备配置及数量

2.1 水浴锅2套

3、详细技术要求

3.1规格要求：单列单孔；

3.2外形尺寸(长宽高)：≤200×200×210mm；

3.3操作室尺寸(长宽高)：≥160×160×130mm；

3.4功率(kW)：0.3；

3.5温控范围及温度误差：RT+5 -100℃  ±1℃。

## 品目1-72  数字切片扫描仪

数量：1台

1、详细技术要求

1.1一体式病理图像扫描主机：可扫描的标准切片尺寸：26mm×76mm，厚度0.9mm到1.2mm（含盖玻片）与大玻片52mm×76mm，厚度0.9mm到1.2mm（含盖玻片）；

1.2可以在日光灯（或日照）下扫描荧光切片，无需暗室操作；

1.3扫描切片类型：明场切片和荧光切片都可以扫描；

1.4要求扫描分辨率：≤0.48μm/pixel(20×标准模式),≤0.24μm/pixel(40×高分辨率模式)；

1.5聚焦方式应具备:自动对焦和手动设置；

1.6荧光光源及寿命：LED荧光光源，使用寿命不低于20000小时；

1.7荧光激发光滤光片数量最大承载不低于6个（φ25mm），荧光发射光滤光片数量最大承载不低于6个（φ32mm）；

1.8明场和荧光切片扫描都支持全自动的校准功能，无需人工手动设置，仪器自动进行白平衡等参数的调校；

2、设备配置及数量

2.1 数字切片扫描仪1台；

## 品目1-73  摊片机

数量：6台

1、设备用途及适用范围

1.1用于对切片后的生物组织进行摊展、平整、定形和预干燥处理；

2、设备配置及数量

2.1 摊片机6台；

3、详细技术要求

3.1电源电压：220V,50Hz；

3.2功率：300VA；

3.3环境温度：5 -40℃；

3.4相对湿度：≤85%；

3.5加热温度设定范围：室温-100℃；

3.6加热温度显示误差：≤实测值±2%；

3.7采用模式加热，节能减耗。需加热时间短，操作简便。

## 品目1-74  切片机2

数量：5台

1、设备用途及适用范围

1.1用于制备组织切片的设备,主要用于病理学、组织学、解剖学等领域；

2、设备配置及数量

2.1 切片机5台；

3、详细技术要求

3.1切片厚度范围1-60μm；

3.2修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm；

3.3切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式；

3.4垂直样品行程：70±1mm；

3.5可随时开启或关闭回缩功能；

3.6可自定义顺时针及逆时针转动方向；

3.7需可拆卸抗静电废屑槽，具备磁力吸附功能；

3.8需带机顶储物盘，方便放置常用工具；

3.9刀架需带有护手，确保操作者安全。

## 品目1-75  烤片仪

数量：8台

1、设备用途及适用范围

1.1用于将病理标本切成薄片并进行固定；

2、设备配置及数量

2.1 烤片仪8台；

3、详细技术要求

3.1、电源电压：220V,50Hz；

3.2、预热时间：≤15分钟；

3.3、工作温度可调：0-90℃；

3.4、可同时摊片≥20张；

3.5、温控精度  ±2℃；

3.6、具备过热保护。

## 品目1-76  玻片书写仪

数量：3台

1、设备用途及适用范围

1.1用于病理玻片提供非接触式的打印服务，打印内容包括医院名称、打印日期等信息，以便于管理和追踪；

2、设备配置及数量

2.1 玻片书写仪3台；

3、详细技术要求

3.1适用于按需打印；

3.2打印速度≤3秒/张；打印分辨率≥2500 DPI，字迹清晰；打印噪音≤50dB；

3.3设备集成触摸式液晶显示屏，自带操作系统，无需额外配置电脑控制终端；

3.4支持切角玻片、直角玻片、丝印漆面玻片等多种玻片的打号；

3.5可灵活设置打号优先级，实现紧急样本的快速处理；

3.6需可快速清理设备内部的碎玻片；

3.7打号指令输入方式≥4种，至少包含扫描二维码、USB接口、屏幕输入。

## 品目1-77  冰冻切片机

数量：2台

1、设备用途及适用范围

1.1用于手术中新鲜组织作病理快速诊断,确定病变的性质,肿瘤有无转移,切除残端有无病变,为手术治疗提供可靠的依据；

2、设备配置及数量

2.1 冰冻切片机2台；

3、详细技术要求

3.1冷冻箱：冷冻箱制冷温度 ≤ -35℃，冷冻箱采用不锈钢无缝焊接，无死角，易于清洗和消毒；

3.2除霜功能：冷冻箱具备自动除霜功能，可设置24小时自动除霜一次；

3.3切片厚度范围：1-100 um；

3.4修片厚度：修片厚度设置范围1-600 um；

3.5样品回缩：具备样品回缩功能，回缩行程20 μm并可关闭；

3.6样品定位：± 8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本准确快速定位；

3.7操作：操作简单，使用；

3.8具有速冻功能。

## 品目1-78  大体标本成像系统

数量：1套

1、设备用途及适用范围

1.1用于病理活检组织取材和尸解前对病理组织进行拍摄留档；

2、设备配置及数量

2.1 大体标本成像系统1套；

3、详细技术要求

3.1成像像数：≥1200万；

3.2具有光学变焦，可达5倍以上，电子放大倍数：5倍、10倍；

3.3需具备显示屏，电脑软件控制放大、缩小、对焦、拍照；

3.4软件功能：

3.4.1软件支持实时取景显示观察；

3.4.2可进行实时标注（文字输入，包括直线标注等）；

3.4.3可实时进行测量，自动测量面积、长度；

3.4.4可实时对ESD标本形态大小、尺寸、面积进行实际测量。

## 品目1-79  包埋盒打印机

数量：3台

1、设备用途及适用范围

1.1用于在病理学领域打印包埋盒上的字符信息；

2、设备配置及数量

2.1 包埋盒打印机3台；

3、详细技术要求

3.1、设备内置触控屏操作；

3.2、包埋盒上载槽≥2个，单槽容纳量≥60个；

3.3、可同时装载≥2种颜色包埋盒；

3.4、打印速度 ≤4秒/个；

3.5、包埋盒字符耐二甲苯、福尔马林、酒精腐蚀，耐刮擦；

3.6、报警提示功能：具有≥2种报警方式；

3.7、设备配备网络连接功能。

## 品目1-80  紫外分光光度计

数量：1台

1、设备用途及适用范围

1.1用于测量血液、尿液、脑脊液等生物体液中的化学成分；

2、设备配置及数量

2.1 紫外分光光度计1台；

3、详细技术要求

3.1、高性能1200L/mm光姗，C-T单色器结构；

3.2、钨灯及高灵敏度光电转换器，确保了仪器具有高分辨率、高光度线性、低杂散光；

3.3、液晶数字显示，更高测试精度及稳定性；

3.4、具有T、A、C、F等功能,经久耐用，输出接口：RS-232；

3.5、大样品室，样品架≤100mm，可满足不同行业的需求；

3.6、带有自动设置波长，自动调0%T/100%T，T/A的无误差转换；

3.7、具有自动修正波长误差、光源自动切换等功能，保证了仪器的测试精度和连续性；

3.8、具有光度、定量、标准曲线等功能，扫描型仪器可扩展回归方程、动力学、多波长、DNA/蛋白质等功能；

3.9、波长驱动：自动；

3.10、透射比：≤0.3%T；重复：0.1%T；范围：0~200%T；

3.11、浓度显示范围：0~99999；

3.12、杂散光：≤0.1%T；稳定性：±0.001A/H；噪声：≤0.0005A；

3.13、波长范围：190~1100nm,精确度±5nm，重复性：0.2nm；光谱带宽：4nm；

3.14、石英比色皿≥2个，玻璃比色皿≥4个。

## 品目1-81  原位杂交仪

数量：4台

1、设备用途及适用范围

1.1用途：原位杂交仪可以根据实验者的设置，严格把控的温度、湿度环境，自动完成变性和杂交过程；

2、设备配置及数量

2.1 原位杂交仪4台；

3、详细技术要求

3.1、电压：240V；

3.2、可同时处理样本量：≥12张；

3.3、温度精度：±1℃；

3.4、可持续处理时间≥60小时；

3.5、控温范围：≥20-60℃；

3.6、可自定义程序设置≥30种；

3.7、运行模式≥3种变性/杂交模式、杂交模式和固定温度模式；

3.8、显示屏可随时显示实验条件；

3.9、具备加湿功能。

## 品目1-82  包埋冷冻台

数量：8套

1、设备用途及适用范围

1.1用于使蜡块快速冷却，以便于后续的切片操作；

2、设备配置及数量

2.1 包埋冷冻台8套；

3、详细技术要求

3.1冷台面积：≥354*354mm；

3.2电源电压：220V,50Hz；

3.3功率：120VA；

3.4环境温度：室温；

3.5冷台温度：最低温度≤-20℃；

3.6机器尺寸（±10%）：410*660*460mm；

3.7重量：≤25Kg。

## 品目1-83  迷你离心机

数量：2台

1、设备用途及适用范围

1.1用于微量过滤，快速从试管壁或试管盖上甩下试剂，以及试管或排管的慢速离心；

2、设备配置及数量

2.1 迷你离心机2台；

3、详细技术要求

3.1	适用于低速及中速微量离心使用；

3.2需配备多种离心转子，适用于1.5m1、0.5m1、0.2ml离心管和PCR用0.2m18排离心管；

3.3电源：220V；

3.4转速：≥5000转/分；

3.5离心量：需保证达到1.5mlx6 0.5mlx6 0.2ml×6 0.2mlx16。

## 品目1-84  生物显微镜2

数量：3台

1、设备用途及适用范围

1.1用于观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等也可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体；

2、设备配置及数量

2.1 生物显微镜3台；

3、详细技术要求

3.1光学系统：齐焦距离需满足国际标准45mm；

3.2具有明场观察及数字成像功能，可以拓展暗视野、相差、荧光、多人共览等观察方式；

3.3可选4/5位物镜转换器,螺纹孔径符合GB/T22055.2-2008 M25 国家标准；

3.4透射光照明： LED光源，使用寿命≥50000h，可调焦 Koehler 视场光阑；

3.5目镜：10X，视野数20，含目镜罩；

3.6机械载物台：高强度低位同轴机械物台，行程范围7.5 x 2.5 ±0.2cm；

3.7双目镜观察筒：可360度旋转；

3.8聚光器数值孔径≥1.25，孔径光阑大小的标记位按对应物质镜的倍率进行刻度标记；

3.9调焦机构：粗/微调同轴调节，粗调范围：≥37mm/转，微调：≥0.2mm/转；

3.10表面银离子镀膜，有效防霉、传染病；

3.11便携手柄，方便携带，搬运。

## 品目1-85  移液器1

数量：2个

1、设备用途及适用范围

1.1用于移动液体,通常由吸管和导管组成,具有吸液和排液的功能；

2、设备配置及数量

2.1 移液器2个；

3、详细技术要求

3.1量程

3.1.1量程：3-300μl，增量：1 μl，体积：300μl，准确度：±3.0%，精确度：1.00CV%；

3.1.2量程：3-300μl，增量：1 μl，体积：150μl，准确度：±2.25%，精确度：1.50CV%；

3.1.3量程：3-300μl，增量：1 μl，体积：30μl，准确度：±1.6%，精确度：5.00CV%；

3.2液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节，实现微调和粗调完美的结合；

3.3符合人体工程学设计，重量轻，舒适灵活，弯钩状指靠；

3.4不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用；

3.5小量程的移液器为双活塞设计，降低挂壁和残留，提高了移液器的精准度；

3.6白色背景，黑色超大数字显示；

3.7顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作；

3.8量程调节器齿轮咬合紧密，液量准确，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变；

3.9吸头连杆及相关组件可进行高温高压灭菌，并可整支紫外线灭菌；

3.10多种通道可选，8道；

3.11制造商具有ISO9001:2000和ISO13485:2003证书；

3.12易于维修保养，可在实验室方便快捷地进行校准和维修。

## 品目1-86  锯骨机

数量：1台

1、设备用途及适用范围

1.1用途：用于病理科、骨科、动植物研究所、疾病预防控制中心等骨组织取材；

2、设备配置及数量

2.1 锯骨机1台

3、详细技术要求

3.1、用于满足骨组织病理学需求和工作条件的专用设备，适用于切割新鲜组织、骨头和带有植入物的骨头；

3.2、操作台面：≥500mm；

3.3、锯条长度：≥1600mm；

3.4、切割厚度：≥4-200mm；

3.5、产品重量：≤50KG；

3.6、操作台面不锈钢材质；

3.7、具备不锈钢托盘；

3.8、LED照明。

## 品目1-87  移液器2

数量：39个

1、设备用途及适用范围

1.1用于移动液体,通常由吸管和导管组成,具有吸液和排液的功能；

2、设备配置及数量

2.1 移液器39个；

3、详细技术要求

3.1、连续可调单道移液器的量程涵盖：0.2-2ul, 0.5 -5ul, 1-10ul, 2-20ul, 10-100ul, 20-200ul, 100-1000ul, 0.5 -5ml, 1-10ml；

3.2、液量微调设计：带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节；

3.3、具有色彩标记功能，可标记不同的量程；

3.5、小量程的移液器为双活塞设计；

3.6、白色背景，黑色数字显示；

3.7、量程调节器的齿轮咬合紧密，液量准确；

3.8、采用耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸，并且可整支紫外辐射灭菌；

3.9、制造商具有ISO9001:2000 和ISO 13485:2003证书。

## 品目1-88  电子天平

数量：5台

1、设备用途及适用范围

1.1用于测量质量,可测量固体、液体、气体等不同形态的物质；

2、设备配置及数量

2.1 电子天平5台；

3、详细技术要求

3.1、LCD高清显示，在不同环境不同光线霞都可清晰读数；

3.2、配备不锈钢秤盘；

3.3、计量单位≥4种；

3.4、一键去皮、校准功能；

3.5、配有防滑称脚，静音；

3.6、可充电/插电使用；

3.7、测量精度：≥2种可选；

3.8、具备计数功能、单位转换；

3.9、量程：≥100-500g。

## 品目1-89  磁力架

数量：9个

1、设备用途及适用范围

1.1用途：用于在标准 96 孔 U形底微孔板和 0.2 mL PCR 板中进行顺磁珠沉淀；

2、设备配置及数量

2.1 磁力架9个；

3、详细技术要求

3.1需具有一个标准 SBS 96 孔微孔板覆盖的基座；

3.2使用 24 极强的永久磁铁确保在 30 秒内实现轻松快速的磁性分离。将其平置于实验室实验台上，也可平置于自动工作站的微孔板适配器中；

3.3使用磁力架需与国内外各类设备配套使用。

## 品目1-90  血气分析仪

数量：10台

1、设备用途及适用范围

1.1用于血气生化检测，血气、电解质、代谢物可同时测定；

2、设备配置及数量

2.1 血气分析仪10台；

3、详细技术要求

3.1测试参数：≥10项，至少包含血气(pH、PO2、PCO2)、电解质(Na+、K+、Ca++、Cl-)、代谢物(Glu、Lac)、红细胞压积(Hct)；

3.2计算参数：≥23项；

3.3测试方法：电极法；

3.4样本体积：毛细管样本体积≤90ul，注射器样本体积≤180ul；

3.5样本类型：肝素抗凝全血；

3.6进样方式：自动吸入式进样，支持注射器、毛细管进样；

3.7测试分析包：

3.7.1最大测试数：300次/包；

3.7.2测试时间：≤40秒；

3.7.3从样本进到出结果时间：≤120s；

3.7.4温度控制：电极室37℃（±0.3℃）恒温；

3.7.5具备液路自动检测、凝块识别和凝块清理功能；

3.8仪器定标：

3.8.1定标模式：全自动定标和手动定标; 支持一点定标、两点定标；

3.8.2自动定标最大间隔：≥4小时；

3.9质控：具备内置的全自动质控系统，具有手动及自动两种模式；

3.10操作界面：中文操作界面，彩色液晶触摸屏；

3.11内置热敏图文输出设备，可自动打印；

3.12内置条形码扫描仪，可外接条形码扫描仪；

3.13具有USB接口，串行端口，以太网接口。