# 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 采购内容 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 中央监护系统 （一拖八） | 1 | 否 |
|  | 1-2 | 全自动特殊染色机 | 1 | 否 |
|  | 1-3 | 放疗定位膜专用恒温水箱 | 1 | 否 |
|  | 1-4 | 组织包埋机 | 1 | 否 |
|  | 1-5 | 血小板振荡器 | 1 | 否 |
|  | 1-6 | 医用放大镜 | 1 | 否 |

- 二、商务要求

★1. 实施的期限和地点

# 1.1采购项目（标的）实施的时间：合同签订后一个月内。

# 1.2采购项目（标的）实施的地点：首都医科大学附属北京胸科医院指定地点

- 付款条件（进度和方式）

- 合同签订后采购人向中标供应商支付合同金额的50%，货到指定地点验收合格后支付合同金额的50%。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：

01包：中央监护系统（一拖八）：5年；全自动特殊染色机：7年；放疗定位膜专用恒温

水箱：1年；组织包埋机：5年；血小板振荡器：5年；医用放大镜：5年。

- 三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京胸科医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★(3)投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★(4)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2.采购标的的验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

3. 服务内容及要求/货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1.  保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

- 须提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额6%的承诺函。并保证质量保证期结束后10年内所提供的备件不得涨价。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

- 3.3为落实政府采购政策需满足的要求；

- （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- （2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- （3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- （4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

品目1-1：中央监护系统（一拖八）

一、数量：1套。

二、技术参数：

（一）、中央站：

1、硬件：

1.1、CPU：≥2核，i5或以上性能。

1.2、内存≥1G，硬盘≥500G。

1.3、彩色液晶显示器≥23英寸,分辨率：≥1920×1080.

1.4、打印机：黑白激光打印机。

2、软件功能：

▲2.1、中央站可有线、无线和监护仪、遥测发射盒混合联网，可遥测接收床旁监护仪及参数遥测发射盒（心电、呼吸）数据。

2.2、可实时监护≥16人，具有ECG12导联显示窗口和全部生命特征窗口。

2.3、可具备4、6、8、12人监测界面,每个患者显示波形均≥2道。

2.4、具备个人显示画面，最多显示≥8导波形和所有患者的1导波形。

2.5、具有全息回顾软件，可存储回顾所有患者≥120h的8导波形。

2.6、可存储回放每个患者≥120h的参数和事件的趋势列表和趋势图，趋势列表类型≥5种；

2.7、具备心律失常分析、ST段分析功能，可存储和回放每个病人心律失常片断和12导联的ST段文件。

2.8、通过心律失常报警事件界面可切换到全息回顾窗口，查看该事件发生时刻的其他参数波形（≥4导波形）。

2.9、具有ECG12导联的分析软件，每床位可保留ECG12导联文件≥64个；

2.10、心律失常分析：≥20种，每床位≥700个心律失常文件。

2.11、波形显示： ECG1-12、IBP（1-8）、呼吸波、EEG、CO2、外部输入、脉搏（SpO2）、Flow/Paw、麻醉气体（O2、CO2、N2O）。

2.12、数据显示：心率、VPC频率、呼吸频率、脉搏频率、IBP（心脏收缩、心脏舒张、平均）、NIBP（心脏收缩、心脏舒张、平均）、温度或△T 或血液温度、 EtCO2、tcPO2、TcPCO2、SpO2、ST水平、FiO2、CO、麻醉气体、BIS、SO2、N2O，O2。

2.13、报警

2.13.1、三级报警，报警方式：声、光报警。

2.13.2、具备生命体征参数报警，心律失常报警功能；

（二）、床边监护仪：

1、彩色液晶触摸显示屏≥10英寸，分辨率：≥800×600点。

2、可测量参数：ECG(3/7导联)、Resp、NIBP、SpO2、双通道体温

3、支持7导 ECG同屏显示。

4、防水等级：IPX1。

▲5、数据存储：趋势图≥120h，趋势图列表、NIBP列表、报警列表、回顾视图时间同步链接。

6、ECG全息波形回顾≥120h，波形可扩展或压缩。

7、有线网口可直接连接中央监护仪，支持HL7数据输出标准。

8、具备跨床监护功能，可同屏监测≥8床。

9、内置药物计算功能，可用于临床药物滴定计算。

10、配备锂电池，一块电池可持续监护≥6h。

11、具备隐性把手。

12、主机重量≤4kg。

（三）、遥测发射盒：

1、监测参数：ECG、Resp；

2、传输内容：ECG、Resp波形、电池电量级别、电池更换提醒、呼叫、报警暂停、停止监护、ECG导联、起搏检测、导联脱落、血氧状态。

3、具备液晶显示屏，可显示ECG波形。

4、ECG监测：

4.1、输入阻抗：≥5MΩ。

4.2、CMRR：≥95dB。

4.3、起搏脉冲检测：±（2～700mV）。

5、电源：非充电电池，在满电条件下，可连续监测ECG≥6天；

6、防水等级： IPX7；

7、主机重量（不包含电池）：≤150g。

三、主要配置：

1、中央站：1套。

2、床边监护仪：5台。

3、遥测发射盒：6个。

品目1-2：全自动特殊染色机

一、技术参数

（一）、主机：

1、单加样臂：

1.1、单加样臂，移液通道≥4个，采用气动原理，无需液态系统液。

1.2、100ul移液精密度≤1.0%，准确度：±2.5%以内；

1.3、加样枪头具备液面探测、预警功能。

1.4、加样系统无需定期更换或者清洗。

▲2、最多同时染色≥120张切片，可同时上样≥10种特殊染色，可全自动完成脱蜡、染色、透明等特殊染色步骤。

3、试剂位：

3.1、最多同时装载≥90种特殊染色试剂；

3.2、试剂位置具备冷藏功能

▲4、试剂、加样过程中均采用一次性Tip吸头，不同类型试剂加样均会更换新吸头。

5、试剂加样后，采用水平孵育技术，每个染色样本单独滴加试剂染色，非侵染方式；

6、全程采用液膜覆盖技术，反应体系有类湿盒环境。

7、具备各种染色程序，包括特殊染色、免疫组化、HE高清滴染、原位杂交等染色功能。

8、每片单独脱蜡，采用环保脱蜡液（不含二甲苯）。

9、样本信息采用双摄像头图文识别系统，二维码信息录入。

10、配备盖板和支架 (工程塑料)，可重复使用。

11、试剂清洗：置换式清洗方式，即采用滴加液体方式、在特定样本空间内进行自上而下的梯度洗脱。

12、控制系统：

12.1、全中文操作界面，操作界面实时显示加样臂模块加样位置、缓冲液及废液试剂容量；

12.2、具备染色程序运行提示功能，运行记录自动保存。

12.3、具备故障报警功能，可以人工干预并完成实验，具备一键启停功能。

13、仪器加样可视、各种试剂位置及容量可视。

14、工作条件：

14.1、电源：AC 100～240V，50～60Hz。

14.2、环境温度：5℃-35℃；环境湿度：30-80%。

（二）、工作站：

1、CPU：i5或以上性能。

2、内存≥4G；硬盘≥1TB。

3、彩色液晶显示屏≥19.5英寸。

4、打印机：标签打印机。

（三）试剂：可提供原厂染色试剂，至少包括抗酸染色液、PAS染色液、弹性纤维染色液、六胺银染色液、网状纤维染色液、Masson三色染色液、刚果红染色液等，且取得医疗器械注册证。

二、售后服务：

软件终身免费升级。

品目1-3：放疗定位膜专用恒温水箱

- 一、技术参数

1、用途：用于放疗定位面膜保持热记忆面膜软化时所需要的温度。

- 2、不锈钢材质，含不锈钢网格隔板。

- 3、数字显示温控。

- 4、功率≥2000W，电压220V。

- 5、最大外部尺寸：≤850×650×250mm，内腔尺寸：≥650×600×120mm。

- 6、数字化调控预设温度可调范围0-999°C；精度±1℃。

- 7、具备达到预设温度后自动恒温功能；

- 二、配置要求

- 1、恒温水箱         1台

- 2、不锈钢网孔隔板   1个

- 3、电源线           1条

品目1-4：组织包埋机

- 工作条件：

1.1环境温度 5～35℃。

1.2相对湿度 50～80%。

1.3工作电压 220-240V，50/60Hz。

- 技术性能指标

2.1 模块化设计，支持包埋热台与冷台放置顺序可更换。

2.2 具备中文触摸屏控制；可设定工作程序、工作时间、温度及时钟等。

▲2.3 蜡缸容量≥5升，温度范围50-70℃。

▲2.4 热台温度范围50-70℃；组织存储槽温度范围50-70℃，可放置≥300个组织盒；模具存储槽温度范围50-70℃；冷点温度为5℃；冷热台均支持预约开启。

2.5 冷台工作温度可调，-3~-12℃，可放置≥72个组织盒。

2.6 照明系统分为热台照明系统和附件照明系统两套，两套灯光可分开控制；照明灯亮度由暗到亮，≥5级可调；照明灯为LED冷光源，且均为隐藏式设计。

2.7 具备修蜡模块。

▲2.8 具备加热镊及文件托盘。

▲2.9 石蜡喷嘴长度可选石蜡分配控制杆的位置可调，可前后移动，适应不同尺寸的标本。

2.10工作台面为人体工程学设计，手托处弧线设计、绝缘隔热。

2.11排蜡系统和排蜡阀保证热台、组织槽、熔蜡缸等处的熔蜡顺畅排出；可手控出蜡或脚控出蜡，出蜡结束后无残余液体石蜡滴出；提供可移废蜡槽。

2.12提供保温区以存放恒温电热镊及其它工具，具有双重保温作用；镊子温热器温度由冷到热，≥5级可调。

2.13配备放大镜、脚踏板等。

品目1-5：血小板振荡器

1、温控方式：具备双微处理技术。

2、温控范围：22℃±2℃。

▲3、报警温度:具备高低温报警功能；≤20.0℃或≥24.0℃ 报警。

4、工作方式：水平往复式。

▲5、有效层数：≥5层（5~10袋）。

6、外形尺寸（宽深高）：≥510x550x700mm。

品目1-6：医用放大镜

- 1.外观尺寸（宽深高）：≥140mm*120mm*180mm。

- 2.观察系统：电子光学镜（4.3寸）。

- 3.辅助照明：具备LED灯，亮度可调。

- 4.光源色温：≥4300K。

- 5.放大倍数：10-30倍。

- 6.功耗：≥5W。

- 7.电源：支持220V交流电源及≥12V 3000ma直流电源（电池供电）。

- 8.具备拍照、录像记录功能。

9.重量≤400g。