- 第五章  采购需求

- 采购标的

- 采购标的

| 包号 | 设备名称 | 数量 (台/套) | 分项总价最高限价（万元） | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 肠内营养泵 | 2 | 1.80 | 否 |
|  | PCA泵 | 4 | 0.80 | 否 |
|  | 气压式循环驱动治疗仪 | 2 | 6.80 | 是 |
|  | 体外红光照射治疗仪 | 3 | 3.00 | 否 |
|  | 无烟艾灸仪 | 2 | 4.94 | 否 |

- 商务要求

1.交货期和地点：

1.1交货期：签订合同后15天内。

  - 交货地点：采购人指定地点

2.付款条件（进度和方式）：详见 第六章 合同草案条款

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.售后服务和质量保证：

★4.1质量保证期：从最终验收合格之日起进入质量保证期，质量保证期应不少于36个月。

5.保险：如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

- 技术要求

1.基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是“北京老年医院安宁疗护中心医疗设备购置采购项目”，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.2.1投标人所提供的服务应符合国家、北京市、行业等相应技术法规及标准要求。

★1.投标产品属于医疗器械的，应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。

★2.投标产品属于医疗器械的，若投标人存在上级代理商，还应提供上级代理商有效的医疗器械经营资格证明文件复印件加盖单位公章。

★3.如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件加盖单位公章。

2. 货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

- 05包：

- 设备一：肠内营养泵

▲1.工作方式：采用≥5英寸电容触摸屏，可戴手套操控。

▲2.工作模式：连续模式、间歇模式、脉冲模式、时间模式、科学喂养模式、冲洗模式等。

3.速度范围：1mL/h~2000mL/h，最小以0.1 mL/h变化；最大速度可配置，范围：400~2000 mL/h。预置量：0mL~20000 mL，最小以0.1 mL/h变化。

4.速度误差：≤±5%。

5. 间歇模式：喂养次数：1次~99次，最小以1次变化。单次喂养量：1mL~1000mL，最小以1mL变化。间歇时间：00小时：01分钟~23小时：59分钟，最小以1分钟变化。

6.时间模式：00 小时：01 分钟～99 小时：59 分钟，最小以 1 分钟变。

7.喂养模式：输送营养由慢到快，达到预设值后保持恒速运行。自动预充功能：速度：100mL/h～2000mL/h，最小以1mL/h变化。快输量：1mL～100mL，最小以1mL变化。

8.反抽、冲洗功能：反抽、冲洗量：1mL~1000mL，最小以1mL变化。可选择打开或关闭脉冲冲洗方式，打开时以脉冲模式冲洗，关闭时以连续模式冲洗

9.加热温度：30℃~40℃，最小以0.1℃变化；加热功能可选择开、关。

10.加热方式：加热为第三代加热方式，≥60厘米的加热套管，具有加温、保温功能。

11.气泡档位：≥3档可调。可根据需要关闭气泡检测，对应的产生气泡报警限值误差≤±5%。

12.报警功能及报警类型：气泡报警、阻塞报警、完成报警、管路错误报警、欠压报警、电池耗尽报警、操作遗忘报警、速度异常报警、硬件故障报警、超温报警、加热异常报警等。

13. 其他功能：语音提醒，交流直流自动切换，系统休眠，记忆配置，模式锁定，胰岛提示功能历史记录：≥10000条。

13.主要配置：

13.1营养泵：2台

13.2加热条：2条

- 设备二：PCA泵

1.容量：0-300ml可调

2.泵送方式：蠕动式给药

▲3.给药方式：持续给药;自控给药;持续给药+自控·给药;首次量+持续给药+自控给药(间隔时间设置的脉冲给药)

▲4.首次量：设置范围：0-30ml，运行速度≥50ml/h

5.首次量间隔时间：00小时05分—03 时59 分

6.泵注速度：0-50ml/h

7.自控给药量(PCA)：0-9.9ml

8.自控(PCA)锁定时间：0小时0分—23小时59 分

9.极限量：1-100(ml/h)

10.输液误差≤±10%

11.具有提示功能：气泡“堵塞”、装夹未到位、低电量、输液结束等。

12.具有自动记忆功能：手动有效次数、手动有效时间、比值。

13.具有保护功能：键盘锁、密码锁。

14.数据 ≥50 组运行记录保存，可数据导出。

15.通信接口：具有外置通信接口，支持数据传输。

16.主要配置：驱动装置   4台

- 设备三：气压式循环驱动治疗仪

1.供电电源：220VAC，50Hz

2.压力设定范围：1-32kPa或8-240mmHg连续可调，压力调节精度≤1kPa

3.压力控制精度：医用级气泵，压力控制精度≤±3kPa

4压力显示单位：可选择kPa与mmHg两种压力显示单位

▲5.充气速度：7-14秒/腔，调节步长1秒/腔

▲6.输出控制方式：双路输出，可同时连接≥4个充气气囊

7.人机交互界面：≥4英寸彩色高清中文LCD显示，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（模式、压力、设置时间、剩余时间、加压部位等）

8.治疗模式：	内置≥9种治疗模式，1种标准模式（静脉模式）+9种扩展模式（动脉模式、持续压力模式、按摩模式）

9.患者紧急停止保护：通过自控开关实现患者自主的紧急停止保护

10.单腔零压力设置：可通过气管通道的关闭设置，实现单腔零压力

11.气囊结构：采用“瓦片式”设计，层叠式设计实现无压力死角

12.气囊种类支持：下肢六腔气囊（拉链套筒式）、下肢四腔气囊（含足部）、小腿四腔气囊（含足部）、下肢三腔气囊、小腿三腔气囊、上肢六腔气囊（拉链套筒式）等

13.具有超压、欠压、脱落等安全提示，具有故障代码提示

14.内置可充电长寿命锂电池，工作时间≥8小时

15.主要配置：

15.1主机：2台。

15.2台车：2个。

15.3连接管：4个。

15.4气囊：≥8个。

- 设备四：体外红光照射治疗仪

1.波长：峰值波长620nm~650nm。

2.光源：大功率集成光源，寿命≥50000小时。

3.双辅射器：可同时工作，也可单独工作。

▲4.光功率密度范围(有效红光照度)：

4.1距出光口40mm处：60mW/cm²±25％;

4.2有效红光辐照度的均匀性：≤0.4;

4.3有效红光辐照度的不稳定度：≤±10%

5.辐射光谱：600nm-760nm范围内的辐照度与200nm-1400nm范围内的辐照度的比值≥0.8。

6.紫外辐射：有效辐照面上任一点的紫外辐射(波长从200nm-400nm)≤1x10-4mW/cm²(1x10-3W/m²)。

7.红外辐射：有效辐照面上任一点的红外辐射(波长从760nm-1400nm)≤10mW/cm²(100W/m²)。

▲8.光功率：距出光口40mm处≥3W。

9.温度范围：37℃-39℃恒温。

10.光斑范围：距出光口40mm处，光斑直径为：φ120mm±30%。

11.工作方式：连续工作方式

12.工作噪声：在正常工作状态下噪声：≤60dB

13.电击防护：I类B型

14.主要配置：

- 14.1红光治疗仪主机：3台

- 14.2辐射器及支架：6套

- 14.3电源线：3条

14.44A保险管：6只

- 设备五：无烟艾灸仪

1.柜式机型，设备由主机、灸头、隔热垫、灸头组合垫、电针夹组成；

▲2.输出通路：≥6路温热艾灸（5路单灸头＋1路灸头组合垫），≥4路温热电针；

3.各路艾灸治疗头可以独立启动和停止，可同时使用≥12个艾灸治疗头；

▲4.灸头具备加热功能，每个灸头可进行独立控温，艾灸温度调节的范围为30℃～70℃，步长为1℃，误差≤±3℃；默认温度为50℃ ；

5.温热电针具有加热功能，开启15min后温热电针夹的温度为75℃±10℃；

6.温热电针最大输出电流有效值不≤10mA（r.m.s）；

7.电针波形：连续波、疏密波、轻锤波、按摩波1、按摩波2、按摩波3；

8.治疗温度超过60℃时，高温输出指示灯闪烁；

9.灸头加热面的直径为：25mm±0.5mm；

10.隔热垫的外径直径为：35mm±1mm；

11.治疗时间：时间范围：1min～60min；单步长1min，治疗时间默认为20min；

12.搭配灸头组合垫；

13.温度检测：单一灸头温度可以进行独立检测、独立调节，调节步长为1℃；也可总体调节艾灸头温度；

14.超温保护：当灸头温度超过自身的报警值，超温保护装置自动切断输出，并在界面中跳出警示弹窗；

15.加热方式：陶瓷片加热；用10K热敏电阻采集温度；

16.定时提醒：定时时间结束后有声音提示功能；

17.显示方式：液晶触摸屏显示，旋转编码器调节；

18.工作条件：环境温度：5℃～40℃，相对湿度：30%-80%；

19.主要配置：

19.1主机：2台

19.2艾灸头：10个

19.3艾灸盒组合垫：2个

19.4艾灸垫腰绑带：2个

19.5绑带：2套（0.56m*4条、0.3m*4条、0.19m*6条）

19.6硅胶套：24个

19.7熔断器（保险丝）：4个（250V）

19.8温热电针输出线：8个

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

2.2.1 采购人收到货物后在合理期限内组织验收。质量保证期内，中标供应商对货物实行三包（包修、包换、包退）。

2.2.2 中标供应商保证合同项下的产品在发货时无任何设计、材料或工艺上的缺陷，质量符合原出厂标准及本合同约定的要求，中标供应商提供免费保修期自产品安装调试并经采购人书面验收合格之日起算，免收材料和人工等一切费用；中标供应商自收到采购人电话、传真等维修要求后应在12小时内到达采购人现场进行维修，如逾期，采购人可自行组织维修，费用由中标供应商承担。

2.2.3 中标供应商负责对采购人操作人员进行产品使用等方面的知识和方法培训，直至采购人的操作人员能独立熟练操作为止，中标供应商承担培训技师的薪资、差旅等全部费用。

2.2.4 中标供应商免费提供产品性能验证和质量控制校准的耗材等和与之相关的服务。

2.3采购标的的其他技术、服务等要求：

2.3.1投标人所提供的部件之间及产品/设备之间的连线或接插件均视为产品/设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2.3.2工作条件：除了在技术要求中另有规定外，投标人提供的一切产品、仪器、设备或系统，应符合下列条件：

2.3.2.1 产品、仪器、设备的电源插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.3.2.2 如果产品、仪器、设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 验收标准

3.1中标供应商交付的产品，应符合国家标准、行业标准及本合同约定要求，并能满足采购人的特别要求。

3.2验收时间：在产品抵达采购人指定地点后，采购人与中标供应商物流人员和中标供应商负责人现场共同验收，在中标供应商向采购人交付与供应产品相关的有关文件、注册证明、技术资料和有关质量证明并经采购人验收合格后采购人与中标供应商双方验收人员及负责人应在验收单上签字认可。

3.3验收方式：在中标供应商交付产品时，采购人、中标供应商双方指定人员对产品实物外观进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或在外观验收完成七个工作日内发现有质量、技术等问题，中标供应商应按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3.4如供应的产品须进行安装、调试，则产品到货后，中标供应商应在接到采购人通知后七日内完成产品的安装、调试工作。

3.5中标供应商负责交付现场的清理打扫及保存所供应产品的外包装箱。

- 其他要求

1、对于技术要求/技术规格中标注“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中提供相应的技术证明资料作为投标人对招标文件中技术要求/技术规格应答的证明。技术证明资料指：生产厂家公开发布的产品说明书/产品技术规格书等印刷资料或由中国境内有资质的检测机构出具的检测报告（技术要求/技术规格中另有规定的从其规定）。若生产厂家公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人技术响应内容与技术证明资料不一致，以技术证明资料为准。对于投标人投标文件中提供的技术应答未按本条款要求提供投标产品技术证明资料的，评标委员会可不予认可，并可认为该项技术应答不符合招标文件要求，由此产生的风险由投标人承担。