- 第五章采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京老年医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15-1 | 医用事件相关电位仪 | 1 | 否 |
| 20 | 20-1 | 骨质疏松治疗仪 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：自合同签订之日起45天内。

2、采购项目（标的）交付的地点：中标人负责将采购人所采购货物运至采购人指定的地点。软、硬件经安装、调试完毕，由采购人负责验收，中标人应随货物向采购人提供使用说明书和质量标准及所要求的相关资料。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 中标人负责承担因设备接入信息系统的所有相关费用。

- 质量保证期（保修期）及服务要求：为调试验收合格后不少于3年；质保期内，软件、数据库可终身免费升级到最新版本。

- 投标人投标时应提供投标产品的售后服务原厂承诺函。

- 为了保障网络信息的安全，所有设备均不能使用云端存储医疗相关的数据；未经许可不能私自设置任何形式 的远程连接；不能配置无线网卡。

- 本项目各包各品目产品的设备使用期限应至少在安装调试验收完成后5年。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：本项目各包各品目产品质量保证期（保修期）及服务要求均为安装调试验收完成后不少于36个月。

五、采购标的物验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号和“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于3天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第15包  品目15-1	医用事件相关电位仪

一、数量：1套

二、设备用途：用于床边脑电监测。

三、技术要求

1、放大器：

▲1.1、通道≥32个，脑电（EEG）输入端≥24个、双极输入端≥8对，参考电极（REF）端口≥2个，接地(GND)端口≥2个；

1.2、具备主动屏蔽电极（SHD）端口，可在电极屏蔽层上产生屏蔽电场，阻隔外界电磁干扰。

3、噪声电平（峰峰值）：≤1μV。

4、共模抑制比：各通道均≥120dB@输入频率10Hz；各通道均≥115dB@输入频率60Hz时。

5、耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差：±5%以内。

6、灵敏度：0.1-5000µV/mm分档可选；最大允许误差：±5%以内。

7、低通滤波截止频率：10-120Hz内分档可调。

8、高通滤波截止频率：0.01-250Hz范围分档可选。

9、输入阻抗：各通道≥120MΩ@10Hz正弦波信号。

10、采样精度：≤0.02μV；

11、采样频率：全通道≥2000Hz。

2、无创盐水一体脑电帽：

2.1、无创，灵克棉传导，无需导电膏，浸泡后即可佩戴使用。

2.2、≥23导，含2导蝶骨、1导心电；10-20国际标准点位规范。

3、头盒：EEG输入端×24、双极输入端×8、GND×2、REF×2、SHD×1。

4、采集分析工作站：

4.1、CPU：i5或以上性能，主频≥3GHz。

4.2、内存：≥8G，硬盘≥1T。

4.3、彩色液晶显示器≥23英寸。

4.4、打印机：黑白激光打印机。

4.5、配备64位及以上正版操作系统。

5、视频系统：

5.1、双摄像头同时采集视频；

5.2、视频图像分辨率：≥1920×1080像素。

6、采集分析软件：

6.1、刺激记录模块和分析模块集成于一个软件系统，实现同步触发。

6.2、具有常规脑电、视频脑电、视频脑功能、事件相关电位等检测模式，可自由切换。

6.3、可对摄像头角度等参数进行调整，进行视频数据的记录和回放；视频数据与脑电数据同步，可进行联动定位。

6.5、可进行在线阻抗监测和离线阻抗检测。

6.6、信号质量监测：从原始信号的频域上多维度分析信号质量，可颜色标识各导联信号质量。

6.7、ECG滤波功能：

6.7.1、在脑电图采集及回放时均可使用ECG滤波功能，排除ECG对脑电图的干扰。

6.7.2、具有自动和手动滤除功能，自动滤除无需调整灵敏度、滤波参数等；

6.8、具备断电数据保护功能，系统断电重启后，断电前数据不丢失；

6.9、软件接收存储原始数据，可实时显示信号波形；可对显示参数进行实时调整；

6.10、可进行数据的离线回放；

6.11、具有软、硬件事件标记方式，实时记录事件列表并可对标记进行编辑调整，可回放查看。

6.12、动作识别：可自动识别视频中的运动，并进行标注；

6.13、脑电测量：具有标尺测量和框选测量方式，可测量幅值、时间和频率信息；                                                                                                                                                                                            6.14、趋势图计算与显示：可在采集与回放过程中，同步查看振幅整合脑电、频谱、爆发抑制、神经包络、绝对和相对频带功率、频谱熵、α变异等趋势图；并通过趋势图进行时域脑电的定位。

6.15、具备二维、三维地形图。可对三维电压地形图快速分析，显示尖刺波最早出现的部位和方向，定侧定位病灶源；

6.16、数据可在任意计算机回放，不需要安装软件，并可编辑数据灵敏度，高频低频等参数。

6.17、具备宽频分析软件，可提取分析不同频段波形，可自动提取分析高频振荡。                                                                                                                                                                                                             7、支持无电源情况下的正常脑电监测。

四、主要配置：

1、放大器：1台。

2、头盒：1套。

3、无创盐水一体脑电帽：1个。

4、采集分析工作站：1套。

5、采集分析软件：1套。

6、颈托：2个。

7、便携箱：1个。

第20包  品目20-1	骨质疏松治疗仪

一、数量：1套

二、技术参数：

（一）、治疗主机：

1、磁输出通道≥2通道；

2、磁场强度范围：1-11mT范围内≥5档可调，双路交替输出

3、脉冲频率范围：2-16Hz范围内≥5档可调。

4、输出方式：两组频率、两组磁感应强度自动交替输出。

5、电源：AC 220V±10%，50Hz±1Hz，输入功率≤4000W。

（二）、治疗床：

▲1、全身内嵌式人体型治疗器≥15个治疗器，包含脊柱、双侧胯骨、双侧膝关节、双侧足跟部位。直接贴近治疗部位，对重点部位及全身治疗，可根据需要分开区域治疗。

2、具有物理震动和远红外加热、关键部位强化治疗等功能。

3、可实现躯干部位电动升降。

4、具备四轮刹车定位装置。

5、治疗床尺寸（长×宽）：185×60cm。

6、配有专用屏蔽枕。

（三）、工作站:

1、CPU：i5或以上性能。

2、内存：≥16G；硬盘≥1T。

3、彩色液晶显示器：≥17英寸。

4、打印机：黑白激光打印机。

▲5、最多可同时控制≥8张治疗床，每床单独控制、同屏分别显示。

6、软件功能：

6.1、根据骨密度的检验结果自动生成治疗处方。

6.2、可建立病历、存储病历、调取病历、治疗信息提取、治疗次数管理、增加打印病历等。

三、主要配置：

1、治疗主机：1台。

2、电动治疗床：4张

3、工作站：1台。