# 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 采购内容 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 27-1 | 新生儿无创呼吸机 | 3 | 否 |
| 28 | 28-1 | 多功能婴儿培养箱 | 2 | 否 |
| 33 | 33-1 | 小儿呼吸机 | 2 | 设备一：是 设备二：否 |
| 34 | 34-1 | 新生儿转运暖箱 | 1 | 否 |
|  | 34-2 | 转运呼吸机 | 1 | 否 |

二、商务要求

★1. 实施的期限和地点

1.1采购项目（标的）实施的时间：合同签订后90天内

1.2采购项目（标的）实施的地点：首都医科大学附属北京朝阳医院指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

以最终合同签订为准

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：

27包：5年

28包：5年

33包：5年

34包：5年

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京朝阳医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★(3)投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★(4)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2.采购标的的验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

3. 服务内容及要求/货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

3.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

6.在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

7.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1.保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

2.须提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额6%的承诺函。并保证质量保证期结束后10年内所提供的备件不得涨价。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

3.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

品目27-1：新生儿无创呼吸机

设备一：2套

一、用途：用于为低体重婴儿、病危病弱儿、早产儿提供预防和治疗呼吸衰竭，减少并发症，挽救及延长病人生命。

二、技术参数：

1、液晶触摸显示屏≥8英寸。

2、具备锁屏功能，支持开启或关闭。

3、内置锂电池，可支持主机正常使用≥4h。

4、可显示压力－时间波形、流量柱状图。

5、内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%-100%,误差：≤±3%。

6、具有USB接口、RS232接口、网络接口、12-24V直流电源输入接口。

▲7、通气模式：具备NCPAP、NIPPV、SNIPPV、HFNC模式，具有快氧通气和手动通气辅助通气模式。

8、在NCPAP/SNIPPV通气模式下，具有自主呼吸频率监测和显示功能。

▲9、腹部呼吸传感器触发灵敏度可调节，设置范围：1-10级。

▲10、在NCPAP通气模式下具有窒息唤醒功能，唤醒次数调节范围：1-5次。

11、在高流量氧疗通气模式（HFNC）下具有压力监测功能。

12、具备压力泄露补偿功能。

13、具备氧浓度自动校准功能。

14、吸气压力：3-20cmH2O

15、呼末正压PEEP：1～13cmH2O

16、窒息唤醒压力：3～20cmH2O

17、窒息间隔：OFF，1s-30s

18、吸气时间：0.1～15s

19、呼吸频率：1～120bpm

▲20、监测参数：具备压力（气道压力/呼末正压、平均压、气道峰压）、氧浓度、自主呼吸频率、吸呼比、呼气时间、流量参数监测功能。

21、气道压力监测范围：﹣10cmH2O～100cmH2O

22、自主呼吸频率监测范围：0～200bpm

23、流量监测范围：0～40L/min

24、呼气时间监测范围：0.4s～30s

25、吸呼比监测范围：1:1～1:10

26、具备开机自检功能，自检信息图形指示。

27、使用气道正压发生器，至少可兼容四种压力发生器。

28、存储趋势图/趋势表≥120h，报警日记≥2000条，支持掉电保存及报警回顾。

29、呼吸管路具备内置加热丝，支持高温高压消毒，可重复使用。

30、具备湿化器外挂导轨和吊臂。

31、具备空气气源内置积水杯。

三、配置要求：

1、呼吸机主机：1台

2、台车及支臂：1套

3、可重复使用呼吸管路：1套

4、呼吸面罩：2个

5、湿化器：1套

设备二：1套

一、用途：适用于儿童、成人的无创呼吸通气治疗

二、技术参数：

- 1、通气模式：持续气道正压通气模式（CPAP模式）、自主模式（S模式）、时控模式（T模式）、自主/时控模式（S/T模式）、压力控制模式（PC模式）、高流量氧疗模式（HFNC模式）。

- 2、具备氧浓度调节功能，内置控氧模块，无需外接空氧混合阀或流量计。支持自动控制氧浓度，保持氧浓度的稳定。氧浓度设置范围值：21%～100%，精度为1%。

- ▲3、具备高流量氧疗模式，10～100L/min流量可选。

- 4、最大流速≥300L/min。

- 5、具备氧浓度监测，不使用氧电池 。

- 6、具备容量保证功能，目标潮气量设置范围值：20ml～2500ml。

- 7、具备自动漏气补偿功能。

- 8、具备数据无线传输功能，可无线实时传输各项治疗数据至云服务器。支持呼吸机远程医疗服务，具备对各项治疗数据进行远程无线实时监测和管理。（提供软件著作权证书）。

- 9、具备自动灵敏度技术。

- ▲10、触发、撤换灵敏度≥5档可调。

- 11、具备触发窗锁定功能，可选择“关闭”或“0.3～1.5S”。

- 12、具备吸气时间窗设置功能，自主呼吸最长吸气时间（Timax）0.2～4.0秒，自主呼吸最短吸气时间0.2S～ Timax。

- 13、外接测压软管，可采集面罩端压力。

- 14、配备后备电池，后备电池工作时长≥8小时 。

- 15、压力设置范围：

吸气正压（IPAP）：4cmH2O～40cmH2O

呼气正压（EPAP)：4cmH2O～25cmH2O

持续正压（CPAP）：4cmH2O～25cmH2O

- 16、吸气时间设置范围：0.2秒～4.0秒。

- 17、后备呼吸频率设置范围：1BPM～60BPM。

- 18、爬坡时间设置范围：0～60分钟可调。

- 19、爬坡压力设置范围：CPAP模式下：4cmH2O -CPAP，其他模式下：4cmH2O～25cm H2O。

- 20、具备压力释放功能，舒适度调节≥3档。

- 21、升压档设置范围：1～6档 。

- 22、屏幕：彩色液晶屏，屏幕尺寸≥18英寸，同屏显示设置参数、监测参数，旋钮操控、触屏操控。

- 23、治疗波形：压力-时间波形、流量-时间波形、容积-时间波形、呼末二氧化碳监测波形。

- 24、具备波形冻结功能。

- ▲25、具备呼末二氧化碳实时监测功能。

- 26、具备预制疾病类型参数建议设定。

- 27、屏幕亮度调节≥8档 。

- 28、流量波形刻度可调，自动、100L/min～300L/min，步长为：100L/min。

- 29、压力波形刻度可调，自动、30cmH20～60cmH20，步长为：10cmH20。

- 30、可显示当前触发方式和自主触发率。

- 31、实时监测数据：氧浓度、氧源压力、呼末二氧化碳、压力值、每分钟通气量、呼吸频率、当前漏气量、当前潮气量、触发方式，具备治疗计时功能。

- 32、具备系统锁定功能，可锁定屏幕。

- 33、具备开机自检功能，可进行气道检测、压力检测、阀门检测、漏气检测。

- 34、报警功能：呼吸暂停报警、吸气压力过高报警、吸气压力过低报警、呼吸频率过高报警、呼吸频率过低报警、断开连接报警、低分钟通气量报警、高潮气量报警、低潮气量报警、ETCO2上限报警、压力调节偏高报警、涡轮故障报警、空气流量传感器报警、氧气流量传感器报警、氧气压力供应过低报警、氧气压力供应过高报警、未供应氧气报警、电量不足报警、ETCO2故障报警、逻辑电压故障报警、近端压力管道脱落报警、掉电报警等。

- 35、呼吸暂停报警设置范围值：0秒、15秒、60秒。

- 36、管路连接断开报警设置范围值：≤15s。

- 37、配备一体式移动台车，可搭载氧气瓶。

- 38、配同品牌独立湿化器，彩色触屏幕尺寸≥90*70mm, 温度调节≥7档，流量范围10L/min～120L/min。

- 39、湿化器具备水位报警功能，防火等级V-0.

- 40、具备进气口遮挡，更换H13级过滤棉避免交叉感染。

- 三、配置要求：

1.主机       1台

2.台车       1套

3.呼吸机管路 1套

4.湿化器     1套

5.面罩       1套

品目28-1：多功能婴儿培养箱

（1）用途： 为低体重婴儿、病危儿、早产儿提供温湿度适宜的培养治疗环境。

（2）技术参数：

1、温度控制：具备箱温控制和肤温控制功能

1.1、箱温控制范围：20℃～37℃，37.1℃～39℃

1.2、肤温控制范围：34℃～37℃，37.1℃～38.0℃

3、箱温和肤温测量范围：5℃～70℃

▲4、升温时间≤25min

5、支持双通道体温测量功能。

6、具备自动风帘功能，减少热量散失。

7、具有湿度控制功能。

7.1湿度控制范围：30%～95%

7.2湿度控制精度：±5%。

▲8、前置全透明的加湿水箱，水位情况一目了然，避免干烧。

9、加湿水箱可徒手拆卸。

10、氧浓度控制范围至少满足：21%-65%。

11、配备生命体征监护功能，提供血氧SPO2、脉搏PR、心电ECG等参数实时监测，及时发现病情变化。

12、SPO2测量范围：0%～100%，测量精度：±3%。

13、≥10英寸触摸显示屏，参数波形同屏显示。

14、可设置夜间模式。

▲15、数据回顾：≥95小时趋势图/趋势表回顾。

16、配置静音阻尼门，无需手扶，减少噪音和振动。

17、支持婴儿床倾斜角度电动无级调节，最大倾斜角度≥10°。

▲18、具有升降功能，床面高度升降范围≥200mm。

19、工作噪音≤45dB。

20、报警功能：具有三级声光报警，报警音量可调。

21、婴儿床下可放置X光拍片盒。

22、配备输液支架和托盘。

23、配备独立大存储抽屉。

27、产品使用寿命≥10年。

（3）配置要求：

1、主机：1台

2、血氧探头：1个

3、血压导管(2M)：1个

4、体温探头/体表/儿童/新生儿：1个

5、监护3导新生儿导联主缆(AHA/IEC)：1套

6、监护3导儿童/新生儿欧标分体夹式导联线分缆：1套

7、新生儿血压袖套：4个

品目33-1：小儿呼吸机

设备一：1套

（一）技术要求

1.名称：小儿呼吸机

（1）用途：用于无自主呼吸患儿的呼吸支持治疗及高频通气治疗

（2）技术参数：

### 1. 通气模式要求：

### ▲1.1 有创模式：CPAP、CMV、SIMV、PTV、PSV、HFOV、HFO+SIGH、HFOV+CMV等。

1.2 无创模式：双回路 nCPAP、NIPPV、SNIPPV (Triggered Bi-level)、nHFOV等。

1.3 无创模式：单回路 nCPAP、DuoPaP、HFOT等。

1.4 VTV可以叠加模式：CMV、SIMV、PTV、PSV、HFOV等。

2. 呼吸机功能要求:

▲2.1 具备参数监测、波形监测（压力、流速、容量）、趋势图和向量环（压力-容量环、流速-容量环、压力-流速环）显示功能。

2.2 波形、向量环具备冻结和定点测量功能。可随时截屏，储存，下载。

2.3 趋势图≥14天，可储存参数≥15个。

2.4无呼吸阀门呼吸回路系统，无呼出阻力。

2.5 具备手动通气功能。

2.6 具备自动吸痰功能。

2.7 具备锁屏功能。

2.8 主机内置锂电池，单独工作时间≥3小时。

3. 控制参数：

3.1 PIP调节范围：0 mbar～63 mbar。

3.2 PSV压力调节范围：0 mbar-60 mbar。

3.3 PEEP调节范围：0.0mbar～35.0 mbar。

3.4 CPAP调节范围：0.0 mbar～35.0 mbar。

3.5 MAP调节范围：0 mbar～45 mbar；最小值≤4mbar。

3.6 VTV（目标潮气量）：调节范围：2.0 mL～300 mL（除HFOV模式外）。

3.7 Ti（吸气时间）调节范围：0.10 s～3.00 s。

3.8 上升时间调节范围：0.00 s～3.00 s。

▲3.9 吸气触发功能：具备压力触发、流量触发、容量触发中至少两种方式。

3.9.1 带流量传感器调节范围：0.2 L/min～20.0 L/min。

3.9.2 不带流量传感器调节范围：1%～100%。

3.10 叹息P（叹息压力）调节范围：0 mbar～45 mbar。

3.11 叹息RR（叹息频率）调节范围：1 次/min～150 次/min。

3.12 叹息Ti（叹息吸气时间）调节范围：0.10 s～3.00 s。

3.13 HFOT流量调节范围：≥2L/min。

3.14有创模式吸气流量触发范围：1.1～2.0L/min

4. 高频振荡通气参数：

▲4.1 高频振荡通气适用体重 300g—30kg。

4.2 振幅调节范围：4 mbar～150 mbar。

4.3 振荡频率调节范围：3.0 Hz～20.0 Hz，最小值≤5Hz。

4.4 HFO容量设置 2.0ml～45ml。

4.5 双水平振荡。

4.6 吸呼比调节范围：1:1，1:2，1:3。

5. 监测参数：

PIP、 PEEP、VTe、 Vmin、 RR（呼吸频率）、I:E（吸呼比）、Ti（吸气时间）、Te（呼气时间）、O2(氧浓度)、MAP、Delta P等。

6. 报警功能：

6.1 高氧浓度报警、低氧浓度报警。

6.2 呼吸机应具有主电源故障报警。

6.3 呼吸机应具有电池电量低报警功能。

6.4 呼吸机应具有没有空气输入报警。

6.5 呼吸机应具有没有氧气输入报警。

6.6 呼吸机应具有未检测到呼吸报警。

6.7 潮气量报警、分钟通气量报警、呼吸频率报警、窒息报警。

（二）配置要求：

1.呼吸机主机；

2.湿化器主机；

3.重复使用加湿器水罐；

4.重复使用呼吸管路（新生儿）；

5.主机移动支架。

设备二：1套

（一）用途：

用于急危重症患者的救治。

（二）技术参数：

一、概述：

1.用于成人、儿童患者通气的重症呼吸机

▲2.电动电控呼吸机，内置涡轮驱动，无需配置空气压缩机

▲3.涡轮最高持续恒定峰流速≥250L/min

4.彩色显示屏≥12英寸，可实时显示波形≥3道

二、通气模式

1.间歇指令正压通气 VC-CMV

2.辅助间歇指令正压通气 VC-AC

3.同步间歇指令通气 VC-SIMV

4.同步间歇指令通气+压力支持 VC-SIMV+PS

5.持续气道正压+压力支持SPN-CPAP PS

6.压力限制通气（或潮气量）

7.叹息Sigh

8.双水平气道正压通气

9.窒息通气Apnea V

三、技术指标

1.潮气量：50-2000ml

2.呼吸频率：10-120次/分

3.吸气时间：0.2-10秒

▲4.吸气压力：1-99 cmH2O

▲5.呼气末正压/叹息PEEP：0-50cmH2O

6.压力支持Psupp：0-50 cmH2O

7.吸入氧浓度：21-100%

8.吸气触发灵敏度（流量触发）：1-15L/min

9.吸气终止灵敏度：5%－75％吸气峰流速

10.窒息通气报警：15-60秒

11.具备待机预设功能，可在待机界面设置初始默认值

12.具备同步自动泄露补偿功能

四、监测：

▲1.呼出端配备非压差式流量传感器，可自动定标传感器；传感器可消毒，防止交叉感染。配备≥5个流量传感器。

2.吸入潮气量，呼出潮气量，自主呼吸潮气量，机械分钟通气量，自主分钟通气量，分钟泄漏气量

3.总呼吸频率，自主呼吸频率

4.气道峰压，平台压，平均压，呼气末正压PEEP

5.平台时间，吸气时间，吸呼比

6.肺顺应性，气道阻力，浅快呼吸指数

7.同屏显示≥3道波形：压力、流量、容量与时间等。

五、报警

1．具备三级声光报警系统，人机对话功能，具备中文报警文字信息

3．气源报警

4．气道压力（高/低）报警

5．呼吸频率（高/低）报警

6．吸入潮气量过高报警

7．分钟通气量（高/低）报警

8．窒息报警

9．吸入氧浓度（高/低）报警

10．管道脱落/泄漏报警

11．机器故障报警

六、其他功能

1.具备内置一体化气动同步雾化功能

2.具备智能吸痰功能

3.具备吸气保持功能

4.具备极限参数调节确认功能，保障患者通气安全

5.具备波形冻结功能

6.具备屏幕锁定功能

（3）配置要求：

1.呼吸机主机             1台

2.台车                   1台

3.加温湿化器    1个

4.加温湿化水罐   1个

5.流量传感器             5个

6.重复性呼吸管路         2套

7.中心供氧管3米          1根

8.模拟肺                 1个

品目34-1：新生儿转运暖箱

- （一）用途：

- 用于为低体重婴儿、病危病弱儿、早产儿提供一个空气洁净、温度适宜的培养治疗环境，帮助医疗机构安全地转运婴儿。还可用于患儿动脉血氧饱和度（SpO2）和脉搏率(PR)的连续无创测量。

（二）技术参数：

（1）婴儿转运培养箱

▲1、整机重量≤30Kg

2、配光纤照明灯，光照度≥2级可调；

3、彩色液晶显示触摸屏≥5.6英寸，屏幕亮度可调，支持飞梭旋钮操作；

4、床垫尺寸≥62cm*32cm (长*宽)，具有婴儿约束限位装置设计；

5、内置锂电池，最大可支持双电池包，正常工作情况下，单电池包续航≥3小时；

6、支持救护车车载12V/24V电源输入；

▲7、具备360°可视报警灯；

▲8、具有拉出式床体设计，床体承重≥10Kg;

▲9、具有床体减震装置，转运过程有效防护患者安全；

10、具有开门阻尼功能，减小噪音，方便护理；

11、具有箱温控制功能；

- a)箱温控制范围25.0℃—37.0℃；37.0～39.0℃ ；

- b)升温时间≤40min；

- c)箱温控制精度≤± 1.0℃；

12、具备肤温控制功能，肤温控制范围34.0℃—37.0℃；37.0～38.0℃ ；

13、具备湿度控制功能，湿度的控制范围为：30%RH～90%RH，具有缺水报警。

14、具有脉搏血氧监测功能，采用MASIMO Rainbow 技术：

SpO₂测量精度：在70%～100%内，无体动状态下：±3%

15、PR 测量精度：在30 次/分（bpm）～240 次/分（bpm）内，无体动状态下：±3 次/分（bpm）

16、具备氧浓度控制功能：

- a)氧浓度的控制范围为：20%O2～65%O₂，控制精度±4%O₂；

- b)系统反应时间：23.0℃情况下≤15 秒（90%响应）

- c)传感器寿命≥2 年（环境温度25.0℃，氧气含量21％）

- d)氧浓度的显示精度：≤25% 显示精度为±2%O₂；≥25% 显示精度为±3%O₂。

17、 婴儿舱内噪音≤50dB(A)；

18、具备三级声光报警，报警音量可调；提供报警日志显示；

19、具备48小时趋势图/趋势表记录设备运行数据，方便临床跟踪/回顾；

20、支持患者添加信息录入；

21、使用寿命≥10年；

- （2）新生儿专用监护仪

1、显示屏亮度自动调节，具有智能光控功能；

2、整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高；

3、360°报警灯，易于观察报警；
4、彩色液晶屏≥8英寸；

5、配置HDMI接口, 采用HDMI通讯协议，作为高清多媒体接口使用；

6、配备监测3导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温；

7、配SpO₂,PR和灌注指数(PI)参数的实时监测，适用于新生儿；

8、支持显示PI血氧灌注指数，具备PI过低报警，有效反映血氧灌注情况；

9、具备无创血压测量功能，用于新生儿，具备手动，自动和连续三种测量模式；

10、血氧监测具备抗干扰和抗弱灌注性能；

11、NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性；

12、具有SunTech（动态）血压技术，确保新生儿血压参数的准确测量，具备软、硬件双重过压保护；

13、配CCHD新生儿危重先心病筛查临床辅助应用功能；

14、RESP呼吸监护，基于胸阻抗法的患者呼吸检测功能，测量呼吸并对呼吸频率进行连续监测，可提供呼吸频率超限报警和窒息报警；

15、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50mm/s；

16、支持窒息唤醒功能，采用振动刺激的方式唤醒新生儿，帮助新生儿脱离窒息危险，保护新生儿；

17、Masimo Rainbow脉搏血氧监测，有效排除运动干扰，提高了弱灌注的测量性能；

18、具备所有监测参数报警限一键自动设置功能，可快速管理患者报警需求；

19、具备单血氧参数界面显示SpO₂，PR,PI和多组SpO₂监测值列表相关参数；

20、内置锂电池。锂电池支持监护仪工作时间≥5小时；

- （3）配置要求：

1、主机：1台

2、供氧系统 ：1套

3、新生儿专用监护仪：1台

品目34-2：转运呼吸机

（1）用途：医院在内部及院外急救和转运时使用，用于成人、儿童和婴幼儿提供正压通气辅助及呼吸支持。

（2）技术参数：

1、适用于为成人、儿童和新生儿提供正压通气辅助及呼吸支持。

▲2、可支持双管路通气，保证通气更精准。

▲3、电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），峰值流速≥260L/min。

4、具有一体化电容触摸屏，非外接显示屏，屏幕尺寸≤8.5英寸，并可切换白天或夜晚显示模式。（提供产品证明文件）

5、整机重量≤6.5kg。

6、工作大气压范围：37.6～110.0kPa；

7、内置至少1块锂电池，工作时长≥300分钟。

▲8、本机具备氧耗工具，可以在主机屏幕显示当前的耗氧量、氧气预估可用剩余时间。

9、内置呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（≥134℃），以防止交叉感染。

10成人/小儿均具备通气模式，至少包括：压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、CPAP/PSV、压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、双水平气道正压通气（DuoVent）、心肺复苏模式（CPRV）；可选高级模式：自适应通气模式（如ASV/AMV）、成比例通气模式（如PAV/PPS）、气道压力释放通气（APRV）以及容量支持通气（VS）模式；

▲11、新生儿配备通气模式 P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PSV-S/T、NCPAP；

12、具有插管补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致；

13、具备低流速P-V工具，帮助择定最佳PEEP值。

14、具有智能同步技术：根据病人的肺特性，调节吸气触发、压力上升时间和呼气触发参数，减少治疗过程中呼吸机设置值的频繁调节，提高人机同步；

15、具有肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张；

16、具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数；

17、具有脱机辅助监测功能，具备脱机功能看板，可自定义脱机指征，一键启动SBT，脱机失败时自动退出，安全规范实施脱机流程；

18、潮气量：

成人：100 mL～4000mL；小儿：20.0 mL～300 mL；新生儿：2.0 mL～300 mL；

19、呼吸频率：成人/小儿：1 /min～100 /min；新生儿：1 /min～150 /min；

20、吸气时间：0.10s～12.0s；

21、呼末正压：成人/小儿0-50cmH2O；新生儿：0 cmH2O～25 cmH2O；

22、吸气压力：成人/小儿：1 cmH2O～65 cmH2O；新生儿：1 cmH2O～45 cmH2O；

23、触发灵敏度：流速触发：成人/小儿：0.5 L/min～20.0 L/min；新生儿：0.1 L/min～5.0 L/min；压力触发：-20cmH2O～-0.5cmH2O；

24、呼气触发灵敏度：Auto，1-85%；

25、氧浓度：21-100%；

26、压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测；

27、具有驱动压监测功能，范围：0-120 cmH2O；

28、具有机械能监测功能，范围：0-100J/min；

29、每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测；

30、呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测；

31、波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间；

32、具有数据存储功能，可存储监测参数趋势图、表、事件日志、环图等；

33、呼吸机提供锁屏以及截图功能，屏幕导出保存U盘；

34、能够和同一品牌模块化监护仪连接，在监护仪上实时显示呼吸机监测信息；能够通过WIFI无线网络或有线网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理；

（3）配置要求：

1、主机：1台

2、婴儿呼气阀：1个

3、成人一次性呼吸管路：1个

4、一次性新生儿呼吸管路：1个

5、一次性流量传感器：2个

6、1L模拟测试肺：1个

7、人工鼻：1个

8、婴儿硅胶皮囊：1个

9、面罩：1个

10、智能电池：1个