- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否允许采购 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 可穿戴监护设备 | 112 | 否 |
| 2 | 2-1 | 单通道注射泵 | 52 | 否 |
|  | 2-2 | 双通道注射泵 | 130 | 否 |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90日内。

采购项目（标的）交付的地点：甲方指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

合同签订后，乙方向甲方支付合同金额5%的履约保证金；乙方按照交货期限将甲方所采购货物运至甲方指定的地点，货物到达甲方指定地点后, 甲方办理付款手续并支付乙方50%的货款。经安装、调试、验收入库合格后，甲方办理付款手续并支付乙方50%的货款。待验收签字确认入库合格之日起免费保修期执行一年后（若货物无质量问题），甲方无息退还乙方合同金额5%的履约保证金。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格或乙方未提供发票，则甲方有权拒绝支付相关费用。

3. 包装和运输：符合货物运输的相关国际惯例及货物的使用目的，乙方承担包装费及运费，货物运输的风险由乙方承担。包装物符合ISO14000环境管理体系要求且不回收。

4. 售后服务（质保期）：三年。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京安贞医院配置基本医疗设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★（1）投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★（2）投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★（3）投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★（4）投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2.采购标的的验收标准

乙方将货物运送至甲方指定地点后，按照本合同规定的设备名称、数量、规格及功能等相关项目进行验收，验收合格后签署书面验收合格报告。如验收不合格，甲方有权拒收。乙方应重新发货，交货期限不予顺延。

3. 服务内容及要求/货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1）供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明供应商与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时供应商应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2）供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

3）供应商应保证到货后15日之内安排工程师完成安装任务，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。并对设备的使用和维护进行现场培训，确保使用者的正常操作和使用。紧急情况时可协商另行安排。

4）供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5）供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

6）设备出现故障，在接到用户通知后，随时解答问题，若无法解决，48小时内到达现场。提供及时、迅速、优质的保修服务，保证设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。厂家需为维修配件提供3个月以上保修。

7）货物运输符合的相关国际惯例，货物运达所产生的费用由乙方负责。运输途中的货物破损及损失风险由乙方承担，乙方承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1）保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

2）厂家承诺提供主机三年质保，终身维修服务。负责提供技术服务与技术支持，软件免费升级。

主机三年质保指：由厂家工程师安装完成，经医院或第三方检测、验收合格之日起的三年之内为质保。在质保内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由厂家提供免费维修。

终身维修指：厂家对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。

3）厂家不得加入维修密匙或免费提供。

4）供应商或制造商需要提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

3.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求

01包：

品目1-1：可穿戴监护设备

一、技术参数

1、整机要求：

- 1.1穿戴式监护仪，监护系统直接佩戴在患者身上，支持患者在下床活动、上厕所时佩戴穿戴监护进行生命体征监测。

- 1.2可作为床旁监护仪的无线传感附件，与床旁监护仪共同使用对患者进行遥测监护。

- 1.3心电监测模块重量≤40g。

- 1.4安全规格：ECG, SpO2 , RESP， NIBP监测参数防电击程度属于CF型应用部分。

- 1.5穿戴监护显示屏分辨率≥240*240像素，显示≥1道波形。

- 1.6续航要求：血氧、心电监测工作时间≥48h，NIBP监测≥600次测量。

- 1.7 支持的清洁消毒剂≥30种。

- 1.8工作温度范围：0~40℃。

- 1.9工作相对湿度范围；15~95%。

- 1.10监护主机防水等级≥IPX2。

2、监测参数：

- 2.1遥测监护：≥3导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏等参数监测。

- 2.2 具备抗干扰性（这条没有具体要求，也可以删除）。

- 2.3心率监测：成人测量范围15-300bpm，小儿测量范围15-350bpm。

- 2.4呼吸测量范围：0-200rpm。

- 2.5血氧饱和度：在70%-100%范围内，运动状态下精度≤±3%。

- 2.6血氧饱和度支持PI监测，测量范围0.05%-20.0%。

- 2.7配指环式血氧传感器。

- 2.8NIBP测量范围：成人收缩压30-290mmHg。

- 2.9NIBP测量具备手动、自动、连续、序列、整点等模式。

- 2.10具备监测患者睡眠时间、运动时间等功能。

- 2.11支持患者≥4种状态识别；包括：睡眠、休息、运动、跌倒等。

3、系统功能：

- 3.1 具备图形化提示心电、血氧附件脱落功能。

- 3.2 支持≥8小时的趋势数据存储。

3.3 支持每2分钟±10％向中央站发送生理参数；支持切换监护模式，可切换连续波形或数值的监测等。

4、所投产品具备CE认证。

- 02包：

- 品目21：单通道注射泵

1.注射精度≤±1.8%。

2.速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h。

3.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml。

4.快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选。

5.自动统计累计量≥4种：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量等。

6.支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。

7.注射器安装后，推拉盒具备自动定位并固定注射器尾夹。

8.具备在注射泵上添加注射器品牌名称功能。

9.注射模式≥8种：至少包括：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式等；具备联机功能。

10.彩色触摸显示屏≥3.5英寸。

11.中文软件操作界面。

12.支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。

13.支持药物库，可储存≥5000种药物信息。

14.支持药物色彩标识， 药物色彩标识≥4种颜色。

15.具备意图片提示报警信息。

16.具备在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。

17.压力报警阈值≥15档可调。

18.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。

19.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，检测到阻塞压力缓解时，自动重新启动输液。

20.信息储存：可存储≥3500条的历史记录。

21.电池工作时间≥5小时@5ml/h。

22.防异物及进液等级≥IP33。

23.整机重量≤2kg。

24.满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明。

- 品目1-3：双通道注射泵

1.双通道一体化设计。每个通道具备独立电源开关。

2.注射精度≤±1.8%。

3.速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h。

4.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml。

5.快进流速范围：0.01-2300ml/h，具备自动和手动快进选择。

6.具备≥4种累计量，至少包括：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量等。

7.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml等。

8.推拉盒具备自动感应制动，防止误推，防止意外药液输入。

9.具备直接在注射泵上添加注射器名称功能。

10.注射模式≥7种，至少包括：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式等；具备联机功能。

11.彩色触摸显示屏≥3.5英寸。

12.具备中文软件操作界面。

13.支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。

14.支持药物库，可储存≥5000种药物信息。

15.支持药物色彩标识功能， 药物色彩标识≥4种颜色。

16.报警具备示意图片提示报警信息。

17.具备在线动态压力监测，实时显示当前压力数值。

18.压力报警阈值≥15档可调。

19.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。

20.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，检测到阻塞压力缓解时，自动重新启动输液。

21.信息储存：可存储≥5000条的历史记录。

22.电池工作时间≥6.5小时@5ml/h。

23.防异物及进液等级≥IP44。

24.整机重量≤3kg。

25.满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明。