- 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京清华长庚医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 彩色超声诊断仪 | 2台 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90日内。

2、采购项目（标的）交付的地点：北京清华长庚医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

质量保证期（保修期）及服务要求：调试验收合格后≥60个月。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

## 品目1-1  彩色超声诊断仪

（一）、主要用途：用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管等超声检查。

（二）、技术参数：

1、彩色超声诊断仪包括：

1.1、彩色液晶显示器≥23英寸，分辨率≥1920*1080，具备全方位旋转关节臂。

1.2、液晶触摸屏≥12英寸，可与显示器同步显示实时图像。

1.3、触摸屏可数字化滑动调节时间增益曲线，并可保存为常用预设置。

1.4、操作面板可调节前后、左右位置及旋转，可电动调节高度。

1.5、具备原始数据储存功能，可调剂回放图像的二维增益、动态范围、灰阶图、斑点噪声抑制等。

▲1.6、具备整场空间像素成像功能，一次性成像无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。

1.7、具备像素优化功能，可调节开关。

1.8、具备耦合剂加热装置，温度可调。

1.9、可对不同人群设置数据开放度及访问权限。

1.10、激活探头接口≥4个（不包括笔式探头接口），均为无针触点式大接口。

1.11、固态硬盘≥1T。

2、二维灰阶成像参数：

2.1、灰阶、谐波、彩色、频谱中心频率独立可视可调。

2.2、具备斑点噪声抑制功能，多级可调，支持所配探头，支持3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像等。

2.3、具备空间复合成像功能，支持所配凸阵、线阵探头，帧平均、帧速率可调。

2.4、具备组织谐波成像功能，可用于所配成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示。

2.5、具备组织声束矫正功能，可用于所配凸阵及线阵探头，≥5级可调，可显示具体数值。

2.6、具备高清放大功能，可对局部图像进行高清放大，并可以对照显示被放大组织在整幅图像中所处位置关系。

2.7、宽景成像功能：

2.7.1、扫描长度≥90cm，可自动检测扫描方向，支持旋转及测量。

2.7.2、支持所配成像探头。

2.7.3、可与空间复合成像功能联合使用。

2.8、增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8。

▲2.9、扫描深度：≥45cm。

2.10、预设条件：针对不同的检查脏器，预置图像的检查条件。

3、灰阶血流成像：

3.1、非多普勒成像原理，可显示血管内血流状态。

3.2、无取样框、无角度依赖，无需注射造影剂的情况下可以显示血流动力学状态。

3.3、具有捕捉模式，可以把多帧图像累积到一起，按血流灌注先后顺序动态显示血管的空间分布。

3.4、可去掉血流周围组织回声单独显示血流；也可组织、血流双幅显示或叠加显示。

3.5、支持所配凸阵、小微凸、线阵、面阵、相控阵探头等。

4、微细血流成像：

4.1、具备微细血流成像功能，可显示微细血流及低速血流信号。

4.2、支持所配腹部探头、小器官探头、线阵探头。

4.3、彩色图谱≥4种，并可显示方向。

4.4、背景模式≥5级可选择。

4.5、具备累积模式，累积级别可调。

4.6、可与B模式同屏对照显示。

4.7、具备立体显示模式。

4.8、可在造影模式下使用。

5、二维立体血流显示：立体程度可调节，可与低速血流成像技术和穿透技术结合使用，并可测速。

6、穿刺针增强显示：

6.1、可独立调整穿刺针的显示增益。

6.2、角度≥3档可调，并可显示穿刺路径。

7、可快速识别血管结构功能，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积和取样角度。

8、造影成像：

8.1、造影功能支持所配凸阵、线阵、相控阵、面阵、腔内探头。

8.2、具备谐波造影、基波造影和原厂高机械指数造影功能。

8.3、具备B型图与造影图像实时同屏双幅显示、同屏双幅投射式测量功能，可带双穿刺引导线。

8.4、具备独立造影计时器，支持造影剂二次注射。

8.5、超声造影成像可与CT\MR\PET-CT等图像对照显示。

8.6、显示模式：单幅、双幅对照、平衡模式。

8.7、具有机载一体化TIC时间强度分析软件及后处理功能，可在双幅对照图像上进行TIC时间强度曲线分析，感兴趣区≥5个，可分析项目至少包括均方误差、到达时间、曲线下面积、梯度、最大强度。

8.8、具备参量成像功能，可使用不同颜色标记造影剂到达时间。

8.9、造影一次性存储时间≥10min。

9、应变式弹性成像：

9.1、具备成像质量监控色棒和操作动作曲线。

9.2、支持所配凸阵、线阵、腔内、面阵探头。

9.3、具备动态弹性图定量分析功能，可同屏提供≥5个感兴趣区的硬度值和≥5个感兴趣区与参照区的硬度比。

10、剪切波弹性成像参数：

10.1、具备实时二维剪切波弹性成像功能，支持所配凸阵、线阵探头、面阵探头。

10.2、具备质控模式。

10.3、可显示剪切波频率范围。

10.4、剪切波取样框深度范围：0.25-30cm。

10.5、具备定量分析功能，在冻结和存储的图像上均可以进行，可获取杨氏模量值（或剪切波速度）。

10.6、定量测量参数至少包括：最大值、最小值、平均值、标准差、中位数、深度、 面积、比值、质控参数、四分位数。

10.7、定量测量工具可调大小、任意形态描记，针对不同大小、不同形态病灶可以进行定量测量。

10.8、成像过程中无冷却时间，无须等待即可成像测量。

11、心脏成像：

11.1、二维图像支持像素优化功能，分级可调，抑制噪声，增强组织显示。

11.2、具备心肌组织多普勒速度成像功能，支持解剖 M型和曲线解剖M型。

11.3、具备心功能自动计算功能，可在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，同屏显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动获取EF、CO、SV等心功能参数。

11.4、具备心肌组织多普勒定量分析功能，能显示组织速度曲线就组织运动的同步性/舒张功能/收缩功能等进行多参数研究，并且无需多次取样直接将组织速度曲线、组织位移曲线、组织背散强度曲线相互转换，同屏显示曲线≥8 条.

11.5、具备心肌二维斑点追踪技术和心肌应变和应变率分析功能，可自动评估≥17节段心肌功能，以牛眼图形式显示。

12、频谱多普勒：

12.1、成像方式：PW、CW、HPRF。

12.2、多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示。

12.3、最大测量速度：

12.3.1、PWD：血流速度≥10m/s。

12.3.2、CWD：血流速度≥21m/s。

12.4、最低测量速度≤0.6mm/s （非噪声信号）。

12.5、PW取样范围：0.5mm-20mm。

13、彩色多普勒：

13.1、显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示。

13.2、具有双同步/三同步显示（B/D/CFM）功能。

13.3、显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°。

14、具备乳腺检查工具包，可根据回声信号，自动识别、自动勾勒病灶的边界，并提供乳腺占位B- RADs评分。

15、具备甲状腺高效检查工具包，可根据回声信号自动识别、自动勾勒病灶的边界

16、同一患者之前的超声图像可与当前的图像同屏对比，并可自动同步之前成像参数、体标、注释等全部初始条件，支持多模态同屏对比。

17、可自动识别血管位置、自动调整彩色取样框位置、角度，可调整频谱取样容积及角度、自动优化图像。

18、测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）包括：

18.1、一般测量。

18.2、妇产科测量：具备胎儿生长指标和软指标的半自动测量功能，包括胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长。

18.3、心脏功能测量。

18.4、多普勒血流测量与分析：可通过对组织感兴趣区的多普勒血流信号计算分析，获得定量数据，可以数据、曲线的形式显示。

18.5、外周血管测量与分析：具备血管内中膜自动测量功能，可测量血管前、后壁内中膜厚度，并提供最大值、平均值及所测范围。

18.6、泌尿科测量与分析功能。

18.7、多普勒频谱自动包络、测量与计算。

19、图像存储与(电影)回放重现单元：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100s。

20、输入/输出信号： HDMI、USB。

21、连通性：具备DICOM 3.0接口，开放查询、存储、传输、打印和工作列表协议。

22、超声图像存档与病案管理系统参数。

22.1、可以存储和回放动态及静态图像，图像大小可调；。

22.2、动态图像、静态图像可以以JPEG或WMV（MPEGVue）格式直接存储于可移动媒介。

22.3、可一键将屏幕上的图像存储至U盘或移动硬盘。

22.4、具备原始数据回放重现功能.

22.5、具备多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析。

23、探头：

▲23.1、配置：≥5把探头，至少包括单晶体凸阵探头1把、单晶体线阵探头1把、单晶体面阵线阵探头1把、腔内微凸探头1把、单晶体相控阵探头1把。

23.2、所配探头均为无针触点式宽频变频探头，所配探头及所有检查模式中心频率可显示，二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调。

23.3、探头频率：

23.3.1、单晶体凸阵探头： 1.0-6.0MHz。

23.3.2、单晶体线阵探头： 2.0-10.0MHz。

23.3.3、单晶体面阵线阵探头： 3.0-16.0MHz。

23.3.4、腔内微凸探头： 3.0-10.0 MHz。

23.3.5、单晶体相控阵探头： 1.0-5.0MHz。

23.4、扫描角度：

23.1、单晶体相控阵探头：≥95°。

23.2、腔内微凸探头：≥180°。

（五）、主要配置（每台）

1、主机：1台。

2、单晶体凸阵探头：1把。

3、单晶体线阵探头：1把。

4、单晶体面阵线阵探头：1把。

5、腔内微凸探头：1把。

6、单晶体相控阵探头：1把。

（六）、售后服务：

1、安装与调试：

1.1、中标人负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险；保险需包括人员及设备之全额保险；

1.2、如现场条件无法安装，中标人负责调整设备以满足现场条件；

1.3、安装完成需提交安装报告书与质量报告书；

1.4、本规格书经中标人填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对；

1.5、安装完成，经检点各项随机配件、设备功能及实际使用测试各项软硬件功能一个月无异常，且完整提供规定需交付的各项文件，经审查通过，视为验收完成；

1.6、维修软件及权限须免费提供，直至设备报废；

1.7、中标人需负责清理安装所产生的废弃物；

1.8、中标人需负责安装现场整洁，若有损坏需负责恢复原状；

1.9、中标人需负责清理安装完成的设备，若有外观缺陷或残损，中标人负责处理设备外观直至符合出厂检验标准；

1.10、如为强检或需计量设备，负责设备首次计量、质控等安装后检测费用，并取得相关证照；

2、质保服务

2.1、自设备验收完成之日起，质保期≥60个月；

2.2、质保期内免费维修，零配件免费；

2.3、质保期内，依原厂规定执行定期保养与校正，中标人提供保养工具及设备；

2.4、24小时不能排除故障提供备机服务，备机满足同样要求；

2.5、质保期内已购软件免费升级；

2.6、国外零件5日内到位；

3、质保期结束后提供新增软、硬件购置折扣计价方式；

4、提供全部零件编号及价格，保证零件供应≥10年以上；否则依本院设备残值回收；

5、人员培训：

5.1、装机完成后，中标人需配合采购人安排，免费指导使用人员进行操作，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程；

5.2、提供原厂完整课程（包括提供完整维修技术资料）维修技术培训≥1名(含学费)，课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由中标人负责，机票费、日常生活费由采购人自理。

6、操作手册：2份中文或英文原版手册；

7、维修手册：2份中文或英文原版手册；内容需包含：电子控制线路图、电子控制线路解说、功能测试步骤与调整校正说明、零件分布图（爆炸图）、保养校正作业内容、故障原因与排除方式解说。