1.设备用途：适用于遗传学和表观遗传学的临床医学研究和转化应用，可对基因芯片和测序技术发现的大量候选基因特异位点变异和表观遗传标志物，进行大样本量验证和精细定位检测。主要包括 SNP 基因型和基因突变分析鉴定，融合基因检测，可作液体活检等超高灵敏度体细胞突变精确分析。

2.设备组成需包含点样模块、分析模块。仪器为一体化设计能够自动完成脱盐、点样、进样、检测分析。

▲3.芯片制备模块内工作台可同时放置≥2张96孔微阵列芯片和≥2个96孔微孔板，单次上机可处理≥2张芯片,微列阵芯片≤96孔，微孔板≤96孔。

4.点样体积为纳升级（nL）的点样；点样采用点样针模式点样；每次点样完毕仪器自动清洗针头，避免交叉污染。

5.检测限：仪器的最低检测限≤2.5ng/µL，并且结果应符合相应型别。

6.采用一次性硅质质谱微阵列芯片，内含基质无需手工添加，微量点样仪自动完成待测样本加样工作。

▲7.室间质评：近一年通过卫生部室间质评飞行时间质谱检测系统平台项目，并出具室间质量评价证书证明。

8.离子源：基质辅助激光解吸/电离（MALDI)，质量分析器：飞行时间分析方式（TOF）。

9.激光发射波长：≥335nm氮分子激光。

10.真空飞行管长度为≤800mm。

11.质谱检测范围：≤10000Da。

12.质量稳定性：测量范围在4000 Da-7000 Da 强度≥40，7000 Da-10000 Da 强度≥30且在测量结果满足这两个条件下连续测量10次标准品分子量CV值不超过0.15%（提供证明材料）。

13.灵敏度：可检测10的负十八次方摩尔级的DNA分子。

▲14.仪器应用配套：项目所用试剂盒应该含检测试剂以及芯片试剂相关的所有组分，并且提供配套软件（随机软件）。

15.仪器应用配套：提供仪器配套临床应用试剂≥5个，并提供相应的资料证明。

16.变异类型：SNP检测、拷贝数变异、甲基化、基因突变、定量表达、大片段缺失检测、病原生物分型。

17.应用领域：药物基因组学。

18.提供不少于3年的质保期，配套电脑需提供正版软件。

19.报价包含与医院HIS系统的接口费用。